绍兴市房屋建筑和市政基础设施货物

招标文件

（2024-01版）20241205

绍兴市政务服务办公室

二〇二四年一月

使用指南

一、总体要求

1.适用范围。绍兴市行政区域内依法必须招标的建设项目的货物类项目招标，招标人应使用本范本编制招标文件。

2.括号加斜体字部分为提示性内容，招标人选择或填写相关内容后，在定稿的招标文件中应删除。

3.以“□”前缀部分为选择性内容，在定稿的招标文件中招标人应删除未选择的内容。

4.下划线和投标人须知前附表空格部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写，文字应采用斜体字；确实不需要填写具体内容的，用“”标示。

5.除可选择部分和下划线部分由招标人根据以上2、3、4三项进行选择或填写外，其他文字不得改动。

二、招标公告部分

（一）招标项目基本信息

1.项目名称、文号。应与项目工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致。

2.项目建设规模。应与工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表中内容一致，主要包括建筑面积、总投资等内容。

3.建设地址、建成时间、资金来源、投资比例。按工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写。

4.项目业主。即本招标项目的法人。

5.招标人。为组织项目招标活动的主体。

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构，自行招标的，括号内的代理内容应删除。

7.标段名称。招标人应合理划分标段，标段名称应恰当反映本次招标内容。

（二）本次招标内容

1.本次招标内容。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。

2.估算（或概算）造价。应根据工可批复或初步设计批复或企业信息赋码表内容填写本次招标范围的服务费用造价，批复汇总表不能反映本次招标的估算（或概算）造价的，应根据经批准的估算（或概算）详细文件汇总计算。

（三）投标资格条件、要求

1.企业资格要求。根据本次招标内容，设置投标人资格要求。

2.联合体。根据本次招标的实际情况进行约定。

3.无行贿犯罪记录。查询的时间区间为投标截止之日上溯不少于三年。投标人不必提供外证或自证材料，由招标人在定标前在中国裁判文书网查询。

4.招标人可根据招标项目的实际需要及相关法律法规规定，设置合理的资格条件和要求。业绩证明材料要求其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述；招标人可选择中标通知书、合同、交货单及业主证明等资料作为业绩证明资料，但应明确如出现载明信息不一致时的资料认定顺序。

（四）招标文件的获取

1.网上下载时间。招标人应在招标公告及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

2.疑问提交时间。由招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。

4.投标截止时间。投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。

三、投标人须知前附表部分

1.条款号1.1.2—1.2.2。与招标公告相关内容填写一致。

2.招标范围。应与招标公告中招标内容一致，具体描述可详见公告。

3.交货期。交货期应满足招标的要求，并应当允许投标人提出优于交货期的投标承诺。

4.条款号1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

5.投标截止时间。应与招标公告规定的投标截止时间一致。

6.实质性响应招标文件及评审打分资料。本栏是示范文本特别增加的内容，招标人应将要求投标人提交的所有资料列在本栏，招标文件中不再另附强制性资格条件（审查）表，招标人可根据本次招标的实际需要增减资料项目。

7.评标办法。招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法，谨慎选用经评审的最低投标价法，鼓励选用综合评估法。技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，可采用经评审的最低投标价法；技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，宜采用综合评估法。

8.否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

9.招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第10.4条。

四、评标办法部分

所有否决投标的内容均请列入招标文件投标人须知前附表“否决投标的情形”中，评标办法中不再重复，以免产生矛盾和歧义。评标委员会拟作出否决投标前，应组织相关投标人进行询问核实。招标人应协助评标委员会做好询问核实工作。

采用综合评估法的技术评分内容可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化每一打分项分值区间不宜超过3分。

使用的电子招标工具应及时更新，并选择与本项目相匹配的招标工具模式（如：评标办法、电子标书递交方式等）。

五、合同文本部分

合同条款与格式由招标人根据项目实际提供。建议采用国家或行业的示范文本。

六、相关表单部分

投标人前附表设置了“实质性响应招标文件及评审打分资料”栏，在相关表单中无需再设强制性审查表单，以避免前后不一致。

宋六陵水厂深度处理工程机电自控设备及工艺材料采购项目

招标文件

招标人：绍兴市制水有限公司 （盖章）

2026年  月  日

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	4

第一节投标人须知前附表	4

第二节投标人须知	17

附表一：开标记录表	30

附表二：问题澄清通知	31

附表三：问题的澄清	32

附表四：中标通知书	33

附表五：确认通知	34

第三章评标定标办法	35

第四章合同条款及格式	42

第五章招标内容和技术要求	70

第六章投标文件格式	100

格式一：投标函	101

格式二：法定代表人身份证明	102

格式三：法定代表人授权委托书	103

格式四：投标报价表	105

格式五：随机备品备件一览表	106

格式六：供招标人选购的备品备件一览表	107

格式七：专用检测设备及专用维修工具一览表	108

格式八：资料一览表	109

格式九：打分资料一览表	110

格式十：投标人基本情况	111

格式十一：中小企业声明函	112

格式十二：投标承诺书	113

格式十三：主要配置说明一览表	114

格式十四：技术规格偏离表	115

# 第一章招标公告

项目编号：

本次招标项目宋六陵水厂深度处理工程，已由绍兴市越城区发展和改革局以2404-330602-04-01-992323批准建设，项目业主为绍兴市制水有限公司，建设资金自筹，招标人为绍兴市制水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的宋六陵水厂深度处理工程机电自控设备及工艺材料采购项目货物进行公开招标。

一、本次招标内容

1.1本次招标范围为宋六陵水厂深度处理工程的机电自控设备及工艺材料的供货、就位、指导安装、调试、配合试运行及售后服务，项目包含深度处理工程所需的泵机、搅拌器、阀门、闸门、鼓风机、滤料（活性炭及石英砂）、非标制品（不锈钢折板及滤板）、服务器、交换机、配电柜等，具体要求详见招标文件第五章《招标内容和技术要求》。

本次招标范围内的工程□估算（或☑概算）造价 15299.8883  万元，采用投标资格后审方式招标。

1.2是否属于政府采购工程：是  ☑否

1.3是否专门面向中小企业预留

□是

☑否（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

1.4专门面向中小企业预留的实施方式

□1.4.1本标段整体面向中小企业；

□1.4.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）。

二、投标资格条件、要求

1.投标人及其拟派项目负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

☑2.投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

- 本次招标（□接受☑不接受）联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：/

□4.面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

☑5.（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）：

5.1 投标人具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织；

5.2 投标人自2021年1月1日以来（以验收日期为准），在中国境内完成过单个项目合同，货物金额在7500万元及以上的类似项目，并应用在水厂的单个业绩（类似项目是指货物含泵机、搅拌器、阀门、闸门、鼓风机、滤料（活性炭或石英砂）、非标制品（不锈钢折板或滤头滤板或不锈钢指型槽或不锈钢排水槽）、服务器、交换机、配电柜等，不少于其中四项）。

注：①水厂指自来水供水厂或净水厂或污水处理厂或中水回用处理厂等；②PPP项目（含BOT、BT、TOT等项目）（包括二次招标或分包）的业绩不予认可；③货物金额可含安装或指导安装费； ④合同中水厂内的工艺设备业绩需要满足上述要求，由投标人自行提供合同中该部分设备清单（含单价）及累计金额，由评委进行核查；如没有按要求提供相关资料，则业绩不予认可。

业绩证明材料要求：业绩须提供投标人与建设单位的合同、建设单位的中标通知书和竣（交）工验收证明。未提供以上证明材料的业绩不予认可。

三、招标文件的获取

1.本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），请各潜在投标人使用CA锁登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）获取，未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。

2.招标文件获取下载网址：潜在投标人登录绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），自行获取下载招标文件。

3.招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

四、投标保证金

1.金额：

□本项目不缴纳投标保证金。

☑本项目需缴纳投标保证金50万元（不得超过50万元），投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在投标文件递交截止时间前缴纳。

2.缴纳方式：投标人基本账户银行转出的保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函等（不包括现金）。

2.1缴纳要求（转账）：

账户：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行股份有限公司营业部；账号：                     ；

2.2缴纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保/数字保函）：招标人接受投标保证金银行保函、电子保险保单、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）中自主选择办理。

保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。

□2.3本项目对 / 行业信用评价结果最高等级的投标人免收投标保证金，须具备 / 条件。

注：1.请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

2.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

五、投标文件递交

1.投标文件递交截止时间 2026 年   月   日 9 时 30 分；

2.投标文件递交方式：

☑2.1电子招标投标交易平台： 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。

□2.2纸质标书递交，地点为：绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓 2 楼）。

3.□招标文件要求递交的光盘、样品等材料，投标人应在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定的开标室（绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓2楼）。递交光盘、样品等材料时应同时携带递交人法定代表人授权委托书及身份证原件（法定代表人递交的仅需提供身份证原件）。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在  /  （发布公告的媒介名称）上发布。

七、监管机构：绍兴市住房和城乡建设局

八、联系方式

招标人：绍兴市制水有限公司

联系人：  方工

联系电话： 18757537991

地址：绍兴市柯桥区阳明路150号

招标代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

联系人： 孟浩

联系电话： 15757156272

地址：浙江省杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼

2026 年   月   日

# 第二章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市制水有限公司 地址：绍兴市柯桥区阳明路150号 联系人：方工 联系电话：18757537991 电子邮箱：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：华诚工程咨询集团有限公司 地址：浙江省杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 联系人： 孟浩 联系电话：15757156272 电子邮箱：2514577818@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宋六陵水厂深度处理工程机电自控设备及工艺材料采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市越城区富盛镇宋六陵旁 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 不超过730个日历天/24个月。（具体单项按招标文件中的供货时间要求，且最终供货时间以招标人通知为准） |
| 1.3.3 | 质量保证期 | 合同设备(材料)整体质量保证期为工程项目整体竣工验收之日起24个月（签订合同时，按照中标人的投标承诺调整）。所有货物从货物到货后开始计算，制造商质保期至少12个月，余下质保期由投标人与制造商协商或自行承担，该质保期在中标后签订合同前明确，并提供相关证明材料。具体详见专用合同条款。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：详见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织。联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 提问截止时间： 2026 年 月 日 17 时 00 分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理），提交方式：请在上述时间截止前将word格式和加盖公章的PDF电子格式的投标提问书发送至2514577818@qq.com 联系方式： 15757156272 联系人： 孟浩 。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，澄清、修改、补充文件的下载网址 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 5 天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 公布、下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin） |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许。 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：具体详见评分办法。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）和绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 构成投标文件 其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | ☑本次招标最高投标限价为： 15299.8883 万元 □在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布 □本次招标最高投标限价的计算方法： |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | 货物的采购、运输、保险、装卸、交货，质保期内的备品备件、专用工具的供应，设备及所需材料的二次搬运，现场指导安装、调试、试运行和验收的人工等所有一切费用，并承担相关技术服务及与总包相关专业施工配合，保证达到验收标准要求及为完成本项目可能变更调整货物品种、数量等全部风险、责任和义务。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于 90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见招标公告及评标办法 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.5.7 | 实质性响应招标文件及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1.企业法人营业执照； 2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； □3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； 4.投标保证金缴纳证明资料； 5.中小企业声明函； 6.投标承诺书； ☑7.投标人符合招标公告要求的业绩证明材料：业绩须提供投标人与建设单位的合同、建设单位的中标通知书和竣（交）工验收证明。未提供以上证明材料的业绩不予认可。 二、评审打分资料 1.符合评标办法要求的业绩证明及相关评审要求提供的材料。 以上一、二条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3(1) | □纸质投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件要求盖单位公章、法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 3.7.3(2) | 电子投标文件盖章要求 | 1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人签字或盖章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。 2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章； |
|  | 电子投标文件加密章要求 | 电子投标的项目，在投标截止时间前，将由投标工具软件制作生成的加密投标文件上传至绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。 其他：/。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份。中标人在公示结束后向招标代理机构提交纸质投标文件5份。（投标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准） 。 |
| 4.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | / |
| 4.2 | 电子投标文件加密要求 | 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 截止时间：详见招标公告 |
|  |  | 本项目投标文件投标人采用□现场递交/☑电子投标文件上传平台。 □现场递交：投标人将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市越城区洋江西路 699 号梅山春晓2楼开标室（绍兴市公共资源交易中心） |
|  |  | ☑使用专用密钥上传至 绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | □投标文件的拒收 情形 | 一、投标人未按规定密封或封套外信息与所投标段内容不符的投标文件。 二、未在投标截止时间前递交的投标文件。 |
|  | ☑电子投标文件的拒收情形 | 1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的； 2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。 3.存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的； 4.□未被邀请的申请人提交的投标文件 5.其他：法律法规所规定的其他情形。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心二楼指定开标室（绍兴市越城区洋江西路699号梅山春晓2楼 ） ☑三、开标平台：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 四、参加开标会议的要求（各区县市可根据时间情况修改） 1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜； 2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱2514577818@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利； 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求； 4、由代理机构工作人员现场在监督部门、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 |
| 5.2 | 开标程序 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密（投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） （四）参数录入。 （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 5.4 | 特殊情况处置 | 1.因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。 2.开标特别说明：（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （2）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书加密电子投标文件，未加密的视为撤销其投标文件。 3.其他：电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共 7 人。 其中招标人代表 1 人；专家 6 人。 评标专家确定方式： 按规定进行组建 。 |
| 6.3 | 评标方法 | □经评审的最低投标价法。 ☑综合评估法。 |
| 6.4.2 | 评标委员会推荐 中标候选人 | ☑推荐的中标候选人数量：1家。 □推荐入围定标的中标候选人： 人（适用于“评定分离”。注：原则上推荐3名中标候选人，最多不超过5个。推荐名单的中标候选人不排名次。） |
| 7.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 ☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 □评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.4 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介： 绍兴公共资源交易网 https://ggb.sx.gov.cn/col/col1518855/index.html 公告期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示 | 对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 履约保证金的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批、核准的工程建设项目，经报相关部门批准后，可以不再进行招标。 |
| 9.5 | 异议和投诉 | 9.5.1异议 （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 9.5.2投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话 绍兴市住房和城乡建设局，电话 0575-85115633。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （一）符合性内容 1.投标人的资质、业绩、人员、设备（材料）等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5.7中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）； 2.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准）签字或盖章的； ☑3.委托代理人无有效的法定代表人授权委托书的； 4.投标人存在投标人须知第1.4.3项和投标人须知前附表第10.3款第五点规定情形的。 5.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的； 6.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 7.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 8.改变招标人提供的设备（材料）清单内容的（货物名称、单位、数量）； ☑9.投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）； 10.投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； 11.投标人存在行贿犯罪记录的； 12.不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：不同投标人的投标文件检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的；（文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具新建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ） □13.投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； □14. 经招标人核实，投标人不符合“免缴投标保证金”的条件，视同为未缴纳投标保证金； 15.存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。 （二）技术标内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： 3.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的（招标人需要增加的其他内容，无则删除本条）： 4.存在评标办法规定的否决投标情况的； 5.（招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条）。 （三）商务标内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的： ⅰ如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；ⅱ当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；ⅲ当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价； 3.投标函载明的投标报价或其它关键内容不全或有瑕疵的； 4.未按以下要求进行报价的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）：ⅰ投标人所报的投标综合单价（如有修正，按修正后的单价）在合同执行过程中是固定不变的（税率调整除外），不得以任何理由予以变更；ⅱ招标人不接受任何折扣优惠报价，不接受任何赠送和选择性报价；ⅲ投标人递交的投标函及投标报价表中的投标总价必须一致； 5.（招标人需要增加的其他商务标内容，无则删除本条）。 |
| 10.2 | 定标（适用于“评定分离”） | 1.定标委员会：定标委员会由招标人负责组建，成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。 2.定标会议地点和时间： 2.1定标时间： 。 2.2定标地点： 。 2.3招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 3.考察、质询 3.1在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 3.2考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。 4.现场面试 4.1面试时间： ； 4.2面试内容： ； 4.3面试方式： 4.3.1对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）中任一一人和拟派项目负责人开展现场面试。 4.3.2其他方式： 。 5.定标要素及具体内容 5.1评标报告； 5.2考察或质询情况； 5.3现场面试情况； 5.4价格因素； 5.5企业实力； 5.6企业信誉； 5.7投标方案； 5.8拟派团队能力与水平； 5.9联合体投标的，联合体组成情况； 5.10招标人认为需要考量的其他因素。 6.定标方式 （注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确） 6.1票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。 6.2集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。 6.3其他定标办法： 。 7.中标人公告媒介及期限 招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。 7.1定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人： （1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的； （2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 7.2定标后有下列情形之一的，应重新定标： （1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的； （2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的； （3）投标须知前附表规定的其他情形。 |
| 10.3 | 特别说明 | 一、本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行的相应填写。 二、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 三、投标人投标函与投标报价表不一致的，以投标人投标函为准。 四、除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。 五、评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5.不同投标人的投标文件相互混装； 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或者通过同一单位或者个人的账户购买电子保函； 7.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 8.投标人之间约定中标人； 9.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 11.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 12.本招标文件由招标人负责解释。 |
| 10.5 | 特别提醒 | 请投标人仔细阅读第一章招标公告中“三、招标文件的获取和四、投标保证金的要求”。 |
| …… | …… | …… |

第二节投标人须知

### 1.总则

#### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围及计划服务期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量保质期：见投标人须知前附表。

#### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

#### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，

投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

#### 1.11分包

本招标项目不允许分包。

#### 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容和技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前通过电子邮件的方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15个日历天前通过绍兴公共资源交易网、绍兴市公共资源交易中心进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1商务标部分

（1）投标函（格式）；

（2）投标报价表（格式）；

□（3）投标分项报价表；

（4）商务条款偏离表；

□（5）随机备品备件一览表；

□（6）供招标人选购的备品备件一览表；

□（7）专用检测设备及专用维修工具一览表；

(招标人需要增加的其他商务内容)。

3.1.2技术标部分

打分资料一览表（格式）；

☑（1）货物说明一览表；

□（2）技术响应表；

☑（3）主要配置说明一览表（格式）；

☑（4）技术规格偏离表（格式）；

□（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

□（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

□（7）产品制造、安装、验收标准；

□（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

☑（10）产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

招标文件资信、业绩评审及技术评分标准所要求的内容。

3.1.3资格审查资料

资料一览表（格式）；

（1）“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）等材料的复制件；

（2）法定代表人身份证明（格式见后）；

（3）联合体协议书（如以联合体形式投标的需提供）；

（4）法定代表人授权委托书（若有）；

（5）投标承诺书（格式见后）；

（6）投标保证金缴纳证明资料；

（7）中小企业声明函。

（8）其他资料：提供满足前附表3.5.7实质性响应招标文件要求的其他资料：包括业绩证明材料等。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

#### 3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

提交投标保证金的，投标保证金须从投标人基本账户中转出；联合体投标的，投标保证金须从联合体牵头人基本账户中转出。投标保证金以到达指定账户内的时间为准，由于资金没有按招标文件规定时限内及时到账或未及时办理投标保证金收款或支付凭证而造成的后果，由投标人自行负责。

提交投标保险、保函、担保的，保险、保函、担保中的被担保人与投标人必须一致；联合体投标的，被担保人或投保人与联合体牵头人必须一致。保险、保函、担保中所担保的范围、金额、责任条件及有效期或保单中被保险人、保险金额、保险期限必须符合招标文件要求，否则招标人或指定机构不予接受。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1 中标人的投标保证金将在本招标项目的合同签订后5日内予以退还。

3.4.3.2未中标人的投标保证金将在本招标项目中标通知书发出后5日内予以退还。

3.4.3.3 退还的投标保证金，其利息计算执行中国人民银行规定的现行活期存款利率标准。

3.4.4 投标人有下列情况之一时，将不予退还投标保证金：

3.4.4.1经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的；

3.4.4.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

3.4.4.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4.4.4 以现金转账形式，转账现金不予退还；

3.4.4.5 以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔；

3.4.4.6 以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔；

3.4.4.7 以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

免缴投标保证金的投标人如出现上述不予退还投标保证金的情形时，应在承诺时限内补缴全额投标保证金。

#### 3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本等材料的复制件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计出具的财务会计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、委托合同的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.4“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。格式自拟。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。格式自拟。

3.5.6投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.7实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。

#### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作或加密要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1光盘、样品等材料的包装和标记

光盘、样品等材料的外包装和要求见投标人须知前附表。

#### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4电子投标文件递交要求：见投标须知前附表。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

4.3.3投标人修改或撤回已递交电子投标文件的通知，应按照本章第3.7.5项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

#### 4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序（各地视情作调整）

#### 5.1开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

5.2.2招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败；

5.2.3递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标文件启封或投标人解密环节。若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败；

5.2.4评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.2.5启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

5.2.6宣布各投标人技术标得分；

5.2.7启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

5.2.8宣布各投标人总得分；

5.2.9宣布中标候选人；

#### 5.3不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在绍兴公共资源交易网（按各平台情况填写）下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.4特殊情况的处置

5.4.1特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.4.2开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面

开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

5.4.3其他：见投标人须知前附表。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表规定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 投标人或投标人的主要负责人及其拟派项目负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为或从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标过程的保密

6.3.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

6.4 评标

6.4.1评标委员会按照投标人须知前附表规定的评标办法（详见第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序）对投标文件进行评审。第三章“评标办法”未规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

☑7.1 定标方式

招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

授权评标委员会推荐中标候选人的见投标人须知前附表。

□7.1 定标方式（适用“评定分离”）

按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

7.1.1中标候选人公示

对中标候选人的情况（有业绩、荣誉要求的，包括业绩、荣誉）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.1.2定标会议时间和地点

招标人在投标须知前附表规定的时间和地点召开定标会议，并全程录音录像。

7.1.3 定标委员会的组成见投标人须知前附表。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.4 定标要素

7.1.4.1招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.4.2招标人在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

7.1.4.3定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统等）；

（4）投标方案：主要包括设计方案情况、设计重难点解决方案等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.5定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

7.1.6中标人公告媒介及期限

招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.7定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.1.8定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 合同授予

7.2.1中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2.2本招标项目的设计合同将授予按本章第7.1条款所确定的中标人。

7.3 中标通知书

7.3.1招标人将于中标人确定后15日内向中标人发出中标通知书并向招投标监管机构提交招标情况书面报告。

7.3.2 中标通知书为合同的组成部分。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体牵头人名义提交。如采用履约保函形式提交担保，则中标人应提交在中国境内注册并经招标人认可的担保机构出具的银行保函 。否则，招标人将不予接受。

7.4.2 若中标人不能按本章第7.4.1条款规定提交履约保证金，招标人将有充分理由废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面设计合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 招标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与中标人订立合同，或招标人迫使中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将依法承担相应法律责任。

7.5.3 中标人如无正当理由不按本章第7.5.1条款规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.5.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计工作，不得将中标项目的设计工作转委托给他人。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规，具体要求见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

（项目名称）标段开标记录表

开标地点：

开标时间：  年   月  日   时   分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 （元） | 投标品牌 | 交货期 | 投标保证金缴 纳情况 | 投标人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：   记录人：   监标人：

年   月   日

## 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于年月日时前反馈。

评标委员会负责人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：   ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：    （盖章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 中标金额 | （大写）： （小写）： |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订 中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：    （盖章）

经办人：

电话：

传真：

## 年   月   日

## 附表五：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方   年   月   日发出的                         （项目名称）        标段招标关于中标结果的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。

投标人：    （盖单位公章）

年   月   日

第三章评标定标办法

一、评标办法：

□经评审的最低投标价法

☑综合评估法（设技术标）

二、定标办法：

注：定标办法按照《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）、《绍兴市工程建设项目招标投标“评定分离”试点定标操作指引（试行）》（绍市政服办〔2023〕17号）确定，由招标人在招标文件中明确。

□票决法：由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他：                                                    。

综合评估法

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性评审；

3.投标文件的资信、业绩评审；

4.投标文件的技术标评审；

5.投标文件的商务标评审；

6.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

7.根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

8.完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容、（二）技术标内容、（三）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

业绩评分（0—3分）：2分

投标人自2021年1月1日以来（以验收日期为准），在中国境内完成过单个项目合同，货物金额在12000万元及以上的类似项目，并应用在水厂的单个业绩（类似项目是指货物含泵机、搅拌器、阀门、闸门、鼓风机、滤料（活性炭或石英砂）、非标制品（不锈钢折板或滤头滤板或不锈钢指型槽或不锈钢排水槽）、服务器、交换机、配电柜等，不少于其中四项）。

注：①水厂指自来水供水厂或净水厂或污水处理厂或中水回用处理厂等；②PPP项目（含BOT、BT、TOT等项目）（包括二次招标或分包）的业绩不予认可；③货物金额可含安装或指导安装费； ④合同中水厂内的工艺设备业绩需要满足上述要求，由投标人自行提供合同中该部分设备清单（含单价）及累计金额，由评委进行核查；如没有按要求提供相关资料，则业绩不予认可。

业绩证明材料要求：业绩须提供投标人与建设单位的合同、建设单位的中标通知书和竣（交）工验收证明。未提供以上证明材料的业绩不予认可。

每个业绩得2分，最多得2分。

投标资格证明中的业绩可以作为本项计分业绩。

（三）投标文件的技术标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

2.技术评分（30～60分）：38分

招标人可根据招标项目的特点设置相应的评审内容和标准，原则上技术含量高的货物，技术评分权重大。可自选评审内容并要求细化，每一打分项分值区间不宜超过3分：

□加工能力、制造水平

☑投标货物技术指标的符合性、优越性（0-22分）

根据本次项目的要求，产品性能及提供的服务（包括招标设备清单及技术标准和要求）均满足招标文件要求的得22分。

打▲项负偏离每一项扣2分，扣完为止。

其他指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。

□主要制作材料选用的比较

□辅助制作材料及配件选用的比较（0-1分）

☑组织实施方案：投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容（0-9分）

（1）项目交货进度安排相关组织措施：联络设计交底方案、技术资料提供、工程进度安排合理，设备的进场能够根据项目现场情况及土建进度有计划、分批次地进行，施工组织安排科学合理，能够保障项目按进度进行，安全措施方案以及有限空间作业安全保证措施。评标委员会根据各投标人提供的方案进行优劣评价，横向比较酌情打分。（0-2分）

（2）整体供货方案与技术措施，包括工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施：对项目特性熟悉情况，指导安装方案是否有针对性，评标委员会根据各投标人提供的方案进行优劣评价，横向比较酌情打分。（0-2分）

（3）调试、试运行方案：对设备的验收指标体系、试运行计划及验收程序进行描述，须具有针对性和可操作性；免费运维服务期（不低于半年）合理性及优惠力度；调试、试运行、运行服务的工作内容、人员配备、职责的合理性和可操作性；由评标委员会根据各投标人提供的设计内容进行优劣评价。（0-2分）

（4）投标人集成能力：

根据投标人提供的方案文本，对本项目中所涉货物提供更优的建议，实施方案，调试方案等内容，由评标委员会根据各投标人提供的设计内容进行优劣评价。（0-3分）

☑投标人是否具有较强的本地化服务能力、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等（0-7分）

（1）售后服务能力：投标人针对本项目的质保服务、服务能力、服务机构人员数量及水平、备品备件库存及供应能力、工具配置等情况进行评价。（0-2分）

（2）培训方案：提供详细的培训方案，就本项目操作、保养和简单维修等内容进行说明，使技术员具备对深度处理系统的运行、巡查、检修以及各设备的性能检测等能力，评标委员会根据各投标人提供方案的可能性、专业性进行优劣评价，横向比较酌情打分。（0-2分）

（3）质保期响应招标文件要求的不加分，在招标文件要求的质保期基础上，对招标文件中提及的延长质保期的清单货物（详见招标文件技术部分），承诺每延长1年加1分，最多加3分。（0-3分）

□投标人提供的样品质量比较

□其它

（四）投标文件的商务标评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（67～37分）：60分

□平均价法（方法一）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（其中，

投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（67～37分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

☑二次平均法（方法二）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（60分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□平均价下浮法（方法三）

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值：进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（其中，投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）评标基准值：

a.由招标人代表在开标室从    %、    %、     %、     %、     %中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人可在0%—10%范围内设定不少于5个数值，间距不少于3%，步长不低于0.5%）

b.评标委员会按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分

值。

即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（67～37分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信业绩评分、技术评分、商务评分的总和。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1.评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过☑抽签（或□记名投票表决）方式排序。

2.评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.询标澄清纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；

7.其他建议。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备（材料）技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备（材料）技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备（材料）技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备（材料）和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备（材料）和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备（材料）：指卖方按合同约定应向买方提供的设备（材料）、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备（材料）的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备（材料）进行的组装、连接以及根据需要将合同设备（材料）固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备（材料）、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备（材料）安装完成后，对合同设备（材料）所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备（材料）调试完成后，对合同设备（材料）进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备（材料）通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备（材料）的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备（材料）验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备（材料）验收后，卖方按合同约定保证合同设备（材料）适当、稳定运行，并负责消除合同设备（材料）故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备（材料）维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备（材料）进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备（材料）的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备（材料）技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备（材料）的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备（材料）技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备（材料）、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备（材料）后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备（材料）验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备（材料）进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备（材料）的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备（材料）的生产制造进行监造，

监督合同设备（材料）制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备（材料）的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备（材料）的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备（材料）及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备（材料）及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备（材料）的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备（材料）的监造，不视为对合同设备（材料）质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备（材料）提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备（材料）所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备（材料）交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备（材料）进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备（材料）的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备（材料）不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备（材料）的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备（材料）质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备（材料）提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备（材料）所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备（材料）进行妥善包装，以满足合同设备（材料）运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备（材料）能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备（材料）运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备（材料）的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备（材料）中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备（材料）运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备（材料）应整套装运。该设备（材料）安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备（材料）预计启运7日前，将合同设备（材料）名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备（材料）总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备（材料）在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备（材料）启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备（材料）中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备（材料）中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备（材料）交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备（材料）的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备（材料）的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备（材料）的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备（材料）交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备（材料）交付后应进行开箱检验，即合同设备（材料）数量及外观检验。开箱检验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备（材料）交付时；

（2）合同设备（材料）交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备（材料）交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备（材料）的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备（材料）交付时进行，则合同设备（材料）交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备（材料）进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备（材料）外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备（材料）的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备（材料）外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备（材料）短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备（材料）短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备（材料）交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备（材料）进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备（材料）的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备（材料）质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备（材料）质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备（材料）进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备（材料）的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备（材料）的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备（材料）损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备（材料）损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备（材料）运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备（材料）的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备（材料）进行考核，以确定合同设备（材料）是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备（材料）运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备（材料）在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备（材料）中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备（材料）的最低技术性能考核指标，且合同设备（材料）达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备（材料）已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备（材料），但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备（材料）在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备（材料）的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备（材料）考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备（材料）表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备（材料）在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备（材料）验收证书一式两份，双方各持一份。验收日期应为合同设备（材料）达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备（材料）在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备（材料）达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备（材料）经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备（材料）验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备（材料）交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备（材料）达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备（材料）经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备（材料）验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备（材料）验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备（材料）应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备（材料）整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备（材料）中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备（材料）何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备（材料）何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备（材料）出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备（材料）进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备（材料）和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备（材料）的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备（材料）进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备（材料）的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备（材料）仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备（材料）仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备（材料）现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备（材料）的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备（材料）的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备（材料）现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备（材料）故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备（材料）验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备（材料）及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备（材料）的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备（材料）主张权利。

11.4卖方保证合同设备（材料）符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（材料）（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备（材料）的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备（材料）在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备（材料）正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备（材料）设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备（材料）正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备（材料）在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备（材料）设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备（材料）由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备（材料）涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备（材料）过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备（材料）（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备（材料）价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备（材料）的义务，但如迟延交付必然导致合同设备（材料）安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备（材料）超过3个月；

（2）合同设备（材料）由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2签约合同价为固定单价，合同清单价格包括但不限于：招标清单内货物的采购、运输、保险、装卸、交货，质保期内的备品备件、专用工具的供应，设备及所需材料的二次搬运，现场指导安装、调试、试运行和验收的人工等所有一切费用，并承担相关技术服务及与总包相关专业施工配合，保证达到验收标准要求及为完成本项目可能变更调整货物品种、数量等全部风险、责任和义务。

3.2合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

本项目中，卖方须根据买方指令进行分批供货。买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2到货款

卖方根据买方指令和合同约定进行分批交货，每次交货时卖方须提供下列单据，买方审核无误后，在每年6月和12月向卖方支付该时间段供货批次合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）该批次合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3完工验收款

买方在本工程项目完工验收后，依据项目完工验收相关资料（纪要），支付卖方已安装验收设备的合同价的20%货款。

3.2.4审核结算款

经买方委托的结算审核单位完成竣工结算审核后付至审定价的95%。

3.2.5 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付审核价的5%。

在买方向卖方支付审核结算款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为审定价5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.2.6买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

10.履约保证金

10.1履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。履约保证金的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。

10.2履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备（材料）验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

在工程竣工验收合格后不计息全额返还。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可选用第2种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有工程所在地的人民法院提起诉讼。

18.其他补充条款

18.1.质量保证期特殊条款

18.1.1合同设备(材料)整体质量保证期为工程项目整体竣工验收之日起24个月（签订合同时，按照中标人的投标承诺调整）。所有货物从货物到货后开始计算，制造商质保期至少12个月，余下质保期由投标人与制造商协商或自行承担，该质保期在中标后签订合同前明确，并提供相关证明材料。

18.1.2本合同所有货物（招标文件中所述的重要货物质保期）的质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备(材料)的质量保证期届满证书。

18.2质保期服务

18.2.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

18.2.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

18.2.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

18.2.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

18.3卖方应对本合同所有货物进行指导安装，特别是对招标文件中所述核心关键货物，必须提供原厂厂家现场指导安装服务。

合同附件

安全生产责任协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为了贯彻国家和省、市有关建设工程安全生产、文明施工管理的法律法规、标准和规范，提高建设工程现场管理的整体水平，减少和防止各类事故的发生，共同推进建设工程安全生产工作的改进和提高，经甲乙双方协商，特签订 宋六陵水厂深度处理工程机电自控设备及工艺材料采购项目 安全生产责任协议书。

一、安全目标

1.杜绝重大安全事故，死亡、重伤事故为零；

2.现场的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

3.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

4.不发生高空跌落安全事故，保障作业人员全员佩戴防护措施或制定防护围栏；

5.不发生重大中毒事故以及群发性传染病；

6.施工现场按文明安全施工工地要求布置。

二、安全要求

乙方对施工过程中的安全生产负总责，依法对项目工程施工发生的一切事故负责，包括且不限于下列情况，如人身伤亡、设备损坏、财产损失等事故承担安全责任，并履行以下安全职责：

1.乙方必须建立健全安全生产责任制，乙方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责项目安全生产的组织与实施。

2.乙方在施工作业过程中，应当制定并落实安全生产技术措施，保证作业人员安全，保障作业区域各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全。

3.工程所在区域存在工程建设活动可能引发地质灾害风险时，乙方应当制定相应专项安全技术措施。

4.对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构时，乙方应当在施工组织设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.乙方应当根据施工安全操作和防护的需要，在施工组织设计中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见；工程开工前，应当向参建单位、人员进行技术和安全交底；施工过程中，对不满足安全生产要求的措施，应当及时变更。

6.乙方应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，制定安全管理制度和操作规程。

7.乙方应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用，应当编制安全生产费用使用计划，专款专用。

8.乙方应当在工程开工前编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报审。分部分项工程施工前，乙方应当向作业人员进行安全技术交底。

9.乙方应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

10.乙方应当对因工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空电缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

11.乙方应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

12.乙方应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台账和维保记录档案。乙方使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。

13.乙方应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。及时签订公司与项目部、项目部与班组、班组与作业人员安全生产、文明施工责任书，认真开展三级安全教育，项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，持证上岗率为100%；新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

14.乙方对工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

15.乙方应当根据工程特点、范围，制定应急救援预案、现场处置方案，对施工现场易发生事故的部位和环节进行监控。

16.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工、劳动保护等法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。乙方应当开展每月不少于两次的安全检查，并落实整改措施。

17.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理等各类规定，接受甲方及监理的监督、检查，对甲方或监理提出的安全整改意见必须及时落实整改。

18.乙方应当加大对文明施工的投入和管理，不发生造成一定社会影响文明施工有责投诉，不受到各级管理部门的通报批评和社会不良影响。

19.乙方在施工期间努力实现施工现场零工伤事故，如在施工过程中发生人身伤亡、设备损坏、财产损失等事故，应立即报告甲方，并积极配合进行调查和处理。凡发生以上事故的费用由乙方负责承担，甲方不负任何责任。

20.发生事故后，乙方应严格按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规进行事故处理，绝不允许出现谎报、瞒报情况。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，必须立即用电话、传真等通讯手段向事故所在地的政府安全监督管理部门、建设管理部门报告，按“四不放过”的原则处理事故，并由乙方统计上报。乙方应将事故调查的事故调查报告及乙方事故处理意见提交给甲方备案。

21.本协议盖章后生效，作为施工合同的附件，具有同等法律效力。

22.本协议书有效期与施工合同有效期一致。

发包人：  （公章）                     承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：         

法定代表人：          

委托代理人：

电  话： 

传  真：              

电子信箱：

开户银行：              

账  号：                

组织机构代码：

地  址： 

邮政编码：               

法定代表人：              

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：                

账  号：

合同附件

廉政协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人 与承包人特订立如下合同：

第一条 合同双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行 宋六陵水厂深度处理工程机电自控设备及工艺材料采购项目  合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、

建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同盖章后生效，作为施工合同的附件，具有同等法律效力。

第七条 本协议合同有效期与施工合同有效期一致。

发包人：  （公章）                     承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：         

法定代表人：          

委托代理人：

电  话： 

传  真：              

电子信箱：

开户银行：              

账  号：                

组织机构代码：

地  址： 

邮政编码：               

法定代表人：              

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：                

账  号：

合同附件：

绍兴市制水有限公司

项目

保 密 协 议

甲方：

地址：

乙方：

地址：

本协议双方同意为了促进双方间可能的商业关系的发展，其中一方或双方可能有必要在保密的基础上披露某些信息，所有披露的信息均被视为系具有相当价值的商业资产。鉴于上述情况，双方同意受下列条款的法律约束：

1.下列定义适用于本协议：

1）“信息” 指任何形式的通讯或数据，包括但不限于与领域有关的口头、书面、图示或电磁形式的信息；

2） “保密信息” 指双方希望能受保护不被毫无限制地披露或竞争性使用，且具备本协议规定的形式的指定的信息；

2. 一方（“披露方”）向另一方（“接受方”）披露保密信息时，如果披露方要求接受方保护该保密信息，则：

1）如果以书面或其他有形的形式披露，应在交付时明显地标明需保密；

2）如果口头披露，应在披露前确定所披露信息为保密信息，随后在该等披露后三十（30）天内书面概括并确认。

3.本协议下的保密义务应当持续至保密信息进入公众领域为止，前提是该保密信息进入公众领域并非由于对本协议或其他协议的违反。经披露方要求，接受方应向披露方归还接受方所占有的任何形式、任何范围的所有保密信息，或由披露方选择依照其书面指示销毁该等保密信息。接受方届时应保证该等承诺已毫无保留地得到执行。

4. 接受方同意：

1）接受方仅为本项目目的使用根据本协议披露的任何保密信息；

2）按照本协议披露的任何保密信息应始终为披露方所有；

3）除所适用的法律或法律程序的要求外，接受方将不允许向任何人散布或披露任何保密信息，包括但不限于其任何雇员、合作者、关联方、子公司或母公司或上述各方的代理人或雇员，但为本项目目的向有必要知道该保密信息的任何雇员的披露除外；

4）在下列情况下接受方不承担保密的义务：

（a） 公众一般可以获得与保密信息相同的信息，且并非由于对本协议或任何其他协议的违反所造成；

（b） 接受方在本协议下的任何披露发生之前已不受限制地占有了与保密信息相同的信息；

（c） 有披露该信息的合法权利的第三方此时或之前已合法地向接受方披露了与保密信息相同的信息，且该第三方并非受接受方雇用也不以其他形式与接受方有关联；

（d） 接受方此时或之前已独立开发了与保密信息相同的信息，且没有直接或间接地使用本协议下披露的任何保密信息；

（e） 披露方同意该等散布或披露。

5）保密信息仅在确实必要时才能复制，且保密信息的复制或储存不应在通常的营业地点之外进行。

5. 本协议任何内容均不应限制任何一方使用其在本协议有效期间内所学习到的专有技术和原理或获得的经验，条件是该等专有技术、原理或经验须具有非专有或非机密的性质。

6. 接受方保证其拥有适当、合理的防止保密信息在未经授权的情况下被披露的安全措施，以使其能遵守本协议的规定，并同意其应在遵守前述规定之外，至少以保护自己的保密信息的同样方式及同样程度保护保密信息，但在任何情况下均不应低于合理的保护程度。接受方同意将其在本协议下的义务告知能接触保密信息的接受方雇员。

7. 除法律可能要求外，双方同意不经对方事先书面同意不向任何人披露有关交易的讨论或谈判正在进行的事实或任何条款、条件或其他相关事实。本协议的存在及双方间有关保密信息的关系的存在是保密的，双方同意不经对方事先书面同意不得公布或允许公布任何有关双方间关系的信息，但该等同意不应被不合理地拒绝给予。

8. 接受方同意金钱赔偿可能不足以补救对本协议的任何违反，披露方应有权寻求法庭命令或行政决定来补救或防止接受方对本协议的任何违约或违约威胁。该等补救不应视为排除对本协议下任何违约的其他补救，而应视为在法律所提供的所有其他权利和补救之外的补救。

9. 一方未行使或迟延行使任何权利、权力或特权的全部或部分不应视为对该等权利、权力或特权的放弃。

10. 在执行本协议之前提供给接受方的，并且披露方在披露时指定为机密的任何信息应被视为与本协议执行后获得的保密信息具有相同性质并应适用相同的处理方法。

11. 违约方应赔偿给守约方造成的直接经济损失。

12. 双方理解，本协议无异议，同时也没有规定双方达成任何进一步的协议或继续任何可能的商业关系或其他交易的义务。

13. 本协议中任何内容均不能被解释为对披露给接受人的保密信息中的权利以许可或其他方式作出许可或授权。

14. 披露方在任何情况下均始终拥有保密信息中的所有知识产权，包括由接受方制作的与保密信息有关的任何材料的版权，但接受方在执行本协议前拥有的或根据适用的法律不可转让的知识产权除外。

15 对本协议的任何修订应以书面形式做出，并由每一方的一位被授权人员签署。

16.本协议受中华人民共和国法律管辖。

本合同作为               项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表：             法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

签订日期：    年   月   日           签订日期：    年   月   日

第五章 招标内容和技术要求

第一部分：招标清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵机类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中开式离心泵 | Q=2000m³/h,H=10m,N≤90kW | 3 | 台 | 2用1备，变频 | 安德里兹ANDRITZ，凯士比KSB，苏尔寿SULZER 电机品牌：ABB，茵梦达（原西门子），GE |
| 2 | 潜水轴流泵 | Q=4583m³/h,H=7m,N≤160KW | 12 | 台 | 8用4备，均变频 | 苏尔寿SULZER，凯士比KSB，赛莱默xylem |
| 3 | 潜污泵 | Q≥100m3/h,H≥26m,N≤22kW，配套潜水电缆不小于15m | 3 | 台 | 2用1备，变频 | 苏尔寿SULZER，赛莱默xylem，凯士比KSB |
| 4 | 潜水排污泵 | Q≥685m³/h,H≥25m,N≤45kw，配套潜水电缆不小于10m | 4 | 台 | 2用2备，均变频 | 苏尔寿SULZER，赛莱默xylem，凯士比KSB |
| 5 | 增压泵（厂区自用水系统） | Q=150m3/h,H=38.8～51m,NPSH=2.0～2.5m,n=2900r/min,电机U=380V,P=45kW，电机由水泵厂配套提供，变频 | 3 | 套 | 2用1备（供二期单体、加药、臭氧发生间等用水），配套提供检修阀、止回阀、压力变送器等加压水必要的组件，由厂家成套供应 | 青岛三利，ATT，山东华立 |
| 6 | 稳压罐 | 1000L,PN=1.6MPa，钢制材料 | 1 | 台 | 厂区自用水稳压 |  |
| 7 | 潜水搅拌器 | 叶轮直径600 转速368rpm N=6.5kW，配套潜水电缆不小于10m | 6 | 台 |  | 苏尔寿SULZER，安德里兹ANDRITZ，格兰富Grundfos |
| 8 | 潜水搅拌器 | D=400mm,N=705rpm,N=5.1kW，配套潜水电缆不小于10m | 6 | 台 | 6用，工频 |  |
| 阀门类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调流调压阀 | DN2000, PN=1.0MPa | 2 | 只 |  | 埃维柯AVK，德阀TVD，易华德ERHARD，阀安格VAG 电动执行机构：罗特克ROTORK，奥马AUMA，西博思Sipos |
| 2 | 调流调压阀 | DN1800, PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 电动中线型立式蝶阀 | DN1800, PN=1.0MPa | 4 | 只 | 老旧中线型阀门更换，由厂家配套提供定制伸缩节 | 凯士比KSB，博雷Bray，盖米GEMU 电动阀门执行机构：罗特克ROTORK，奥马AUMA，西博思Sipos |
| 4 | 电动中线型立式蝶阀 | DN1200, PN=1.0MPa | 3 | 只 |  |  |
| 5 | 电动中线型立式蝶阀 | DN800, PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 手动中线型立式蝶阀 | DN2000, PN=1.0MPa | 7 | 只 |  |  |
| 7 | 手动中线型立式蝶阀 | DN1600, PN=1.0MPa | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 手动中线型卧式蝶阀 | DN1200, PN=1.0MPa | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 电动偏心立式蝶阀 | DN2000, GD942X-10Q PN=1.0MPa | 5 | 只 |  | 上海冠龙，埃维柯AVK，德阀TVD，阀安格VAG 其中，电动阀门执行机构：罗特克ROTORK，奥马AUMA，西博思Sipos |
| 10 | 电动偏心立式蝶阀 | DN1800, GD942X-10Q PN=1.0MPa | 8 | 只 |  |  |
| 11 | 电动偏心立式蝶阀 | DN1600, GD942X-10Q PN=1.0MPa | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 电动偏心立式蝶阀 | DN1000, GD942X-10Q PN=1.0MPa | 3 | 只 |  |  |
| 13 | 电动偏心立式蝶阀 | DN600,GD942X-10Q,N=1.5kW | 3 | 个 |  |  |
| 14 | 电动偏心立式蝶阀 | DN500, GD942X-10Q PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 15 | 手动偏心立式蝶阀 | DN2000,GD342X-10Q PN=1.0MPa | 4 | 只 |  |  |
| 16 | 手动偏心立式蝶阀 | DN1800,GD342X-10Q PN=1.0MPa | 12 | 只 |  |  |
| 17 | 手动偏心立式蝶阀 | DN1200,GD342X-10Q PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 18 | 手动偏心立式蝶阀 | DN1000,GD342X-10Q PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 19 | 手动偏心立式蝶阀 | DN700,GD341X-10Q PN=1.0MPa | 3 | 个 |  |  |
| 20 | 手动偏心立式蝶阀 | DN500, GD342X-10Q PN=1.0MPa | 2 | 只 |  |  |
| 21 | 手动偏心立式蝶阀 | DN400,GD341X-10Q PN=1.0MPa | 4 | 个 |  |  |
| 22 | 手动偏心立式蝶阀 | DN2000, GD342X-10Q PN=1.0MPa | 4 | 个 |  | 春江，埃维柯AVK，阀安格VAG |
| 23 | 气动蝶阀 | DN900，双偏心 | 20 | 个 | 炭滤池水冲阀 | 德阀TVD，埃维柯AVK，Keystone，阀安格VAG 气动执行机构：AT(AIR TORQUE），欧宾诺斯OBINOX，BAR，费斯托Festo |
| 24 | 气动蝶阀 | DN500，双偏心 | 20 | 个 | 炭滤池气冲阀 |  |
| 25 | 气动蝶阀 | DN80，中线型 | 20 | 个 | 炭滤池排气阀 |  |
| 26 | 气动蝶阀 | DN400，双偏心 | 20 | 个 | 炭滤池初滤水阀 |  |
| 27 | 气动调节阀 | DN600，双偏心 | 20 | 个 | 炭滤池出水调节阀 |  |
| 28 | 不锈钢气动闸板阀 | 600×600 | 20 | 座 | 炭滤池进水阀 |  |
| 29 | 不锈钢气动闸板阀 | 700×700 | 20 | 座 | 炭滤池排水阀 |  |
| 30 | 气动蝶阀 | DN250，PN10,SUS304，中线型 | 3 | 个 | 鼓风机出口阀 |  |
| 31 | 不锈钢气动闸板阀 | 800×600 | 32 | 座 | 一、二期砂滤格进水阀改造 |  |
| 32 | 止回阀 | HH49H-10 DN400，橡胶瓣式 | 4 | 个 | 回收、排泥泵后用 | 上海冠龙，埃维柯AVK，德阀TVD |
| 33 | 止回阀 | DN600,PN10,L=430mm，静音型 | 3 | 个 | 反冲洗泵后用 |  |
| 34 | 止回阀 | DN500，HH46X-10Q, PN=1.0MPa，橡胶瓣式 | 1 | 只 | 回收、排泥泵后用 |  |
| 35 | 闸阀 | DN250 Z45X-10 | 4 | 个 | 排泥渠用 |  |
| 36 | 不锈钢方闸门 | 1200×1200 N≤1.5kW,304 | 4 | 座 |  | 南通华新，江苏河海，无锡通用 |
| 37 | 不锈钢方闸门 | 1500×1500 N≤2.2kW,316L | 4 | 座 |  |  |
| 38 | 不锈钢方闸门 | 1500×1500 N≤2.2kW,304 | 4 | 座 |  |  |
| 39 | 手电两用方闸门 | 2000×2000 N=2.2kW，SS316L，下开式，配套启闭机，双向受压 | 8 | 座 |  |  |
| 40 | 手电两用方闸门 | 600x600,N=1.1kW，铸铁镶铜 | 2 | 座 |  | 南通华新，江苏河海，江苏天雨 |
| 加药系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字隔膜计量泵 | Q≥940L/h， H≥0.4MPam，功率≤240W | 23 | 台 |  | 格兰富Grundfos、德国SERA、普罗名特ProMinent |
| 2 | 数字隔膜计量泵 | Q≥375L/h， H≥0.4MPam，功率≤240W | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 数字隔膜计量泵 | Q≥120L/h， H≥0.4MPam，功率≤80W | 10 | 台 |  |  |
| 4 | 离心泵 | Q=25m3/h，扬程H=50m，配用电机7.5kW | 2 | 台 |  | 南方、凯泉、东方 |
| 5 | 提升泵 | Qmax≥25m3/h， Hmax≥10m，功率≤2.2kW | 2 | 台 | 化工泵，用于药剂进出药 | 南方泵业、昆山美宝、安徽腾龙 |
| 6 | 卸料泵 | Qmax=49.2m3/h， Hmax=22m，功率4kW | 4 | 台 | 化工泵，用于药剂进出药 |  |
| 7 | 电动球阀 | DN200，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 1 | 只 | 预留二次设计 | SANKING、雁荡、环琪 |
| 8 | 电动球阀 | DN125，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 电动球阀 | DN100，PN=1.0MPa,UPVC材质 | 2 | 只 |  |  |
| 10 | 电动球阀 | DN80，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 34 | 只 |  |  |
| 11 | 电动球阀 | DN65，PN=1.0MPa,UPVC材质 | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 电动球阀 | DN50，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 12 | 只 |  |  |
| 13 | 电动球阀 | DN25，PN=1.0MPa,UPVC材质 | 41 | 只 |  |  |
| 14 | 电动球阀 | DN15，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 14 | 只 |  |  |
| 15 | 电动蝶阀 | DN80，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 6 | 只 |  |  |
| 16 | 倒流防止器 | DN80，PN=1.0MPa，铸铁材质 | 3 | 个 |  | 宁波一机、株洲南方、塘沽一阀 |
| 17 | 底阀 | DN50，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 2 | 只 |  | 宁波一机、株洲南方、塘沽一阀 |
| 18 | Y型过滤器 | DN250 PN1.0MPa，不锈钢304材质 | 2 | 个 | 具有自清洗功能三级过滤 | SANKING、SEKISUI、FIP |
| 19 | Y型过滤器 | DN80，PN=1.0MPa,UPVC材质 | 5 | 个 |  |  |
| 20 | Y型过滤器 | DN50，PN=1.0MPa，UPVC材质 | 43 | 个 |  |  |
| 21 | 安全阀、背压阀 | DN25，PN=1.0MPa，成品 | 66 | 只 |  | Stubbe、SERA、格兰富GrundFos |
| 22 | 安全阀、背压阀 | DN15，PN=1.0MPa，成品 | 20 | 只 |  |  |
| 23 | 冲洗水龙头 | 成品 | 10 | 只 |  | 定制 |
| 24 | 浮子流量计 | DN25，PN=1.0MPa，成品 | 33 | 只 |  | Stubbe、GF、RETZ |
| 25 | 浮子流量计 | DN15，PN=1.0MPa，成品 | 10 | 只 |  |  |
| 26 | 脉冲阻尼器 | DN25，PN=1.0MPa，成品 | 43 | 只 |  | SCY、RETZ、LIGE |
| 27 | 计量泵附件 | 含计量泵撬装支架、配套的辅材等 | 1 | 套 | 高锰酸盐间整体撬装 | 定制 |
| 28 | 计量泵附件 | 含计量泵撬装支架、配套的辅材等 | 22 | 套 | 次氯酸钠间整体撬装 | 定制 |
| 29 | 计量泵附件 | 含计量泵撬装支架、配套的辅材等 | 10 | 套 | PAC间整体撬装 | 定制 |
| 30 | 标识标牌 | 各规格，成品 | 3 | 套 | PAC，次氯酸钠、高锰酸盐3处加药间 | 定制 |
| 31 | 储存配套辅材 | 含取样阀及相关管路和辅材等，成品 | 3 | 套 | PAC，次氯酸钠、高锰酸盐3处加药间 | 定制 |
| 32 | 防护装置 | 包括一套洗眼器、两套防腐蚀服、两套橡胶手套、两套长筒雨靴、两副防护眼罩、一套工具包、一只柜子等 | 2 | 套 | 次氯酸钠、高锰酸盐2处加药间 | 国产 |
| 33 | 水射器阀门辅材 | 含进出口相关管路和安装辅材 | 1 | 套 | 高锰酸盐间用 | 定制 |
| 34 | 卸料泵配套辅材 | 含卸料泵撬装支架及相关辅材等，成品 | 3 | 套 |  | 定制 |
| 35 | 压缩空气管路阀门辅材 | 含总管压力变送器、双卡压式不锈钢管，配套、连接辅材等 | 2 | 批 | PAC、高锰酸盐2处压缩空气站 | 定制 |
| 36 | 异径管 | DN65-125，PN=1.0MPa，钢材质 | 2 | 个 | 用于进药管 | 国产 |
| 37 | 异径管 | DN65-80，PN=1.0MPa，钢制 | 8 | 个 | 用于进药管 |  |
| 38 | 异径管 | DN80-65，PN=1.0MPa，钢制 | 6 | 个 | 用于进药管 |  |
| 39 | 异径管 | DN80-125，PN=1.0MPa，钢制 | 3 | 个 | 用于加药管 |  |
| 40 | 手动球阀 | DN25,UPVC | 54 | 只 |  | SANKING、雁荡，环琪 |
| 41 | 手动球阀 | DN15,UPVC | 28 | 只 |  |  |
| 42 | 手动球阀 | DN32,UPVC | 8 | 只 |  |  |
| 43 | UPVC管 | DN200 | 10 | 米 |  |  |
| 44 | 手动球阀 | DN200,UPVC材质 | 1 | 个 |  |  |
| 45 | UPVC弯头 | 90°, DN200 | 1 | 个 |  |  |
| 46 | UPVC直接 | DN200 | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 不锈钢桥架 | 200x150，玻璃钢材质 | 1 | 米 |  | 士林电气，江苏中环，扬中恒发 |
| 48 | 不锈钢桥架 | 300x100，玻璃钢材质 | 1 | 米 |  |  |
| 49 | PE储罐 | 30m3，PE材质 | 14 | 座 | 包含配套磁翻板液位计 | 远东，江南容器，新远栋 |
| 50 | 安装附件 | 法兰、弯头、三通等附件 | 3 | 批 | PAC，次氯酸钠、高锰酸盐3处加药间 | 国产 |
| 51 | 加药扩散器 | DN25，PN=1.0MPa，成品 | 30 | 套 |  | 定制 |
| 52 | 加药保护管 | DN25，含法兰，法兰短管，密封圈，螺栓螺母，弯头等安装附件 | 32 | 套 |  |  |
| 53 | 加药保护管 | DN15，含法兰，法兰短管，密封圈，螺栓螺母，弯头等安装附件 | 14 | 套 |  |  |
| 54 | 加药保护管 | DN32，含法兰，法兰短管，密封圈，螺栓螺母，弯头等安装附件 | 4 | 套 |  |  |
| 55 | 压力表 | 量程0~1.6MPa，SS316材质，机械式 | 43 | 只 |  | 国产 |
| 56 | 围堰 | 防洪挡水板，高度0.5m，铝合金材质 | 160 | 米 | 用于防止钠间药剂外溢 | 定制 |
| 57 | 水射器 | DN65，UPVC材质 | 2 | 个 | 高锰酸盐间用 | 定制 |
| 58 | 吸料枪 | 定制 | 2 | 把 |  | 国产 |
| 59 | PAC投加系统控制柜06PACKX1 | 不锈钢材质，IP55.详见系统图 | 1 | 台 |  | 国产成套，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 60 | 次氯酸钠投加系统控制柜06CNKX1~2 | IP41.详见系统图 | 2 | 台 |  |  |
| 61 | 高锰酸钾投加系统控制柜 | 304,IP55 非标，随设备配套，对高锰酸钾投加系统内所有设备配电控制，同时配套控制柜至各设备的动力、控制电缆 | 1 | 套 |  |  |
| 水厂专用非标制品类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢折板 | 厚度3mm，要求正偏差，SS304材质 | 1680 | 片 | 每面折板必须设置加强措施，须由生产厂家进行就位敷设 | 南通华新，浙江联池，玉环净化，无锡通用 |
| 2 | 进水堰板 | 5900x400 δ=4mm，不锈钢 | 20 | 套 | 由生产厂家定制，含就位敷设 | 南通华新，浙江联池，玉环净化，无锡通用 |
| 3 | 指型槽 | L=4650 δ=5mm，不锈钢 | 320 | 套 | 由生产厂家定制，含就位敷设 | 南通华新，浙江联池，玉环净化，无锡通用 |
| 4 | 整浇滤板 | 14550×4450×120, C30P8 | 40 | 块 | 含滤头，模板，厂家定制，含就位敷设 | 玉环净化，浙江联池，台州中昌 |
| 5 | 气路分配器 | 成品 | 20 | 只 | 用于滤池气动阀门压缩空气管路 | 国产 |
| 6 | 不锈钢排气阀防水罩 | 450×450×1050，定制，不锈钢 | 32 | 个 | 原一二期滤池进水阀防护 | 定制 |
| 7 | 不锈钢排气阀防水罩 | 400×300×1400，定制，不锈钢 | 32 | 个 | 原一二期滤池排水阀防护 | 定制 |
| 8 | 不锈钢排气阀防水罩 | 240×210×300，定制，不锈钢 | 64 | 个 | 原一二期滤池排气阀防护 | 定制 |
| 9 | 仪表屏 | ≥7.2米长屏，不锈钢304，双面布置≥2.2米高，含水槽、电缆桥架，保护管及取样管、取样泵等，定制 | 2 | 套 | 东、西炭滤池仪表间 | 定制 |
| 滤料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石英海砂滤料 | d10=0.70±0.03mm, K80＜1.4 | 780 | m3 | 含厂家就位敷设 | 晋江市石英砂实业有限公司，晋江西峰天然石英砂有限公司，厦门鲁滨砂业有限公司 |
| 2 | 粗砂 | d=1~8mm | 260 | m3 | 含厂家就位敷设 |  |
| 3 | 活性炭 | 煤质压块破碎不定型颗粒活性炭，8×30目 | 4664 | m3 | 含厂家就位敷设，还须包含洗碳废水处置费用 | 大同贵义，同乐TLEPT，山西华青 |
| 鼓风机、空压机类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨风机 | Q=4000m3/h, P=0.04MPa. 电机U=380V, P=75kW，每套鼓风机附鼓风机专用止回阀、柔性接头、压力安全阀、消音器、隔音罩。鼓风机与隔音罩分开起吊。具备变频调节功能，不含变频器。 | 6 | 台 | 2用1备 | 凯撒Kaeser，艾珍AERZEN，英格索兰IR |
| 2 | 罗茨风机 | Q=70m³/min,0.08MPa, N=121.03kW, | 3 | 台 | 2用1备，变频，含隔音罩，每台风机内部配套至少DN250，PN10柔性接头1个，DN250,PN10,SUS304止回阀1个 |  |
| 3 | 空压机 | Q=70.8m3/h,860kPa,P=7.5kW | 2 | 套 | 1用1备，工频 | 博格BOGE，阿特拉斯Atlas，英格索兰IR |
| 4 | 空气罐 | V=1000L | 1 | 套 | 须带相关许可证 | 申江、申容、申强 |
| 5 | 冷干机 | 含冷凝水排放管，0.85kW | 2 | 台 | 配套前、后置精密滤芯，见招标文件技术参数 | 博格BOGE，阿特拉斯Atlas，英格索兰IR |
| 6 | 空压机 | 流量：7.60m3/min；压力8.5bar；功率45kW,380V,50Hz | 2 | 套 | 高锰酸盐间空气系统用 | 博格BOGE，阿特拉斯Atlas，英格索兰IR |
| 7 | 空压机 | 流量：2.4m3/min；压力8.5bar；功率15kW,380V50Hz | 2 | 套 | PAC投加间空气系统用 | 博格BOGE，阿特拉斯Atlas，英格索兰IR |
| 8 | 储气罐 | 0.6m3，定制 | 1 | 套 | 须带相关许可证 | 申江、申容、申强 |
| 9 | 储气罐 | 0.6m3 | 5 | 台 | 须带相关许可证 | 申江、申容、申强 |
| 仪表类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH测定仪 | PH:2~12.0~100℃，220VAC供电，4～20mA输出，继电器故障报警，传感器保护等级：IP68.变送器保护等级：IP65 | 2 | 套 |  | E+H，HACH，岛津Shimadzu |
| 2 | 毒性监测仪 | 综合指标毒性监测 | 1 | 套 | 达郭水库出水 | 绿洁，上海科泽，荷兰microlan |
| 3 | 颗粒计数仪 | 计数范围 1.6-400微米，准确度：测量值的±10%或±5 CNT/mL；通讯方式：Modbus RS485，8路4—20mA（支持4-20在线校准）；报警方式：支持传感器状态报警、流量状态报警、超限值报警。 | 2 | 套 |  | 杭州绿洁、苏州水云境、杭州赛迪 |
| 4 | 便携式颗粒数仪 | 计数范围 1.6-400微米，准确度：测量值的±10%或±5 CNT/mL；通讯接口：RS232；报警方式：支持传感器状态报警、流量状态报警、超限值报警。 | 1 | 套 | 用于在线仪表比对 |  |
| 5 | 激光浊度测定仪 | 0~5NTU；AC220V供电，4～20mA输出，含安装附件。 | 6 | 套 |  | E+H，HACH，岛津Shimadzu |
| 6 | 电磁流量计 | 分体式，DN2000，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 1 | 只 | 该流量计为0直管段，投标人应当充分考虑该工况并按招标文件技术要求选取合适产品 | E+H，科隆KROHNE，西门子Siemens |
| 7 | 电磁流量计 | 分体式，DN2000，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 4 | 只 |  | 科隆KROHNE，西门子Siemens，ABB |
| 8 | 电磁流量计 | 分体式，DN1800，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 6 | 只 |  |  |
| 9 | 电磁流量计 | 分体式，DN1200,PN=1.0MPa，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 9 | 只 | 场外 |  |
| 10 | 电磁流量计 | 分体式，DN1000，PN=1.0MPa，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 2 | 只 |  | 金田，川仪，肯特 |
| 11 | 电磁流量计 | 分体式，DN700，PN=1.0MPa，压力等级：PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20mA接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m。 | 1 | 只 | 一期冲洗泵房及鼓风机房改造 |  |
| 12 | 电磁流量计 | 分体式，DN500，PN=1.0MPa，压力等级 PN1.0MPa，IP68，含脉冲信号及4~20ma接口；具有 Modbus RS 485数字通讯接口；标配信号及励磁电缆长度≥20m | 2 | 只 | 场外 |  |
| 13 | 热质式气体流量计 | 分体式，DN500，插入式传感器，精度不小于1.0%，IP68；变送器：2路4～20mA，故障报警，220VAC，IP65，带温度输出。 | 1 | 只 | 场外 | 科隆KROHNE，西门子Siemens，ABB |
| 14 | 电磁流量计 | DN32，PN=1.0MPa，分体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 4 | 只 | 各加药点投加点及房间内使用，分体式为投加点用，一体式为室内用 | 科隆KROHNE，西门子Siemens，ABB |
| 15 | 电磁流量计 | DN25，PN=1.0MPa，分体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 4 | 只 |  |  |
| 16 | 电磁流量计 | DN25，PN=1.0MPa，一体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 32 | 只 |  |  |
| 17 | 电磁流量计 | DN15，PN=1.0MPa，一体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 6 | 只 |  |  |
| 18 | 电磁流量计 | DN15，PN=1.0MPa，分体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 1 | 只 |  |  |
| 19 | 电磁流量计 | DN10，PN=1.0MPa，一体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 1 | 只 |  |  |
| 20 | 电磁流量计 | DN10，PN=1.0MPa，分体式，220VAC，4~20ma及脉冲输出，传感器，IP68 | 10 | 只 |  |  |
| 21 | 压力变送器 | 0~0.2MPa，一体式，插入式安装，精度至少0.25%，4～20mA，两线制，IP65。 | 8 | 只 |  | 西门子Siemens，abb，罗斯蒙特Rosemount |
| 22 | 压力变送器 | 0~0.6Mpa，两线制，4—20mA输出，IP68。 | 22 | 只 |  |  |
| 23 | 压力变送器 | 0~1.0MPa，一体式，插入式安装，精度至少0.25%,4～20mA，两线制，IP65 | 1 | 只 |  |  |
| 24 | 压力变送器 | 0-2.5MPa，4—20mA，两线制，IP68 | 1 | 只 |  |  |
| 25 | 超声波液位计 | 0~5m；分体式，信号 4—20mA，IP68 次氯酸钠液罐集成供应，配套玻璃管液位显示 | 14 | 台 | 次氯酸钠投加系统 | E+H，ABB，西门子Siemens |
| 26 | 超声波液位计 | 0~5m；一体式，信号 4—20mA，IP68 | 10 | 台 |  |  |
| 27 | 超声波液位计 | 分体式，L=0~8m，波束角不大于11 4～20mA输出，四线制，防护等级P68 | 20 | 台 |  |  |
| 28 | 超声波液位计 | 分体式，传感器：L=0~10m，波束角不大于11，IP68变送器：4～20mA输出，继电器故障报警，四线制，220VAC供电，IP65 | 12 | 台 |  |  |
| 29 | 静压式液位计 | 一体式，传感器：L=0~10m，IP68，变送器：4～20mA输出，继电器故障报警，四线制，220VAC供电，IP65 | 2 | 台 |  |  |
| 30 | 在线式波美表 | 0-25°Be，4—20mA，±0.1°Be，超限报警，IP68，用于测量稀释后矾液的密度，配套相应配件 | 6 | 只 | PAC投加系统PAC溶液池 | 秒准MAYZUM， 仪电物光INESA，迈德施MDS |
| UPS类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池柜 | 可安装下至少32节100AH铅酸蓄电池，含电池连接铜牌及电池连接线 | 2 | 套 | 综合楼机房用，含脱扣线圈，辅助触点，电池直流空开，电池连接线等，蓄电池由中控机房利旧，详见招标文件技术描述 | 国产 |
| 2 | UPS主机 | 30KVA高频机，模块化，带通讯管理卡 | 1 | 套 | 综合楼机房用 | 施耐德Schneider，华为，台达 |
| 3 | 电池柜 | 可安装下至少40节100AH铅酸蓄电池，含电池连接铜牌及电池连接线 | 2 | 套 | 中控机房用，含脱扣线圈，辅助触点，电池直流空开，电池连接线等 | 国产 |
| 4 | 蓄电池 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 80 | 节 | 中控机房用 | 沈阳松下，华为，台达 |
| 5 | UPS系统 | 在线式交流不间断电源（含旁路），带管理卡，含通讯功能，3kVA,AC220V±1%,50Hz±0.1，谐波含量<5% | 6 | 套 | 生产现场用 | 施耐德Schneider，华为，台达 |
| 6 | 电池组（3KAV配套） | 12V100AH铅酸免维护蓄电池，后备供电时间≥2h，带电池箱及电池连接铜牌及电池连接线等附属配件 | 6 | 套 | 生产现场用 | 沈阳松下，华为，台达 |
| 7 | UPS系统 | 在线式交流不间断电源（含旁路），带管理卡，含通讯功能，5kVA,120min,AC220V±1%,50Hz±0.1，谐波含量<5% | 6 | 套 | 生产现场用 | 施耐德Schneider，华为，台达 |
| 8 | 电池组（5KAV配套） | 12V100AH铅酸免维护蓄电池，后备供电时间≥2h，带电池箱及电池连接铜牌及电池连接线等附属配件 | 6 | 套 | 生产现场用 | 沈阳松下，华为，台达 |
| 会议室类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 12寸中低音喇叭单元和1只1.7"压缩高音单元；精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力 | 8 | 只 | 报告厅会议扩声系统 | 升谱达、斯科、品诚 |
| 2 | 支架 | 音箱厂家成套配置 | 8 | 只 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 3 | 专业功放 | 500W双通道功放。变频振荡调制技术、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术 | 4 | 台 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 4 | 音频处理器 | 高性能音频处理器，具有8路模拟平衡输入和8路模拟平衡输出。 | 1 | 台 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 5 | 数字音频处理器软件 | 软件集成：幻象供电、闪避器、扩展器、均衡器、压缩器、自动混音、反馈抑制、延时器、分频器、限幅器等音频处理控制功能。 | 1 | 套 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 6 | 数字调音台 | 具有强大的DSP处理能力，采用触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面，专业按键和触屏可快速操作各功能模块，如电平表、PEQ、Limiter、USB录音放音、场景存储、系统设置等 | 1 | 台 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 7 | 天线分配器 | 可将一对天线接收的信号分配至4台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的；同时带有2路级联信号端口，可用于增加接收机数量。 | 1 | 套 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 8 | 无线话筒 | 数字无线麦克风系统，采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，具有抗干扰能力强、ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等功能 | 2 | 套 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 9 | 电源管理器 | 标准1U机箱设计。8通道电源时序打开/关闭。远程控制（上电+24V直流信号），单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 | 1 | 台 | 报告厅会议扩声系统 |  |
| 10 | 录播主机 | 一体化硬件设计，高度集成内嵌超高清视频采集模块、录制模块、直播模块、导播切换模块、图像分割及拼接模块、本地回显输出模块，实现视频直播、智能导播、超高清录制、图像识别跟踪、多方互动等多种功能。满足会议录制、互动教学等需求的新一代全自动八机位音视频录制设备。 | 1 | 台 | 报告厅会议录播系统 |  |
| 11 | 控制器 | 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制 | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 12 | 会议话筒处理器 | 厂家提供，附件成套，支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能 | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 13 | wifi会议系统 | 含全数字5G会议主机1台，全数字5G主席单元1只，全数字5G代表单元5只，全数字5G-Wi-Fi基站2台，10位专用充电器1台，大容量充电锂电池3.7V/8个，6芯会议线材2根/20米，反馈音频处理器1台，主席台演讲话筒1台 | 1 | 套 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 14 | 高清摄像机 | ISP图像处理算法，提供更加完善的白平衡和自动曝光功能，使摄像机图像输出性能得到明显提升，支持H.265/H.264编码，在低带宽下画面流畅、清晰 | 3 | 台 | 报告厅会议录播系统 |  |
| 15 | 网络中控主机 | 工业级设计，拥有丰富控制接口，兼容多种控制协议，对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。 | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 16 | 路由器 | 最高传输速率3000M； 支持全千兆网口；3.支持mesh； 支持双频段：2.4G/5G； Wi-Fi6路由 | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 | 华为，华三，锐捷 |
| 17 | 42U机柜 | 600*600*2000mm | 1 | 套 | 报告厅会议系统辅助材料 | 图腾，大唐，腾浪 |
| 全厂广播扩音系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心，安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效地管理。 | 1 | 台 |  | 海康威视，北极星，音王 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台 | 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，融合了人工智能、大数据可视化、音视频处理、电声设计、网络技术等核心技术，AI智能化、HI-FI音质、低延时 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 操作系统 | 配套控制主机，支持windows或国产操作系统 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 话筒 | 换能方式：驻极体 指向性：心型指向 频率响应：40Hz-16kHz 灵敏度：-43dB±2dB 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 钟声提示：带钟声提示功能 电源：AC 220/50Hz | 1 | 套 |  |  |
| 5 | CD播放器 | 电源：220V / 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 调谐器 | 电源：220V / 50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线，3.5（耳机插头）*1，双莲花（RCA）*1，线径：0.3mm | 1 | 根 |  | 国产 |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线，莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 1 | 根 |  | 国产 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线，莲花（RCA）*2，线径：0.3mm | 2 | 根 |  | 国产 |
| 10 | 天花喇叭 | 1.额定功率（100V）：1.5W,3W,6W 2.阻抗：黑： COM 红：3.7KΩ 绿：3.3KΩ 白：1.7KΩ 3.灵敏度（1W/1M）：92dB±3dB 4.最大声压级：100dB±3dB 5.频率响应（-10dB）：110Hz-18kHz 6.喇叭单元：5”*1 | 31 | 只 | 前端设备室内区域 | 海康威视，北极星，音王 |
| 11 | 音柱 | 1.额定功率（100V）：60W 2.额定功率（70V）：30W 3.灵敏度：91dB，阻抗：黑： COM 白： 160Ω 4.频率响应：110Hz-15kHz 5.防护等级：IP66，防水 6.含基础，户外型，防水防锈防腐蚀 | 31 | 只 | 前端设备室外区域 |  |
| 12 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：220V～50HZ 2.额定输出电流：30A 3.显示屏：LCD显示屏 4.监听器：内置 5.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 6.配置RS485接口； 7.可控制电源：8路 8.每路动作延迟时间：可调 9.供电电源：220VAC 50/60Hz 30A | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒：5mV/600Ω非平衡；线路RCA：775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC：非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比：MIC 输入：50dB； AUX输入：80dB 6.音调调节：低音：±10dB at 100Hz；高音：±10dB at 10KHz 7.电源：220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 避雷器 | 1.通道数：4组独立输入/输出通道 2.最大持续电压：420V（AC） 3.放电电流：20kA 4.最大放电电流：40kA 5.电压保护水平：2.0kV 6.工作环境温度：-10℃～40℃ 7.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 5 | 台 | 前端设备室外区域 |  |
| 15 | 采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.工作环境温度：5℃~40℃ 5.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 6.输入电源：190—240V 50—60HZ/备用电源DC24V 1.5A | 1 | 台 | 消防联动用 |  |
| 16 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz | 2 | 台 | 前端设备室内区域 |  |
| 17 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子 8.AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子 9.MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口） 10.频率响应：80Hz-16kHz(+1/-3dB) | 5 | 台 | 前端设备室外区域 |  |
| 18 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 3.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 4.采样率：8kHz-48kHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD级音质 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.采样率：8kHz-48kHz 5.AUX输入灵敏度：350mV RCA端子 6.输入频率响应：80Hz-16kHz (+1dB/-3dB) 7.AUX电平触发阀值：10mV 8.谐波失真：≤0.1% 9.信噪比：≥78dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 |  |  |
| 20 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 机柜 | 容量：42U，配置1个8口PDU一块隔板等配件。 | 1 | 台 |  | 图腾、大唐、腾浪 |
| 22 | 机柜 | 容量：6U，含1个8口PDU，一块隔板等配件。 | 1 | 台 | 交换机设备 | 图腾、大唐、腾浪 |
| 网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 标配1个CON,1个USB,8个千兆Combo口，内置220VAC电源，最大支持512个AP接入，License已含。 | 1 | 台 | 各单体/楼层单独设置 | 信锐，华为，华三 |
| 2 | 路由器 | 控制端口：console，RJ-45；并发连接数：≥25000 支持VPN，安全过滤带宽（MB）：≥100 网络吞吐量（Mpps）：≥150 | 1 | 台 | 各单体/楼层单独设置 |  |
| 3 | 吸顶式无线AP | 支持胖/瘦两种AP工作模式，支持AP零配置上线，支持4*4 MIMO；满足802.11AX标准，支持2.4G和5G双频段同时工作 | 75 | 台 |  |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 2个万兆光口；24口千兆单模光口；24个千兆电口，机架式安装三层交换机；支持100-240VAC冗余电源（≥600W）；支持可插拔风扇模块； | 3 | 台 | 生产安防现场组网用 | 赫斯曼Hirschmann ，罗克韦尔AB，西门子Siemens |
| 5 | 交换机 | 配置千兆以太网电口≥16个，千兆光端口≥2个，卡轨式安装二层工业交换机，无风扇；支持24VDC冗余电源。 | 12 | 台 | 生产安防现场组网用 |  |
| 6 | 交换机 | 配置千兆以太网电口≥24个，千兆光端口≥2个，机架式安装二层工业交换机，无风扇；支持110-240VAC冗余电源 | 6 | 台 | 生产安防现场组网用 |  |
| 7 | 交换机 | 配置千兆以太网电口≥8个，千兆光端口≥2个，卡轨式安装二层工业交换机，无风扇；支持24VDC冗余电源 | 5 | 台 | 生产安防现场组网用 |  |
| 8 | 交换机 | 配置千兆以太网电口≥8个，千兆光端口≥1个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，支持云管理和本地管理 | 4 | 台 | 办公安防现场组网用 | 华为，华三，锐捷 |
| 9 | 汇聚交换机 | 2个万兆光口，24口千兆单模光口，24个千兆口，交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥228Mpps，配置双电源（≥600W），支持4个可插拔风扇模块 | 4 | 台 | 办公安防现场组网用 |  |
| 10 | 交换机 | 配置千兆以太电口≥16个，千兆光端口≥2个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，支持云管理和本地管理 | 8 | 台 | 办公安防现场组网用 |  |
| 11 | 交换机 | 配置千兆以太电口≥24个，千兆光端口≥2个，交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，支持云管理和本地管理 | 19 | 台 | 办公安防现场组网用 |  |
| 12 | 交换机 | 配置千兆以太电口≥24个，千兆光端口≥4个，POE功率≥400W，交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，支持云管理和本地管理 | 3 | 台 | 办公安防现场组网用 |  |
| 13 | 交换机 | 三层交换机：24口全千兆，24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo） | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 14 | 交换机 | 1.24个10/100/1000base-T RJ45端口（支持POE+供电） 2.2个独立千兆SFP端口，整机最大POE供电功率≥225W，单端口最大POE供电功率为30W 3.支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPV6 | 1 | 只 | 全厂广播系统交换机设备 |  |
| 15 | 交换机 | 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 1 | 台 | 报告厅会议中控管理系统 |  |
| 16 | 交换机 | 1.固定端口：24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-XSFP端口；2.交换容量：52Gbps；3.转发能力：38.7Mpps；4.模式切换：标准交换，网络克隆，汇聚上联，端口隔离；5.MAC表：8K；6.交换模式：存储转发；7.电源：100～240V AC | 1 | 台 | 全厂广播系统交换机设备 |  |
| 17 | 5G工业网关 | 支持5G、Wi-Fi6、RS485、1000Mbps上行、1000Mbps下行通讯、IP52、EMC4、-40~85℃。北向支持Modbus TCP、OPC UA、Ethernet/IP、MQTT等连接；南向支持仪表、PLC、DCS、DIO、AIO协议数据连接，支持2000点数据采集； | 9 | 套 | 须与现有5G系统无缝连接 | 捷创，西门子，工业富联 |
| 18 | 网络通讯柜 | 42U标准机柜，前后开门，集成光纤终端盒/配线架、网络配线架、电源设备等，工业级机柜专用PDU，16A总输入，≥8个万能插孔（国标10A），集成浪涌保护（SPD）；三块隔板等配件。 与PLC柜等柜体同色号，电缆下进下出；材料为优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，防锈磷化处理+静电喷塑，标配顶部/底部通风孔+强制散热风扇套件。 | 9 | 台 |  | 图腾，大唐，德塔森特 |
| 19 | 网络通讯箱 | 集成光纤终端盒/配线架、网络配线架、电源设备等，工业级机柜专用PDU，16A总输入，≥8个万能插孔（国标10A），集成浪涌保护（SPD），材料为优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，防锈磷化处理+静电喷塑，非标定制，IP54，电缆上进上出。 | 7 | 台 |  | 图腾，大唐，德塔森特 |
| 20 | 标准机柜 | 42U标准机柜，前后开门，集成光纤终端盒/配线架、网络配线架、电源设备等，工业级机柜专用PDU，16A总输入，≥8个万能插孔（国标10A），集成浪涌保护（SPD），三块隔板等配件，电缆下进下出。材料为优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，防锈磷化处理+静电喷塑，标配顶部/底部通风孔+强制散热风扇套件。 | 2 | 套 | 中控值班室用 | 图腾，大唐，德塔森特 |
| 21 | 光缆 | 单模铠装，4芯 | 10 | 米 |  | 汤湖，一舟，德塔森特 |
| 22 | 光缆 | 单模铠装，8芯 | 20 | 米 |  |  |
| 23 | 光缆 | 单模铠装，12芯 | 100 | 米 |  |  |
| 24 | 光缆 | 单模铠装，24芯 | 500 | 米 |  |  |
| 机房及控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调室外机 | 精密空调室外机，风冷行级空调室外机，平板型冷凝器，轴流风机，双风机，适配≥45kW风冷行级空调系统 | 5 | 台 |  | 施耐德，依米康，德塔森特 |
| 2 | 行级精密空调 | 恒温恒湿行级精密空调，制冷量≥45kW | 5 | 台 |  |  |
| 3 | UPS间精密空调 | 恒温恒湿下送风精密空调，制冷量≥12.5KW，显冷量≥11.5KW，风量≥3100m³/h | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 操作台 | 弧形操作台，包括10个工位（配10把人体工学椅，可移动） 每工位宽约1米，深度1米或以上；提供一个电话挂架、一个可抽拉金属键盘架和一个6位3孔PDU电源。 | 1 | 套 | 须定制，采购前根据现场实际情况，交由业主具体选型 | 定制 |
| 5 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口； 2.最大支持分辨率：1920X1200P@60； | 1 | 块 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 | 大华，海康威视，宇视 |
| 6 | HDMI无缝高清输出卡 | 技术形式1：支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座；兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；支持倍线功能，最高分辨率支持1080P； 技术形式2：则支持20路网口板； 两种技术形式均可选择 | 2 | 块 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 |  |
| 7 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.支持各类高清晰数字/模拟信号切换处理 2.采用纯硬件标准化机箱设计，支持多路信号切换。 | 1 | 台 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 |  |
| 8 | SDI无缝高清输入卡 | 支持2路4K HDMI视频信号输入 | 1 | 块 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 |  |
| 9 | 发送盒 | 1.最大带载2600万像素； 2.具备最大输入分辨率4096*2160，支持控制范围内自定义分辨率设置； 3.具备对视频信号任意切换、裁剪、拼接、缩放； 4.具备3画面显示，位置、大小可自由调节； 5.具备独立音频输入和音频输出及HDMI音频解析输出； 6.具备RS485串口协议控制； 7.具备HDCP高带宽数字内容保护技术； 8.具备亮度和色温调节； 9.具备低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示； | 1 | 台 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 |  |
| 10 | 户内全彩LED | 像素点距：≤1.56mm 1.可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 2.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟。 3.可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 4.LED显示屏色温100K—20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 | 14.75 | m2 | 综合楼报告厅用，LED显示及矩阵切换 |  |
| 11 | 大屏显示系统 | P1.5LED小间距或更优，包括大屏控制器，配电柜以及电缆、全彩控制系统，控制管理软件、钢结构与装饰边； 1）像素点距：1.56mm 2）单元尺寸：600x337.5mm 3）分辨率：384x216 4）光源寿命：100,000小时 6）亮度：600cd/平方米 7）对比度：10000:1 8）水平/垂直视角：160°/160° | 38.7 | m2 | 中控室用，须接入上位机工作站画面，以及视频监控画面 | 海康威视，利亚德，洲明 |
| 12 | 显示设备 | 100寸挂壁式电视机，含支架、接线、调试等 | 1 | 台 | 化验楼投屏显示用 | 华为，海信，创维 |
| 13 | 安防监控监视器（55寸） | 3840*2160@60HZ超高清显示；内置喇叭及功放，支持3.5mm音频输入，音视频输入接口：HDMI 2.0*2，VGA*1，DP 1.2*1，Audio IN(3.5MM)*1，解码器两台 | 18 | 台 | 主厂区、东厂区门卫值班室设置，3*3布置 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 14 | 数据采集服务器 | CPU：4210R*2；内存：64G；硬盘：3*1.2T；磁盘阵列卡：H330，Raid5；网卡：2*10GB双网口网卡含2个10GB多模模块，4口千兆网卡*3；电源：双电，750W；2*国标电源线，标准机架安装导轨。 | 1 | 套 | 新增服务器，单独用于膜车间 | DELL，联想，华为 |
| 安防监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视，焦距4～9mm，二次设计定 | 105 | 台 | 生产现场用 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 2 | 球形摄像机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视 | 5 | 台 | 道路，人防用 |  |
| 3 | 枪型摄像机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视，焦距4～9mm，二次设计定 | 61 | 台 | 道路，人防用 |  |
| 4 | 隔爆型枪型摄像机 | 防爆户外型，网络摄像机，支持红外夜视，焦距4～9mm，二次设计定 | 2 | 台 | 液氧站和高锰酸盐储存间安防监控专用 |  |
| 5 | 球形摄像机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视 | 23 | 台 | 本次新增生产性车间安防监控专用 |  |
| 6 | 半球形网络摄像机 | 室内型，网络摄像机，支持红外夜视，焦距4～9mm，二次设计定 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 人脸抓拍摄像机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视，焦距4～9mm，二次设计定，带人脸抓拍轨迹跟踪功能，与原系统兼容 | 2 | 台 | 改造后厂区主干道增补，须纳入现有系统平台中 |  |
| 8 | 高位全景拼接球机 | 户外型，网络摄像机，支持红外夜视，支持全景拼接 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 网络监控键盘 | 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K；全触控≥10.1英寸网络键盘，支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 | 2 | 套 | 主厂区、东厂区门卫值班室独立设置 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 64路24盘位，须接入厂区原有系统 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 16路8盘位，须接入厂区原有系统 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 32路16盘位，须接入厂区原有系统 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 安防监控系统监控专用硬盘 | 企业级硬盘 12T，7200RPM，SATA企业级，与现有视频存储系统融合集成 | 120 | 块 |  |  |
| 14 | 人脸门禁一体机 | 采用不小于7英寸的LCD触摸显示屏，不低于200万像素双目摄像头 | 42 | 套 |  | 海康威视，捷顺，立方 |
| 15 | 出门按钮 | 86盒，面板采用PC塑料（防弹胶），阻燃，抗冲击。性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开 | 42 | 台 |  |  |
| 16 | 双门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；280kg*2(600Lbs*2）直线拉力；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；适合双门；带状态指示灯； 锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA x 2(±10%）或24V/215mA x 2(±10%）；电源：可自行设定12VDC 或24VDC。 | 42 | 只 | 含磁力锁、配套支架等安装辅材 |  |
| 17 | 单门磁力锁 | 铝合金；电镀拉丝；280kg*2(600Lbs*2）直线拉力；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；适合单门；带状态指示灯； 锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/430mA x 2(±10%）或24V/215mA x 2(±10%）；电源：可自行设定12VDC 或24VDC，含磁力锁配套支架。 | 1 | 只 | 含磁力锁、配套支架等安装辅材 |  |
| 18 | 报警主机 | 总线式网络报警主机； 8个板载有线防区，可扩展至256个 4个板载触发器输出，可扩展至256个 电源：AC220V | 2 | 套 | 主厂区、东厂区门卫值班室独立设置 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 19 | 出入口停车产品 | 400万像素高清摄像机、智能车牌识别、补光灯及控制，集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 | 2 | 套 | 纳入现有平台 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 20 | 车检器 | IP41及以上，雷达检测 | 2 | 个 | 纳入现有平台 |  |
| 21 | 车辆道闸 | 两个遥控器、道闸类型：直杆（≥3m，全向） | 2 | 套 | 纳入现有平台 |  |
| 22 | 控制终端 | 处理器：嵌入式处理器，内存：≥4GB，硬盘≥128GSSD | 1 | 个 | 纳入现有平台 |  |
| 23 | 温度巡检仪 | 精度5%，测试范围0-500mg/l，其采用电极法原理，多参数测试，8通道，带485通讯接口的温度巡检仪 | 50 | 支 |  | 东辉，朝晖，虹润 |
| 网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业防火墙 | 硬件规格：机架式安装，ARM架构，无风扇散热；1个独立管理网口，1个独立双机热备接口，6个千兆电口，4个万兆光口，扩展槽≥2个，2对bypass，1个RJ45串口，1个外接USB2.0，16G内存，1T机械硬盘，64G SSD固态硬盘，2路100～250V AC电源输入。 | 2 | 台 | 串接在深度处理环网与生产核心交换机之间，冗余部署 | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 2 | 工控主机安全卫士 | 主机卫士网络版软件－现有服务器为Windows系统 | 1 | 套 | 安装与新增服务器，且与原有的主机中心无缝连接 | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 3 | 智能采集器 | 标准机架式硬件设备；详见技术描述 | 1 | 套 | 态势感知接入采集，在深度处理环网交换机旁路部署，须与现有的态势感知平台无缝接入 | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 4 | 主机探针 | 支持Win32、64（WinXP、WinVista、Win7、Win8、Win10、Win2003、Win2008、Win2012、Win2016等）；Linux32、64（CentOS 6-7、 Redhat4.4-7、 Ubuntu 14-18、Solaris11、Fedora30等）；支持主机信息采集、主机核查信息采集、数据库信息采集指标等。 | 2 | 套 | 须与现有的态势感知平台无缝接入 |  |
| 5 | 日志审计系统 | 标准机架式硬件设备；详见技术描述 | 1 | 套 |  | 安恒、亨通、启明星辰 |
| 6 | 工控漏洞扫描系统 | 硬件规格：1U机架式设备，X86架构，1个RJ45串口，2个USB2.0接口，板载6个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，2个扩展插槽，2T企业级硬盘，双交流电源 | 1 | 套 |  | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 7 | 网络威胁检测与响应平台 | 硬件规格：标准机架式安装，内存：≥8G，硬盘：≥2T，≥1个MGMT管理接口，≥1个console口，≥4个千兆电业务接口。 | 1 | 套 |  | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 8 | 备份一体机 | 硬件参数：规格：2U，内存：≥2*32GB DDR4 3200，系统盘：≥2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：≥12，电源：冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。 1套* 企业级数据备份与恢复系统软件； ≥7个* 机械硬盘8T（X86架构通用）； | 1 | 套 |  | 深信服，华为，华三 |
| 9 | 国密视频监控一体机 | 功能要求：接入国密视频管理，国密门禁管理。 | 1 | 套 |  | 海康威视，大华，三未信安 |
| 10 | 国密半球 | 国密级监控半球相机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 国密硬盘录像机 | 国密级，标准机架式嵌入式网络硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM | 2 | 块 |  |  |
| 13 | 国密门禁系统 | 含国密级门禁人脸一体机（配套磁力锁及支架）、出门按钮等安装附件 | 1 | 套 | 至少30个用户 |  |
| 14 | 密级CPU卡 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；支持国密SM1、SM4算法加密；容量为80K byte | 30 | 张 |  |  |
| 15 | 国密堡垒机 | 国密级设备，标准机架式硬件设备； 操作系统：国产主流； CPU：国产主流，≥8核16线程； 内存：≥16G； 硬盘：≥4T； 网络接口：≥6个千兆网口+1个console口+4个千兆光口； 电源接口：支持双电源；详见技术描述 | 1 | 套 |  | 渔翁信息、深盾、思福迪 |
| 16 | SSLVPN网关 | 国密级设备，标准机架式服务器，含机箱锁和密钥销毁锁； CPU:2.8GHz以上； 硬盘：≥16GB 硬盘，≥64GB 固态； 电源：220V冗余； 网络接口：支持4个千兆电口，4个万兆光口；详见技术描述 | 1 | 套 |  | 后量子，弗兰科，渔翁信息 |
| 17 | 服务器密码机 | 国密级设备，标准机架式服务器，含机箱锁和密钥销毁锁； CPU：国产主流 2.8GHz； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000 Base-T；详见技术描述 | 2 | 套 | 该四台设备需统一品牌 | 后量子，弗兰科，渔翁信息 |
| 18 | 密钥管理系统 | 国密级设备，标准机架式服务器； CPU：国产主流 2.8GHz； 硬盘：≥2T； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000 Base-T；详见技术描述 | 1 | 套 | 该四台设备需统一品牌 |  |
| 19 | 签名验签服务器 | 国密级设备，标准机架式服务器，含机箱锁和密钥销毁锁； CPU：国产主流 2.8GHz； 硬盘：≥4T； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000 Base-T；详见技术描述 | 2 | 套 | 该四台设备需统一品牌 |  |
| 20 | 密码服务管理平台 | 国密级设备，标准机架式服务器，含机箱锁和密钥销毁锁； 国产CPU； 硬盘：≥960G； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000Base-T；详见技术描述 | 1 | 套 | 该四台设备需统一品牌 |  |
| 21 | 安全密码模块 | 国密级设备，标准机架式服务器，配备机箱锁； 硬盘：≥2T； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000 Base-T，详见技术描述 | 1 | 套 |  | 后量子，弗兰科，渔翁信息 |
| 22 | 智能密码钥匙（USBKEY） | 国密级设备，采用标准USB接口，即插即用，可支持USB2.0规范高速或全速模式；详见技术描述 | 20 | 个 |  | 渔翁信息，世纪龙脉，弗兰科 |
| 23 | 数字证书认证系统 | 国密级设备，标准机架式服务器，含机箱锁和密钥销毁锁； 国产CPU； 硬盘：≥2T； 电源：220V冗余电源； 网络接口：≥2*100/1000 Base-T；详见技术描述 | 1 | 套 |  | 后量子，弗兰科、渔翁信息 |
| 24 | 工业互联网资产测绘 | 标准机架式服务器，4核CPU（X86架构），7*RJ45、16G内存、2TB硬盘、冗电 | 1 | 套 | 按关保要求进行资产梳理 | 长扬科技、安恒、亨通 |
| 25 | 网络安全综合管控平台 | 全面的OT基础资源监控能力：可对机房OT服务器、交换机、安全设备提供一体化监控，带管理服务器 | 1 | 套 | “关保”能力三级要求识别认定完整清晰，防护措施体系化，自动化高，能够及时检查评估出主要安全风险，使用自动化工具进行监测预警和态势感知，信息共享和协同程度高，事件响应及时有效，业务可近实时恢复要求 | 长扬科技、美信时代、儒松科技 |
| 26 | 软件安全测评 | 对招标已在其它标段中实施的PLC开发程序，以及现有上位机软件和更新后的软件，均须由第三方检测机构进行专业检测，并出具相关报告。软件检测应从安全、性能等方面进行评价，其中，安全上应包含但不仅限于应用安全、渗透测试和代码审计等内容；性能则从上文参数指标进行评价。 | 1 | 项 |  | 定制 |
| 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能数据采集模块 | 工作电源：220V AC+10%；频率50HZ；功耗＜1W 雷电防护：5V/600W TVS+PTC； 智能功能： 1、SPD寿命周期程度（正常-100%）实时监测、预警及报警； 2、SPD工作状态、环境实时监测；故障报警；温度、缺相监测； 3、SPD电涌（雷击）数据采集、记录、上传和查询。 | 227 | 台 |  | 杭州天湖，杭州安芯，南京宽永 |
| 2 | T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器 | 防护等级：T1+T2级 SPD的试验类别：Ⅰ类试验+Ⅱ类试验 冲击电流Iimp（10/350μs）：25kA 标称放电电流In（8/20μs）：25kA 最大放电参数Imax：100kA 电压保护水平Up：≤1.5kV 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 90 | 个 |  |  |
| 3 | T2级智能型单相电源电涌保护器 | 防护等级：T2级 标称放电电流In（8/20μs）：35kA 最大放电参数Imax：70kA 电压保护水平Up：≤1.7kV 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 73 | 个 |  |  |
| 4 | 接地电阻实时监测仪 | 供电电源：电压：DC24V±1V；功耗＜2W； 测量方法：精密三点式测量法+额定电流变极法 测量范围：0.1—200Ω；量程自动切换 分辨率：0.01Ω 智能功能： 在线监测接地电阻值及雷击计数。 | 11 | 个 |  |  |
| 5 | 智能型数字量信号电涌保护器 | 组合形式：雷电防护与数据采集一体式 电压保护水平Up：C3:1kV/μs，45V(X-C) 冲击耐受能力：X-C：C2:20KV/10kA,D1:2.5kA 智能功能： 1、SPD工作状态（故障）监测； 2、数据采集及系统集成功能。 | 62 | 个 |  |  |
| 6 | 智能型网络信号电涌保护器 | 组合形式：雷电防护与数据采集一体式 电压保护水平Up：C3:15V（线－地）；15V（线－线）；600V（屏蔽线－地） 冲击耐受能力：C2:6kV/3kA（屏蔽线－地） 智能功能： 1、SPD工作状态（故障）监测； 2、数据采集及系统集成功能。 | 76 | 个 |  |  |
| 7 | T1+T2级智能型三相后备保护器 | 额定绝缘电压Ui：500V 冲击电流Iimp：25kA（10/350μs） 适用SPD最大持续工作电压UC：440VAC 电压保护水平Up：≤1.4KV 最大放电电流Imax（适用时）：100KA 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 90 | 个 |  |  |
| 8 | T2级智能型单相后备保护器 | 额定绝缘电压Ui：500V 标称放电电流In：35kA 适用SPD最大持续工作电压UC：385VAC 电压保护水平Up：≤1.3KV 最大放电电流Imax（适用时）：70KA 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 73 | 个 |  |  |
| 9 | T2级智能型三相后备保护器 | 额定绝缘电压Ui：500V 标称放电电流In：35kA 适用SPD最大持续工作电压UC：385VAC 电压保护水平Up：≤1.3KV 最大放电电流Imax（适用时）：70KA 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 67 | 个 |  |  |
| 10 | T2级智能型三相电源电涌保护器 | 防护等级：T2级 标称放电电流In（8/20μs）：35kA 最大放电参数Imax：70kA 电压保护水平Up：≤1.7kV 智能功能：实时监测，系统集成功能。 | 67 | 个 |  |  |
| 12 | 串口服务器 | 双串口 | 7 | 套 |  |  |
| 13 | 安装箱 | 不锈钢材质 | 60 | 台 | 用于室外浪涌 | 定制 |
| 无人实验室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动控制与管理单元 | 含中央控制系统软硬件，以及信息化管理平台，自成数据管理系统，充分预留对外数据接口 | 1 | 套 | 含厂家就位敷设 | 杭州谱育科技发展有限公司，上海北裕分析仪器股份有限公司，宁波然诺科学仪器有限公司 |
| 2 | 样品处置单元 | 应至少包含样品识别、暂存、流转、分液、进样、预处理、系统清洗、废液收集、环境监控和安全监控功能。投标人可根据自身产品选配单元组成。 | 1 | 批 | 含厂家就位敷设 |  |
| 3 | 智能检测仪器 | 应至少包含氨氮、亚硝酸盐/亚氮、高锰酸钾盐指数、总硬度、总碱度、氯化物全自动分析单元。不接受采用自动在线分析方法相关自动分析仪。投标人可根据自身产品选配单元组成。 | 1 | 批 | 含厂家就位敷设 |  |
| 4 | 辅助设备 | 配套定制辅助设备，至少包含空压机系统、二维码生产系统、样品杯、样品瓶等。 | 1 | 批 | 含厂家就位敷设 |  |
| 5 | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES | 所有光学元件均密封于≥32℃恒温光室中，检测器半导体制冷温度≤－40℃，检测器充氮密封，检测器最小积分时间≤1秒，固态发生器RF频率≤27.12 MHz，功率覆盖750-1500 W，具有冷锥尾焰消除技术，不少于5通道蠕动泵且转速覆盖0-80rpm范围连续可调，背景校正功能包含传统的单边、双边离峰背景校正、多点自动拟合法等不少于5种背景校正技术，具备不低于200位自动进样器 | 1 | 套 | 含厂家就位敷设 | 安捷伦，斯派克，耶拿 |
| 6 | 气质联用仪GC-MS | 气相色谱仪进样口最大分流比不低于12500:1, 具有三合一进样器（液体进样，顶空，固相微萃取）且具有干吹配置及功能，质谱最大离子化能量不低于240eV，质谱四极杆质量分析器具备最高可达 200˚C的双曲面四极杆独立温控功能，质谱质量数范围覆盖0.6-1091u，气质软件应包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，提供不少于900种风味物质全扫描数据库（包含化合物名称，CAS，气味名称，阈值等相关信息） | 1 | 套 | 含厂家就位敷设 | 安捷伦，英诺德，日本电子 |
| 配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场动力配电柜01A-AA01 | 见系统图，不锈钢材质，防护等级IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 2 | 现场阀门按钮箱01A-CP01、01A-CP02 | 不锈钢材质，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 3 | 现场动力配电柜01B-AA01 | 见系统图，不锈钢材质，防护等级IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 4 | 现场阀门按钮箱01B-CP01、01B-CP02 | 不锈钢材质，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 5 | 现场动力配电箱02AP01 | 见系统图，防护等级IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 6 | 水泵控制柜02SBKG1 | 见系统图，随设备配套，防护等级IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 7 | 反冲泵、管路电动阀门现场按钮箱02CP01~03 | 随控制柜配套 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 8 | 罗茨风机、管路电动阀门现场按钮箱02CP04~06 | 随控制柜配套 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 9 | 潜水泵转接箱 | 用于潜水设备，IP55，不锈钢材质 | 10 | 台 | 水泵厂家配套提供 |  |
| 10 | 水泵变频控制柜04A-SBKG1~06 | 须成套125kW变频器，变频器在另列清单中。见系统图，防护等级IP4X | 6 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 11 | 水泵现场控制箱04A-CP01~06 | 防护等级IP55 | 6 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 12 | 水泵转接箱 | 防护等级IP55 | 4 | 台 | 水泵厂家配套提供 |  |
| 13 | 现场动力配电箱04A-AP01、AP02 | 见系统图，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 14 | 水泵控制箱04A-SBKX1~2 | 见系统图，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 15 | 潜水排污泵控制柜04A-SBKX3~4 | 须成套2x45kWW变频器，变频器在另列清单中。见系统图，随设备配套，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 16 | 潜水排污泵控制柜04A-SBKX5~7 | 见系统图，随设备配套，防护等级IP55 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 17 | 潜水搅拌器控制箱04A-SBKX8~10 | 见系统图，随设备配套，防护等级IP55 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 18 | 搅拌机转接箱 | 不锈钢材质，防护等级IP55 | 6 | 台 | 搅拌器厂家配套提供 |  |
| 19 | 双电源切换箱02ATS1 | 防护等级IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 20 | 水泵变频控制柜04B-SBKG1~06 | 须成套125kW变频器，变频器在另列清单中。见系统图，防护等级IP4X | 6 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 21 | 水泵现场控制箱04B-CP01~06 | 不锈钢材质，防护等级IP55 | 6 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 22 | 现场动力配电箱04B-AP01、AP02 | 见系统图，不锈钢材质，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 23 | 水泵控制箱04B-SBKX1~2 | 见系统图，随设备配套，防护等级IP55 | 2 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 24 | 柴发接线箱 | 见系统图，非标，IP41 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 25 | 双电源切换箱06ATS1 | 见系统图，非标，IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 26 | 现场动力配电箱 07AP01 | 304，IP55，非标 | 1 | 只 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 27 | 现场动力配电箱 08AP01 | 304,IP55 ，非标 | 1 | 只 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 28 | 双电源切换箱00ATS1 | 见系统图，非标，IP55 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 29 | 移动式柴油发电机 | 持续输出40kW，配套拖车。 | 1 | 台 |  | 康明斯、瑞勒科、卡特彼勒 |
| 30 | 室外电源箱00AP03~9 | 室外型，不锈钢材质，IP55 | 7 | 套 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 31 | 室外阀门按钮箱 | 室外型，不锈钢材质，IP55，厂家配套提供 | 21 | 套 |  |  |
| 32 | 室外排水泵控制箱 | 室外型，不锈钢材质，IP55 | 23 | 套 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 33 | 动力柜（GGD固定柜） | 1.含箱内元器件及所有配套附件安装 2.落地安装，基础槽钢10# 3.柜体尺寸800*800*2200 4.无人实验室专用，预估功率100KW左右 | 1 | 个 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 34 | 现场动力配电柜03AP01 | 见系统图，尺寸800*1000*2200 | 1 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 35 | 水泵变频控制柜03SBKG1~03SBKG3 | 须成套55kW变频器，变频器在另列清单中，尺寸800*1000*2200 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 36 | 鼓风机变频控制柜03FJKG1~03FJKG3 | 须成套75kW变频器，变频器在另列清单中，尺寸800*1000*2200 | 3 | 台 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 37 | 生活用水泵控制箱03SBKX1 | 须成套2*45kW变频器，变频器在另列清单中，防护等级IP55 | 1 | 只 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 38 | 水泵、鼓风机控制箱（现场按钮箱） |  | 6 | 只 |  | 国产定制柜，内部元器件：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 39 | 动力配电柜1DP、7DP | 原有开关柜内改造（进线柜内各安装300mA漏电保护器） | 2 | 个 | 能与原有施耐德成套柜兼容 | 施耐德Schneider、西门子Siemens、ABB |
| 40 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，32A馈线 | 1 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 41 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，25A馈线 | 2 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 42 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，25A馈线 | 2 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 43 | 仪表保护箱 | 400x500x300 IP65，不锈钢材质 | 8 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 44 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，25A馈线 | 1 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 45 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，25A馈线 | 1 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 46 | 仪表保护箱 | 400x500x300 IP65，不锈钢材质 | 1 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 47 | 双电源转换箱 | In=32A，PC级ATS，25A馈线 | 1 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 48 | 仪表保护箱 | 600x500x300 IP65，不锈钢材质 | 3 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 49 | 仪表保护箱 | 400x500x300 IP65，不锈钢材质 | 8 | 台 |  | 国产定制箱，内部元器件及ATS：西门子Siemens、ABB、施耐德Schneider |
| 50 | 变频器 | 132kW变频器含电抗器 | 3 | 台 | 与低压开关柜成套 | 西门子G120、ABB ACS580、施耐德ATV630 |
| 51 | 变频器 | 125kW变频器 | 6 | 台 | 与04B-SBKG1~06柜成套 |  |
| 52 | 变频器 | 125kW变频器 | 6 | 台 | 与04A-SBKG1~06柜成套 |  |
| 53 | 变频器 | 90kW变频器含电抗器 | 3 | 台 | 与低压开关柜成套 |  |
| 54 | 变频器 | 75kW变频 | 3 | 台 |  |  |
| 55 | 变频器 | 55kW变频 | 3 | 台 |  |  |
| 56 | 变频器 | 45kW变频 | 2 | 台 |  | 汇川MD480重载系列、合康HIC600系列、英威腾GD800重载系列 |
| 57 | 变频器 | 45kW变频器 | 4 | 台 | 与04A-SBKX3~4柜成套 |  |
| 数字孪生系统 |  |  |  |  |  |  |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合一体机 | 用于数字孪生系统的本地部署存储，以及数据计算和模型运行支撑。2U标准机架设备； 每节点配置：≥2颗Intel X86架构CPU （核心数≥16内核数，主频≥2.9GHz） 每节点配置≥2块240G SSD企业级硬盘，用于安装操作系统，同时配置2块4 TB SATA企业级机械硬盘作为数据盘，2块≥480 GB SATA SSD 企业级固态硬盘作为缓存盘。 每节点配置≥192G DDR5 5600MHz内存，支持内存ECC自动纠错机制。 每节点配置6口千兆以太网卡和2个万兆光口。 含节点SFP+10G光模块2个 每个节点配置2个白金冗余电源 | 3 | 台 | 含就位敷设 | 深信服，华为，Smartx |
| 2 | 存储交换机 | 用于超融合一体机、AI服务器等数字孪生系统相关硬件设备网络通信，24 个千兆 SFP 端口，28 个万兆 SFP+端口，支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN。 | 1 | 台 | 含就位敷设 | 华为，华三，锐捷 |
| 3 | 业务交换机 | 用于超融合一体机、AI服务器等数字孪生系统相关硬件设备网络通信，支持24个千兆电口，4个万兆SFP+，支持模块化可插拔双电源，支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行 配置和管理 | 1 | 台 | 含就位敷设 | 华为，华三，锐捷 |
| 4 | AI服务器 | 标准机架式服务器 CPU：配置≥2*48核处理器，2.6GHz 内存：配置≥8*64GB DDR5 ECC 系统盘：配置≥2*1920GB SATA SSD系统盘 GPU：配置≥1*atlas 300I DUO-96G 网卡：配置≥4*25GE 电源：配置≥2*服务器白金900W | 2 | 台 | 含就位敷设 | 深信服，华为，华三 |
| 5 | 大模型服务器 | CPU：配置≥4*48核处理器，单颗CPU≥80核，CPU基准主频≥2.9GHz； 内存：配置≥2048GB DDR5 ECC; 硬盘：配置≥2*480G SSD，≥4*3.84TB NVMe SSD; AI能力：配置≥8*910C，片上内存配置≥8*128GB HBM，带宽最大3200GB/s；算力(FP16)≥4.48P； 网卡：配置≥2*25G光接口，≥2*100G光接口，≥56个400G的交换机接口 电源：配置≥6*3000W热插拔电源； | 1 | 台 | 含就位敷设 | 深信服，华为，华三 |
| 6 | 防火墙 | 标准机架式设备，1个console口，2个USB口，1个MGT口，8个千兆电口，8个千兆光口，2个万兆光，双电源；设备吞吐量10Gbps，最大并发连接数250万，最大每秒新建连接数13万；第二代防火墙，支持基于用户安全策略，支持抗DDos攻击。配备2个10G SFP+多模光模块，启用入侵防御模块 需要免费提供设备状态监控、告警、负载等设备和应用相关数据互联接口或数据传输模式，以确保接入IT综合 运维管理平台进行统一监管。 | 1 | 套 | 含就位敷设 | 奇安信，安恒，深信服 |
| 7 | 网闸 | 双电源冗余型号主机；产品性能：网络层吞吐≥300Mbps，应用层吞吐≥200Mbps ，应用层并发连接≥5万条，视频并发数≥80路（2M码流）；硬件配置：标准机架式机箱，双电源；支持液晶面板 ；内网接口：6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口、4个业务口），1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口、4个业务口），1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、视频模块、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；可增配集中监控与数据分析中心统一管控。 | 1 | 套 | 含就位敷设 | 奇安信，亚信，天融信 |
| 8 | 智能投加算法及控制配套 | 成套解决方案： 包括加矾、加氯、石灰、预臭氧等智能投加算法，模型调试； 成套MPC柜1只：至少应包含4槽机架、电源、CPU、以太网控制模块、模型控制模块等，核心部件MPC仅需1套并实现4个及以上的分析单元； 模拟实验装置及平台：6联实验台及预臭氧试验平台，安装于户外，含防雨户外安装棚、取样水管路等附件。 | 1 | 项 | 含厂家就位敷设 | MPC品牌：罗克韦尔AB，施耐德Schneider，西门子Siemens |
| 9 | 水下矾花识别摄像机 | 包括水下摄像机、补光灯、防爆防腐可移动式支架等，含配套矾花智能分析算法 | 8 | 套 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 10 | pH监测仪 | 0~14PH | 8 | 套 | 含就位敷设 | E+H，HACH，布朗卢比BRAN+LUEBBE |
| 11 | 压力变送器 | 0~0.3MPa，信号 4—20mA，IP68 | 8 | 套 | 含就位敷设 | 西门子Siemens，abb，罗斯蒙特Rosemount |
| 12 | PLC对应组态、编程 | 现有PLC组态与编程 | 1 | 项 | 含就位敷设，仅数孪部分所涉PLC编程开发，非本项目主体PLC编程开发 | 定制 |
| 13 | 计算机电缆 | DJYPVP 2*2*1.0 | 1 | 项 | 含就位敷设 | 国产 |
| 14 | PLC 模拟量输入卡件 | I/O 32位输入模块 | 8 | 块 | 含就位敷设，可接入厂区AB 1769系列组态 | 罗克韦尔AB，西门子Siemens，施耐德Schneider |
| 15 | 有线振温传感器 | 灵敏度：100 mv/g(±10%)@160Hz，25℃，1g 量程：±80g 频响范围（±3dB）：1～16000Hz 冲击极限：5000g 防护等级：IP68 固有频率：25kHz 壳体材料：316L不锈钢 输出方式：3 pin MIL-C-5015 温度范围：-55~+125℃ 含设备安装、安装辅材与监测软件等 | 24 | 支 | 含就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 | 讯飞潮汐力，海康威视，上海齐知科技 |
| 16 | 有线采集站 | 标准接口：RJ45接口1个，N型天线接口1个 支持协议：蓝牙，Wi-Fi，4G通讯，以太网，RS485 存储容量：内置8GBytes。提供工业级SD卡接口，可移动插 拔 无线频率范围：Wi-Fi 2.400GHZ2.4835GHz 5.18GH~5.845GH7 与手机APP配置：可连接手机APP，实现数据采集通讯站配置、传感器的临时波形采集 断网存储、重传功能：支持断网存储及重传功能 振动传感器接入种类：加速度传感器、速度传感器、位移传感器 温振通道数量：模块化设计，8/16/24路IEPE加速度通道采集 同步采集能力：采集器所有的振动传感器具备同步采集功能，同步时间≤10uS 含设备安装、安装辅材等 | 2 | 个 | 含就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 |  |
| 17 | 无线声振温传感器 | 采集内容：可采集振动、温度、声纹、转频、工况； 振动加速度频率范围：高频0.1-20kHz，低频0.1-6kHz； 测温范围：-40℃~120℃； 声纹采集：最大采样率≥44kHz； 磁力计参数：±50mT； 使用寿命：采用一次性锂电池19000mAh，常温环境测试下可工作三年； 支持双协议：蓝牙5.0及4G双协议自动切换功能； 谱线数及长波形采集能力：谱线数大于400线，最大可达4M个采样点； 故障监测：集成了智能诊断算法，用蓝绿白3种灯直接预警设备故障严重程度； 连接手机：可直接与手机APP连接，实现波形采集、临时点巡检； IP等级：IP 68防水防尘等级。 含设备安装、安装辅材与监测软件等 | 72 | 台 | 含就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 |  |
| 18 | 无线采集站 | 无线智能算法仓 振动信号通道数量：8 最高采样率：16kHz 无线方式：蓝牙 算法：支持声纹AI, 振动机理算法 采样时长可调：5s\10s\30s\60s\120s 采样周期可调：30—240min可调 标准接口：RJ45接口1个，天线接口3个，RS485口1个，报警IO输入输出 支持协议：4G通讯，以太网，RS485、蓝牙 存储容量：内置8GBytes。提供工业级SD卡接口，可移动插 拔 断网存储、重传功能：支持断网存储及重传功能 振动传感器接入种类：无线声振温传感器 可以采集振动加速度、温度、声音、转速信号 | 9 | 台 | 含就位敷设，每个站搭配8个传感器，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 |  |
| 19 | 枪球一体机 | 可输出190°大场景拼接画面 支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 防护：IP67 | 4 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 20 | 轨道机器人主机 | 探测器类型：氧化钒非制冷型探测器 分辨率：384×288 响应波段：8~14μm NETD（噪声等效温差）：< 30mk(@25°C,F#=1.0) SD卡存储：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 通信接口：电力载波，支持2.4G频段wifi通讯（仅做调试） 通讯速率：电力载波通信带宽≥60Mbps 电源输入：电控箱输入：AC200-240V/3.4A 滑触线供电：DC36V/9.7A，输出功率350W 防护等级：IP42 工作温度和湿度：温度：-20℃～50℃；相对湿度：5～95% 外壳材质：塑料，外壳涂层防腐蚀 | 4 | 套 | 含厂家就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 21 | 供电通讯一体箱 | 包括：供电单元、载波通信、交换机等设备，实现交电220V到轨道机本体直流36V输送，保障轨道机正常运行 | 4 | 个 |  |  |
| 22 | 轨道 | 轨道机套包包括：直轨，弯轨，滑触线，同步带等轨道机配件，材质：铝合金。 | 192 | 米 |  |  |
| 23 | 排泥AI相机 | 支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台 最高分辨率不低于400万像素 支持内置麦克风及扬声器 支持开放型网络视频接口 支持自适应网口 支持用户权限管理 支持无线网络传输 防护等级：IP67 报警：支持 复位：支持 | 16 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 24 | 在线式声学成像仪及配套 | 频带宽度 1 kHz---100 kHz 麦克风数量 132个低噪MEMS麦克风 工作温度 -20℃-+70℃ 低温启动 -20℃ 有线通信 Ethernet 10/100M自适应 无线网络 Wi-Fi/4G 云台控制 RS485 存储 8GB+64GB 工作温度 -20~50℃保底 防护等级 IP67 认证 Ex ib IIC T4 Gb 尺寸 175 x 175 x 48 mm 重量 ≤4.25kg 材质 316L不锈钢（抗盐雾等高腐蚀性环境） 存储 内部64G，外部最大扩展256G | 1 | 套 | 含就位敷设 | 讯飞潮汐力，海康威视，上海齐知科技 |
| 25 | 智能NVR | 支持以文字方式搜索视频、图像内的对象等 | 1 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 26 | NVR硬盘 | 标称容量：≥8TB 接口类型：SATA 转速：7200RPM 缓存：≥256MB 最大读取速度：≥248MB/s 接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s 平均读写功率（W）：9.29W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：≥550TB 工作状态温度（°C）：5-60℃ | 18 | 块 | 含就位敷设 |  |
| 27 | 火灾探测相机 | 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 支持音频异常探测等功能 防护等级：IP67 | 2 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 28 | 微距表计摄像机 | 聚焦可调，需架设在电气柜等距离狭窄处，可以在5cm以上距离内看清物体，数字等，安装距离10～50cm，IP67 | 10 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 29 | 门联动改造 | 原水厂普通门改造，使其机器人可通行 | 30 | 套 | 含就位敷设 | 定制 |
| 30 | 四足机器人 | 具有抗外力扰动的平衡控制、抬头扭头等能力；复杂环境行走：具备上下阶梯能力，阶梯高度不高于20cm；具备爬坡能力，坡度不大于±30°；具备在草地、碎石子路等复杂路面行走的能力。 含充电桩、双光云台、气体传感器、声音传感器、机械臂、配套电池、AI边缘服务器、操作主机。 | 1 | 套 | 含就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 | 宇树科技，云深处，联想 |
| 31 | 手环型定位终端 | 通信距离：空旷环境≥300m 信号灵敏度：≤-97dBm@6.8Mbps模式 工作频率：3GHz ~ 10GHz 通讯频率：470MHz~510MHZ 协议：LORo数传协议 发射功率≤17dBm 功能 一键SOS报警、振动蜂鸣提示、零动检测、LED状态指示灯、支持低电量报警、振动提示、静止检测、动态休眠、报警功能 | 30 | 套 | 含就位敷设，功能定制部分参照下文软件要求，须与下文软件部分系统集成，整体交付 | 杭州品铂科技，上海美迪索科，杭州莘科 |
| 32 | 定位基站 | 通信距离：空旷环境≥300m 信号灵敏度：≤-97dBm@6.8Mbps模式 工作频率：3GHz ～10GHz 发射功率：≤-41dBm/MHz 续航时长：微能供电方式下，室外环境或有一定光照度的室内环境中可持续工作，无限续航：单独电池供电方式下，续航时间3—5年 防护等级：IP68 工作温度、湿度：-40°C~65°C，0～95%（无冷凝） | 100 | 套 |  |  |
| 33 | 通信基站 | 通讯距离：空旷环境≥1km 通讯频率：470MHz~510MHz 协议：LoRo数传协议 接收通道：单网关最大支持4路同时接收，可级联扩展，实现高容量并发。 供电方式：POE或DC12-36V 工作温度：-40°C~+65°C Lora天线：支持POE网络级联，支持4G/5G/Wi-Fi数据回传 | 5 | 套 |  |  |
| 34 | 视觉联网模块 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 | 2 | 套 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 35 | 红外测温 | 1.支持通过红外测温设备监测设备温度，接收温度异常报警，分析温度趋势。 2、支持通过点、线、区域绘制测温位。 | 1 | 套 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 36 | 智能监控服务器 | 双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz； 内存：配置≥128G，16根内存插槽 硬盘：配置≥4块4T 7.2K SAS硬盘 阵列卡：配置1块RAID_4G卡，（支持RAID 0/1/10/5） PCIE扩展：最大可支持6个PCI -E扩展插槽 网口：≥板载2个千兆电口，配置2个万兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口；2个VGA口 电源：配置800W（1+1）冗余电源 | 1 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 37 | 表计检测服务器 | 2个HDMI，1个VGA 支持满配20TB硬盘 4个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 输入带宽：512Mbps 输出带宽：512Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 集成变电站表计/缺陷类算法 单芯片分析能力：图片流分析 1张/2秒 设备内置12颗GPU，默认配置8个GPU直接分析（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析）+4个GPU（大模型二次研判） | 1 | 台 | 含就位敷设 | 海康威视，宇视，天地伟业 |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 数据平台 | 孪生系统数据基础底座，主要功能应覆盖数据接入以及数据管理能力，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  | 定制 |
| 39 | 仿真平台 | 数字孪生系统中实现仿真模型管理、仿真方案搭建、仿真验证以及仿真服务的管理平台，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 智能平台 | 实现AI算法模型管理、运行验证以及算法服务的管理平台，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 数字线程工具 | 采用工业知识图谱技术的数字线程工具，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 42 | 生产知识管理平台 | 以工业知识图谱技术为底座，通过多源知识融合、智能决策引擎与多模态服务，覆盖从数据接入、知识提取到知识应用的全链路管理能力，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 43 | 低代码平台 | 低代码平台能为用户按需定制数字孪生应用场景，可基于用户自身对制水业务的监控及分析需求，提供快速配置对应的数字孪生场景的能力。平台支持一站式的零代码构建，能够自由调整数据看板和模型关联，实现快速的参数的配置及计算管理，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 云引擎能力 | 平台具备云渲染服务的高效部署和管理能力，提供跨终端云渲染、多并发同步、交互信令传输、容器服务管理、资源动态分配、像素流送、物理仿真等核心能力，详见招标文件技术描述 | 1 | 套 |  |  |
| 45 | 外观孪生 | 1.包括厂区内建筑物、构筑物、设备、摄像头、道路、景观绿化等模型建立、导入、视觉效果调优，从水厂进水到清水出口全流程的设备、连接管道及阀门，包括地底管道走线及阀门建模； 2、能够对模型进行旋转、放大、缩小、平移、掀顶等操作，可提供主要天气，时段下外场环境的光影特效展示，增加真实感，提升实景还原程度，详见招标文件技术描述 | 1 | 项 |  |  |
| 46 | 漫游导览 | 基于外观孪生，构建参观展示智能体，提供水厂预设的参观路线和语音介绍，帮助用户快速了解场景的关键信息。用户可以通过上帝视角，俯瞰整个厂区、制水过程的概况，以便更直接全面了解水厂的情况，提升厂区参观者的体验。整个漫游导览过程应支持不同视角、室内室外、地上地下场景的展示；详见招标文件技术描述 | 1 | 项 |  |  |
| 47 | 设备全生命周期 | 1.基本信息展示：对接智慧制水平台设备全生命周期管理数据，包括基本信息、巡检、维修、轮换、报废等数据管理及其在三维场景上的展示、查询； 2、维修指引：提供设备拆装演示功能，为设备维修维护提供指导，详见招标文件技术描述 | 1 | 项 |  |  |
| 48 | 监测监控 | 1.基于所采集制水数据，在三维底座上与各设备关联，对当前制水过程如水质、流量、液位以及加药用量状态等关键实时数据进行监测，提供多参数自定义关联数据对比分析； 2、对制水过程所有设备运行状态进行实时监控，并动态展示，提供历史时间维度自定义分析； 3、基于三维模型及动画，结合所采集实时数据，实时在系统中还原当前工艺及设备实际运行状态，包括吸泥行车运行位置、各制水池实时液位、制水水流及投料液体实时流向状态等，将设备对应的运行参数及故障与设备及配件模型进行关联匹配； 4、对日产量、日能耗、无效制水量等制水状态数据的实时监测，提供历史时间维度自定义分析；详见招标文件技术描述 | 1 | 项 |  |  |
| 49 | 实时运行状态还原 | 结合实时监测数据，对主要工艺的实时运行状态进行仿真还原，包括但不限于沉淀池的运行、滤池的运行、预臭氧、后臭氧的运行、超滤膜的运行等。运行状态包括液位的高低、水流的粒子特效、药剂投加的特效、运行与否等。 | 1 | 项 |  |  |
| 50 | 矾花识别结果分析 | 结合三维孪生底座，展示矾花识别的分析结果及历史分析结果 | 1 | 项 |  |  |
| 51 | 加矾量分析与对比 | 对比形式：通过全自动连续混凝模拟实验对比，识别实验结果，用于加药控制、前馈+反馈的MPC模型优化； 对比结果模型计算：对每一个混凝加药点，动态计算输出加药量； 对比结果输出：直接控制加药设备上位机，然后控制加药泵。 | 1 | 项 |  |  |
| 52 | 加氯量分析与对比 | 对比形式：通过模拟实验对比，识别实验结果，动态预测清水池氯耗，用于加药控制、MPC模型优化； 对比结果模型计算：对每一个消毒加药点，动态计算输出加药量； 对比结果输出：直接控制加药设备上位机，然后控制加药泵。 | 1 | 项 |  |  |
| 53 | 智能分析结果反馈 | 对预臭氧等药剂投加，通过模拟实验结合MPC形式，进行分析反馈，投加量结果为参考，最终由招标人决定是否纳入臭氧系统的自动控制 | 1 | 项 |  |  |
| 54 | 石灰智能投加 | 对比形式：对比形式：通过全自动在线模拟实验对比，识别实验结果，实时量化石灰投加量，用于石灰加药控制、MPC模型优化； 对比结果模型计算：对每一个加药点，动态计算输出加药量； 对比结果输出：直接控制加药设备上位机，然后控制加药泵。 | 1 | 项 |  |  |
| 55 | 管道堵塞预测模型 | 针对石灰加药管路状态，基于1DCNN+LSTM+Transformer等深度学习算法提取多尺度时间序列特征，结合数据特征与泵频率之间的相关性关系构建管道堵塞预测模型，通过分析理论泵频率与实际泵频率判断管路堵塞状态； | 1 | 项 |  |  |
| 56 | 沉淀池pH值的机理仿真模型 | 针对石灰投药环节，基于水厂沉淀池的结构数据、熟石灰投加相关数据、环境数据与进水数据构建沉淀池的pH值的机理仿真模型 | 1 | 项 |  |  |
| 57 | 石灰加药管道堵塞预测 | 展示石灰投加管状态，对潜在堵塞情况进行提醒 | 1 | 项 |  |  |
| 58 | 设备预测维护模型 | 针对水厂设备，采用卷积神经网络（CNN）以及Times-LLM等深度学习时序大模型，结合设备知识图谱，对各类设备运行参数（如温度、振动频率等）、设备维护历史记录、设备故障记录以及相关制水工艺、工序产量以及水质等数据进行建模 | 1 | 项 |  |  |
| 59 | 调度模型 | 基于智能优化方法构建排班模型，以泵组/设备运行状态、工作时长和作业需求为约束条件，以提高效率、均衡负载以及满足当前制水量为目标，通过迭代寻优，提供泵组/设备高效运行方案建议 | 1 | 项 |  |  |
| 60 | 主要设备实时运行监测 | 实现全厂主要设备的实时运行状态监测，并针对关键设备进行状态预测及健康度评估，支持智能分析结果反馈 | 1 | 项 |  |  |
| 61 | 司职设备实时运行监测 | 展示司职设备的实时运行数据与状态，提供运行建议与实际运行的对比分析，提供历史数据查询。 | 1 | 项 |  |  |
| 62 | 声振温监测系统 | 含设备画像、设备总览、参数分析、报警中心、诊断报告、设备管理等 | 1 | 套 |  |  |
| 63 | 滤池状态预测算法 | 利用支持向量机等机器学习方法，构建开发滤池状态预测算法，实现基于各滤池的可用时长分析预测 | 1 | 项 |  |  |
| 64 | 多滤池调度算法 | 通过基于离散事件方法的滤池工作仿真和强化学习等优化算法，获取最优滤池调度方案，实现在满足生产要求的前提下，提供最佳滤池使用方案，减少能耗、水耗和工作量 | 1 | 项 |  |  |
| 65 | 滤池状态及可用时长展示 | 展示基于滤池工作时长、制水量，以及浊度等水质数据，并结合预测智能算法模型，展示当前滤池状态及可用时长； | 1 | 项 |  |  |
| 66 | 工作滤池位置及数量建议 | 提供基于当前制水需求量及滤池状态下的滤池使用建议，通过孪生系统展示当前建议工作滤池位置及数量； | 1 | 项 |  |  |
| 67 | AR中低空点位场景数 | 中低空点位，设备间场景信息管理 | 2 | 路 |  |  |
| 68 | AR实景地图应用 | 高点摄像机场景信息管理，含AI模型管理 | 1 | 套 |  |  |
| 69 | 试纸颜色检测算法 | 跑冒滴漏算法 | 1 | 个 |  |  |
| 70 | 排泥辅助应用 | 定制实现任务启动、真空形成、排泥分析、任务结束、真空破坏等业务流程 | 1 | 套 |  |  |
| 71 | 出水状态识别 | 识别排泥设施出水口是否出水 | 1 | 套 |  |  |
| 72 | 出水清浊识别 | 识别排泥设施出水口排出泥水的颜色是否清澈/浑浊 | 1 | 套 |  |  |
| 73 | 一体化智能巡检平台 | 与四足机器人配套使用，一体化自动巡检 | 1 | 套 | 四足机器人定制算法，须与硬件部分系统集成，整体交付 |  |
| 74 | 机器人巡检算法 | 含四足机器人表计、异响、温度等相关算法 | 1 | 套 | 四足机器人定制算法，须与硬件部分系统集成，整体交付 |  |
| 75 | 定位引擎与二维平台软件 | 为定位手环及基站提供后台支撑软件，以及显示 | 1 | 套 | 定位系统定制算法平台，须与硬件部分系统集成，整体交付 |  |
| 76 | 轨道机接入数量扩容 | 轨道机接入数量扩容 | 4 | 个 | 轨道机器人定制扩容，须与硬件部分系统集成，整体交付 |  |
| 77 | 声振温设备接入 | 声温振设备接入 | 1 | 套 | 声振温系统定制算法平台，须与硬件部分系统集成，整体交付 |  |
| 78 | 智能视觉终端扩容 | 智能视觉终端路数扩容 | 200 | 路 |  |  |
| 79 | 数据对接 | 智慧制水平台增加深度处理工程新增设备，智慧水厂系统与智慧制水平台、仓储物资平台等数据的对接 | 1 | 项 |  |  |
| 80 | 软件测评费 | 要求第三方具备资质的单位进行测评，确保软件质量、性能和安全性的检测 | 1 | 项 | 仅数字孪生平台软件测评，非深度处理整体软件项目测评 |  |
| 81 | 系统集成费 | 包括硬件集成、软件集成 | 1 | 项 |  |  |
| 82 | 5G基站 | 提供5年5G不出园基站所有租赁使用费用，以及流量费（含电话卡数量扩容） | 1 | 项 |  | 中国联通，中国移动，中国电信 |

# 注：投标人必须在投标报价表及主要配置说明一览表中明确注明投标设备、材料的品牌。若填报相当于或高于参考品牌质量档次的品牌，须在投标文件中提供相关证明文件。中标后签订合同前，该批次品牌的设备、材料若无法满足本项目水厂工艺特性的，或者招标人认为并不相当于或高于参考品牌的，招标人有权在参考品牌中任意指定一个品牌，中标单位必须按此品牌供货，相关费用不再增加。

第二部分：技术要求

1.无论下文技术描述中是否提及，投标人应当完全按照招标清单进行报价，不得对清单进行增删；

2.无论下文技术描述中是否提及，投标人应当结合自身所选产品情况，在满足招标文件实质性内容以及保质期要求的前提下，自行考虑备品备件，并按自身设备产品的具体情况，自行将为满足招标文件质保期要求或验收要求等，所必需的备品备件纳入报价中，并在投标文件中以清单形式自行列举，并将价格统一包含在投标报价中，且不得增加、修改招标清单；

3.中标后，无论下文技术描述中是否提及，在签订合同前，投标人应当至少出具核心关键设备的项目授权函，其他货物授权函根据招标人要求出具；如遇招标人审核投标人所选产品性能指标需要，无论技术描述中是否提及，投标人应当提供相应证明文件；若证明文件无说服力，或一般行业内通常有第三方检测证书的，则根据招标人需求，将货物送至第三方具备专业资质的检测单位进行检测，并向招标人备案。

4.下表为核心关键货物，投标人根据该表格，在技术分中进行延长货物质保期的指标执行质保承诺：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水轴流泵 | Q=4583m³/h,H=7m N≤160KW | 12台 |
| 2 | 潜水搅拌器 | 叶轮直径600 转速368rpm N=6.5KW，配套潜水电缆不小于10m | 6台 |
| 3 | 潜水搅拌器 | D=400mm,N=705rpm,N=5.1kW，配套潜水电缆不小于10m | 6台 |
| 4 | 调流调压阀 | DN2000, PN=1.0MPa | 2只 |
| 5 | 调流调压阀 | DN1800, PN=1.0MPa | 2只 |
| 6 | 气动阀门 | 炭滤池气动阀门 | 175只 |
| 7 | 不锈钢折板 | 厚度3mm，要求正偏差，SS304材质 | 1680片 |
| 8 | 活性炭 | 煤质压块破碎不定型颗粒活性炭，8×30目 | 4664m3 |
| 9 | 罗茨风机 | Q=4000m3/h, P=0.04MPa. 电机U=380V, P=75kW | 6台 |
| 10 | 罗茨风机 | Q=70m³/min,0.08MPa, N=121.03kW | 3台 |
| 11 | 电磁流量计 | DN2000/DN1800/DN1200 | 20只 |
| 12 | UPS主机 | 30KVA高频机，模块化，带通讯管理卡 | 1套 |
| 13 | 国密级网络安全设备 | 含堡垒机、SSLVPN网关，服务器密码机，密钥管理系统，签名验签服务器、密码服务管理平台，安全密码模块，智能密码钥匙（USBKEY），数字证书认证系统 | 1批，详见招标清单 |
| 14 | 无人实验室系统 | 自动控制与管理单元、样品处置单元、智能检测仪器、辅助设备等 | 1批，详见招标清单 |
| 15 | 实验室水质仪器 | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES、气质联用仪GC-MS | 1批，详见招标清单 |
| 16 | 水下矾花识别摄像机及配套 | 包括水下摄像机、补光灯、防爆防腐支架等，含配套矾花智能分析算法 | 8套 |
| 17 | 数字孪生软件部分 | 软件平台开发，维护时间 | 1批，详见招标清单 |

以上关键核心货物，中标后，招标人对其监造部分有特殊要求，部分货物可能采取全程监造的模式，投标人应当无条件服从。

5.本项目仅提供供配电系统图以及回收池搅拌机布置图，其他图纸招标阶段暂不提供，投标人按招标清单及招标文件要求报价即可，若提供的图纸与清单不符之处，以清单及招标文件为准。若招标文件技术描述与清单有矛盾之处，以清单为准，但招标文件对清单内容进行补充说明的，要求更严格的，不视为矛盾之处。

6.招标文件已经对部分关键量化指标做了范围要求，如等于，大于等于（≥），小于等于（≤）等说明，投标人应当严格按照此参数执行；其余标书或者招标清单所描述的其他不含区间说明的指标，如仅有一个量化数值的，仅作为投标人选型参考，投标人所选设备接近或在该量化指标附近即可，不限制参数的偏离范围。

7.若招标清单中备注有“含就位敷设”相似表述的，为本项目须有投标人负责就位敷设部分，投标人报价时应当充分考虑相关费用，就位分界面详见下文所述。如标注由厂家负责就位敷设的，即一般同类项目均由厂家负责实施，因为其专业性较高，第三方实施可能影响质量，投标人应当考虑厂家的就位成本，但并非强制要求投标人必须由厂家实施，其余的未描述厂家负责实施的，均由投标人自定，但是最终的验收要求均不得降低。

8.技术描述中提及所有标准的，都应当按照投标前国家正式颁发的最新的标准为准。

9.下表为招标人结合目前工程进度，对重点重要的货物供货时间的要求，本要求旨在要求投标人在投标阶段对所选产品供货期进行把控，但不代表本时间就是最终供货期。中标后供货期应当以招标人正式通知为准。

| 序号 | 设备名称 | 供货时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中开式离心泵 | 2027年7月 |
| 2 | 潜水混流泵 | 2027年1月 |
| 3 | 潜污泵 | 2027年6月 |
| 4 | 潜水排污泵 | 2026年11月 |
| 5 | 增压泵（厂区自用水系统） | 2027年4月起陆续供货 |
| 6 | 潜水搅拌器回收池用 | 2026年11月 |
| 7 | 潜水搅拌器排泥池用 | 2027年6月 |
| 8 | 调流调压阀 | 2026年9月（其中一台可延后至2027年5月） |
| 9 | 电动中线型立式蝶阀 | 2027年6月 |
| 10 | 手/电动偏心立式蝶阀 | 2027年4月起陆续供货（其中7台DN2000须在2026年9月供货 |
| 11 | 气动阀门 | 2027年10月 |
| 12 | 蝶式微阻缓闭止回阀 | 2027年5月 |
| 13 | 止回阀 | 2027年6月 |
| 14 | 不锈钢方闸门 | 2027年10月 |
| 15 | 大口径电磁流量计 | 2026年9月（其中5台可延后至2027年5月） |
| 16 | 其它电磁流量计 | 2026年11月-2027年10月 |
| 17 | 无人实验室 | 2026年8月 |
| 18 | 数字孪生软件系统 | 签订合同后即进场 |

10.本项目与招标人土建安装公司分界面如下：

（1）由投标人负责就位敷设（最终以招标清单为准）：沉淀池不锈钢折板、活性炭、石英砂、整浇滤板及滤头、无人实验室、数字孪生软件及硬件部分；

（2）由投标人负责调试测试：沉淀池不锈钢折板、活性炭、石英砂、整浇滤板及滤头、无人实验室、数字孪生软件及硬件部分；

（3）其余货物以甲供设备形式交付建安公司，由建安公司指定卸货地点，放置规范后签署到货验收单视为供货阶段完成，由建安标负责安装；

（4）所有调试费用，包括单机调试，单体调试和联动调试，均由建安公司负责中，本项目投标人提供指导调试，不单列费用，包含在总价中。

（5）若就位敷设涉及用电部分，均以投标人所提供的配电柜动力进线为分界面，主动力进线部分由建安公司负责，主动力出线部分由投标人负责；若就位敷设涉及到网络部分，均以招标人网络交换机为分界面，交换机的主干网络部分由建安公司负责，交换机的分支至投标人货物部分由投标人负责。

11.本项目中，应当包含所有货物的安装使用紧固件，包含且不仅包含泵阀的地脚螺栓、化学螺栓，水泵出口与管道之间、阀门与法兰之间，搅拌器与基础之间的紧固螺丝螺母，以及含就位敷设部分的紧固件等，材质为碳钢及以上，若有特殊要求的，已在清单或技术描述中提及，按清单或技术描述执行。

12. ▲本工程所有货物均须在所投品牌制造商自有工厂内生产或组装、测试，不允许第三方代工或贴牌产品，一经发现作违约处理并按合同相关要求进行处罚。中标后，投标人需提供针对本项目关键设备（本段第4点内容）的制造工厂名称和地址，供招标人监造和测试见证，投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章。

一、调流调压阀

1. 提供重要证明资料

1.1调流调压阀阀体一体化铸造，坚固耐用。阀门内的流道为轴对称， 流道的任意截面都是环状，保证了介质流过时不会产生紊流，避免阀门产生振动。为保证调流调压阀调节范围和可靠性，阀门法兰面对面距离不得小于阀门口径的1.1倍。投标时需提供产品结构图证明、实物图证明，并加盖投标人公章。

1.2活塞式调流调压阀的不锈钢活塞是由阀腔内壁可靠导引条引导，导引条表面采用铜合金堆焊/特殊青铜高温烧结或堆焊/而成，调流调压阀活塞的底部被铜合金导轨支撑，导轨采用对称支撑结构，保证活塞均匀受力，长时间运行不会发生活塞偏离中心现象。确保能长时间不会产生振动和噪声的可靠运行。投标时需提供产品结构图证明、实物图证明，并加盖投标人公章。

1.3阀门的出口应根据项目现场需求，采用普通型/鼠笼型/多喷孔复合式结构，以使因气蚀现象而产生的气泡被限制在流体的中央，防止气泡在阀门及管道的压力恢复区的管壁失稳破裂而使阀门或管道遭到破坏；投标商需提供资料以证明所生产产品可以满足以上出口结构要求，并且该结构适合源水水质，不会因原水含有纤维物/树叶等杂质而造成堵塞。

1.4本调流阀用于流量和压力控制，为充分利用管道的水头，在保证流量的前提下要求尽量减少水头损失。从全开到全关，阀门的开度应与流量呈良好的线性关系，投标人在投标时应提供阀门的流量系数曲线（Kv）；阀门应具有较小的流阻，以使阀门全开时压力损失为最小。投标人在投标时应提供阀门的最大最小流量下的水头损失资料，以保证阀门全开时局部损失系数应≤2m，并加盖投标人公章。

投标人在投标时应提供阀门的开度流量曲线，并标明此时最大流量与最小流量的开度，最大流量时调节应留有15％的余量，同时提供该工况下的气蚀曲线，证明阀门无气蚀情况发生，同时提供该工况下的补气曲线，并盖投标人公章。

1.5中标后，如投标人所选产品或核心部件为进口的，则须提供原产地证明文件（若招标人认为证明文件无说服力，则应当按照招标人所述的要求满足）。

1.6中标后，须提供制造商出具的阀门外形、重量、预埋等相关尺寸图。

1.7该产品须在所投品牌制造商自有工厂内生产或组装、测试，不允许第三方代工或贴牌产品，一经发现作违约处理并按合同相关要求进行处罚。中标后，投标人需提供针对本项目设备的制造工厂名称和地址，供招标人监造和测试见证，投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章。

1.8详见本章3.3节，在调流阀选型时，投标人应当关注所选产品的调压能力，2款不同口径的调流阀应当有不同的调压范围。▲投标人所选调流阀，既能起到调压降压作用，同时能将不同的两路原水顺利接入，不可因为两路原水水压不等而导致任意一路原水无法接入或流量无法满足需求，投标时，投标人须出具承诺书，承诺可以实现2路不同原水接入需求。

2.阀门技术要求

本项目的阀门本体和电动执行机构，应当在阀门制造商工厂的工厂进行组装出厂，并进行整体的测试，不允许由第三方单独采购，单独组装。

2.1 参考标准：阀门制造、安装、检查、实施规范应执行ISO、GB标准或与之等同的其他标准。

2.2 电动调流调压阀基本性能

调流调压阀的公称压力为 PN10。

密封试验压力为1.1MPa。

强度试验压力为1.5MPa。

连接法兰符合标准GB/ISO标准

制造标准：执行GB/ISO相关标准

顶法兰标准：执行ISO5211标准

调流调压阀流量的调节是通过一个活塞沿管道轴向做直线运动，通过改变流道面积，从而实现流量的调节，开度与流量成线性关系。这样就可以让流量调节阀能够根据PLC设定的阀后压力恒定为水位标或其它设定值，保证原水进入水厂的压力恒定。突然失电情况下，流量调节阀应能够自锁保证阀门处于失电前的调节状态。

活塞式调流调压阀的独特设计完全实现了过流量大、重量轻的设计理念。对不同项目给定的水利参数，出口形式作出不同设计，保证调流调压阀的使用过程中消除气蚀和耐磨蚀性能，延长了阀门的使用寿命。

调流阀的流道从入口到出口截面应为连续递减的环状流道，从而使流体的流速渐升，避免产生气蚀。出口结构设计－制造应平滑顺畅，避免因流道结构变化造成的水流紊乱而产生的振动、噪声和气蚀等现象。介质在出口处向轴心收缩，在阀口中心处逆向对撞消能，使气泡在管道轴中线处湮灭，避免气蚀对阀体或管道的破坏。

主阀轴和活塞部件的运动相当灵活、机械旷量微小，无卡阻。在给定的工作范围内噪声≤80db，阀体工作稳定，保证阀门能长期平稳运行。

阀门主阀体上至少设有4个吊耳，以便于安装和检修。

防腐蚀。活塞式调流调压阀所有裸露的球墨铸铁部件都用环氧树脂喷涂进行了防腐蚀处理。调流阀阀体内外防腐须满足国标，涂层厚度不小于0.25mm。阀门整体涂层须经过厚度测试、绝缘性测试、抗冲击性能测试、附着性测试、黏附强度测试、以及网格测试，保证防腐质量。

活塞式调流调压阀由阀体、活塞、传动轴、减速箱、调节型电动执行器、阀门位置指示器、信号反馈装置组成。

阀门可以为卧式水平安装，也可以垂直安装，与前后管道的连接采用法兰式连接，控制系统完整、安全和可靠。

阀体外齿轮箱应采用蜗轮蜗杆齿轮箱、滑块式齿轮箱或传统齿轮箱，自锁性能良好，齿轮箱的防护等级为IP68。

为了使阀门有较小的操作扭矩，阀门的关闭件应为压力平衡式活塞，通过内置的曲柄滑块机构驱动并由阀体内部导轨引导，从而将曲柄滑块机构稳定的旋转运动转换为先快后慢的轴向运动，以递减方式改变出口环状节流面的大小，并保持活塞运动的平稳性和灵活性，关闭时不得产生任何水锤和冲击，活塞的运动也不得受到沉淀物的影响；

活塞式调流调压阀的驱动轴为双侧支撑，使阀门在阀前后压差最大的时候能保持较高安全性能，避免阀轴出现断裂。

阀门密封环与阀座密封圈只有在调流调压阀完全关闭时，才相互挤压形成密封，在阀门调节过程中不会产生相互挤压或摩擦，延长密封圈的使用寿命。阀座必须采用金属和橡胶双重密封，以使阀门密封可靠，并且密封等级可达到气泡级密封；

活塞式调流调压阀的出口形式是根据项目水力调节参数设计的，它能同时满足设计流量为10%～100%的运行要求。在小流量条件下，满足对阀门的抗气蚀性能要求；在大流量或设计流量下，满足对阀门的过流能力要求。

活塞式调流调压阀在阀门全开状态下具有高过流能力，并结合流量型和消能型出口形式的转换，提高了阀门对水中杂质通过阀门的能力，赋予了活塞阀的自清洁性能。

移动的活塞前后空间连通，做到压力平衡驱动，减小了大流量或高压差下阀门的操作力，保证阀门平稳运行。

3.电动执行机构性能要求

采用一体化调节型电动装置，可就地手动控制，并留PLC输入、输出信号接口。变速箱必须与电动执行器同品牌。

电动执行机构上应有开度指示机构，电动执行机构的阀位显示为数字量连续指示、电动执行机构现场控制面板采用数字液晶显示，通过简明的数字、字母及符号显示执行机构状态及故障信息；该液晶显示采用自备电源，确保外供电断电时仍能正常显示。

▲本调流阀作为水厂水源流量控制调节阀门，长期运行后阀门的开启、关闭扭矩会增加，要求配置的电动执行器输出扭矩安全系数≥2。投标时提供调流阀光阀的开关扭矩计算、齿轮箱选型和电动执行机构选型计算，同时证明和承诺选用的电动执行机构输出扭矩的安全系数大于或等于2。

3.1一般性能特点

电动装置应设有断路器、接触器、热继电器、开度表、过转矩及位置行程开关、手/自动转换开关、开/关按钮、开/停/故障指示灯、浪涌保护器和防潮加热器等。

电动执行机构为高启动力矩低惯性的三相鼠笼式异步电机，绝缘等级F，防护等级IP68。

电动执行机构具有相位鉴别及纠错功能，保证三相供电电源的接线方式始终正确。

电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过热保护、断相保护、缺相保护及过力矩保护等；其中力矩保护功能，其力矩，推力在名义值的基础上有不小于 ± 20%的可调裕度。行程有±10%的可调裕度。

电动执行机构需采用双密封结构具有独立的接线箱，确保现场接线时不破坏设备的整体密封性，仍能达到IP65。

电动执行机构应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。

电动执行机构的齿轮应采用润滑油润滑，蜗轮蜗杆浸泡在油浴之中，且所有在阀杆运动传动中的转动部件都在轴承上转动。配备蜗轮蜗杆式齿轮箱，具有自锁功能，传动平稳，定位准确，可靠耐用；带有机械阀位指示器；齿轮箱灌满润滑脂，可终身免维护。

电动执行机构的外壳材料为防腐渗铁云母层，铭牌为不锈钢制品，表面光滑平整。

在电动执行机构本体应装有防潮加热器，以防止汽水凝结。

信号反馈：全开、全关、故障信号。

3.2 主要部件技术要求

（1）电动机

工作电源/电压及频率：AC 380/50Hz，3相。

电动功率：≤1.0kW。

绝缘等级：F。

电动机出线在电动机法兰端面并延伸入箱体至接线端子，电机和执行器间连接采用插槽式连接环，电动装置配套的电动机起动转矩为其额定转矩的1.5倍。

电动机带有温控开关，当温度超过135℃时，自动切断回路以保护电机。

终端控制连接器，马达控制接触器（换向电磁接触器）有机械和电气/电子内部连锁。

马达短时负载S2-15分钟，调节型可频繁启动，每小时可启动1200次。

每次操作间隔为0.75秒，可连续服务350万次。

（2）减速器

减速器箱体材料：球墨铸铁。

蜗轮材料：青铜。

故障时蜗轮和蜗杆能够自锁。

蜗杆及传动齿轮表面进行真空渗碳淬火热处理。

转矩限制机构

所有电动装置出厂时均经过转矩调整，其输出轴转矩为最小控制转矩，转矩值为额定转矩值的2/3（67%），输出轴最大转矩超过其额定转矩，开和关的方向均配扭矩开关以防过载，扭矩可现场设定。

转矩限制机构开关触点采用双向高额定容量（220V/AC/5A）纯银制作，其机械寿命10七次方以上。

（3）行程限制机构

行程限制机构采用定位器，输入信号为DC 4～20mA，定位精确，灵敏度ΔE为0.25%～2.5%。

行程限制机构（定位器）带有表示调整开、关方向的指示箭头。

（4）位置指示机构

阀门带机械式现场开度指示机构，阀门的正确位置可由开关盖部分透过玻璃观察，两个调整盘可正确设定末端位置；阀门带阀位反馈传感器，输出DC 4～20mA的阀位信号，供远程阀位指示。

阀门位置指示机构保证阀门全行程精确指示。

阀门位置指示机构的减速齿轮组，可将阀值全程减少到一转内，采用0~90°读数指示阀门开度。

阀门开度位置反馈传感器RWG（两线制），输出4—20mA模拟量信号。

（5）限位机构

阀门在开和关的极限位置均配置机械式限位开关，当阀门开度到达极限位置时，限位开关自动跳脱，关闭执行机构电动机。采用机械计数齿轮驱动，无须专用工具且能在线设定不需要电池的支持。 限位开关和力矩开关机械寿命不低于三百万次。

限位机构开关触点系采用双向高额定容量（220V/AC/5A）纯银制作，其机械寿命可达10七次方以上。

（6）手动、电动切换机构

阀门具有手动、电动切换机构，可有远程和现场手动两种控制方式进行选择，并可锁定其中任一种控制方式。

配离合式紧急手轮，供现场单人轻松地进行手动操作。附带手动离合切换装置（为保护设备和人身安全），通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标识。 电动时“手/自动”切换开关无需人为切换，自行转为电动状态。

手动、电动切换以电动优先，当电机启动后，手动机构自动跳脱。

电动装置即使在最大控制转矩情况下，也能可靠地进行切换。

电动装置经切换后，其电动控制和手动控制是排斥的，即电动时手轮不能转动，手动时电机无法转动。

（7）一体化控制单元

电动头控制器具有“现场－关－远程”转换开关。控制面板包括“开”“停”“关”控制按钮，采用非侵入触摸设计。控制面板包括开”“停”“关”“电源”“故障”指示灯。电子控制器具有电机正反转接触器。电子控制器内置变压器。电子控制器主控板为微处理器CPU芯片，可改变内部控制程序来改变其设定，具有自我诊断及反馈功能。

电气部分应采用机电一体化控制单元与电动执行器组合到一起，模块化结构。控制单元包括现场操作按钮、指示灯、带锁的选择开关，液晶显示等。阀门的所有设定、操作及调试都可以通过非接触式调节方式完成。

电动执行机构应含有内置的控制单元、数据记录器，具有记忆功能，可记录阀门及执行机构的运行情况及设备信息。

电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过力矩保护、综合报警、全开全关报警，其中电机的力矩需通过数字式压力传感器准确测量。

电动执行器控制部分上具有操作及选择开关，所有开关均采用可操作内部的磁力弹簧开关，柜体表面不得有任何需密封防潮的贯通孔，并且选择开关可锁定在任意位置。

（8）其他性能

电动装置的所有传动齿轮均在润滑条件下运行，润滑在工厂内完成。

电动装置上的所有行程开关、扭矩开关及按钮的接线均在工厂内完成连接。

所有铸铁表面是高品质的防腐镀层，底层是60 μm的聚氨酯离子氧化层，外层是干燥厚度达20~30 μm的合成漆；所有外表的铝件都经过表面处理，适合于户外安装，可经受轻度的腐蚀性大气。

电动调流调压阀和电动执行机构应为同一阀门制造厂商成套供应，在出厂之前就与阀门装配并检测、调试好。

3.3材质要求

阀体材质			球墨铸铁GGG-40或QT500-7及以上

活塞					不锈钢304

活塞驱动曲柄联杆   不锈钢1.4021

曲柄               不锈钢304

导流环             黄铜

▲轴承				不锈钢304+聚四氟乙烯PTFE复合材料

导轨               铜合金堆焊或特殊黄铜及以上

连接件             奥氏体不锈钢A2/A4

其他内件           不锈钢304

齿轮箱             铸钢或球墨铸铁QT500及以上

密封圈			    乙丙橡胶EPDM/丁腈橡胶NBR

3.4检验

为保证所提供调流调压阀符合本工程要求，投标人需于交货前进行规定检验，项目如下：

性能试验：通水试验前阀门应从全闭位置到全开位置，再从全开位置到全闭位置反复操作三次，以证明整个装置是完好的。带压开启工作试验应运行平稳、无卡阻现象。

密封试验：阀门及附属设备应进行密封性能试验，在阀关闭的情况下1.1倍的工作压力下，其泄漏等级应符合国标。

壳体试验：密封试验后再加工作压力的1.5倍压力，壳体不得有渗漏及结构损伤。

3.5检验涂装、包装和贮运

（1）阀体内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

（2）调流调压阀内外部铸铁件应采用无毒环氧树脂涂装，厚度大于等于250µm，防止生锈和流体腐蚀。涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求。

（3）涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

（4）阀门的包装及贮运应符合标准。

3.6现场工艺要求

招标人购置的调流阀，用于原水切换，并入。4只调流阀中：

·2只DN2000将安装在现有原水Ⅰ号线，即汤浦水库接入，调压范围扬程为进15米降至出9米左右（该数据仅为预估，非最终精确数据）；

·2只DN1800将安装在招标人新增原水Ⅱ号线，即境岭水库原水总管处，在总管上进行调压，调压范围扬程为进40米将至处15米左右（该数据仅为预估，非最终精确数据）。

因此，在调流阀选型时，投标人应当关注所选产品的调压能力，2款不同口径的调流阀应当有不同的调压范围。投标人所选调流阀，既能起到调压降压作用，同时能将不同的两路原水顺利接入，不可因为两路原水水压不等而导致任意一路原水无法接入或流量无法满足需求，投标时，投标人须出具承诺书，承诺可以实现2路不同原水接入需求。

中标后，设备制造前，投标人应当主动与招标人进行技术沟通，根据招标人所述的工况以及现场条件，完成最终的设备选型定制。

另外，上述的现场工况，所有的数据均为预估值，不代表招标人最终现场确认的数值，投标人应当无条件满足招标人今后现场情况的变化而带来的设备选型变化，所有价格最终以中标价为准。

二、气动阀门

1. 提供重要证明资料

所选阀门产品，投标时须提供以下证明材料：

气动蝶阀（双偏心）部分：

（1）阀门必须采用双偏心双法兰一体式铸造结构的蝶阀，投标时需提供产品结构图、实物照片、制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告证明阀门是双偏心结构，并加盖投标人公章；

（2）阀门面对面距离必须符合GB12221标准的14系列要求。投标时须提供阀门面对面距离尺寸的结构图纸，确认符合GB12221标准中的14系列要求，并加盖投标人公章；

（3）阀杆处的密封应采用干轴设计。阀杆的支撑轴套采用具备自润滑特性的铝青铜材料，轴套内至少需要有四道及以上的“O”形环密封，以确保终生免维护。投标时须提供阀杆与阀体密封处的结构图、轴套的图纸及照片来证明阀杆处的密封结构为干轴设计，并加盖投标人公章；

（4）阀门必须具备双向密封性能，对水流无方向要求，即使在最高工作压力下也能可靠地达到无泄漏密封，投标时须提供制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告来证明阀门双向密封无泄漏的特性，并加盖投标人公章。

（5）为确保阀轴在运行过程中受力均匀，阀轴和阀板的连接可采用锥销结构连接、销连接、键连接或无销连接。销材料为不锈钢X20Cr13，有效保证使用寿命；投标时提供阀杆与蝶板的装配图纸及照片证明其连接结构，并加盖投标人公章；

（6）蝶阀内外部采用防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆，所用涂料不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度应在250微米以上。投标时需提供产品的饮用水卫生CNAS或CMA检测报告来证明阀门符合饮用水标准，并加盖公章；

（7）▲在气源压力为6Bar的工作状态下，蝶阀的气动执行机构的选型必须满足，最低1.3倍的安全系数。投标时提供气动执行机构在6Bar及以上压力时的输出扭矩能够满足阀门开启和关闭的输入扭矩、同时安全系数为最小1.3的计算说明书,并提供承诺书加盖投标人公章。

2.气动蝶阀技术要求

本项目的阀门本体和气动执行机构，应当在阀门制造商工厂进行组装出厂，并进行整体的测试，不允许由第三方单独采购，单独组装。

按招标清单要求选择中线型（对夹式或法兰型待中标后确认），或双偏心双法兰型式。

2.1 基本要求

型式：双偏心法兰式蝶阀；

法兰钻孔标准：按照ISO 7005-1；

公称压力（bar）：10；

强度试验（bar）：1.5倍；

密封试验（bar）：1.1倍；

适用介质：水（含污水）、空气等；

适用温度（℃）：-15～+110；

介质流速（m/s）：＜2.5~6；

驱动方式：气动；

漏失率：0；

制造标准：应符合GB1223规定，阀门法兰接口应符合GB12221规定。

2.2 具体要求（双偏心）：

（1） 双偏心蝶阀的结构形式：采用双偏心结构，满足国家标准，可确保5万次正常开关。

（2） 双偏心蝶阀的连接方式：双偏心型结构，在阀门打开后密封橡胶圈与挤压面脱离，确保橡胶密封圈挤压或仅轻微挤压，保证阀门使用寿命。

（3） 阀体：能承受1.5倍额定压力，且阀体不能发生变形。表面处理为环氧树脂静电喷涂，厚度值不小于250微米，树脂为能够符合饮用水卫生的证明。阀板采用纯环氧树脂烤漆工艺。阀板采用流线型设计，阀板符合流体力学性质，需要具有较小的阻力，并且需要提供阀门开度与KV值对照表。

（4） 密封材料：根据介质不同采用材料为EPDM或NBR橡胶，其中三元乙丙橡胶（EPDM）密封圈是以整体由压板压在阀板上，且有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自由调节。

（5） 阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。橡胶密封圈要求可拆卸，以便以后维护及更换。为防止橡胶密封圈脱出蝶阀压环，对于600口径及以下产品，橡胶密封圈需为倒三角截面或L型截面。

（6） 阀体和阀板的密封：密封圈材料应采用优质EPDM橡胶背衬环氧树脂，具有良好的耐磨性及抗老化性，阀座区域不会出现任何锈蚀。

阀门口径小于等于DN150的蝶阀采用中线对夹型式，阀板采用304不锈钢，阀板在承受较高压差时工作压力不超过使用材料抗拉强度的1/5，阀板的厚度不得超过阀轴直径的2倍。蝶板采用单板流线型导流结构，在阀门全开时流阻系数不应大于0.2。阀板和衬里之间为球面接触，使得阀板和衬里之间能够永久地以球面形式接触，密封面受压均匀。

（7） 阀板密封圈及密封圈压环：阀板密封圈由不锈钢压环或者碳钢烤漆压环用螺栓锁压于蝶板上。

阀板两端与轴连接部分应采用盲孔设计，不得采用通孔方式连接，以确保阀板与阀轴连接部分不受液体腐蚀；

（8） 阀轴：

阀轴应采用不锈钢AISI 420材质，阀轴与阀体密封设计采用“O”形密封圈型式，轴套采用自润滑密封材料，摩擦系数小。阀轴密封圈具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性。

（9） 轴承应具有自润滑功能，操作可靠，免维护。

（10） 球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺，铸件应经抛丸处理，应达到GB/8923-1988中规定的Sa2 1/2表面处理等级，并在完成后6小时内进行涂装。

（11）涂层：加温静电喷涂环氧树脂粉末工艺，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚度为：≥250μm，应有耐3kv电压的绝缘性能。涂层附着力按GB/T9286-1998。

（12） 检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试，即在阀关闭的情况下，沿着被测试阀门的进、出水侧两个方向，施加1.1倍的公称压力，保持3分钟，不漏水不降压；在阀门处于开启状态，管道两端处于封闭状态的情况下，施加1.5倍的公称压力，持续时间不少于3分钟，不漏水、不降压。

检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌，并且可在标签或铭牌上有唯一的追溯编码可追溯阀门的各零件质量状况和订单及工单情况。

2.3 阀门材质要求

阀体和阀板：球墨铸铁QT400，或QT450或QT500或更优

阀轴：不锈钢1.4021，或不锈钢420或更优

轴套：铝青铜

密封圈：EPDM

内、外紧固件：304不锈钢或A2不锈钢

阀座：整体式阀座或不锈钢阀座

2.4 气动中线型阀门技术要求

·阀门的结构形式为中线型、软密封结构，能满足双向等压密封（即无安装方向要求），泄漏量为零。

·阀门具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数在0.1～0.2之间。

·阀门为中线式橡胶结构，仅有蝶板和衬里与介质接触，阀体则完全与流体隔绝。橡胶具有耐温120摄氏度。

·轴承应具有自润滑功能，在最大压力负荷下，摩擦系数不超过0.25。

·外表面进行环氧树脂喷涂，颜色为蓝色，涂层厚度在250µm以上。涂层粉末应为无毒产品。

·每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试，即在阀门关闭的情况下，沿着被测试阀门的进、出水侧两个方向，施加1.1倍的公称压力，保持3分钟，不漏水不降压；在阀门处于开启状态，管道两端处于封闭状态的情况下，施加1.5倍的公称压力，持续时间不少于3分钟，不漏水、不降压。检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌，并且可在标签或铭牌上有唯一的追溯编码可追溯阀门的各零件质量状况和订单及工单情况。

·阀门必须具备双向密封性能，对水流无方向要求，即使在最高工作压力下也能可靠地达到零泄漏密封。

3.气动闸板阀技术要求

3.1闸板阀的结构及性能要求

（1）闸板闸门

平板闸门为矩形，墙壁式安装，闸板的四边采用弹性密封， 闸板与闸杆单点联接。

闸板阀应有足够断面以抵挡规定之最大水头，其允许弯曲挠度不可大于1/800。

闸板阀应采用浮动密封结构，确保密封圈与闸板的良好结合。

闸板阀为直线开关型，安装在迎水面，双向受压，允许最大正向压力不小于0.1Mpa，密封面的渗漏量符合AWWA501标准规定的要求。最大正向工作水头时的泄漏量不大于0.0002L/secm（密封长度上），闸板阀背水面允许泄漏量应小于0.002 l/ secm。闸板阀应满足6m水头切断水流。

（2）阀框

阀框与池体的安装应通过化学螺栓固定在池体，螺栓不需要预埋。闸框与墙面紧贴，中间的密封圈保证阀框与墙面的密封，保证不泄漏；或者靠灌浆提供闸框与墙面之间的密封；

闸框应采用不锈钢辊压或整体不锈钢焊接而成，应有足够的刚度，能承受工作最大荷载。在最不利条件下，闸框各部件的挠度小于L/360。

（3）密封

闸板底边密封材料应为橡胶，由螺栓镶嵌在闸板底部，保证底部密封不会从底框内脱出。

侧边及顶部密封材料应为三元乙丙橡胶（EPDM），形状为唇形双道密封。密封条通过固定螺栓的预紧力将密封条压向闸框，使其与闸板紧密接触，实现双向密封。

顶部密封与侧密封需硫化成一整体，保证闸板顶部与侧部连接处不会出现任何渗漏。

（4） 导轨或楔形块

闸门的导轨为不锈钢，内嵌自润滑超高分子量聚乙烯，支撑面的摩擦系数降至最低，以减少闸门操作扭矩。

（5） 闸杆及连接件

闸板应为明杆式，L/r 比为200，应配限位螺母。

闸杆能承受至少两倍于执行机构额定推力而不会产生永久变形。

闸杆与闸板通过不锈钢销子，以方便闸门维修。销钉设计安全系数不小于5。

阀杆与阀板采用通用的快速接头。

（6） 安装方式

附壁式安装，采用304不锈钢化学螺栓固定，现场不需任何预留或预埋。

闸框与墙壁应采用化学锚固螺栓直接固定，闸框与墙面间由建筑硅胶密封，也可通过二次灌注无水泥砂浆实现闸框与墙壁的密封。

3.2 主要零部件材料

阀板：不锈钢304

阀框：不锈钢304

阀杆：不锈钢

密封橡胶：EPDM或NBR

紧固件：A2不锈钢

楔块（若有）： PTFE

4.气动执行机构技术要求

（1）蝶阀气动执行机构

气动执行机构作为阀门动作的关键部件，气动装置用于开关蝶阀，须配置2/5通或3/5通电磁阀和位置指示器，其中，各类进水出水的气动阀门的电磁阀以及定位器的工作状态（断电自保、复位或置位），由于影响到运行过程中应急处置，须在中标后会同设计单位及招标人共同讨论确认。气缸执行机构采用齿轮/齿条或者拨叉紧凑型结构，永久性润滑，活塞配有防摩擦O型圈以确保在活塞运行时无金属与金属之间的摩擦，保证长久使用寿命。

气缸执行机构须采用双作用形式；

气缸工作压力为：0.5MPa，能够承受1Mpa气源压力；

缸体内外面均采用阳极氧化处理的铝合金材料制成，缸盖采用铝合金材料，外表面做静电喷涂，活塞材料为铝合金，O型圈为丁腈橡胶NBR，衬垫为工程聚合物或PTFE，固定件为304不锈钢。

标准行程：角行程0-90度，可轻微调节终止角度。

（2）闸阀气动执行机构

采用直行程全密封式气缸，无体外移动部件，内部气路无需连接外露管线。安全可靠，拆装简易，正常工作条件下不需添加润滑剂。

双作用直行程气缸保证闸板阀在最大允许工作压力和最大流速的工况下正常操作，适用于恶劣空气，附件连接标准为ISO 5210。

具有远程自动操作和现场手动操作功能。

气缸工况条件及材质：

气源工作压力：2-10 Bar

选型标准： 6Bar

工作温度： -20～+80℃

气缸材料：阳极氧化处理铝合金

缸盖：环氧树脂处理铝合金

活塞：铝合金

活塞杆材料：碳钢镀铬

杆套：耐磨自润滑塑料

密封材料：优质丁腈橡胶NBR

（3）位置指示器

蝶阀位置指示器：内置2个机械式微动限位开关，开位和关位各一个，各含1对无源触点，置入防护等级IP67的塑料开关盒，外面清晰可见阀门开度。适用电压范围：4VDC～250VAC；电流：1mA～5A。

闸板阀位置指示器：

动作电压：10～30V DC

动作电流：1mA～5A

防护等级：IP65

位置开关：置于气缸槽内，方便调节位置。开位、关位各一个，带指示灯和5米电缆，在阀门处于设定位置时给出开关量信号。

（4）过滤减压阀

过滤减压阀具备气水分离功能，同时能够调节进气压力，保护气动执行机构或定位器正常运行。过滤减压阀采用FESTO、SMC、Airtec品牌同等档次及以上。

（5）电磁阀

蝶阀电磁阀：采用2/5通电磁阀，防护等级IP67。适用电压范围：4VDC～250VAC，操作压力范围：2～10bar。H级绝缘。电磁阀须采用FESTO、SMC、Airtec品牌同等档次及以上。

闸板阀电磁阀：采用双电控2/5通或3/5通电磁阀，具体中标后确认，须结合应急状态下采用的工艺模式。采用FESTO、SMC、Airtec品牌同等档次及以上。

连接尺寸：G1/4，电压：220V AC/24V DC（可选） ，防护等级：IP65

工作压力范围： 2～10Bar

换向时间（6Bar时）：	13 ms

阀体材料：压铸阳极氧化铝合金

手动按钮：通过电磁阀上的手动按钮手动关闭或打开阀门

（6）定位器

阀门定位器为数字式电－气阀门定位器，定位器采用Simens，ROTORK和Bar同等档次及以上。

定位器抗干扰性为0.6%，不能因外界的一点点扰动就动作，避免阀门出现抖动现象而影响使用寿命；

误差：0.3%；滞后：0.3%；

一体化位置检测装置，调校简单，可以通过按钮进行初始化设置；

阀位指示器可以方便的观察到阀位；

显示外壳为抗腐蚀工程树脂；

调节气动蝶阀输入DC4-20mA信号，气动蝶阀在0—90度进行调节，并可以提供标准的位置反馈DC4-20mA信号；

阀位反馈器能输出反映阀门实际位置的4～20mA的模拟量电信号，外接12～36V DC电源。

5.阀门指导安装及调试

阀门的安装指导、调试及培训必须由所投品牌制造商统一提供。

所投品牌阀门制造商应派遣有能力、有实践经验的人员到现场指导安装和试运行，并参加设备开箱和交接验收试验；

现场指导人员应对阀门的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督；

签订合同时提交相应设备的安装、运行及检修说明书、设备技术条件和说明书、产品样本。

三、手/电动阀门

1.提供重要证明资料

（1）密封圈：应采用整体嵌入式固定。应有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自身调节密封，实现双向密封，保证零泄漏。为保证密封的可靠性，不接受密封圈以压板通过螺钉固定在阀瓣上，投标时须提供证明此结构的图片，并加盖投标人公章。

（2）连接销：应采用锥型退拔销，且销的位置应在阀轴的边缘，不得在阀轴的中心位置以保证阀轴的强度，投标时须提供证明此结构的图片，并加盖投标人公章。

2.依据标准

生产供货产品应符合CJ/T 261 《给水排水用蝶阀》最新版本中所有规定。

本项目的阀门本体和电动执行机构（如有），应当在阀门制造商工厂进行组装出厂，并进行整体的测试，不允许由第三方单独采购，单独组装。

3.结构及性能要求：

·符合CJ/T 261 《给水排水用蝶阀》最新版本的法兰连接偏心式软密封；

·阀  瓣：应采用流线型框架结构流道式设计；

·阀  座：应采用整体不锈钢阀座；

·密  封：应采用具有自密封功能的软密封形式，关闭时蝶板和阀座密封性能良好；

·轴密封：阀轴的密封应选择可靠、耐久的轴封材料和形式，密封填料应采用“V”型密封圈，运行中摩擦阻力小且不需要注油；在更换填料时，不拆除阀体及操作机构的任何部件。可以通过调整压紧螺钉来补偿V型圈的磨损，即可恢复其优异的密封性能。不接受仅采用O形圈等不易更换的密封形式。

·轴  承：应采用有自润滑的青铜材料制成，这种材料对水与橡胶不产生有害影响。轴承与阀轴的连接，应能保证轴承有良好的性能。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25；

·扭  矩：在蝶阀关紧和打开的瞬间，施于手轮上的操作力不可超过45kg；

操作机：采用蜗轮蜗杆操作机，其防水防护等级应达到IP67等级；

4.材质要求

·阀  体：球墨铸铁QT450-10；应符合 GB/T12227《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新版本的要求。

·阀  瓣：球墨铸铁QT500-7或QT450-10；应符合 GB/T12227《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新版本的要求。

·阀  座：整圈不锈钢0Cr18Ni9；应符合GB／T20878《不锈钢和耐热钢》最新版本的要求。

·密封圈：NR或EPDM橡胶。应符合《GB/T21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》最新版本的要求。

·退拔销：不锈钢1Cr17Ni9；应符合GB∕T1220《不锈钢棒》最新版本的要求。

·轴密封：V型密封NBR橡胶。应符合《GB/T21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》最新版本的要求。

5.防腐要求

除橡胶、铜及不锈钢外，阀体、阀瓣等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均需以符合中国国家标准的卫生级无毒环氧树脂粉末涂敷（静电喷涂烧结法）。

涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因为空气温度变化而分解。

涂层固化后不得溶解于水，不应影响水质，除配合面外，内表面涂装厚度应不小于250μm，外表面涂装厚度应不小于150μm。

6.检验

严格按照 GB/T 13927《通用阀门 压力试验》最新版本的要求。

每台阀门出厂前都必须经过严格的外观检验及压力试验。

（1）壳体试验：试验压力至少是阀门允许最大工作压力的1.5倍；试验时不应有结构损伤，不允许有明显可见液滴、表面潮湿或可见渗漏通过阀门壳壁或任何阀体连接处。

（2）密封试验：试验压力至少是阀门允许最大工作压力的1.1倍；试验时不允许有可见液体通过阀瓣、阀座背面与阀体接触面等处，并应无结构损伤。

7.标识及包装

（1） 阀门标志应符合GB/T 12220的规定，在阀门外表面的适当位置，应牢固固定耐锈蚀标牌，并至少包括下列内容：

a） 制造商全称

b） 产品规格、口径、压力

c） 生产编号

d） 制造商商标

（2）阀门在出厂试验合格后应清除表面、内腔残存的试验介质与污渍。

（3）阀门出厂时应采取有效措施防止阀门密封面损伤；启闭件应处于开启位置。

（4）具有足够刚性且不可分拆的大件或特大件产品，下部设置托架支撑与固，上部须采用适当防护措施，以防止滚翻或窜动，并应符合JB/T 4711的规定。

（5）产品采用木箱包装时，应牢固且具有良好的防潮、防震、防尘措施，并应符合GB/T 13384。

（6）包装标志至少包括下列内容：

·制造商全称

·产品规格、口径、压力、数量

8.电动执行机构

电动执行器为一体化智能数字式型。

电动执行机构由三相异步电动机驱动，即具有高的起动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护。电源为、三相交流电 额定电压380VAC±10% 、3ph、频率：50Hz±10%。执行器其防护等级为：IP68（适用于室外和潮湿环境），电机绝缘等级：F。

调节型执行机构电机工作制为S4-25%，能接收PLC的4~20毫安控制信号。

电动执行机构在空载下的噪声，用声级计量不大于声压级75dB（A）。

执行机构配置手轮和手/自动切换机构。手轮要侧装，手/自动切换机构应灵敏可靠，电动时手轮不得转动。

开关型电动装置控制要求。

需将“现场/远方”位置信号，阀门开、关状态信号，故障信号传至现场控制分站，并接受现场控制分站对阀门的开、关控制。

四、中线型阀门

1.提供重要证明资料

1.1 每台设备在出厂前须进行压力测试，且中标后随货提供每台阀门压力测试报告文件。阀门出厂须进行整体检验，检验合格并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。投标人在投标文件中须提供投标品牌制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告的蝶阀双向密封全压差试验检测报告复印件并加盖投标人公章。

1.2 阀轴：阀轴材料为1.4028或2Cr13及以上材质。为确保阀门具有较好的流通性能，降低流体通过阀门时的压力损失，节约能耗，本项目阀轴须采用双半轴设计，两端分别插入阀板的形式，以确保阀板在长期运行过程中的稳定可靠。为保证阀板与阀轴受力均匀，确保阀板与阀轴间的连接件无电化学腐蚀的风险，尽量避免介质通过销孔对阀杆形成电化学腐蚀以及销钉和连接件间的金属极相腐蚀的风险，要求阀板与阀杆连接须采用内置花键或者组件连接，以确保阀门的使用寿命及质量。阀轴轴承须采用自润滑钢衬增强PTFE涂层或者更优材料制成，材料对水与橡胶不产生任何有害影响。为避免液体进入阀轴与轴孔中造成死水、滋生细菌以及产生电化学腐蚀，要求阀轴采用干轴设计，通过球面阀瓣和球面加厚橡胶衬套在阀轴通道处的续接触，压缩橡胶密封面以达到持久的密封性，减小阀门扭矩，减少蝶阀各零件的磨损，以提高阀门的使用寿命，（投标时提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图）。

2.整体技术要求

本项目的阀门本体和电动执行机构（如有），应当在阀门制造商工厂进行组装出厂，并进行整体的测试，不允许由第三方单独采购，单独组装。

蝶阀整体须为软密封结构，阀体包覆弹性橡胶（EPDM）阀座。橡胶须可拆卸更换，且适合在真空条件下使用。橡胶在设计参数工况下不会产生挤压、变形及不可恢复性形变和位移，可耐受高流速工况。阀板与阀座须为球面密封，在保证双向全压差零泄漏密封的前提下，做到减小摩擦、降低操作扭矩，以延长阀门使用寿命。阀轴与阀板须紧密衔接，保证对阀板的刚性驱动，且长时间使用不会松动脱落。尽最大可能优化阀轴与阀板连接，使其避免因长时间使用而产生腐蚀导致阀轴卡涩、锈蚀，甚至断裂等故障。要求橡胶必须完全包覆阀体，以保证过流介质不与阀体接触。

蝶阀须有防尘防水保护设计，须有防飞出设计，大口径蝶阀（≥DN1200）须有维护自锁定设计。因介质流态不稳而产生的扰动，会对管网及下游设备的冲击伤害，所以大口径蝶阀（≥DN1200）阀门须有稳定器设计。

DN600以上蝶阀使用法兰式。

蝶阀设计按GB/T 12238或EN 593或ISO 10631；

蝶阀顶法兰设计按GB/T 12223或ISO 5211；

蝶阀压力试验设计按GB/T 13927 A级或ISO 5208 类目A；

蝶阀法兰按GB/T 9124或ISO 7005;

蝶阀材料按GB/T 12227;

所有阀门与执行机构在制造、装配过程中，均应经过检查与测试，包括但不限于材料及铸件的检查与试验、制造时的部件与工艺检查，制造后性能测试及油漆工作的检查与测试。电动执行器与阀门由阀门制造商成套提供，在出厂之前就与阀门装配并检测、调试好。

2.1蝶阀技术参数及性能要求

（1）严禁贴牌生产，阀体上浇筑有凸出或凹入的产品标识。阀门铭牌上注明阀门型号、系列号，生产日期，阀门口径，工作压力等。

（2）阀体：阀体采用球墨铸铁（JS1030或EN-GJS-400-15或Gr.60.40.18）整体铸造或力学性能更优的材料，采用树脂砂型工艺或更优工艺铸造，商标及材质牌号铸在阀体上；铸件不允许有裂缝、疏松等缺陷；铸铁件表面所有的型砂、氧化皮、冒口和浇口等应清除干净，且法兰与阀体为一体铸造。球化率须不低于85%。最小壁厚保证在承受1.5倍以上的额定工作压力时所有部件不发生变形及泄漏。阀体包覆橡胶须满足橡胶为锯齿状嵌入式且有过盈量设计，以保证阀门启闭时橡胶不会因阀板挤压而产生变形、位移等影响阀门使用的风险。法兰盘连接符合国标或者国际通用标准（GB/T 9124或EN 1092或ISO 7005公制）。

（3）阀板：阀板采用球墨铸铁（JS1030或EN-GJS-400-15或Gr.60.40.18）整体铸造或力学性能更优的材料，采用树脂砂型工艺或更优工艺铸造，商标及材质牌号铸在阀体上；铸件不允许有裂缝、疏松等缺陷；铸铁件表面所有的型砂、氧化皮、冒口和浇口等应清除干净。球化率须不小于85%。为确保阀门过流能力，蝶阀阀板采用薄型流线型设计，表面处理采用搪瓷涂层或者环氧树脂高温喷涂，厚度不低于250μm。阀板的厚度不超过阀轴直径的2倍，阀板边缘球形抛光或与橡胶压紧流线过渡。

（4）密封材料：三元乙丙密封橡胶作为关键部件。须采用符合饮用水标准三元乙丙橡胶（EPDM），整体硫化。具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性。

（5）密封性能：蝶阀要求在额定设计参数下双向全压差零泄漏密封，且考虑安装便利性，蝶阀不得有流向要求。在阀门关闭时，阀板和阀座之间的接触面应为球面接触，而非点接触或线接触，且阀板关闭位置在±3~5度（相对阀板关闭角度0度）时即可实现100%双向零泄漏密封。

（6）防腐性能：阀门的内、外防腐均至少采用静电喷涂环氧树脂粉末或者搪瓷涂层，所用涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状。阀体、操作机构等内外表面经喷砂，以除去锈、油、水分等杂质。

（7）主要部件材质

阀体：球墨铸铁（JS1030或EN-GJS-400-15或Gr.60.40.18）及以上材质；

阀板：球墨铸铁（JS1030或EN-GJS-400-15或Gr.60.40.18）及以上材质；

阀轴：1.4028或2Cr13及以上材质；

阀座：高性能EPDM橡胶；

轴承：钢加增强PTFE涂层或自润滑青铜；

2.2电动执行机构技术参数

电动执行机构技术要求参照第一节调流调压阀电动执行机构标准。

3.现场更换要求

由于本项目较为特殊，属于老旧改造工程，并涉及不停产作业施工，因此，在改造本中线型阀门期间，为减少水池应作业而停产时间，仅拆除老旧阀门的阀门本体和老旧伸缩节，不允许施工单位对老旧管道进行焊接，切割作业。

故投标人应当在报价中，应按招标清单，包含与本阀门配套连接的定制伸缩节，但是伸缩节具体的长度，应当在中标后，供货前，前往现场进行对接，测量出本清单中所有阀门的安装空间，结合自身的面对面间距，对伸缩节进行定制加工，最终能无缝套接上现有管道。

五、其他阀门

1 止回阀

1.1 橡胶瓣式止回阀

（1）技术性能及材质要求

工作性能要求：

·橡胶止回阀开启压力小于0.02Mpa。采用全流面积设计，水头损失小，不易堆积杂物。关闭行程小，行程角度仅35℃即可全开，关闭速度快

·停泵时橡胶止回阀通过橡胶弹力回复在水流倒流之前快速地关闭80%，其余20%在液压机构的控制下缓慢关闭，有效地防止了产生较大的水锤撞击声所引起管道的振动和破坏。并根据不同的压力和流速时段下设定关闭时间，保证了不同工况下的特殊需要。达到零泄漏。因是无电动装置的液压缓冲式设计，长期无需维护，且在突然停电的状态下，亦能快速关闭保护水泵和管线作用，提高水泵的使用寿命和效率。

结构及安装要求：

·止回阀关闭时轴向力不会传至水泵上。止回阀采用双法兰式，法兰与阀体铸成一体，法兰的连接尺寸符合GB/T17241.6-98的有关规定。

·由阀体、阀座、阀瓣等主要零件组成，与水接触部分的铸件都经过静电喷涂无毒无臭的环氧树脂，表面光滑，在长期水流冲击下不易脱落，且有效地减少水头损失。

材质：

·阀体、法兰均采用球墨铸铁（QT450-10）或更优铸造

·阀瓣：不锈钢+强化尼龙+NBR或更优，使用寿命可达10万次以上

·阀座：为陶瓷喷涂或更优。

水头损失（h）

·流速≤2.7m/s时，h≤25cm。

防腐：

防腐前的阀体、阀板表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，涂层厚度为：0.5—0.8mm之间（内外都进行烤漆）。阀门内部的防腐为上述喷涂工艺，保证涂层厚度均匀、色泽 均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

阀门外防腐均采用环氧树脂涂料或上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺。

（2）工作条件

·工作压力：1.0MPa

·工作介质：污水

·工作温度：0℃～65℃

·环境适应性温度 ：-10℃～80℃。

（3）设备铭牌及标志

铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

阀门的型号：

规      格：

工 作 压力：

制造年月：以实际生产日为准

制造厂家：

厂    标：

阀门的标志

符合GB12220-89的规定，介质流向的箭头标向正确。

1.2静音式止回阀技术要求

（1）用途：装设在水泵出口，停泵时防止介质倒流，造成水泵倒转而损坏电机；停泵时预防产生过大的水锤波，保护管线的安全。

（2）结构及性能要求

止回阀内部水流通路应采用流线型设计，水头损失小。大口径止回阀（≥DN300）的阀瓣应采用环形结构，此种结构不但使阀瓣重量大大减轻，而且水流可从阀瓣内外侧同时流过，后端的导流体可使水流几乎无紊流现象。

大口径静音式止回阀（≥DN300）应采用无轴承设计，仅用弹簧和簧片组件在阀瓣周向均匀支撑，使阀瓣移动无摩擦，消除由此引起的内件磨损及水头损失，从而大大降低故障几率。

止回阀在停泵时其阀瓣的关闭行程要短，同时阀瓣在弹簧及水压的推动下，可快速关闭，从而防止巨大水锤及水击声，形成静音效果。

止回阀根据使用要求，应采用金属对金属硬密封型式（可采用金属对金属硬密封型式或金属对橡胶软密封型式）。

止回阀阀体上应有标明水流方向的箭头指示。

止回阀根据现场布置情况，应可水平安装或垂直安装。

（3）材质要求

阀  体：球墨铸铁QT450-10或更优；应符合 GB/12227《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新版本的要求。

硬密封：为不锈钢（CF8或CF3M）或更优；应符合GB／T12230《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》最新版本的要求。

软密封：为不锈钢+橡胶（ZG1Cr13+NBR包胶）或更优；应符合GB/T2100《通用耐蚀铸钢件》最新版本的要求。

≥DN350为铝青铜（ZCuAl10Fe3）或更优；应符合GB/T 12225《通用阀门 铜合金铸件技术条件》最新版本的要求。

弹  簧：不锈钢（SUS304或SUS316L）或更优；应符合GB/T4240《不锈钢丝》最新版本的要求。

轴  承：铝青铜（ZCuAl10Fe3）或更优；应符合GB12225《通用阀门 铜合金铸件技术条件》最新版本的要求。

导流体：球墨铸铁QT450-10或更优；应符合 GB/12227《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》最新版本的要求。

阀  座：DN40～DN250为不锈钢（CF8或CF3M）或更优；应符合GB／T12230《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》最新版本的要求。

≥DN300为铝青铜（ZCuAl10Fe3）或更优；应符合GB12225《通用阀门 铜合金铸件技术条件》最新版本的要求。

（4）防腐要求

除橡胶、铜及不锈钢外，阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均需以符合中国国家标准的卫生级无毒环氧树脂粉末涂敷（静电喷涂烧结法）。

涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因为空气温度变化而分解。

涂层固化后不得溶解于水，不应影响水质，除配合面外，内表面涂装厚度应不小于250μm，外表面涂装厚度应不小于150μm。

（5）检验

严格按照 GB/T 13927《通用阀门 压力试验》最新版本的要求。

每台阀门出厂前都必须经过严格的外观检验及压力试验。

壳体试验：试验压力至少是阀门允许最大工作压力的1.5倍；试验时不应有结构损伤，不允许有明显可见液滴、表面潮湿或可见渗漏通过阀门壳壁或任何阀体连接处。

密封试验：试验压力至少是阀门允许最大工作压力的1.1倍；试验时不允许有可见液体通过阀瓣、阀座背面与阀体接触面等处，并应无结构损伤。

| 阀门公称尺寸 | 保持试验压力最短持续时间（单位：秒） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 壳体试验 | 密封试验 |
| ≦DN150 | 60 | 60 |
| DN200~DN300 | 120 | 120 |
| ≥DN350 | 300 | 120 |
| 阀门试验介质压力升至规定值后，保持该试验压力的最少时间 |  |  |

（6）标识及包装

阀门标志应符合GB/T 12220的规定，在阀门外表面的适当位置，应牢固的固定耐锈蚀标牌，并至少包括下列内容：

a） 制造商全称

b） 产品规格、口径、压力

c） 生产编号

d） 制造商商标

阀门在出厂试验合格后应清除表面、内腔残存的试验介质与污渍。

阀门出厂时应采取有效措施防止阀门密封面损伤；启闭件应处于开启位置。

具有足够刚性且不可分拆的大件或特大件产品，下部设置托架支撑与固，上部须采用适当防护措施，以防止滚翻或窜动，并应符合JB/T 4711的规定。

产品采用暗箱包装时，应牢固且具有良好的防潮、防震、防尘措施，并应符合GB/T 13384要求。

包装标志至少包括下列内容：

a） 制造商全称；

b） 产品规格、口径、压力、数量。

2 闸阀

2.1概述

本标案所述闸阀应为软密封弹性座封闸阀，应符合CJ/T216标准要求。弹性座封闸阀安装于管线系统中，作为截流装置使用。要求：全开时，流阻小；全关时，无泄漏。

2.2技术要求

1）阀体和阀盖应为整体铸造，材料性能等级应不低于QT450-10，且球化率等级不得低于3级。阀座与阀体整体铸造成形，无需任何加工。

2）阀体底部应无凹槽，不易堆积杂物；全开时阀门流道内径不得低于管道公称通径。

3）闸板应为橡胶全部包覆球铁骨架，骨架材料性能等级应不低于QT450-10。橡胶应采用整体硫化成形，与骨架粘结牢固，橡胶材质应为NBR或EPDM等合成橡胶材料。闸板橡胶与铸铁骨架间应全部粘连牢固，按GB/T 11211测定时其粘合强度不小于1.725MPa，或按GB/T 15254测定时与金属粘接180°剥离强度不小于9.3kg/m。

4）闸板螺母与闸板采用柔性连接，无运动空行程及松脱现象。闸板螺母材质应为铜合金。

5）阀体与闸板间应设有导轨系统。闸板两侧应设有摩擦系数小的塑料导套，导套与橡胶、铸铁骨架整体硫化为一体。闸板升、降时，塑料导套与阀体导向筋配合，减小橡胶接触磨损和避免橡胶被过度挤压变形。

6）阀杆应采用不锈钢，其梯形螺纹采用滚压加工成形。阀杆上端部设有整体墩粗的台阶，防止阀杆冲出。

7）阀杆轴端应采用不小于三道O形密封圈密封，且顶部应设有挡尘圈，阻止外部杂质进入轴封内部。

9）阀体、阀盖连接采用高强度内六角螺钉，且螺钉内藏式结构，并用热熔胶封口。

10）阀门内外表面均采用卫生级环氧树脂粉末涂装静电涂装，防腐蚀、寿命长，可直接用于生活饮用水、食品医药行业等。

2.3技术参数

（1）产品规格：DN50～DN1200；

（2）设计压力：0.6MPa、1.0 MPa、1.6 MPa、2.5 MPa；

（3）介质：水

（4）工作温度：0～650C

（5）阀门壳体压力试验：试验压力为1.5倍的公称压力；

（6）阀门密封压力试验：试验压力为1.1倍的公称压力；

（7）压力试验应符合标准GB13927-2008的规定。

（8）连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定。

2.4材质

材质性能等级要求不得低于下表所示：

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方帽或手轮 | 球墨铸铁QT450 |
| 2 | 阀杆 | 不锈钢2Cr13 |
| 3 | 防尘胶圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 4 | “O”形橡胶圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 5 | 轴压环 | 青铜、黄铜 |
| 6 | 阀盖 | 球墨铸铁QT450 |
| 7 | 止推轴承 | 青铜、黄铜 |
| 8 | 螺栓 | 不锈钢 |
| 9 | 阀盖密封圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 10 | 阀杆螺母 | 青铜、黄铜 |
| 11 | 橡胶阀板 | 球墨铸铁（QT450）外包覆 EPDM或NBR |
| 12 | 阀体 | 球墨铸铁QT450 |

2.5涂装

1）除橡胶、铜及不锈钢外，阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均需以卫生级环氧树脂粉末涂装（高温加热阀体静电喷涂烧结法）。

2）涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因为空气温度变化而分解，变色。

3）涂层厚度应达到150um以上，粉末涂料必须经过检测。

六、闸门

1.不锈钢方闸门

1.1.提供重要证明资料

（1）中标后，投标人应当提供详细的技术规格、装配结构、主要零件材料（包括驱动装置的结构和材质）和防护涂层说明，以及上述设备的总体布置图、外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

（2）中标后，投标人应当提供预埋件和基础螺栓布置详图，以及对土建的荷载要求。

（3）中标后，投标人应当提供电气控制原理图及备件表。

（4）中标后，投标人应当提供设备的安装、运行、维修手册。

（5）投标时，投标人应当提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图，并加盖投标人公章。

1.2 基本要求

（1）投标人应提供完整的手电两用不锈钢闸门，每套闸门应成套地配备启闭装置、螺杆、螺杆护罩等部件及安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件。要求整体装配，结构紧凑。

（2）闸门供应商应采取安全有效的措施保证闸门及闸门安装孔的密封。应保证闸门安装后不能有任何水气泄漏点。密封措施包含在本项目报价中，所有闸门及闸门孔的密封措施应注重封闭完全且外观美观。

（3）本工程输送的介质含有固体颗粒的污水，也有隔离臭氧气体的闸门，闸门选型应充分考虑到输送介质的性质。

（4）设备无故障运行时间在10000h以上。整机使用寿命在25年以上。

（5）电动闸门启闭装置防护等级为IP65。电动闸门均采用进口品牌AUMA、ROTORK、SIPOS等机电一体化型电动执行机构。

招标清单中：

1500×1500不锈钢方闸门，在臭氧接触池出水端4台，材质须选择不锈钢316L及其以上，其余均采用不锈钢304及其以上。

1.3 性能和结构

（1）性能要求

提供的闸门应是四面止水。除非有特殊规定，正向承压闸门，其承受的正向水压为0.1MPa、反向水压为0.03MPa；双向承压闸门，其承受的正向水压为0.1MPa、反向水压为0.06MPa。在最大工作压力条件下，闸门密封面的渗漏量应小于1.25l/min.m（密封长度）。

调节型闸门可保持在调节范围内的任何一个位置上，门体与门框结合部位应有良好的密封效果，在任意工况下门体应能保持稳定状态，电动装置应采用带机电一体化结构形式。

（2）结构形式

所有闸门应符合《SL74-2013水利水电钢闸门设计规范》及NB/T35045-2014《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》的相关条款规定。厂家应提供每台闸门门板的重量、最大启门力、最大闭门力、最大总水压力、电机最大功率、轴导架受力、启闭时门板的摩擦力、各工况下闸门各部件的形变、热应力变形、允许的施工误差等参数。所需闸门部件的结构特点和细节如下：

·门框

门框应采用耐腐蚀不锈钢制成，并应具有足够的刚性，以承受设计工况的压力水头。

闸框按规定的最大水头设计。闸框采用焊接结构，闸框挠度不应大于构件长度的1/1500。闸框应按最大工作水压设计，其拉伸、压缩和剪切强度和安全系数不应小于5。

闸门框架应配备必要的低摩擦系数的止水密封材料，以确保闸门运行期间不锈钢框架和不锈钢门板之间不会发生磨损。门框末端需确保导向槽底部截留的硬砂粒等不会影响闸门的完全关闭功能。

由于闸门为闭合式门框，因此框架应具有全行程导轨，并应在其顶部配备横轭。在闸门完全开启的情况时，导轨的长度应足以覆盖门板的整体高度。

门框应采用不锈钢SS316L或更好的材料制造，由侧导轨、底坎、门楣组合而成，通过适当的连接组成一个整体结构。

·门板

门体应采用不锈钢SS316L或更好的材料制造，门板上应设有足够数量的水平与垂直增强筋以适应工作要求。

当正向受压时，闸门应设计成面板在迎水面，而密封面在出口侧的形式。门板采用焊接方式制作，采用多横梁实腹形式，采用等高联结布置，且其各组成构件间采用连续焊缝联结，不得采用间断焊缝，焊缝材质应与母材材质的强度、耐蚀性相匹配。

·支承密封面

闸体和闸座的密封面采用三元乙丙橡胶制作，并牢固地安装在经加工的闸座和闸体槽中，以保证闸座和闸体在使用时保持原位，不变形、不松动。密封面经铣削加工，粗糙度≤1.6um。

·推力螺母

每座闸门的推力螺母要求足够的设计余量，以承受在最大运行水头下开启或关闭闸门时所产生的推力，最小安全系数为5。推力螺母应用磷青铜制造。

·丝杆

丝杆的尺寸应满足由正常操作力而产生应力时，丝杆无纵向弯曲或永久性变形。丝杆应采用实心的420不锈钢材料制作。丝杆应选择合适的螺距，其螺纹应是梯形螺纹。

·杆导架

设置杆导架以保持杆的直线度，允许有足够的间隙便于操作，杆导架应用不锈钢材料制造，并带有磷青铜衬套。导架与支座间应可作适当的距离调整，以达到与杆的同心度要求，设计的导架经调整后应予以固定在井壁上并使其垂直线不变。

·手电两用启闭机

电动装置采用进口国际知名品牌（AUMA、ROTORK、SIPOS）一体化电装，主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮等组成。

电动装置应适应于-15～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP65或以上。

电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.5倍，电机额定功率应大于轴功率的1.2倍。电动装置应具有向中心控制室传输状态信号（开、关、停、故障）和接收远控的PLC命令（开、关、停）。启闭机应采用单吊点形式，启闭机座架应采用铸铁材料浇筑加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

电动启闭机（含手轮机构及机座）位于池顶平台，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以满足门杆柔度（长细比）≤200要求。

1.4主要材料闸门各部件的材料如下：

门框、门板 	 SS316L不锈钢

闸门螺栓螺母	 磷青铜

密封面         三元乙丙橡胶

丝杆	        420不锈钢

启闭机支座     HT200

紧固件         304不锈钢

1.5 电气及控制

投标人提供的手电二用启闭装置应采用阀用电动装置，为机电一体化结构形式，防护等级为IP65以上。用于控制电动闸门的开启、关闭，可提供现场控制和远程控制两种控制方式。手电二用启闭装置应具有就地操作按钮，就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于密闭的电动装置一体化控制单元内，并提供控制电缆及安装附件。启闭装置应能采用电缆一进一出的接线方式，以便电源电缆能经该启闭装置共头再转供附近的另一启闭装置。

闸门电动装置应向全厂PLC控制系统提供（包括但不限于）如下信号：

每台闸门的开足信号（无源触点）

每台闸门的关足信号（无源触点）

每台闸门的总故障信号（无源触点）

每台闸门的手动/自动状态信号（无源触点）闸门电动装置应接收由全厂PLC控制系统来的开命令、关命令（无源触点）。

6.1.6防腐蚀

投标人提供的设备材料应适用于污水池的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按不低于本标书相关要求条款的标准进行处理。

2 铸铁方闸门

2.1 提供重要证明资料

投标人至少须提交以下资料，但不限于以下内容：

（1）中标后，提供详细的技术规格、装配结构、主要零件材料（包括驱动装置的结构和材质）和防护涂层说明，货物的总体布置图、外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

（2）中标后，提供预埋件和基础螺栓布置详图，以及对土建的荷载要求。

（3）中标后，提供电气控制原理图及备件表。

（4）中标后，提供设备的安装、运行、维修手册。

（5）投标时，提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图，并加盖投标人公章。

2.2 基本要求

（1）投标人应提供完整的手电两用铸铁闸门，每套闸门应成套地配备启闭装置、螺杆、螺杆护罩等部件及安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件。要求整体装配，结构紧凑。

（2）投标人应采取安全有效的措施保证闸门及闸门安装孔的密封。保证闸门安装后不能有任何臭气泄漏点。密封措施包含在本项目报价中，所有闸门及闸门孔的密封措施应注重封闭完全且外观美观。

（3）本工程输送的介质为含有固体颗粒的污水，闸门选型应充分考虑到输送介质的性质。

（4）设备无故障运行时间在10000h以上。整机使用寿命在25年以上。

（5）电动闸门启闭装置防护等级为IP65。电动闸门均采用进口品牌AUMA、ROTORK、SIPOS等机电一体化型电动执行机构。

2.3性能和结构

（1）性能要求

提供的闸门应是四面止水。除非有特殊规定，正向承压闸门，其承受的正向水压为0.1MPa、反向水压为0.03MPa；双向承压闸门，其承受的正向水压为0.1MPa、反向水压为0.06MPa。在最大工作压力条件下，闸门密封面的渗漏量应小于1.25l/min.m（密封长度）。

调节型闸门可保持在调节范围内的任何一个位置上，门体与门框结合部位应有良好的密封效果，在任意工况下门体应能保持稳定状态，电动装置应采用带机电一体化结构形式。

（3）结构形式

所有闸门应符合《SL74-2013水利水电钢闸门设计规范》及NB/T35045-2014《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》的相关条款规定。厂家应提供每台闸门门板的重量、最大启门力、最大闭门力、最大总水压力、电机最大功率、轴导架受力、启闭时门板的摩擦力、各工况下闸门各部件的形变、热应力变形、允许的施工误差等参数。所需闸门部件的结构特点和细节如下：

·门框

门框采用球墨铸铁制造，采用球墨铸铁整体浇铸而成，经时效处理，并有足够的断面，以满足使用要求。

门框的平面经龙门铣精加工并分别加工一凹槽，以便镶入青铜密封面，待密封紧固后与导轨密封面一并进行机械精加工。门框两侧自带导槽，经精加工之后作门体升降的导轨；门框平面经龙门铣精加工，以便镶入青铜密封面，待密封紧固后与导轨密封面一并进行机械加工。精加工分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。门框按规定的最大水头设计，就抗拉、抗压、抗剪强度而言，安全系数至少为5倍。所有结合面全部进行机械加工。

·门板

门体采用球墨铸铁制造的平板，并经时效处理，在平板正向迎水面设有等量的横向及纵向加强筋，以适应工作水压的要求，加强筋一般间距为250—350mm左右，门体平面经精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面；门体两侧经精加工与门框侧槽配套，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，小型闸门的吊耳与门体浇筑成一体，大型闸门的吊耳制成分体式，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。门板设计抗拉、抗压、抗剪计算强度的安全系数≥5，门体在最大水压作用下挠度不大于 1/1500。

·支承密封面

闸门的密封由侧向与底部、顶部四面组成，四周密封采用门框矩形或圆形铜合金密封条紧密贴合门板的结构形式，利用门体关闭时与之接触达到密封效果，在结构设计上保证整体密封良好。密封条采用铜合金经精密加工，密封条便于安装和更换。门板和门框的密封面采用轧制或挤压的铜合金条制成并经精密加工牢固地安装在经加工的门框及门板的槽中（密封座分别镶在经机加工的闸框和闸板上，用与密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固，螺钉头部与密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2μm），以保证在门框与门板的使用期间保持原位、不变形、不松动。

门框和门板上经加工的凹槽在安装密封条之前涂一层防水粘接剂，以保证水密性。密封工作表面无划痕、裂纹和气孔等缺陷。闸门设置有可以调节的楔紧装置和强制密封装置，保证闸门关闭时，闸板与闸框的密封面紧密接触，闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.1mm，闸板与闸框导向槽间隙小于1.6mm。密封座采用铜合金精密加工。

·推力螺母

每座闸门的推力螺母要求足够的设计余量，以承受在最大运行水头下开启或关闭闸门时所产生的推力，最小安全系数为5。推力螺母应用磷青铜制造。

·丝杆

丝杆的尺寸应满足由正常操作力而产生应力时，丝杆无纵向弯曲或永久性变形。丝杆应采用实心的420不锈钢材料制作。丝杆应选择合适的螺距，其螺纹应是梯形螺纹。

·杆导架

设置杆导架以保持杆的直线度，允许有足够的间隙便于操作，杆导架应用不锈钢材料制造，并带有磷青铜衬套。导架与支座间应可作适当的距离调整，以达到与杆的同心度要求，设计的导架经调整后应予以固定在井壁上并使其垂直线不变。

·手电两用启闭机

电动装置采用进口国际知名品牌（AUMA、ROTORK、SIPOS）一体化电装，主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮等组成。

电动装置应适应于-15～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP65或以上。

电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.5倍，电机额定功率应大于轴功率的1.2倍。电动装置应具有向中心控制室传输状态信号（开、关、停、故障）和接收远控的PLC命令（开、关、停）。启闭机应采用单吊点形式，启闭机座架应采用球墨铸铁材料浇筑加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

电动启闭机（含手轮机构及机座）位于池顶平台，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以满足门杆柔度（长细比）≤200要求。

2.4主要材料闸门各部件的材料如下：

门框、门板 	 球墨铸铁

闸门螺栓螺母 	 磷青铜

密封面         锡青铜

丝杆	        420不锈钢

启闭机支座     HT200

紧固件         304不锈钢

2.5电气及控制

投标人提供的手电二用启闭装置应采用阀用电动装置，为机电一体化结构形式，防护等级为IP65以上。用于控制电动闸门的开启、关闭，可提供现场控制和远程控制两种控制方式。手电二用启闭装置应具有就地操作按钮，就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于密闭的电动装置一体化控制单元内，并提供控制电缆及安装附件。启闭装置应能采用电缆一进一出的接线方式，以便电源电缆能经该启闭装置共头再转供附近的另一启闭装置。

闸门电动装置应向全厂PLC控制系统提供（包括但不限于）如下信号：

每台闸门的开足信号（无源触点）

每台闸门的关足信号（无源触点）

每台闸门的总故障信号（无源触点）

每台闸门的手动/自动状态信号（无源触点）闸门电动装置应接收由全厂PLC控制系统来的开命令、关命令（无源触点）。

2.6防腐蚀

投标人提供的设备材料应适用于污水池的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按不低于本标书相关要求条款的标准进行处理。

七、中开式离心泵

1.提供重要证明资料

投标时需提交以下技术文件：

1）水泵技术参数响应表；

2）水泵的性能曲线；

3）泵的总装图及外型尺寸；

4）泵的基础图；

5）备品备件及专用工具表；

2.供货范围

离心泵机组供货范围包括双吸离心泵、配套电机、联轴器、地脚螺栓、安装钢基座、机械压力表等附件。

3.设计和现场条件

卧式单级双吸离心泵安装在反冲洗泵房内，其工作条件如下：

室内环境温度：5～45℃，湿度：40～95 %，输送介质：净化处理后的清水，水温：0～30℃。

主要性能参数：

| 项目 |  | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 卧式单级双吸离心泵 |  |  |
| 工况 | ▲流量（m3/h） | =2000（额定点） | ≥1600（工况点1） | ≥2240（工况点2） |
|  | ▲扬程（m） | =10（额定点） | =12 | =8 |
|  | ▲效率 % | ≥86% | ≥84% | ≥83% |
|  | NPSHr (m) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤4 |
| ▲水泵转数（r/min） |  | ≤990 |  |  |
| 泵旋转方向 |  | 根据实际现场布置 |  |  |
| 泵机组噪声 |  | ≤85 dB(A），离水泵距离为一米处测量值 |  |  |
| 泵振动值（mm/s） |  | ≤2.8 |  |  |
| 滚动轴承寿命（h） |  | ≥50000 |  |  |
| 轴承最高运行温度 |  | ≤70℃ |  |  |
| 驱动方式 |  | 变频启动 |  |  |
| 电机功率 |  | ≤90KW,380V |  |  |
| 轴封形式 |  | 机械密封 |  |  |
| 其他 |  | ·水泵，电机须预留温度，振动采集接口； ·▲中标后，投标人须提供整套水泵的图纸，包含且不仅包含水泵能效图，水泵的内部剖图，水泵结构图等，未来招标人将对该水泵进行数字孪生建模，均须使用以上或更齐全的图纸，要求投标人应当无条件配合提供上述或更多的，招标人所需建模的图纸。 |  |  |

注：所选水泵应达到《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）节能评价值要求，并提供产品规格型号获得的中国节能认证证书。

4.性能要求

（1）所提供的水泵性能应满足性能参数表中的要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

（2）投标时必须提供水泵特性曲线及泵变转速曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，表1列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的≥110%。

（4）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.1。

（5）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。泵制造厂应进行每台水泵机组（包括水泵、电机、全部轴系及联轴器、附属装置）进行检测，以确定和保证全部轴系工作时不产生临界振动。这一分析结果报告应在设备制造前提交，并经业主确认。

（6）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪声必须在GB标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪声等级不大于85 dB(A）（距泵表面1 m处测量）。

5.供货范围及备品备件

卧式中开单级双吸离心泵机组供货范围包括双吸离心泵、配套机座、轴承测温铂电阻、联轴器、底脚螺栓、压力表及相关管路等附件。

每个规格的水泵还应随设备提供易损件的备品备件包括但不限于如下内容：（费用包含在投标报价中，不得修改招标清单）

机械密封1台套；密封垫、密封圈1台套。

6.泵结构

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件级》中的有关规定，水泵应当是卧式单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。

（1）壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二， 其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

水泵的壳体应采用树脂砂铸造。泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合PN1.0MPa 平面的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体顶部设有用于排气和连接密封水管用的管道接口，买方在进水或出水管路上设置放水管连接口。

（2）叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，相邻叶片交错式或对称向后叶片的先进结构。其外表面经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，保证其静态和动态平衡。

⑶密封环

水泵应设有可拆换的密封环。

⑷泵轴和轴套

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

采用机械密封时，泵轴处可不设轴套，但应有保证泵轴不受磨损的措施。

泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

泵轴、轴套材质为优质不锈钢或更优。

⑸轴承

不论用何种型式的轴承，应保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。

每一处轴承都须设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。

轴承设计使用寿命不得低于50000Hr。

轴承润滑：脂润滑。

⑹轴封及轴封管路

水泵轴封采用机械密封，轴封冷却水管路采用GB/T5656-2008附录E1中02型式。轴封冷却水接自泵体高压侧，经截止阀、管路接至机械密封摩擦副处。

机械密封宜采用博格曼、约翰克兰及等同以上，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。

⑺基座

承包人应提供水泵和电机安装钢制基座，与基座台的联接用机制螺栓，并要设计成在水泵和电机对准和校好水平以后，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓。

⑻联轴器

泵与电机应采用联轴器连接，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。

⑼泵附件

压力表、压力真空表及其连接在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径10或15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用不锈钢管、旋塞阀门与引压点进行连接。

⑽其他附件

每台泵应配置排气阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为不锈钢管及不锈钢制管接头，所有管口应安装青铜管堵。

7.泵材质

泵壳体：球墨铸铁QT400/QT500或更好材质

叶  轮：不锈钢304或不锈钢316L或双相不锈钢

耐磨环：不锈钢30Cr13或不锈钢316L或双相不锈钢

泵  轴：不锈钢1.4021（ASTM420）或更好的双相不锈钢， 轴承采用SKF/FAG/NSK

8.工厂试验

水泵应在生产厂内进行以下试验：

1）水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的1.5倍，保持压力时间至少为10 min，无可见的泄漏。

2）转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于6.3级。

3）水泵性能试验

水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验》1级标准的规定测试。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线、变转速性能曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按最新的国标规定，泵振动的测量方法及振动烈度按最新的国标规定，或ISO标准的规定。

9.安装与调试

本项目应当由所选产品厂家人员进行指导安装及调试工作，投标人应在招标人指定日期派遣至少1名制造商工程师和施工人员到现场进行安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验，以检验水泵机组在工厂试验中获得的性能参数。试验在投标人派遣的工程师指导及业主的监督下进行。全部试验程序及步骤将根据试验时的现场条件由双方共同协商决定。投标人应提交3份整洁详细描述所有结果的报告，供业主批准。

为保证水泵机组的安装效果，水泵制造商需使用激光对中仪对每台水泵、电机安装现场的同轴度进行校核。如机组安装过程中无此服务，则招标人有权委托第三方进行校核，所需费用由中标人承担。

试验包括：

保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水力性能试验。

水泵机组噪声试验，水泵噪声测量方法按最新的国标标准进行。

应根据试验结果绘制扬程/流量 H/Q、水泵效率/流量η/Q、水泵轴功率/流量 P/Q曲线。

试验时应同时对泵机组振动及轴承温度进行检查。泵振动的测量方法按照JB/T 8097-1999标准进行。

每台泵在额定点的流量使用现场流量计测定。

泵机组现场测试的各项性能参数必须满足下表中列出的要求，如果泵机组不能满足要求，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设备性能，以达到业主满意。如采取补救措施后仍不能满足要求，业主将进行索赔。

除测试试验外，每台水泵机组还应进行连续72小时的现场试运行。

10.配套电机要求

| 配套电机技术性能参数（变频电机） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机结构形式： | 紧凑型 |  |  |
| 额定功率（kW）： | ≤90 | 功率因数： | ≥0.8 |
| 额定电压：（v） | 380 | 效率（%）： | ≥92 |
| 额定电流（A）： | ≤200 | 适应频率： | 25-50 Hz |
| 额定转速（r/min）： | ≤990 | 电机冷却方式： | 风冷IC411 |
| 绝缘等级： | F级 | 噪声标准： | ≤85dB |
| 防护等级： | IP55 |  |  |

电机能效等级符合IE4或国家2级能耗以上标准，电机参考GB 18613-2020标准能效等级2级。▲泵组配套电机要求有足够的功率，电机的额定功率应保证在水泵工作范围内轴功率的1.1倍以上。当在其性能曲线的工作范围内运行时，电机不允许超过负荷。

（1）电机形式为鼠笼式感应电动机满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级为IP55 ，绝缘等级为F，B级温升，服务系数1.0，适应 S1 工作制。

（2）电机允许海拔小于1000m，允许环境温度为0°C～40°C，电机允许的最大相对湿度为95%。

（3）在海拔低于1000m，环境温度为0°C～40°C，电机能在电压偏差不超过±5%，频率偏差不超过±2%提供额定转矩，长期安全运行。泵组配套电机要求有足够的功率，电机的额定功率应保证在水泵工作范围内轴功率的1.15倍以上。

（4）电机采用深沟球轴承或角接触球轴承，在额定工况下，轴承的使用寿命至少能达到40，000小时。考虑到不同负荷时的运行和润滑状态，设计了不停机加脂和废油脂存储的结构，节省了维护时间和工作。

（5）电机绕组采用真空压力浸渍技术，提高绝缘性能和防电晕性能，延长绕组寿命，以及适应湿热环境的能力。

（6）电动机配置了防潮加热器，防止因环境昼夜温差大或湿度大，电机绕组有可能出现的“凝露”现象。

（7）所用电机可用于调速工况，设计使用寿命不得低于50000h。

（8）电机外壳要求带有接地环和接地螺丝。

（9）电机在工厂组装完毕后，进行下列各项检查和试验：机器检查；冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量；空载电流测定；超速测试；耐压试验；噪声试验；振动试验；轴电压测量；匝间耐电压测试。全部合格后，才运输交付客户。

八、潜水轴流泵

1.提供重要证明资料

招标时，投标人必须提交以下资料：

A. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）；

B. 产品制造商官方公开发布的样本彩页图；

C. 主要部件材质表；

D. ISO9001质量管理体系认证；

项目实施时，投标人还须提交以下资料（但不限于此）：

a. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，井筒详图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

b. 基础螺栓布置详图和土建荷载；

c. 设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）；

d. 电气原理图；

e. 随机备件表。

2.供货范围

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是投标人的职责。

本节陈述了下列潜水轴流泵装置的专用技术要求。

投标人提供的潜水轴流泵应为成套装置，并需配备出水管井筒（外套筒）、提升钢缆、水下电缆、电缆固定装置、固定件、防气蚀锥等有效和安全运行所必需的附件。

·装配完成的潜水轴流泵

·	出水筒体（含井筒盖，排气阀）

·	电缆固定夹

·	10m及以上潜水电缆

·	水泵保护元件及必要的信号转换装置

·潜水电缆及出线装置（接线盒等）

·	所有预埋件连接附件、安装用的所有紧固件

3. 现场条件

A. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2(2011）为准。

B. 每台泵应能泵送污水。

C. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

D. 潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、导叶、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为轴向出水，出水口中心线应与电机中心线在同一轴线。为了确保流量稳定且没有垂直直流管内的涡旋、底部旋涡，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。同时投标人应提供进水流道的尺寸，确保进出水流态的均匀以及防止涡流产生及水分流现象的井底导流锥设施。泵表面平滑、无砂眼、气孔或其他铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面由环氧树脂涂层保护。

E. 现场条件

用于下述各工艺段，并保证水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀。

| 名称 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 设计流量 (m3/h) | 4583 |
| 设计扬程 (m) | 7 |
| ▲设计点效率 (%) | ≥80 |
| 转速 (rpm) | ≤1000 |
| 电机额定输出功率 (KW) | ≤160 |
| 井筒直径(mm） | ≥800 |
| 潜水电缆长度 (m) | ≥10 |
| 启动方式 | 变频 |

4. 性能和结构

4.1 泵的设计

泵应采用立式潜水轴流泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、导叶、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为轴向出水，出水口中心线应与电机中心线在同一轴线。必须确保流量稳定且没有垂直直流管内的涡旋、底部旋涡，水力部件须设计和制造成没有锐利的棱角。同时投标人应提供进水流道的尺寸，确保进出水流态的均匀，并提供防止涡流产生及水分流现象的井底导流锥设施。

潜水电机须连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵运行时的噪声小于等于85dBA，振动满足ISO10816－3，4区，B级的要求。整个转子部件在生产期间做静平衡和动平衡，精度至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

4.2泵的构造

A. 壳体

轴流泵的壳体和进水喇叭应为一体结构或进行法兰连接，壳体内表面经精加工后镶入磨损环。

B. 叶轮

叶轮采用后掠叶片，具有自清洁功能，使泵不易堵塞，并且有非常好的过流特性，确保叶轮在输送常规的雨/污水时不会产生堵塞。

为保证高效率和运行平稳，叶片和轮毂为一体铸造。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。

C. 导叶

为适合于输送雨/污水，导叶应采用整体铸造结构，碳钢焊接结构将不被接受。

D. 轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。

机械密封参考采用通用品牌：博格曼或约翰克兰或泵制造商专有的密封。

E. 泵轴

泵和电机轴应是连续无间断的轴，不能采用耦连形式，不采用设中间齿轮箱或齿轮变速器的形式。

F. 轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承正常使用寿命（L10）应不小于100,000小时。轴承品牌为SKF/FAG/NSK或同等质量的。

G.冷却系统

潜水电机的冷却通过定子向壳体周围输送介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统

H. 电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105℃。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

I. 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。井筒内的电缆沿途定位，以避免承受任何机械拉力，不随水流飘动、缠绕和受损。

J. 水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水、电机轴承过热等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

4.3 泵的安装附件

每一台泵配提升绳/链等安装附件。

潜水轴流泵在筒体中的安装能根据自身重量自动定位在垂直筒体下端密封座中而无需任何紧固件。支撑点设置在导叶外周尽可能接近泵重心处，以降低泵振动和噪声。每台泵都配备足够的提升绳/链，提升绳/链为不锈钢材料。

4.井筒及井盖

井筒需由水泵厂家配套提供，所有紧固件应为不锈钢304或更优的材质。筒径大于等于1000mm时，壁厚至少10mm，法兰厚度至少30mm。

井筒预埋件采用304不锈钢材料或更优材料制造，与井筒采用二次埋入方式固定。潜水泵在轴流筒内应定位可靠，牢固固定，水泵工作时不产生上下窜动，不会与筒体座之间有任何转动和位移，各密封面均应密封可靠，水下电缆沿井筒做固定，不会漂移和缠绕。

井盖采用304不锈钢材料制造，与混凝土采用不锈钢螺栓固定，井盖应设置潜水电缆固定于引出的接口，接口应密封，不得渗水。

5.主要材料

叶轮：              不锈钢316L或更优

泵、壳体、导叶：    铸铁HT250或QT400或更优

主轴：				不锈钢420或更优

吊链/绳：				不锈钢316L或更优

井筒    				不锈钢304或更优材质

机械密封			    碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅

与介质接触紧固件：	不锈钢304或更好

6.设备防腐

制造潜水轴流泵的全部材料应适用于水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

7.设备检验和测试

出厂前应进行工厂检验及测试，提供检验和测试报告：产品合格证或质量证明书。

潜水离心泵安装后，投标人按技术指标进行检验，并符合设计要求。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

运转时平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常。

九、潜水泵/潜水排污泵

1. 提供重要证明资料

投标人投标时必须提交以下资料：

A. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）；

B. 电机特性曲线，电机启动特性；

C. 制造商官方公开发布的彩色实物或样本结构图；

D. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

E. 主要部件材质表；

2. 供货范围

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是承包商的职责。

承包商提供的潜水离心泵为成套装置，并需配备出水弯座、耦合装置、导杆、提升链、潜水电缆和紧固件等有效和安全运行所必需的附件。

3. 设计和现场条件

A. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2B为准。

B. 每台泵应能泵送污水。

C. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

D. 潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向，弯座出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵弯座出口法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。

除非有其他规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的污水。潜水泵应能通过固体颗粒以及长纤维等而不发生堵塞现象，可靠和无故障运行以及高效率将成为选择水泵的主要因素。

E. 水泵技术参数要求

| 名称 | 泵1参数 | 泵2参数 |
| --- | --- | --- |
| 设计流量 (m3/h) | 685 | 100 |
| 设计扬程 (m) | 25 | 26 |
| ▲工况点效率 (%) | ≥80 | ≥50 |
| 转速 (rpm) | ≤1500 | ≤1500 |
| 水泵蜗壳出水口径 (mm) | ≥200 | ≥80 |
| 电机额定输出功率 (KW) | ≥65 | ≥18.5 |
| 电缆长度 (m) | ≥10 | ≥15 |
| 启动方式 | 变频 | 变频 |

4. 性能和结构

潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，能够在10m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为10,000h。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的性能试验规程应以ISO9906-2B为准。

- 泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250）铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无瑕疵，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

除有其他说明外，所有要求水密封的接触面都必须做机械加工和设置O型圈，靠金属加工面之间的接触，使O型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

- 泵叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。叶轮材质：GG25铸铁。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。

- 泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420）制造。

- 泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

- 耐磨环

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。

- 泵的机械密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

机械密封须采用通用品牌：博格曼或约翰克兰，以便于业主自行采购。

- 电机

潜水电机和水泵必须由同一厂家原厂生产。

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％。能连接泵送温度最高为40℃的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105℃。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

- 电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。

- 电机的冷却系统

电机采用闭式自循环冷却系统，内充水和乙二醇的混合物作为冷却液。冷却系统包含一个安装在电机转轴上的轴流叶轮，此叶轮位于冷却腔内，电机转轴带动叶轮运转，保证冷却液在冷却夹套内循环流动。冷却腔底板设计成锯齿形，以增大散热的比表面积，确保定子热量通过冷却液循环快速传导给泵送的介质，保证电机无论浸没在水中还是长期露出水面均能安全连续运行。

- 水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，或者采用两个双金属片具有双重监控电机绕组温度的功能，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。

泄漏保护：

在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。

- 安装附件

每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导杆（承受2倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。

5. 主要材料

叶轮	  GG25铸铁及以上

泵壳	  GG25及以上铸铁

主轴	  不锈钢1.4021(420）及以上

提升链	  不锈钢304及以上

导杆 	  不锈钢304及以上

机械密封	碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅及以上

与介质接触紧固件	  不锈钢316及以上

6. 设备防腐

制造潜水离心泵的全部材料应适用于水厂污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

7. 设备检验和测试

出厂前应进行工厂检验及测试，提供检验和测试报告：主要部件材质报告、性能或出厂试验报告、产品合格证或质量证明书。

潜水离心泵安装后，投标人应按技术指标进行检验，并符合规定的性能指标。

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

十、潜水搅拌器

1.提供重要证明资料

（1）投标时，应当提供产品厂家发布的设备结构彩色样品图片，并加盖投标人公章。

（2）根据本章节第9点所述内容，结合图纸中的现场实际情况，出具相关选型方案，效能曲线图，并加盖投标人公章。

（3）投标时，针对回收池搅拌器布局，结合招标人选型，出具承诺函，承诺能满足招标人池体搅拌的需求，能达到最优的搅拌效果。除非数量变更，若因产品选型问题导致无法满足搅拌效果，也应当承诺维持中标价格不变的情况下，无条件进行改造，并加盖投标人公章。

（4）中标后，投标人应当主动联系招标人，召开技术讨论会，再次结合现场实际情况，结合图纸内容，重新对设备布局进行二次优化，出具相关技术文档。

2.供货范围：

提供的设备必须为成套设备（包括自保装置），设备在运行时不需要另外的配件，供货内容主要包括：

·装配完整的潜水搅拌器（含潜水电机）

·全套安装系统（导轨、导轨上下支撑架、导轨架、支撑托架和支脚等）

·提升装置

·至少10m潜水电缆；

·不锈钢电缆护套

·搅拌器保护元件及必要的信号转换装置；

·所有预埋件连接附件、安装用的所有紧固件；

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备是制造商的最终产品。

3.设计

潜水搅拌器能充分推动介质，保证池体平均流速不小于0.3m/s。设备能够在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行（每小时最多启动次数能达到30次）和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

4.性能

设备主要由螺旋桨、潜水电机、导杆、臂式起吊架等部件组成。具有足够的搅拌功能，能确保距离池体平均流速不低于0.3m/s，需提供推力计算说明书。

所配备的不锈钢提升链应足够满足起吊要求。

安装地脚螺栓采用化学螺栓，保证推流器安装系统能够牢固而耐久的安装即可。

5.结构

A.构造

每台设备为潜水型封闭式连接的整体设计，所有组件包括电机可在水下连续运转。与液体接触的主要构件是不锈钢AISI316L。所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316L。

B.叶轮

叶轮应是水力平衡的无堵塞后扫式设计，具有良好自清功能，工作时无振动，应能够处理颗粒、纤维材料以及其他在处理中出现的物质。搅拌器桨叶和轮毂必须为一体浇铸，分体式的结构将不被接受。

C.主轴

叶轮和电机轴应是同一根轴，叶轮轴须是电机轴的延伸，不得采用耦联。

D轴承

电机的驱动端和非驱动端，以及齿轮箱的桨叶端和电机端，均采用高质量的终身脂润滑轴承。所配轴承能承受搅拌器运行时产生的所有轴向力与径向力，与输送介质完全隔开。轴承品牌为SKF或 FAG或同等质量的。轴承的设计使用寿命100,000小时。

E机械密封

采用两个两道双重独立的高质量机械密封系统，机械密封面材料均应采用耐腐蚀碳化硅或耐腐蚀碳化钨，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。一道机械密封加一个骨架密封圈的型式将不被接受。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，并具有良好紧急运行的特点。

在密封系统中，还有一密封油室，机械密封浸没在油室中运行。密封油可以有效的冷却和润滑机械密封。另外油室能够防止过满以及留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔能够很容易从外部检查维修。

机械密封设有泄漏腔，在泄漏腔内设置有湿度电极，用以监测密封的泄漏情况，一旦密封失效，传感器将发出相应信号，以便控制系统接收信号后发出停机指令。

机械密封的设计使用寿命不低于25000小时。

搅拌器采用的机械密封可以和搅拌器为同一品牌，也可采用通用国际品牌，则品牌档次不低于博格曼、约翰克兰等配套的机械密封。

F电机

电机应为鼠笼潜水电机，额定工作电压为3相、380V，额定工作频率为50Hz，防护等级为IP68、绝缘等级为H级，电机效率不得低于GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中的3级要求。装在充气的防水壳内。定子绕组和定子导线的绝缘等级为H级或以上。定子应热压嵌入定子室。电机应设计成可连续处理搅拌40 ℃ 的介质，每小时可起动30次。

为监控每组绕组上的温度，电机的每一相均由PTC型温度传感器保护，三个传感器串联连接。热敏电阻的设定报警温度为135℃，可以接至控制柜，与控制继电器连接。

电机和搅拌器应是同一家生产厂家提供。

G保护及监控装置

搅拌器应设有一套保护系统，用于缠绕、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机每相绕组中都有热敏开关并串联，以监测每组定子线圈的温度，当温度高时，传感器就断开，同时电机停止转动并发出报警信号。

所有设备均应安装泄漏传感器，用以监测定子室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时报警和关闭电机。

H电缆和进线密封

电机配有用于控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆进口需采用多重密封：在电缆插口内，电缆外部设有橡胶密封圈，整根电缆的橡胶外皮、电缆芯线的外皮均被剥除后，电缆插口内灌注树脂，用以隔离金属导丝。为保证电机的密封性能、方便现场电缆的更换，电缆插口与电缆需为固定连接，为一个整体组件。

I导轨及固定架

为保证用于搅拌器升降用的导轨具有足够的强度和刚度，并保证搅拌器在水下稳定工作而不发生错误现象，其长度符合招标图纸的要求。

起吊支架采用可拆卸结构形式，由人工插入支架座即可进行搅拌器的起吊。支架座是独立的，不与导轨上部固定架合为一体。提升支架的总高度满足将潜水搅拌器从栏杆上方转向的要求。潜水搅拌器的起吊支架采用可移动插入式形式。

6.主要材质

以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料：

·电机壳体：              316L不锈钢或双相不锈钢或更优

·叶轮：                  316L不锈钢或双相不锈钢或更优

·主轴：                  431不锈钢或不锈钢1.4021或更优

·机械密封：              耐腐蚀碳化硅或耐腐蚀碳化钨

·导轨和支架：            不锈钢304或更优

7.防腐

制造搅拌器的全部材料适用于污水介质特性的腐蚀环境，所有非不锈钢表面处理均喷涂双组份环氧涂层，总干膜厚度不小于150微米。

8.现场检验和调试

安装后，按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。潜水搅拌器在无水条件下，空载运行试验，传动平稳，无卡位和抖动现象。

9.现场工艺要求

目前招标人现场回收池搅拌机，在池体中布置较多的立柱，详见招标图纸。投标人应当进行合理选型，并承诺能实现搅拌机良好的搅拌效果。

十一、数字隔膜计量泵

压力：≥10bar

泵头材质：次氯酸钠选用PVDF、PVC；PAC选用 PVDF、PVC、PP；高锰酸盐选用 PVDF、PVC、PP

阀球材质：玻璃阀球及以上

膜片材质：PTFE隔膜及以上

重复精度：≤±1%

驱动装置：220V，50Hz,240w

防护等级：IP65及以上

计量泵泵体采用步进电机驱动，电机内置在计量泵泵体内。不论流量设置如何，计量泵总是以最大冲程长度运行。

计量泵调节比为1:800，可手动输入设定流量，也可0/4—20mA输入信号调节流量，无需变频器控制。

计量泵设置在加药间内，计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量，也可手动输入投加量。在整个投加过程中，加注泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。

加注泵的材质应能抵抗介质的腐蚀，泵头需自带隔膜破损报警传感器。

隔膜计量泵的液力端部分包括隔膜、单向球阀及泵头外壳等组成。单向止回球阀采用PVDF、PTFE的阀体、阀座，聚四氟密封件和垫片，阀球为陶瓷制，加工精度高，耐腐蚀，以保证计量泵的精度和运行稳定。泵头外壳材质根据药剂选型。

计量泵本身设有可读的液晶面板，液晶面板镶嵌在计量泵本体上，可以手动输入设定流量，也可以通过显示屏直接读取流量（ml/h或者l/h），可显示累计投加流量、计量泵通电次数、计量泵总运行时间，界面友好，显示能容易地操作泵，能通过菜单来使用标准控制功能。液晶面板通过不同的颜色显示计量泵的运行状态，面板同时有快速排气按钮，启动该按钮，计量泵可在短时间内以额定流量运行，快速排出计量泵内的气泡，保证计量泵的精度。计量泵可通过模拟量信号自动调节流量。在投加脱气性介质时，计量泵还须具备自动排气功能。

▲计量泵操作过程中最大吸入升程6米。

可以实现慢模式控制，可调节吸入冲程到最大速度的50% 来保证传统计量泵难以投加的液体也能最佳吸入和投加。

十二、加药系统

本工程分为加矾、加次氯酸钠，加高锰酸盐三个加药系统，三个系统中自控系统须考虑利旧以及利旧改造，因此三个加药系统应分别作为单一整体进行供货；投标人须结合所选产品特性，中标后，统一对三个加药系统进行二次设计、集成供货并负责指导安装，禁止投标人将单个加药系统拆分，进行分散供货，严禁对应当下文所述整体撬装的系统，在现场进行拼装施工。

本项目中，包含且不仅包含次钠投加系统，二期加矾投加系统，高锰酸盐投加系统，以及提升泵、吸料泵系统等，应该一体化撬装。所涉计量泵、安装附件（背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器、浮子流量计、隔膜压力表）等形成一个完整的系统集成于铝合金支架上（防腐涂层）整体出厂。

12.1 卸料泵/提升泵

过流部件：PVDF/PTFE

轴心材质：陶瓷

输送介质：聚合氯化铝、次氯酸钠（10%）

介质密度：1.15×103 kg/m3（最大）；

运行环境：最高+40℃；

电机：电机为全封闭，风冷式电机；

防护等级：IP55 以上；

绝缘等级：F；

标准电压：50 Hz，380 V。

含提升泵组合装置

12.2 安全阀/背压阀

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。

内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀。

阀体材质：UPVC

压力设定范围：0-1.0 Mpa

介质温度：0-60℃

12.3 脉动阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。

材质：UPVC。

最大压力：最大流量≥400L/H，工作温度≤25℃时最大工作压力：1MPa, 工作温度≤40℃时最大工作压力：0.6MPa，残余脉动±10%。

连接：准备UPVC承插连接。

12.4 Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。

材质：UPVC，主体部分透明，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

密封圈：EPDM

公称压力：1.6MPa

连接：采用活接连接

滤网：35/50目

12.5 PE储液罐/稀释罐

标准进出接口：DN80法兰

颜色：蓝色

立式储罐材质：进口食品级加厚PE材质，一次模塑成型法兰接口，并获得涉水卫生许可证。

其他参数：储罐上预留排气口。储罐接口法兰采用一体成型工艺。储罐为加厚品，另配防腐加强筋。

储液罐须集成安装磁翻柱液位仪。材质：防腐型；安装方式：法兰侧装；

应预留液位计，取样管等接口，便于招标人安装相应的附件。

PE储罐安装要求：

（1）PE 储罐安装前，投标人须对交付到了的基础进行检查，确保储罐安装基础进行平整、压实处理，基础表面不得有尖锐石块、硬物、建筑垃圾等凸起物，防止刺破、划伤储罐底板。若达不到此要求，投标人应当主动提出向招标人报备，并要求整改，直至符合要求为止。

（2）储罐就位前，由投标人负责，在基础顶面均匀铺设足量的洁净细砂垫层，确保储罐底与基础垫层贴合紧密，避免局部悬空、应力集中。细砂粒径、含泥量应符合垫层施工要求，不得混入杂质、硬块。

（3）由投标人负责，细砂垫层应摊铺均匀、密实，表面平整，与PE储罐内凹底部充分贴合，保证储罐底部受力均匀、荷载均匀传递，杜绝局部受力过大导致储罐变形、开裂、渗漏。

（4）由投标人负责指导安装，储罐安装就位过程中，应采取措施确保罐体平稳放置于砂垫层上，不得强行拖拽、冲击就位，避免破坏砂垫层均匀性及储罐本体结构。若达不到此要求，投标人应当主动提出向招标人报备，并要求整改，直至符合要求为止。

（5）投标人须对储罐基础及砂垫层施工质量负责，因垫层铺设不规范、基础处理不当导致储罐受力不均、损坏或泄漏的，由投标人承担全部整改、维修及赔偿责任。

12.6 手动球阀

材质：UPVC

接口：双油仁活接

双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊专配定制工具，即可快速装配。

12.7 电动球阀

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：塑料外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

公称压力：1.0Mpa；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

防护等级：IP65防腐型

信号输出：全开、全关

额定电压：AC220V

12.8 管路

必要的连接管道（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）：

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

密封圈材质：PAC，高锰酸钾采用EPDM、硅胶 ；  次氯酸钠采用FKM、FPM。

12.9 在线监测仪表系统

以满足工艺要求为基本原则，配合自动控制系统，在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线仪表检测系统，以满足生产运行过程的监测和控制要求。投标人在对应招标清单中所选用的加药仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件，如支架、配管（如取压管、采样管等）、仪表阀门、阀组、配线（如传感器至变送器之间电缆等）、伴热保温材料、隔离罐、冷却罐、法兰以及连接件等，且上述附件等均应包括在仪表报价内。传感器与变送器之间的连接线缆不得有二次连接。室外及厂房内安装的设备必须加装防护箱（罩）。现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用304不锈钢材质防止锈蚀。直接与工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的一次阀，应在需要的工艺过程的连接处装设隔膜式密封或隔离罐等，应设置必要的仪表排污阀等二次阀。所有室外装设的仪表设备必须考虑相应的防雷措施。

本项目配备的仪表应满足工艺参数检测的需求，满足自动控制的需求。以可靠性、适用性为原则，选择性能可靠、价格合理，在国内有良好业绩，符合中国国情的国内、外产品。所有仪应通过就近自控系统UPS进行供电。

12.10 控制系统及现场老旧利旧要求

本项目招标清单中已包含了加药系统的现场控制柜，投标人可参照标书要求进行选配，同时，须结合所选产品，在中标后对该箱柜进行二次设计，该部分箱柜调整费用包含在投标报价中，不再调整。柜内元器件应当和本标段供配电系统中同等档次。

加药间的控制系统安装施工和自控开发，均已含在招标人其他建安标段中，本标段无此供货需求。但本标段中标后，投标人须结合自身的特性，向招标人提供点位清册，提出控制方面的相关要求。

要求投标人委派加药系统集成厂家技术人员，对整个系统的拆迁，移位，利旧，新装提出相应的技术方案，并在现场进行指导安装工作。同时，对招标人现场加药系统不停产作业也须会同项目部人员共同制定相应措施，并提供对策建议，配合指导建安施工单位完成加药系统整体改建。

十三、不锈钢折板

1.工作范围：

- 标准化外观、维修、备品备件以及投标人的服务，所提供的工艺材料必须是产品供应商完整产品或组装完整产品。

- 投标人提供工艺设备、材料与就位以及与就位相关的全部附件。

- 负责不锈钢折板的安装及调试，详见施工图，折板采用不锈钢ss304材质，厚度≥3mm。

- 折板相应参数如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絮凝池1型折板 | LXB=3372X2745 | 392 | 片 | 现状絮凝池更新 |
| 2 | 絮凝池2型折板 | LXB=2501X2745 | 168 | 片 | 现状絮凝池更新 |
| 3 | 絮凝池3型折板 | LXB=2215X2745 | 140 | 片 | 现状絮凝池更新 |
| 4 | 絮凝池4型折板 | LXB=1929X2745 | 112 | 片 | 现状絮凝池更新 |
| 5 | 絮凝池5型折板 | LXB=3372X2745 | 28 | 片 | 现状絮凝池更新 |

此类型参数为图纸标准参数，由于本项目为老旧改造，原系统为混凝土折板，故可能存在尺寸与清单有偏差，投标人应当考虑此类风险，报价应当充分考虑，并包含在投标报价中。中标后，投标人按现场实测实量结果去定制折板，所有折板的尺寸均须满足实际现场要求，并按投标报价清单数量及规格进行结算，招标人不再支付额外其它费用。

▲招标人现场沉前区池深且长，为保证货物长期可靠性，故要求投标人采购的折板厚度必须≥3mm，且不存在负偏差。投标人应当严格执行，合理考虑原材料公差，到货验收时，招标人将委派监理工程师，对投标人所有产品进行全样检测，若发现有低于3mm厚度的货物，必须立即换货，因此所造成延误工期等的一切损失和责任，均须投标人承担。

2.折板的技术参数：

1）概述

净水工程中的折板用于反应池中，通过水流在板间流动，形成众多连续不断小旋涡，加速混合效果。

2）折板技术要求

①折板结构要求：折板是一个牢固完整的不锈钢折板反应器，由折板与固定支撑件组成尺寸见图纸，不锈钢折板厚≥3mm，投标人应在每片折板中部设置一道加强弧，加强折板整体强度，所有折板上下两头部均设加强翻边，直板部分需间隔约500mm设置一道加强弧，直板顶端设置加强翻边，翻边不小于30mm，具体详见设计图纸。

②折板固定方式：折板固定采用沿着折板边方向设置角钢及膨胀螺栓固定，角钢型号暂按L40×3，实际施工时角钢与折板焊接处的宽度需根据现场土建误差做适当调整。

③折板制作要求：不锈钢折板应由大型折弯机折成，折板与折板支撑件间采用氩弧焊保护焊接，焊接部分应牢固，焊接后必须酸洗并经钝化处理，在焊接处不允许有裂纹和显著凹陷，不能有气孔夹渣、咬边及间断焊缝等，其焊缝率应大于85%以上，焊缝处应美观均匀。折板与安装角钢间的连接采用现场焊接方式固定，采用间断焊，每片折板上的焊缝数量应不小于3处，焊缝长度不小于40mm。制作由多片平板转折组成的折板反应器时，应一次成型，不能采用单片平板拼接的形式生产。加强肋板等部件在核准折板絮凝池尺寸，获得准确的折板安装尺寸后在工厂内加工完成。

④折板材质：折板以及固定螺栓、焊条、螺帽、支撑等附件的材质均应采用不锈钢304材质。

⑤所有折板必须保证足够的整体强度和刚度，能适应水中长期运行，并可多次起吊组装。每片折板必须有足够的强度和刚度，并能满足单面承受设计水位压力的要求。为了增强折板的整体强度，同时又不至于折板太沉重，在加工制造上每片折板上设V形加强弧，折板在廊道中稳定，不会因水流冲击而变形，折板采用沿着折板方向通长布置角钢的固定形式安装，固定角钢一端与折板焊接固定，另一端用膨胀螺栓固定在池壁上。

⑥折板片尺寸长度误差≤1mm，整块折板制作的长度总误差≤3mm，折板制作的总误差≤3mm，折板组装的水平误差≤3mm。折板峰与峰、谷与谷应在一个平面上，不允许有拱起和翘曲。

⑦折板表面平整光滑，不锈钢折板无砂眼、裂纹、气孔、锤痕等缺陷。同一块折板为一次性机械成型，加强弧与折弯处不允许焊接。

⑧考虑到折板与墙体的密封效果，折板廊道土建施工精度需宽度、垂直度的误差在5mm内，折板生产前，对池体进行测量，按测量尺寸下料生产，避免发生短流现象。

⑨凡同水接触的工艺设备均不得采用可能对自来水造成污染的材料，材料均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB17219-1998的要求。

- 其他要求

①投标人应根据施工图内容及要求，提供折板的材料和安装相关的全部附件和紧固件。并在安装施工完成后，负责折板与沉淀池的池壁封堵施工，保证密封效果，严禁出现短流现象。

②折板在加工完成之后，应在表面采用一层薄膜或其他材料做保护，避免在安装过程中混凝土或砂浆等污染，造成表面刮花、磨痕或其他污损。待折板安装完成后、进水前，将保护薄膜撕除。

③投标人应在工地现场测量反应池折板安装的细部尺寸，以免由于土建的误差造成安装的困难。如因投标人未现场测量造成返工，责任由投标人负责。

④参与制造的焊工必须是通过相关部门的资格认定、取得合格证的技术工人。 不锈钢板的尺寸、外形公差应符合GB/T4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》的要求，加工后的材料表面应符合 GB/T17219 规定的卫生要求。

十四、进水堰板、指型槽

1.供货范围

（1）不锈钢排水槽按施工图要求附封板、膨胀螺栓和槽体支撑件等全套附件满足安装需求。

（2）投标人根据施工图纸负责排水槽的现场接货、吊装和安装固定等工作。

（3）排水槽材质为不锈钢。

（4）堰板材质为不锈钢。

（5）进水堰板5900x400 δ=4mm；指型槽L=4650 δ=5mm。全部由生产厂家定制，含就位敷设。

2.设备技术参数

基本要求

（1）制作材料

不锈钢排水槽及其附件均采用不锈钢，槽体厚5mm，确保强度和安装稳固。

不锈钢堰板及其附件均采用不锈钢，堰板厚4mm，堰板与池壁固定采用膨胀螺栓。

材质卫生指标：指形槽所有零部件等均不得采用可能对自来水造成污染的材料，材料均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

（2）结构性能

本工程中采用的不锈钢指形槽体为厚5mm不锈钢钢板制作，堰板为厚4mm不锈钢钢板制作。

各排水槽加强措施：为了加强指形槽的稳定性，槽体顶端设置40mm翻边，并在排水槽间隔约800mm处焊接40×20×3槽钢支撑，排水槽底部为三角形，具体详见设计图纸。

（3）制作工艺及要求

①排水槽板材均采用液压摆式剪板机精确下料，剪切时用软性薄膜在板下方垫着，防止出现划痕，切边处理保证光滑平直，无毛刺、缺口，卷角和开裂现象。

②排水槽所有翻边转角均采用大型液压折弯机定位成型，水槽槽体与尾板的焊接采用氩气保护焊接。

③排水槽各附件如封板、盖板、支撑槽钢、膨胀螺栓等与槽体连接均采用氩弧焊机进行焊接、周边满焊，确保无裂纹、气孔、虚焊、脱焊现象和缺陷，焊缝平整美观，不变形、无焦痕。

④对已成形的槽体进行校形，使之平直美观，无扭曲、变形，长度L：指型槽±3 mm，宽度B=±2 mm，高度H=±2mm，平面度≤2mm，垂直度≤1mm。排水槽光洁平滑，无锈斑、锤痕、砂眼、裂纹等缺陷。

⑤对排水槽表面进行酸洗和钝化处理，以提高其防腐性能。酸洗后槽体表面不得留有酸洗膏遗迹。不锈钢外表面为不抛光型不锈钢。

⑥经检验合格的产品，按照企业标准包装、标识后运至施工现场。

⑦整个调节堰板可视情况分段制作，然后焊接成一个整体。

⑧分段堰板和连接板采用焊接，焊接采用自动氩弧焊接，焊缝平整，不得在焊接处出现裂纹、气孔、夹渣等缺陷

⑨制作完毕后的配水堰板应进行酸洗，清除表面污物，然后用水清洗，使之洁白美观且增强其抗腐性。

（4）排水槽安装

安装前乙方对现场土建尺寸及标高进行核查，确定达到要求后进行排水槽安装，安装完毕后，用水准仪观察集水槽上口水平度误差不超过±2mm，槽底穿墙处应密封，无泄漏；槽体应固定牢固，无摇动、变形现象。

（5）排水槽安装精度要求

①安装后的各个槽，其水平度最大误差小于2mm。必须保证有足够的整体强度和刚度能适应水中长期运行并无锈蚀。底板（侧板）不允许拱起和翘曲。

②不锈钢指形槽强度：不锈钢指形槽在无荷载自重的情况下变形量为0.02%，在均布荷载下变形量为0.04%。

（6）堰板安装

①组装完成的配水堰板应平直，无任何凸凹和扭曲，堰顶应处于同一水平线上，长度公差：±10mm，宽度公差：±2mm，堰顶高度公差：±2mm，直线度公差：±2mm。

②不锈钢调节堰板与池壁连接固定采用丁腈橡胶垫板密封。

十五、整浇滤板

1.工作范围：

1）负责配水系统整浇滤板及滤头的供货及就位，滤池中的滤梁及池壁上的预埋钢筋由滤板招标人提供预埋图纸，并由招标人的土建施工单位提供并预埋钢筋。

2）负责滤头滤板的安装及调试。

2.滤头技术要求：

滤头组成：滤头为长柄滤头，由蘑菇型滤帽、滤柄、预埋套管、无毒害橡胶垫片等构成。所有构件均采用符合《生活饮用输配水设备及保护材料卫生安全评价规范》的材质制作，使用寿命可达15年以上。必须使用全新原料，严禁使用再生料（回料）。

滤头材质为ABS，其用料配比必须和报价时的实样一致，其材料的物理、机械性能均需符合要求。橡胶垫片应为低硬度无毒天然橡胶。

滤头滤杆为一整体，滤柄上带外螺纹，螺纹下部有Ф2mm小孔，柄下端设有条形夹缝。套管长120mm，柄下端设有条形夹缝。套管长使用规范长度，外壁有止水环，并带内螺纹。

滤头包含蘑菇形的壳体和空心的滤帽。每个滤帽上均匀分布滤缝，滤缝宽度均匀一致。滤头缝隙无残缺、飞边和毛刺等缺陷，滤头表面光滑，无裂纹气泡，滤帽缝隙需均匀分布，无残缺或变形符合行业检验标准。

滤头可以很方便地从滤板预埋件中安装或拆卸，无论水是从滤板上方往下流，还是由滤板下方往上流，水都只从滤头狭长缝中经过，而不从滤头的其他部位渗透。

滤头开孔比即配水孔眼总面积与服务过滤面积之比约为1.25%。

滤头包含半圆形的壳体和实心的顶帽。壳体开孔宽度的精确值不超过±0.05mm，狭长孔的宽度为0.3mm，（狭长孔开孔数不少于36个，均匀布置）且狭长孔从滤料侧到滤头内部逐渐扩大。按照配水系统开孔比的要求，招标人应给出狭长孔的长度和每个滤头总的开孔面积。

从滤头内部的凸起测起，滤头的内径不小于长柄的内径。

为控制滤头安装时的误差，以及后期运行时土建不均匀沉降造成的滤头高度不一致，滤头需具备一定的上下调节功能。

3.滤板的技术要求：

1）滤板材质C30P8，含滤头，模板，单池2块整浇及相关预埋件和紧固件，厂家定制，含就位敷设。

2）整体浇筑滤板浇筑后，不允许留有任何免拆除模板。必须使用可拆卸式钢模板，整浇滤板浇筑后，模板需拆除，保证滤板与混凝土池体的材质统一性。模板具有足够的刚性，满足无接缝滤板整体浇筋钢筋绑扎和混凝土浇筑要求，模板用于安装和固定长柄滤头预埋件。模板顶部为平面设计，不允许有凸起高度导致滤板底部不平整，滤头预埋件与模板采用可拆卸螺栓固定，方便整浇滤板浇筑后的模板拆除。

3）钢制模板采用固定角钢与可拆卸螺栓安装在滤池滤梁上，模板安装前已将滤头预埋件固定在模板上并已盖好施工盖，根据预埋件间距绑扎三级钢筋骨架并与滤池内壁预留钢筋焊接牢固，长方向主筋为φ12，短方向主筋为φ10，双层双向布置，滤板上的钢筋必须与滤池池壁及滤梁上的钢筋绑扎，并浇筑C30商品混凝土；滤板养护完毕后，拆除滤板底部模板并摘去施工盖，将滤头旋入预埋座中，检查滤头施工标高，要求滤帽顶部安装偏差在±2.5mm。

A.必须使用钢制模板，禁止使用塑料或其他材质模板

B.模板应具有足够的刚度和强度，确保浇筑精度

C.模板设计应便于拆卸，浇筑完成后需完全拆除

D.模板安装应严密，防止漏浆

3）滤板采用现场整体浇筑的钢筋混凝土结构，混凝土标号为C30，滤板浇筑时预埋长120mm的滤头套管，滤板模板采用可回收钢模板，滤板厚度为120mm，预埋套管（ABS材质）固定在模板上。平面尺寸误差不超过±3mm，预埋套管垂直误差不超过±2mm。

4）滤板安装要求：

滤板是滤池配水系统重要组成部分，滤板由耐酸耐腐蚀及能承受压力的钢筋混凝土材质制作，混凝土试块抗压强度>42.5Mpa，抗拉强度>6.40Mpa；初凝时间大于20分钟，终凝时间小于10小时。碎石采用公称粒径5—25mm，针征状含量小于15%，含泥量小于1%，砂采用天然石英砂，粒径0.5- 2.5mm，含泥量小于3%，用水为无色无臭的自来水。以上材料均为无害物质混凝土级配符合C30级配要求。钢筋采用三级螺纹钢，双排钢筋骨架。

4.滤头的安装

1）滤头安装应在单格滤池全部安装、固定、嵌缝及检测后进行。

2）每块滤板上的滤头在该滤板安装前试装，以保证滤头安装准确到位。

3）预埋滤头柄套及滤头应无堵塞、无破损、无漏装，滤杆及套管内的螺纹处必须清洁，不能有任何杂物。

4）滤头上部平整竖直，不得有高低、歪斜现象；单格滤池滤头顶误差不得大于±2.5mm，滤头柄螺纹必须固定到位。

5.调试和试运行

滤池配水系统的安装和调试由投标人负责（主要施工人员必须为产品制造商的施工人员），主要工作面包含且不仅包含：

1）投标人须检查产品和设计图纸是否有出入，发现问题将及时和招标人及设计单位联系，及时解决，否则出现问题由投标人负责。

2）在滤板浇筑四周池体及下方滤梁均留有预埋钢筋，预埋钢筋在两个滤头之间，滤池施工前需根据设计院提供的预埋钢筋图进行预埋，上述工作须符合有关图纸和标准规范的要求。

3）在支撑梁浇筑到距设计标高50mm，由投标人完成支撑梁的找平（平整度为±1.5mm）和DN25均气孔的预埋。

4）由土建单位清除垃圾后再移交给投标人进行整浇滤板施工。

5）滤头安装必须旋紧，不得松动。如有损坏必须立刻予以更换。滤头上部平整一致，不得漏装。

6）投标人在安装时应采取有效预防措施，保证配水系统和连通管内绝对清洁。

7）投标人须严格按照安装图纸和技术要求委派有经验的技术人员和工人进行滤池配水系统的安装，并负责对配水系统进行测试，而且提供详细的相关资料及说明。

8）投标人在安装和调试结束后，对滤板下方的滤池底板、滤板上方进行清扫，清除各类混凝土颗粒、建筑垃圾、包装编织袋等。

9）投标人在安装和调试过程中将接受业主合理的意见和要求，保证招标人的工程进度和质量。

10）气反冲均匀性试验

▲试验滤头气反冲洗时是否均匀，滤头有否堵塞或损坏。试验时，先将滤池内放水约0.1—0.3m，然后再开鼓风机，将空气通过滤头排出、观察气流是否均匀，滤板接缝处是否漏气等。稳压时间为10分钟。经测试确认符合技术条件后，由招标人与监理等有关部门做最终验收。

上述工作完毕后，投标人向招标人提交书面证明报告。

十六、石英海砂滤料

1.使用要求

（1）石英砂滤料应为石英海砂，坚硬耐用、密实的颗粒，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀，使用后滤后水不能产生有毒、有害成分；

（2）石英砂滤料不应含可见的泥土、粉屑、云母或有机杂质；

（3）砾石承托料为滤池中承托滤料的砾石，应有足够的强度和硬度，在加工和过滤、冲洗过程中应能抗蚀；

（4）砾石承托料不应含可见的泥土、页岩或有机杂质；

（5）砾石承托料中，明显扁平、细长（长度超过5倍厚度）的颗粒不应大于2%。

2.石英砂滤料产品性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 有效粒径d10=0.70±0.03mm |
| 破碎率（%） | 两项之和≤2.0 |
| 磨损率（%） |  |
| 密度（g/cm3） | ≥2.55 |
| 含泥量（%） | <1 |
| 轻物质含量（%） | ≤0.2 |
| 灼烧减量（%） | ≤0.7 |
| 盐酸可溶率（%） | <3.5 |
| 含硅物质（以SiO2计）（%） | ≥96 |
| ▲均匀系数K80 | ＜1.4 |
| 小于最小粒径（%）按质量计 | ≤5 |
| 大于最大粒径（%）按质量计 | ≤5 |

3.砾石承托层产品性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 规格 | d=1-8mm |
| 密度（g/cm3） | ＞2.5 |
| 含泥量（%） | <1 |
| 盐酸可溶率（%） | <5 |
| 明显扁平、细长颗粒（%） | ≤2 |
| 小于最小粒径（%）按质量计 | ≤5 |
| 大于最大粒径（%）按质量计 | ≤5 |

4.提供的均粒石英砂滤料和砾石承托层其品质须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于：《水处理用滤料》（CJ/T43-2005）。

5.本项目含所有滤砂就位敷设，并包含在投标报价中，招标人不再额外支付其它费用。

十七、活性炭

1.提供重要证明资料

投标人须在投标环节提供的相关材料如下：

（1）生产许可证、饮用水活性炭卫生许可证及卫生防疫站检验报告。

（2）粒度分布图、压降损失图、炭床膨胀图，以上作为性能参数指标。

（3）提供活性炭生产能力、生产工艺、活化系统介绍及生产工艺流程图，并对煤的原产地、主要生产原材料的名称、成分、等级以及种类加以说明。

（4）活性炭的再生技术、设备及相应方案，以及在供货厂内再生的费用或预计费用。

（5）须提供年产6000吨（含）或以上的活性炭生产能力的环评批复。并提供年产能等相关证明材料，能清晰佐证品牌厂家可独立生产制作，为招标人提供所需压块破碎活性炭数量等相关内容。

（6）压块破碎炭核心工艺设备：生产厂家使用的压块成型破碎机的现场图片，以及诸如采购发票之类的相关证明材料。

中标后，须提供如下：

（1）提供必要的技术指导和支持，如现场储存（堆放）的要求（或建议），装填注意事项等，需提供必要的售后技术服务和运行指导。

（2）活性炭自产地至工程现场运输配送计划、现场装填方案。

（3）按下文要求，提供装填洗碳所用废水处理方案。

2.供货要求

（1）在合同期限内，招标人有权根据水质变化的情况及实际需求调整具体的产品数量，并最终按时结算；在实施过程中（合同期内）出现多于或少于合同数量须补货退货的风险，以及在合同期内的材料费浮动风险；投标人应充分考虑上述风险。

（2）招标内容包含且不仅包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装卸、税费、保险、安装、调试、验收等一切费用。

3.主要技术要求：

（1）投标人应提供合格的煤质颗粒活性炭，提供的产品指标满足《生活饮用水净水厂用煤质活性炭》CJ/T345-2010技术指标要求，具体指标要求如下：

| 序 号 | 项 目 | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碘值（mg/g） | ≥950 |
| 2 | 亚甲蓝值（mg/g） | ≥180 |
| 3 | 强度（%） | ≥90 |
| 4 | 粒度分布（%） | 粒径>2.50mm 比例≤5% 粒径 0.60～2.50mm 比例＞95% 粒径<0.6mm 比例≤1% |
| 5 | 均匀系数（k80） | ≤2.0 |
| 6 | 水分（%） | ≤5.0 |
| 7 | 装填密度（g/L） | ≥380（柱状炭）； ≥420（压块破碎炭） |
| 8 | 漂浮率（%） | ≤2.0 |
| 9 | 比表面积（m2/g） | ≥950 |
| 10 | 孔容积（cm3/g） | ≥0.65 |
| 11 | pH | 6~10 |
| 12 | 水溶物（%） | ≤0.4 |
| 13 | 酚值(mg/l) | ≤25 |
| 14 | 铅（Pb）/(μg/g） | ≤10 |
| 15 | 砷（As）/(μg/g） | ≤2 |
| 16 | 锌（Zn）/(μg/g） | ≤500 |
| 17 | 镉（Cd）/(μg/g） | ≤1 |
| 外观：暗黑色炭素物质，要求无粉尘、无杂物 |  |  |

4.品牌厂家要求

（1）投标的活性炭产品，必须由品牌厂家原厂生产，不得转包给第三方，并由该品牌厂家负责提供招标文件中全部活性炭的安装、调试及验收等服务。

▲（2）投标产品必须是新生产的活性炭，不得采用再生炭，废炭为原料的加工炭等，一经发现，招标人有权直接退货处理，并按合同中所述的假货进行处理。

5.供货要求

5.1投标人提供活性炭样品及供货时应注意：

（1）投标人可分批次将活性炭运输至现场。每个批次的活性炭是同一时段、同一批次煤原料、采用同一生产工艺生产的活性炭。

（2）出厂前，生产厂家必须对每个批次的成品进行检测，每个批次提供检测的活性炭样品数量≥5kg。如果在检验过程中，某批次活性炭滤料性能指标不符合技术性能要求指定的数值，投标人将负责无偿更换该批次活性炭，直至合格。投标人必须将检测检验的结果以书面形式递交招标人备案，同时，招标人将通过定期不定期的形式进行产品监造，对生产制造环节，成品检测环节等，投标人及产品生产厂家必须无条件配合招标人现场监造提出的任何疑义，一旦发现有产品质量方面的任何问题，投标人均须负责无偿更换该批次活性炭。

（3）供货进度

投标人应按提供的符合合同进度要求的供货计划表进行供货。详细的计划进度将在合同签订过程中予以最终明确。

5.2测试和验收

（1）生产期间的测试

投标人在制造期间和之后，有责任对其每批次产品进行所有其认为必要的检测，以确保其生产的滤料的质量和质量的一致性。试验项目中至少应包括：粒径，水分，装填密度，碘吸收值，强度，亚甲蓝吸附值等。在此期间，招标人保留进行抽样试验的权利。

（2）现场的测试

对于投标人供应到现场的每批滤料，应根据《煤质颗粒活性炭净化水用煤质颗 粒活性炭》（GB/T7701.2--2008），提供合格证明及相关测试数据。

现场抽样检测分为两种，一种为招标人自主抽样检测，一种为强制第三方抽样检测：

·自主抽样检测要求：招标人可以进行多次自主抽样试验，抽样检测的指标为招标主要技术要求中所列的项目任意几项，如果试验结果未能符合本标书提出的技术要求，允许投标人将产品送样至第三方资质机构再次检测，并以该机构检测最终结果认定，且该费用由投标人全部承担。若最终结果仍旧不合格，则投标人应自费更换不合格批次产品，招标人将再次进行抽验，直至试验结果合格为止。自主抽样不限次数，抽样不合格第三方送样同样也不限次数，自主抽样检测费用由招标人承担，除此以外其它费用均由投标人承担。

·▲强制第三方抽样检测要求：招标人有权委托有资质的第三方专业机构对现场的滤料进行抽样送样检测，投标人须承担至少三次检测费用（检测项目不少于 15 项，其中至少包括碘吸附值、亚甲蓝吸附值），如该批次检测指标有一项不合格，则投标人自费更换不合格批次产品后，招标人再次进行第三方检测，直至检测结果合格为止，过程中产生所有的费用均由投标人承担。

·两类形式的抽样相互独立，次数无关联。

5.3包装与标志

包装要求采用 400kg～600kg 内膜外塑大袋。每个批量（100 吨）产品应提供小样 （5kg）。包装件附有产品质量合格证、检测报告、制造厂名、生产批号和日期，并加盖质检部门的检测印章；产品包装件外表面上标有产品标准编号、产品型号及名称，商标、级别、批号、净重、生产日期、制造厂及防潮标志等。

5.4运输、装卸与装填

活性炭在运输过程中，编织袋包装不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、摩擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少炭粒破碎，影响使用；同时，防止焦油类物质，以免堵塞活性炭孔隙或遮盖了活性炭展开表面，影响应用效果；运输中，应注意所有的活性炭不可与有挥发性的物质同时存放，所有的运输车辆必须在此次运输过程前，不得装载过任何化学物质，特别是挥发性的物质；

投标人应提供活性炭的装填方案，须至少满足干式填装和湿法填装两种方式，并由招标人结合自身需求选取，投标人应当全部承担填装过程中，满足招标人标化工地现场环境保护要求所额外增加的一切费用，包含且不仅包含有填装过程中扬尘控制费用，填装所需的水费、电费、器材费用等，对填装过程中产生的废水处置（招标人现场污废水不得排放）费用，填装后现场构筑物清理费等。

由于招标人现场环境因素，无法且不得排放任何废水，故所有活性炭填装过程中产生的生产废水，均应当在满足招标人生产前提下进行回收，暂定是回流至现场沉淀池处，具体方案待中标后投标人提交方案审议后确认。同时，由于废水中含有高PH，以及一系列不可控指标，投标人应当无偿进行处置，用于满足招标人能回收的要求，包含且不仅包含有分批次小流量泵送，废水预处理等内容，投标人在报价过程中均应合理考虑，并包含在总价中。

十八、罗茨风机

1.提供重要证明资料

投标人投标时或中标后必须提交以下资料：

1）罗茨风机如有配件为进口，中标后供货时，进口件需提供原产地证明；

2）该产品须在所投品牌制造商自有工厂内生产或组装、测试，不允许第三方代工或贴牌产品，一经发现作违约处理并按合同相关要求进行处罚。中标后，投标人需提供针对本项目设备的制造工厂名称和地址，供招标人监造和测试见证，投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章。出厂后供货时，须提供风机厂家的主机性能测试报告。

3）在投标文件中提供官方发布的设备彩色样本。

2.技术要求

2.1主机应采用高速高效低噪声三叶整体转子；必须是全风冷设计。转子和轴一体加工成且采用耐磨、抗压性好的C45N材料制成；采用四位轴承设计，齿轮端SKF采用双列角接触轴承或双列球面辊子轴承，轴伸处采用SKF圆柱辊子或增强型双列球面辊子轴承；采用高精密同步斜齿轮，寿命高达10万小时；主机采用飞溅油润滑，不可采用油脂润滑，两端油箱均设置大直径飞溅甩油盘；密封采用金属活塞环迷宫设计须保证风机在重负荷运转模式下100％无油；

2.2材质

1）进气消声过滤器

进气消声过滤器作为一个模块一起设计制造，安装在主机正上方，要求结构紧凑，占用空间小，进气消声过滤器要设计有足够的过滤面积以减少压降，内部不填充任何矿物纤维或岩棉。滤芯采用聚酯无纺布材料，过滤效率对10微颗粒为93%，经水洗和气吹后能够反复使用。

2） 排气消声器兼底座

安装在主机的正下方，排气消声器属于无任何纤维材料的抗性消声器。主机、电动机、进气消声过滤器、排气消音器等设备辅件组装成一体，以成组型方式安装在一个基座上，鼓风机基座材料采用A3钢采用全抗式设计。

3）标准三相异步电动机

配套电机的品牌为WEG/ABB/SIEMENS进口品牌或相等高品质的产品，防护等级不低于IP55、F级绝缘、B级温升。

4）自动放空和安全阀

鼓风机上设有一体化的安全阀，安全阀在出厂前由制造厂设定，当出口压力达到设定值时安全阀须动作以保护风机。

5）逆止阀

鼓风机上设有逆止阀，用来防止停机时的逆流反转。逆止阀由外衬橡胶的强化钢板制成，耐热温度不低于160℃。

6）减振器

鼓风机设有4只减振器，鼓风机安装时采用膨胀螺栓固定，不需要预埋地脚螺栓。

7）排气口弹性接头

每台风机出口应配有弹性接头，弹性接头可以降低由热膨胀和收缩引起的管道应力和压缩机引起的管道振动。弹性接头应能承受所有运行工况的压力和0~200℃的温度。

8）皮带传动系统

主机和电动机通过V形皮带和皮带轮相连，具有皮带自动张紧功能，并配套有皮带防护罩。皮带轮采用锥度涨套锁紧结构，便于拆卸和安装。主机带轮与电机带轮的外端面在同一平面上，其误差低于0.5mm。

9）带同轴散热风扇的隔声罩

隔声罩外壳采用优质钢板制造，内衬防火泡棉及吸音材料，进排风道均衬消声材料。隔声罩配备同轴散热风扇，不需要电机驱动，以减少电路，提高系统稳定性。隔声罩正面设有操作门，打开操作门后能在正面进行日常的维护和检查。

10）液晶显示屏

罗茨风机带有显示屏控制器显示屏可观看及储存运行数据，显示屏可提供服务，错误及运行等信息， 可提供接口Modbus RTU；含有运行时间计数器，可通过PTC检测电机线圈温度，同时可检测进气压力，排气压力，排气温度；需配套进气压力变送器、排气压力变送器、排气温度传感器。

11）急停按钮

罗茨鼓风机隔音上需装有急停按钮，如出现紧急情况，可现场紧急停机。

12）无油输送

罗茨鼓风机须为绝对无油输送风机，提供按照标准ISO8573-1认证的绝对无油认证

3.供货原则

投标人所供产品必须满足设备正常运行下的各项性能指标，以下描述的供货范围为最小范围。每台风机为一个完整的整体，并包含以下内容：

·正压风机主机

·驱动马达

·防震地脚

·排气柔性连接及管箍

·集成排气消音器公用基座

·冷却风扇

·触摸显示屏

·进排气压力变送器，排气温度传感器

·隔音罩

·调试用润滑油

十九、空压机

本项目空压机，70.8m3/h的规格是为炭滤池气动阀门供气所需，7.60m3/min的规格是为高锰酸盐系统水射器部分供气所需，2.4m3/min规格是为加矾系统提矾鼓气搅拌所需。其中，为炭滤池气动阀门工期所需的空压机，须严格气源冷干

1.空压机技术要求

整体箱式结构风冷式微油双螺杆压缩机。配有集中设计的气冷装置内设置最小压力安全阀、气压表和一个380V/50HZ电动机，最终安装在一个底架上。

基本参数要求：

| 空压机编号 | 功率 | 排气量/压力 | 噪声 | 尺寸/重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#空压机 | ≤7.5kW | 70.8m3/h 压力≥8.5bar | 噪声≤66 dB(A) | 767*623*972 221KG |
| 2#空压机 | ≤45kW | 7.6m³/min 压力≥8.5bar | 噪声≤73 dB(A) | 1300*870*1630 768KG |
| 3#空压机 | ≤15kW | 2.4m³/min 压力≥8.5bar | 噪声≤71 dB(A) | 1002*750*1175 378KG |

（1）配备1台工频螺杆空压机，采用380V/50HZ，排气口温度≤环境温度+10℃。

（2）空压机电机需达到或等同于IE3，F级绝缘，B级温升，防护等级IP55

（3）尺寸和重量轻量化设计。

（4）全封闭起动器控制柜，电脑控制器可以通过自动加载和卸载压缩机，使管网压力维持在可设定的限值范围内。需要考虑的已设定的设置有若干个，例如，卸载和加载压力、最小停机时间和电动机起动的最大次数。电脑控制器会在任何可能条件下停止运行压缩机以减小功率消耗，并在管网压力下降时自动重新起动压缩机。 如果预计的卸载期间太短，压缩机会连续运行，以防止出现太短的停机期间。

（5）高温停机 + 机械温度开关： 机器温度过高会立马报警停机，保证机器稳定运行，生产不会因机器故障而产生损失。

（6）内置相序保护控制。

（7）远程急停开关控制/远程启停控制，干节点输出报警信号。

2.冷干机技术要求

工业级制冷压缩机，带热气旁通阀，在低负荷时保护制冷系统，防止冰堵。

压力露点3-7℃，与空压机品牌一致，禁止代工或者贴牌。

基本参数要求：

| 编号 | 功率 | 处理量 | 噪声 | 参考尺寸/重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#空压机配冷干机 | 功率≤0.4kW | 处理量≥1.5m³/min | 噪声≤50 dB(A) | 548*400*615 36KG |
| 2#空压机配冷干机 | 功率≤1.3kW | 处理量≥8.5m³/min | 噪声≤55 dB(A) | 650*650*875 79KG |
| 3#空压机配冷干机 | 功率≤0.7kW | 处理量≥2.7m³/min | 噪声≤55 dB(A) | 600*520*750 56KG |

技术要求：

最大工作压力	13bar；

最高环境温度	45℃；

制冷剂	    	R134A或者410A环保制冷剂；

电源			220—240V/50HZ；

3.储气罐技术要求

由空压机厂家配套供应，并且取得质量技术监督部门压力容器验收证明，包括：自动排污阀，安全阀和压力表等。

4.过滤器

含油量≤0.003mg/m³，含尘量0.01微米；与空压机品牌一致，禁止代工或者贴牌；符合甚至超过国际标准化组织（ISO） 规定，ISO 8573-1  ISO 12500-1 ISO 12500-3 并且有TUV独立验证。

5.出气品质（含油量）：≤0.003mg/m³。

二十、PH测定仪

1.概述

（1）功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH/ORP值和温度信号；

（2）组成：探头，变送器、专用电缆；

（3）测量原理：电化学原理。

2.电极

（1）防护等级：传感器IP68；

（2）测量范围：Ph  0～14；

（3）温度：-15℃～135℃

（4）精度：≤0.1%Fs

（5）分辨率：PH 0.01  T 0.1℃

（6）重复性：0.2%

3.变送器

（1）LCD数字显示，报警有背光报警，可同时输出温度信号。

（2）防护等级：IP66/67

（3）操作温度：-5℃～50℃

（4）输出：2路4～20 mA  HART

（5）内部模块化设计，中文操作界面

（6）供电：100～230VAC，50/60Hz

（7）数据储存和传输：变送器自带SD卡，可实现数据复制以及传输功能；后续设备快速拷贝设置参数，升级简便，历史数据可以方便存储转移

二十一、毒性监测仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 发光细菌法（发光细菌毒性急性原理），通过多光路测量方法测量水体综合毒性 |
| 功能性 | 仪器测量过程中，抑制率和相对发光度变化应可自由切换且实时显示，同时显示毒物当量（锌当量） |
|  | 仪器应可自由切换国标模式/ISO模式。 |
|  | 仪器测量使用菌种为费希尔弧菌，应符合ISO11348-3-2007和GB/T15441-1995测量标准中关于菌种的要求。 |
|  | 仪器应配备菌种自动复苏系统，能实现不少于9支冻干菌种的低温储存、全自动注入复苏液，复苏菌种，并自动更替菌液。（中标后须提供省级及以上计量检测科学研究院出具的检测报告佐证） |
|  | 仪器应具备至少三个光路，可同时测试参比样、质控样和实际水样。 |
| 仪器测量范围 | 相对发光度0～200%；抑制率：-100%～100%。 |
| 仪器反应时间 | 可设置为5min、15min和30min，并可选 |
| 重复性 | ≤3% |
| 灵敏度 | EC50≤2.2mg/L |
| CF值 | 0.6~1.8 |
| 正控值（标准毒物EC50） | 40%~80% |
| 纯水光损（负控值） | ±3% |
| 24h零点漂移 | ±5% |
| 注射器精度 | ±1% |
| 实际水样比对试验 | ±5% |
| 分辨率 | ≤0.1% |
| MTBF | ≥1440h次 |
| 最小维护周期 | ≥360h |

二十二、颗粒计数仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 光阻法 |
| 显示屏 | 彩色显示屏 |
| 工作方式 | 在线实时监测 |
| 计数范围 | 1.6-400微米 |
| 计数形式 | 区间式、下限式 |
| 补偿方式 | 实时流量补偿 |
| 显示方式 | 数字显示/柱状图显示，支持实时总数曲线 |
| 测量通道 | 1—8个可供用户编辑的粒径通道 |
| 测量流速 | 60ml/min，稳流管调速 |
| 测流精度 | ±2% |
| 重复性 | 测量值的±3%或±10 CNT/mL |
| 测量浓度极限 | 18000个/mL |
| 纯水漂移 | ±5 个/mL |
| ▲准确度 | 测量值的±10%或±5 CNT/mL |
| 数据存储 | 一百万条数据，存储卡存储，可导出，存储间隔1—99min自定义 |
| 通讯方式 | Modbus RS485，8路4—20mA（支持4-20在线校准） |
| 报警方式 | 支持传感器状态报警、流量状态报警 、超限值报警 |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作湿度 | 18%—90% RH |
| 工作电源 | 100-230VAC; 50—60Hz |
| 尺寸 | 200x200x132mm |
| 重量 | 2.1kg |
| 校准方式 | 返厂校准、在线校准（需配合“颗粒物校准套装”使用） |

二十三、便携式颗粒计数仪

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 光阻法 |
| 显示屏 | 彩色显示屏 |
| 工作方式 | 采样监测（即时测量/编程测量可切换） |
| 采样方式 | 精密泵抽取 |
| 清洗方式 | 精密泵半自动清洗 |
| 计数范围 | 1.6-400微米 |
| 计数形式 | 区间式、下限式 |
| 补偿方式 | 实时流量补偿 |
| 显示方式 | 数字显示/柱状图显示，支持实时总数曲线 |
| 测量通道 | 8个可供用户编辑的粒径通道 |
| 测量流速 | 60ml/min，精密泵调速 |
| 测流精度 | ±2% |
| 重复性 | 测量值的±3%或±10 CNT/mL |
| 测量浓度极限 | 18000个/mL |
| 纯水漂移 | ±5 个/mL |
| 准确度 | 测量值的±10%或±5 CNT/mL |
| 数据存储 | 内部存储约4000条数据，可扩展存储卡 |
| 通讯接口 | RS232 |
| 报警方式 | 支持传感器状态报警、流量状态报警 、超限值报警 |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作湿度 | 18%—80% RH |
| 工作电源 | AC 220 V 50 Hz 配可充电电池 |
| 尺寸 | 275x145x330mm |
| 重量 | 3.9 kg |
| 校准方式 | 返厂校准、在线校准（需配合“颗粒物校准试剂包”使用） |

二十四、激光浊度测定仪

用途：用于自来水厂和工业水处理过程、出厂水的浊度测量、显示和传输；

1.技术参数：

（1）测量原理：光源为近红外650nm（EPA）或850nm（ISO）的激光，测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光；与入射光束呈90°的散射光，通过锥形反射镜后360°环绕样品 ，最终被检测器检测到；

（2）量程：

EPA：0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU；0 至 175 EBC；

ISO：0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU；0 至250 EBC；

（3）准确度：0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU（取较大值）；根据 Formazin 主要标准，在 25 ℃下，40 至 1000 NTU 时，读数的±10%；

（4）分辨率：0.0001 NTU/ FNU/ TE/F/ FTU/ EBC；

（5）重复性：0.001 NTU或读数的1%（取较大值），在25℃ （>0.025 NTU 量程）；

（6）响应时间：在 100 mL/min 时，T90 < 30 秒；

（7）样品流量：100 至 1000 mL/min；最佳流速：200 至500 mL/min；

（8）样品压力：2至40℃最大 6 bar (87 psi）；40℃至60℃最大 3 bar (43.5 psi）；

（9）认证：符合 CE 标准；US FDA 检索号：1420493-xxx 依据激光公告第 50 条，本产品符合IEC/EN 60825-1 和 21 CFR 1040.10；

（10）安装方式：壁挂式；

（11）功能：具有自诊断功能和自清洗功能；

2.控制器技术参数：

（1）显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

（2）显示屏分辨率：160×240像素；

（3）显示屏尺寸：48×68mm；

（4）安全等级：两个密码保护；

（5）探头输入：单通道；

（6）输出：两路模拟的0/4—20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

（7）工作环境：-20~60℃，0～95%相对湿度、无冷凝；

（8）继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5 A，250Vac；

（9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（10）电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

（11）通讯协议：可选MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议；

（12）电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

（13）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（14）外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

二十五、电磁流量计（0直管段）

1.概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器，全部安装附件和电缆

2.性能

仪表安装无需直管段，也能始终保证测量精度在0.5%；

实现无直管段需保证全通径，即仪表管径和管道直径保持一致，不可通过缩颈方式来实现，无压损。

·测量精度：0.5%

·重复性：0.1%

·环境温度：－20～+60℃

·介质温度：0~ +80℃

·保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67

3.要求

中文操作菜单；

LCD数字指示，具有现场操作功能，光敏按键操作，无需开盖即可实现仪表操作；

变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除。

4.测量传感器

衬里材料：硬橡胶

8电极测量系统：各测量电极、参比电极、空管检测电极

电极材料：1.4435不锈钢或Alloy C22或更优质

5.变送器

隔离输出信号：Modbus 485或4～20mA, HART和频率信号输出，脉冲值和脉冲极性可选，最大脉冲宽度可设定（0.5-2000ms）；

电源：220VAC和24VDC自适应；

具备Heartbeat功能，可以通过心跳监测和心跳校验对流量计进行自监测及预防性维护，并可以输出对仪表的监测报告。

核心数据存储在HisoRom里，确保数据安全。

6.安装方式：管道法兰安装。

7.特殊要求：该流量计安装于现场已有阀门井中，由于改造变更，该阀门井前后均不存在直管段距离，考虑到该表作为一期总管进行综合计量，该数据将应用于总管投加的矾，石灰等药剂自动投加系统，故须投标人所选产品，务必达到准确，波动小的指标；应对流量计进行配置，剔除应直管段不够的问题产生的信号干扰，最终符合精确计量，自动投加的应用需求。

二十六、电磁流量计（DN1200及以上，热质式气体流量计，加药流量计）

1.提供资料

电磁流量计标定设备须具备中国合格评定国家认可委员会CNAS，可在官网中查询，标定设备不确定度不低于Urel=0.1%。投标时提供相关佐证依据。

2.制造及验收标准

符合中华人民共和国标准行业标准（JB/T  9248-1999） - 电磁流量计。

符合中华人民共和国国家质量检定规程（JJG164-2000）－ 液体流量标准装置。

符合中华人民共和国国家标准（GB 4451-84）－工业自动化仪表振动（正弦）试验方法。

3.技术要求

电磁流量计由转换器和传感器组成。

能够满足现场工艺环境的使用条件。

采用智能型的电磁流量计，可实现流量总量、瞬时流量、报警等的显示及切换。

输出为模拟量输出和双向脉冲输出。结算型流量计输出为MODBUS通讯。对于零点、满度偏转都可以充分编程。

输出信号4～20mADC/频率输出，直流负载阻抗不小于500欧姆。

有双向远程数字通讯能力。能通过电脑对转换器进行远程距离诊断、查询、标定和重新组态，可在线调整，调整期间对转换器的正常输出不造成任何干扰。

有自诊断功能。转换器能确认硬件工作是否正常，能进行故障诊断报警。

电磁流量计转换器部分具备现场程序编制功能。

转换器电子元件及输入/输出与电源接线端子完全隔离，以防由于电气故障而损坏电路板。

外壳耐腐蚀。

电磁流量计应具有防雷击能力，要有良好的接地系统，具有虚拟接地或需全部加装接地环。

接线口要有良好的密封性。

▲测量精度：≤0.3%，重复性≤0.1％。

前后直管段要求：前直管段要求5DN，后直管段要求2DN。

抗振动和耐高温。

连接电缆的长度要满足现场的需要。

防护等级：转换器IP65，传感器IP68。

量程比：有效精度量程比为10:1。

分辨率：流速最小分辨率可达0.3mm/s，能很好地对小流量进行监测。

4.传感器

（1）衬里

氯丁橡胶（Neprene），充分保证流量计的耐压、渗漏的各项指标，确保产品的安全可靠使用。

（2）电极

316L不锈钢电极或哈氏合金或更优材质，两个半球形的电极与流量计本体和衬里材料紧密配合，使得流量计具有良好的密封性能。

（3）本体

电磁流量计衬管部分材料应选用优质304材料或更优质材料整体制作而成，在组件内外均需进行充分的打磨，保证无毛刺和良好的光洁度。在本体外部静电喷涂防护漆（具体颜色供货前由招标人选择）。

电磁流量计法兰连接尺寸满足招标所要求的GB/T9124-2019的标准之规定；配带接地环，接地环材材质与本体电极材质保持一致，并确保良好接地；在阀体两端均需设计有吊环，方便吊车、行车、葫芦等设备在运输、安装、拆卸时的吊装使用。

（4）励磁线圈

励磁线圈应采用优质的铜芯漆包线绕制，绝缘性能大于200MΩ。

（5）本体外壳

本体外壳应采用优质材料制作，通过焊接紧固，在外壳的连接处应采用绝缘密封胶加以密封，并在内填充聚丙乙烯泡沫，保证励磁线圈的固定及绝缘密封性能。

（6）接线盒内应采用专用接线端子，保证信号线，屏蔽线等的良好接触，避免信号失真。出线的密封为M20×1.5塑料密封，安装时在确保接线无误后在接线盒内灌充绝缘密封胶，接线外壳连接同样应采用密封胶密封，使得接线盒具有极高的密封性能和防护等级。

（7）传感器中具有数据存储技术

原始所有数据必须保存在传感器中，板载传感器内存应彻底消除产生错误的可能性。在初次安装时，自动配置程序应将所有数据自动复制到变送器中，提高启动速度。同时传感器和变送器内存中的冗余数据在所有工作过程中应持续更新，全面确保测量的完好性。

5.转换器

为保证仪表的整体精度和运行可靠，电磁流量计的转换器在保证仪表精度的同时还应具有稳定而准确的读数值，并可消除噪声信号和乱真的假信号输出的问题。转换器与转换器之间应具有良好的兼容性和互换性，更换转换器无须进行重新标定，而不会影响仪表的正常使用和精度。转换器应具备空管检测，自诊断，多种语言支持等功能。

电磁流量计应能进行组态，组态的数据保存在EEPROM中。失电后，电磁流量计可以在重新启动后马上工作。

（1）显示

具有32字符的高温超级扭型液晶显示可实现流量，总量，报警条件等的字母数字显示，并可利用磁性舌簧开关来实现显示屏面的上卷和复原。

显示器可现场操作、设置，并显示正向，反向累计流量和瞬时流量等，三行显示，可以同时显示瞬时流量，正向和反向累计流量计。

（2）累积计算器

具备自动双向测量功能，可对介质的正、反向流量和净流量实现9位累积计算。

（3）程序

在具有完整数据时，产品在出厂之前转换器内部程序已作编制。根据工程现场的使用需要，可方便地在现场使用手持终端对转换器进行重新编程，并不会影响转换器的技术性能，可按任意选择的工程单位对转换器进行灵活编程。

保密功能：具有二级密码保护（使用级和工程师级），可防止人为的误操作。

（4）供电电源

交流220V，50Hz，最大的功耗为22VA。对现场环境应具有很强的适应性

（5）输出

在模拟量输出的零点，满刻度偏转都是可充分编程的，最小输出0/4mA，最大输出可达4--20mA，可显示流动方向，输出应是完全隔离的，并留有标准的通信接口RS485，确保仪表可与计算机系统的连接。输出能力大于15V，负载电阻≤750Ω；若选用双模拟量输出时对于正、反向流量可单独的输出；脉冲输出可反映正、反向流量，脉冲为0-800Hz方波或固定脉宽脉冲信号，最大的脉宽可达2.5秒，脉冲重复频率、截止频率和脉冲宽度等参数都可安全编程，最小频率/分辨率小于0.1脉冲/日，频率的范围可在1Hz--800Hz内设定，以每一赫兹为一档，被隔离保护的输出晶体管开关导通时，电流不大于250mA，以便此时能产生0V，开路电压小于35V。可对大/小流量，液体检测，错误条件，正/反向流量，极性，规定范围的模拟量，脉冲，脉冲截止频率等进行充分编程。

（6）输入

与外部隔离的接点闭合累积计算器清零。

（7）隔离

在模拟量，脉冲量/报警信号与地之间，隔离电压为直流500V。

（8）温度

工作温度：-10℃-+60℃，贮存温度：-15℃-+75℃。

（9）组态

组态被寄存在一个非失忆存储器中（一般可保存十年），预先设定的数值可以被改变。

（10）外壳

填满了玻璃材料的聚丙烯，聚碳酸酯窗口。

（11）自诊断

转换器能确认硬件是否正常，能进行故障诊断。

（12）流速设定

相当于最大流速≤（12m/s）百分数的流量测量范围，此范围可以改变。

（13）转换器出线盒密封

采用M20×1.5塑料密封。

（14）时间常数

从1秒到100多秒可编程。

（15）分体距离

分体式电磁流量计分体距离600m可保证性能正常测量，空管检测功能仍正常可用。

4.加药电磁流量计其他技术要求

（1）衬里

矾和次氯酸钠、高锰酸盐等药剂流量计采用PTFE，PTFE需要满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

（2）电极

▲加矾、加石灰和次氯酸钠药剂流量计采用钛或铂电极或更优质，加高锰酸盐药剂流量计采用铂电极或更优质，满足抗对应药剂腐蚀要求。

（3）其他要求与本节一致。

二十七、电磁流量计（DN1000,DN700,DN500）

1.公称通径：15mm—1200mm 可选。

2.供电电源：220VAC或24VDC 可选。

3.输出接口：同时提供4—20mA和脉冲及频率。

4.通讯接口：RS485

5.工作压力：1.6Mpa-0.6Mpa（根据口径大小）高压可定制。

6.准确度等级：0.5级。

7.被测介质：清水。

8.衬里材料：氯丁橡胶或更优。

9.电极材料：哈氏合金或更优

10.防护等级：传感器：IP68 （尘密，可连续浸水）

转换器：IP65（尘密，防喷水）

11.连接方式：流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB11988的规定。

12.功耗：小于20w。

13.现场转换器选择：提供分体型或一体型。

14.专用线缆：分体型标准配2*20米及以上。

15.转换器功能：

（1）提供双向流量瞬时，累积功能及流速显示。

（2）提供时，日，月，年累积数据查询。

（3）提供掉电功能查询。

（4）转换器具有自检及自诊断功能，根据故障情况反馈相应报警提示反馈。

（5）多级密码设置。

二十八、压力变送器

1.一体式，变送器、测量元件一体安装；

2.测量原理：压阻式硅材料/316L膜片及以上传感器；

3.温漂小：电子模块配置一个温度传感器，对环境温度变化进行补偿；

4.稳定性高： 不低于0.15%；

5.具备防浪涌保护功能；

6.表壳及显示屏可以360度内可旋转；

7.适用于腐蚀和非腐蚀性气体、液体和蒸汽；

8.表压、绝压、差压、液位、流量等过程变量测量；

9.测量范围： 100 Pa ——600 bar；

10.可应用于具有极端化学等危险工业领域；

11.调试与诊断： 压力变送器可通过4 个就地按键进行操作，通过 HART 现场总线通讯进行参数设定；

12.测量精度：±0.075%；

13.输出： 4～20mADC，hart；

14.电源：10.5 ~ 45 V DC；

15.变送器显示：LCD 液晶显示；

16.防护等级： IP65/ IP68；

17.环境温度：-40 ~ +85 ºC

18.过程温度：-40 ~ +100 ºC

二十九、超声波液位计

1.概述

（1）功能：测量、指示和传送液位信号；

（2）形式：超声波非接触测量，分体式结构；

（3）组成：液位传感器、变送器及全部安装附件和电缆。

2.性能

（1）测量范围：参照招标清单选型；

（2）测量精度：≤0.2%；

（3）盲区：0.3m或小于最大量程的3%；

（4）环境温度：-40-80℃；

（5）稳定性：十二个月 0.1%，并可去除水面剧烈波动的干扰；

（6）重复性：满量程0.1%；

（7）零点迁移：盲区以外任意设定。

3.传感器

（1）带一体化温度探头用来矫正超声波的运行时间，自动识别探头；

（2）防护等级：IP68；

（3）安装方式（过程连接）：螺纹ISO228 G1 PVDF；

（4）抗振性：满足国标；

（5）电缆长度≥10米。

4.变送器

（1）防护等级：IP66/67；

（2）显示： LCD发光显示，具有现场操作功能，断电自动储存系统数据；

（3）输出信号：4～20mA HART；

（4）电源：90-253VAC，50/60Hz；

（5）安装方式：墙挂式。

三十、静压式液位计

1.概述

（1）功能：测量、指示和传送液位信号；

（2）形式：压力式测量，一体式结构；

（3）组成：探头和电缆。

2.性能

（1）探头材质：316L不锈钢；

（2）测量范围：0～10m；

（3）电缆长度20米；

（4）输出信号：4～20mA HART；

（5）测量精度：0.2%；

（6）防护等级：IP68；

（7）安装方式（过程连接）：投入式安装，带电缆悬挂夹；

（8）电源：24V，二线制。

三十一、在线式波美表

| 接液部件材质选项 | 四氟或其他更优材质 |
| --- | --- |
| 测量介质 | 适用于液体介质的密度（g/cm³）或浓度（%）（如盐酸、硫酸、酒精、氢氧化钠等特定溶液浓度）测量，本项目测量介质：PAC溶液 |
| 精度（标况下） | 密度：±0.001g/cm³浓度：±0.5%(V/v或m/m)（注：上述精度适用于标定范围0.8—1.5g/cm³） |
| 重复性 | 密度：±0.0001g/cm³浓度：±0.1% |
| 工作范围 | 密度：0-2g/cm³浓度：0—100% |
| 过程温度影响 | 密度：±0.0001g/cm³/℃浓度：±0.1%/℃（已校正）压力影响（已校正）：可忽略不计 |
| 电源要求 | 24VDC,100mA；或可选220VAC转24VDC电源转换器 |
| 过程温度范围 | 标准：-25℃~+120℃定制：-25℃~+150℃ |
| 最大工作压力 | 标准：0.4 MPa特殊定制：最高2MPa（受过程连接额定值限制） |
| 流体粘度范围 | 0-2000 cP（需根据介质具体特性确定适用性） |
| 颗粒限制 | 颗粒直径<10微米，且悬浮颗粒含量<=40%：推荐使用 颗粒直径10~50微米，且悬浮颗粒含量<=20%：一般不推荐使用 |
| 输出信号 | 4-20 mA; 过程连接类型：法兰、卡箍、螺纹等 |
| 防爆等级 | IP67插入长度：≤4米，中标后现场确认，按池体实际高度定制，要求在低液位时也可接触到液体并精确测量。 |

三十二、UPS系统

1 生产现场UPS

生产现场用UPS主要为各现场单体的PLC控制系统，视频安防系统不间断供电用，中标后，投标人应当根据图纸，结合自身所选的一系列供电设备，以及结合招标人建安标中PLC相关信息，重新校核设计参数，确认设备的选型，保证供电能力以及续航时间，满足现代化水厂等相关要求。

（1）1UPS采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰，包含UPS电源所有的控制电路。

（2）电池管理功能：UPS应该满足如下电池管理功能，以期延长电池供电系统寿命及可靠性。

·UPS整流器具有限流功能， 且可做手动或自动对电池进行均充，浮充二段式充电， 使电池能快速回充。

·具备防过放功能，自动根据负载比例，调节电池放电截止电压。

·充电电流满足1.5～8A可在线设定。

（3）UPS输入参数要求

·输入电压： 1相3线制。100~175Vac，带载能力50%～100%负载随输入电压值线性递增；176~300 Vac时 100%全额带载；

·输入频率： 50/60Hz±10% 自适应。

（4）UPS输出：≥3KVA/3KW，≥5KVA/5kW

·输出电压： AC2200V±2%

·输出波形： 正弦波

·输出频率精度： 50HZ±0.05%

·同步速度： ≤1HZ/sec

·谐波失真： ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载）

·负载功率因数： 任意

（5）其他参数

·效率： >95%，支持ECO经济运行模式，ECO模式效率≥98%

·噪声： <50db（在1米处）

·平均无故障时间MTBF: 不少于10万小时

（6）UPS应为长效型，整流器输出直流电压应满足外接长延时蓄电池组电压等级的运行要求。

（7）UPS在不配置内置蓄电池的情况下确保能正常启动，可靠运行。

（8）外壳防护要求：UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω。

（9）UPS功能

·具备LCD面板显示运行工况。

·UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间。

·UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能。

·具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。

·UPS必须采用DSP数字化控制，进行全自动操作。

·UPS支持风扇故障侦测，风扇异常时，UPS应能正常发出声光告警信号。

·UPS通风装置必须具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。

·UPS应标配紧急停机（EPO功能）硬件端口。

（10）远程监控功能

·UPS应该具有标配RS232通信接口，UPS具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能。提供电源管理软件可以在主流操作系统下运行，通过网络监视UPS系统的运行状况，并具备报警功能。监控软件应能支持虚拟机操作。

·具备智能卡插槽，带智能通信卡，实现TCP/IP网络监控通信。

·提供服务器关机代理程序，实现在UPS市电中断后，一段时间内，分批分次对网络内的服务器进行存档关机。

（11）应配置满载后备时间不小于2小时的蓄电池组，输出功率因数0.8。包含电池柜及电池连接线。

（12）蓄电池保护开关应采用直流断路器，不得采用交流或者交直流断路器。

2 机房UPS

（1）30kVA，三进三出高频塔机：UPS采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰。

（2）并机支持：支持UPS直接并机，无需额外选配并机电路组件。并机时可共用电池组。

（3）UPS标配输入、输出、静态旁路以及手动维护旁路开关。

（4）UPS输入参数要求：

·输入制式： 三相五线制，主回路输入和旁路输入可双回路分别接线

·输入电压范围：208~304Vac，带载能力50%～100%负载随输入电压值线性递增；305~477 Vac时 100%全额带载。

（5）UPS输出：

·输出功率因数：1.0；输出电压：380VAC±1%；输出频率精度： 50HZ±0.05%

·谐波失真： ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载）

·峰值因数：≥3:1

·过载能力： ≤105%，连续工作；106%～110% 60分钟；111%～125% 10分钟；126%～150% 1分钟。

·动态稳定性： 当负载100%突变时，输出电压波动小于5%，并在20毫秒内恢复到1%以内。

（6）电池管理：电池管理功能：UPS应该满足如下电池管理功能，以期延长电池供电系统寿命及可靠性。

·电池节数在线可调，调节范围不小于30～46颗/组。

·UPS整流器具有限流功能， 且可做手动或自动对电池进行均充，浮充二段式充电， 使电池能快速回充。

·具有电池回路开关状态测试功能。

·UPS应具有电池温度传感器接口，用于采集真实电池组温度，并以此进行充电温度补偿功能。

（7）智能化功能

·具备5寸及以上彩色触摸式LCD面板显示运行工况。

·UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间。

·UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能。

·UPS通风装置必须具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。

·具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。

（8）通过空载测试模式，UPS通过逆变器输出至静态旁路并网回收能量，实现无需外接负载即可完成UPS满载老化测试。

（9）通信监控功能

·事件日志可在LCD上直接查阅，方便现场诊断维护。

·内置USB接口，方便固件升级或事件日志下载。

·内置SRAM可记录最多10000个事件日志，用于维护分析。

·UPS应该具有标配RS485通信接口，UPS具有远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能。提供 UPSentry电源管理软件可以在主流操作系统下运行，通过网络监视UPS系统的运行状况，并具备短信报警功能。监控软件应能支持虚拟机操作。

·支持TCP/IP网络监控、MODBUS、USB等多接口同时通信。支持从SNMP接口下载事件日志。

·标配5组以上干接点信号输出及2组以上干接点输入。

·提供服务器关机代理程序，实现在UPS市电中断后，一段时间内，分批分次对网络内的服务器进行存档关机。

3 电池组

（1）执行标准：YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》

（2）蓄电池在环境温度-10℃～+45℃条件下应能正常使用。25℃浮充设计寿命不小于10年。

（3）蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

（4）蓄电池极性正确，正负极及端子有明显标志，便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。

（5）蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后安全阀自动闭合，同时防止外部空气进入蓄电池内部，使其密封。开阀压力应在10kpa-35kpa范围内，闭阀压力应在3kpa-30kpa范围内。

（6）蓄电池的槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性，槽、盖的阻燃能力均应达到UL94-V0级。

（7）蓄电池组按规定的试验方法10h率容量应在第一次充放电循环时，不低于0.95C10。

（8）电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过50mV。

（9）蓄电池在30I10大电流放电3分钟后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

（10）蓄电池静置28天后，容量保存率不低于97%。

（11）蓄电池密封反应效率应不低于96%。

（12）蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3C10电流连续充电160小时后，外观应无明显变形及渗液。

（13）蓄电池在-30℃～65℃时封口剂无裂纹及溢液。

（14）为保证产品的容量，所投100AH电池的重量不低于28KG。

4 改造要求

（1）本项目现状部署如下：

·目前，招标人所有现场现状，均在控制站点部署3KVA和5KVA不等的UPS主机，并通过SNMP协议传输至中控上位机软件中，进行远程监测。同时有后台软件进行同步集中监控，可以进行远程监测，远程充放电，远程开关机控制等功能。

·目前招标人中控机房配备了1用1备工2台60KVA高频机，带12V100AH铅酸电池80节，40节一个电池箱，备用40节。现状无综合楼机房，无UPS。该电池组已使用3年以上。同样带远程监控功能。

·现场UPS通过电池箱放置，主机放置在电池箱上；机房UPS通过电池箱放置，主机放置在电池箱旁。

（2）本项目改造需求如下：

·补齐新增PLC站点的3KVA和5KVA不等的新购置UPS及电池组，详见招标清单；

·新购置中控机房40*2节电池组；施工时，配合招标人建安单位，拆除现状在用的中控机房80节电池，选取合适可用的64节电池出来，重新部署至新综合楼机房中。余下16节电池，整体更换至现场老旧的UPS系统中继续使用。

·新购置中控楼机房电池架，综合楼机房电池架，可分别容纳下40*2节电池组和32*2节电池组。附属材料均包含在报价中，详见招标清单。

（3）投标人现场指导安装要求：

·需要投标人中标后，在项目现场配合招标人建安单位，实施中控机房电池组更换工作，制作施工方案，要求不得关停UPS供电，利用现有1用1备架构；其次由招标人负责检测现有电池情况，遴选出64节状态良好的电池移交给建安公司负责迁移安装，并按实际情况将余下电池组，按可用不可用，分类移交给招标人。

·要求投标人中标后，联合机房设备厂家，以及建安公司，根据实际设备选型，牵头做好二次设计工作，对电池架，电池组的布置，结合施工图进行核实确认，所布局应当按照国家级关基机房相关标准实施。

·指导招标人的建安公司，配合完成清单中新增现场UPS以及机房UPS远程监控，要求应当还原招标人现状的使用需求，在满足招标文件基础上，要求既可以在上位机软件中实现监控及报警，又可以在本项目自带的软件中实现远程监视和控制功能。

三十三、会议室系统

1 专业音箱

音箱采用了底部标准支杆插座设计，结合顶面/侧面多个悬挂点，满足支撑杆/螺杆悬挂/钢丝绳悬挂/U形支架等多种安装场景需求。

技术参数：

·频响：45-20kHz

·阻抗：8Ω

·灵敏度：97dB

·额定功率：400W

·峰值：800W

·最大声压级：124dB

·单元配置：12寸65芯170磁低音单元；1.3寸34芯高音单元

·音箱材质：18mm中纤板

·表面处理：点漆

·音箱铁网：多孔钢网内衬防尘布

·连接方式：2xNL4 Speakon

·覆盖角度（H×V）：80°（H）×50°（V）

2 专业功放

（1）产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω—2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。

（2）1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。IU设计带PFC全桥超宽带开关电源，满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上。

（3）采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。减少使用现场机房噪声。

（4）大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大地提高了功率管导热效率。

（5）具备超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护，温度压限保护。

（6）设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性高。

（7）技术参数：

·额定功率：8Ω/立体声：2×500W

·4Ω/立体声：2×765W

·2Ω/立体声：2×1300W

·16Ω/桥接：1×900W

·8Ω/桥接：1×1530W

·4Ω/桥接：1×2600W

·输入灵敏度（额定功率8 Ω）：1.07V/1.51V/2.13V/3.01V

·总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）

·阻尼系数：≥1000(20Hz—200Hz,8Ω)

·输出电源：90-260VAC,50/60Hz

·频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω）

·输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）

·信噪比（A计权）：≥105dB（默认增益，A计权，20Hz—200Hz,8Ω）

·最大输入电平：14V

·RMS输出电压：60.0V

·模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式，增益选择，限幅开关

·整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出

·保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制

3 音频处理器

（1）智能控制强制散热设计，风机噪声小，散热效率高等特点；

（2）内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；

（3）直通/低通滤波器开关（低通 20—180Hz）；

（4）多种模式选择：立体声、桥接、单声道；

（5）多种保护和警告功能：过载保护、短路保护、直流保护、过热保护；

（6）超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定；

（7）接地选择：悬空、接地；

（8）三种灵敏度选择开关；

（9）技术参数：

·立体声功率：8Ω450W*2，4Ω650W*2

·8Ω桥接功率：1200W

·信噪比：100dB

·转换速率：60V/us

·阻尼系数：450:1

·总谐波失真：≤0.1%

·频率响应：20Hz-20KHz（±1dB）

·输入灵敏度：0.775V

·输入阻抗：10K ohms-20K ohms

·面板指示灯：Signal，dctive，clip,active

·电源：220V，50/60Hz

4 数字调音台

（1）8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真；

（2）输入每通道带48V幻像电源；

（3）输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB；

（4）立体声USB声卡功能，支持播放和录音；

（5）标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书；

（6）RS232接口，电脑软件控制和中控功能；

（7）RS485接口，电脑软件控制和中控功能；

（8）网络接口，电脑软件控制和中控功能，通过网络连接可同时管理多设备；

（9）外置8路GPIO接口；

（10）液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式；

（11）DSP功能有，AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器；

（12）输入15段PEQ，输出10段PEQ；

（13）每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器；

（14）输出每通道512 Tap FIR

（15）输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议，摄像头控制。

（16）支持线控盒控制；安卓APP网络控制；

（17）支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全；

（18）可对接音视频运维平台，并能在平台软件上进行幻象供电、音量、反馈抑制、均衡、静音等操作。

（19）技术参数：

·DSP芯片

·信号处理 32bit float point dsp 400Mhz

·音频系统延迟 < 3ms

·数模转换 24-bit

·采样率 48KHz

·模拟音频输入输出 ANALOG AUDIO INPUTS AND OUTPUTS

·输入通道 8 路平衡输入。 Mic/line level

·音频接口 3.81 mm 凤凰插， 12-pin

·输入阻抗 16kΩ

·最大输入电平 17dBu （ 5.48Vrms ） /Line ； -3dBu （ 0.54Vrms ）/Mic@20dB增益档位

·幻象电源 +48VDC, 5.5mA, 每通道配置

·输出通道 8 路平衡输出，线路电平

·输出阻抗 150Ω

·音频指标 AUDIO PERFORMANCE SPECIFICATIONS

·频响曲线 20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）

·20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入

·-10dBu(0.245Vrms)

·THD+N -90dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line

·-90dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益

·信噪比 110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line

·100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益

·连接和显示 COMMUNITICATION PORTS AND INDICATORS

·USB Type-B 2.0, 免驱

·RS232 Serial port communication串口通信

·TCP/IP网口 RJ-45

·指示灯 Link、+48V、输入输出音频信号

·电气与物理参数 ELECTRICAL AND PHYSICAL

·供电范围 90V—264V AC 50-60 Hz

·工作温度 -20℃~60℃

5 无线话筒系统

（1）无线话筒

·DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供多达200个信道选择，轻松避开各类干扰，保障多套机器同时正常使用；

·自动对频技术，自动追锁接收机频率；

·频率锁定功能，防止使用误操作；

·采用多级高性能介质滤波器、声表滤波器，以提高抗干扰能力或增加接收距离，无干扰环境下传输距离500米；

·高亮度液晶显示屏；

·自动搜索无干扰频点功能。

·技术参数：

频率范围：640.25-690.00MHz；调制方式：FM调频；可用带宽：每通道25MHz；信道数目：200（红外线自动对频）；信道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005MHz；动态范围：≥105dB；最大频偏：±45KHz；音频响应：120Hz-18KHz(±3dB）；综合信噪比：≥105dB；综合失真：≤0.5%；供电电压：11—16V，标准：12V；工作电流：单接收：≤200mA，双接收：≤350mA；工作温度：-18°C－50°C；接收信号方式：独立ID码（数字导频）。接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz，第二中频 10.7MHz；天线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12dB(80dBS/N）；静噪门限：0-40db杂散抑制：≥80dB；音频输出：非平衡：+4dB/1.25V，平衡：+10dB/2.5V。

（2）天线分配器

·10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用；

·单声道输入通道每路带独立的48V幻象供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能；

·话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑；

·两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制；

·输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号；

·每路输入带L-R开关（主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）；

·USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选；

·带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；

·带U盘录音功能；

·可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；

·内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；

·左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子；

·立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；

·左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作；

·调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定；

·标准双12段电平指示标，准确显示电平大小；

·话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口；

·放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满；

·大功率外置电源，有效提升调音台性能。

·技术参数：

频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB）；总谐波失真：<%1（额定条件：20HZ-20KHZ）；等效输入噪声：≤-110dBm

输入通道均衡特性：低频：80Hz/±15dB；中频：2.5KHz±15dB；高频：12KHz/±15dB；线路输入时的最大增益：≥20dB；传声器输入时的最大增益：≥50dB；

输入阻抗：话筒输入：≥1.0KΩ；线路输出：≥10 KΩ；辅助返回输入：20 KΩ；

输出阻抗：左总输出：≤300Ω；右总输出：≤300Ω；监听总输出：≤300Ω；卡式输出：≤10KΩ；辅助输出： ≤10KΩ；效果器：模拟效果器，延时时间和重复次数可调；

整机功率：≤ 40W；

6 电源管理器

（1）8路网络电源时序器；

（2）1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。

（3）标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。

（4）配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制。

（5）485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制。

（6）内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，无须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关。定时时间可精确到年、月、日、时、分、秒。适用性广，实用性强。

（7）8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、K歌、电影、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。

（8）可对输入电源、负载设备进行电压监控。

（9）提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效地设置。

（10）每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。利用我司提供的专业PC软件，可以打破远距离的障碍，对任何地方、任何场景的设备进行有效地监控、调试和维护。

（11）PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置。

（12）支持云端管理，可对机器进行远端的控制及维护。

（13）支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制。

（14）在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。

（15）总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A 。

（16）支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒。

（17）主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米。

（18）工作电源：220VAC, 50/60Hz。

（19）输出通道延时：0到999秒。

（20）输出电流：单路额定输出电流13A。

（21）额定总输出电流30A。

（22）线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）。

7 录播主机

（1）系统结构：一体嵌入式结构；1U机架式全铝机箱；1个内部3.5寸 SATA盘位；

（2） 视频采集：硬件采集方式；视频输入接口： HDMI*5 （任意选2路4KP30其余1080P60）；

（3）输入分辨率：640x480 ~ 3840*2160，支持自动侦测分辨率及帧率功能，不但支持常见的4k,1080P60/50,1024x768@60fps等常见的分辨率，也支持1080P25/P30等分辨率；

（4）支持4K H265或H264编码及解码；

（5）支持1个USB3.0接U盘及移动硬盘，1个USB2.0接鼠标，不用接网络即可直接操控本地回放及文件导出等操作；

（6）支持外接13寸或23寸触摸屏显示图像及触控，实现所见即所得的导播效果；支持VGA及2个HDMI输出，HDMI支持4K输出；

（7）网络流媒体延时：＜=1秒；

（8）录制格式：MP4；

（9）录播功能：同步录制／同步直播／在线点播／远程导播／本地导播/互动录播；

（10）录播模式：多流多画面（资源模式）／单流单画面（电影模式）/单流多画面（画中画）；

（11）支持一路rtsp/ts流解码，分辨率支持4k，解码流可进行导播后录制，直播及点播，支持解码流全屏显示及声音单独输出；

（12）支持rtmp/http ts/udp ts/rtsp直播协议，内嵌rtmp server功能，不需要安装fms/red5等服务端软件直接实现网页直播；

（13）支持浏览器直接观看直播并不用安装插件，支持html5点播；

（14）提供远程导播软件，可实时监控4画面并实时导播一路导播流，并实时录制，且同时支持网页按钮导播；

（15）支持叠加字幕，每行字幕可设置开关，字体大小，色彩，坐标，并能支持中英文；

（16）支持透明背景logo图片叠加，支持自动叠片头片尾；

（17）每路录制文件及直播流均支持1080p60帧H265或H264编码，帧率提高一倍从而可使效果得到极大地提升，彻底消灭切帧现象；HDMI支持4k分辨率及4k分辨率直播，录制及点播；

（18）支持开机就录，硬盘录满会自动循环覆盖时间最老文件，支持自动分段且分段时间可设置，彻底实现无人值守的全自动录播；支持ftp自动上传至指定账号及密码的ftp服务器；

（19）程序固化在内置芯片中，稳定高效，使用嵌入式系统，不会中毒，可随时断电及长时间开机。用户可自行安装硬盘，彻底摆脱售后烦恼；支持MP4录制实时保护，断电文件可自动恢复；

（20）支持多级用户管理，分管理员用户和一般用户；

（21）提供android及apple版本的APP，APP用户及密码由管理员设置，支持200+用户，APP支持实时观看直播及vod点播，端对端延时小于3秒，观看页面可直接切换任意通道观看；

（22）支持虚拟抠像功能，支持绿幕、蓝幕、自定义色键抠像，支持自定义场景图、背景机位、抠像机位三画面的任意合成输出。

8 控制器

·提供1路NET网络控制接口，FT-8PWR通过NET与可编程控制主机通讯。

·提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台电源管理器实现通信控制。

·节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式。

·可由多媒体控制系统的DC24V或AC100-240V两种供电模式。

·8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择 并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制 。

·支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示。

·ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯。

·内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠。

·能通过机身的轻触按键自由控制。

·具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

9 wifi会议系统

（1）全数字5G会议主机

·2U喷砂带高光框航空铝面板，可安装于19英寸标准机柜；

·导光电源开关，安全可靠；

·内置4.3寸彩色显示屏，实时显示设备状态（工作模式 、音量、电量、信号、频率）；

·1路6.35和1路卡侬混音输出，可用于外部录音或外接扩声设备；

·1路RS-232通讯接口，用于连接会议摄像跟踪主机，实现视频跟踪与视频切换功能；

·1路RS-232通讯接口，与PC连接，通过PC软件设置视频跟踪参数；

·2个BNC音频天线端口，用于主机与话筒之间的音频信息通讯，1个TNC信道天线接口，用于主机与话筒之间的控制信息通讯；

·4路RS-485通讯接口，可以用于控制摄像机实现视频跟踪功能；

（2）全数字5G主席/代表单元

·简约设计，适合各种环境使用；

·采用高还原度拾音话筒，保证人声输出清晰；

·内置高强信号天线，保证话筒的远距离使用；

·话筒与底座一体化设计，保证话筒杆的稳定可靠；

·话筒调节采用阻尼设计，可调整合适的角度；

·采用2.0寸彩色显示屏，实时显示：话筒发言状态、话筒ID、信号、电量信息；

·主席话筒具有发言按键和禁言按键；

·内置锂电池，满足长时间使用；

（3）反馈音频处理器

·内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；

·数字音频处理器采用的子带（Sub-Band） 回声消除（Echo cancellation）技术，可有效消除回声和啸叫；

·全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单；

·内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质；

·内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号；

·内置数字高低通调节控制，可限制语音频响；

·内置数字压限器：可提高拾音的距离；

·内置10段图示均衡器：频率控制更精确；

·各功能可通过本机或连接电脑设置；

·2路XLR和2路TRS输入、输出；

10 高清摄像机

（1）技术参数

采用1/2.7英寸，327万像素； 20X光学变焦；视频最高支持全高清1080P60输出，并向下兼容所有视频格式； HD-SDI数字非编码、HDMI高清接口、IP网络接口等输出接口可选，且HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出，支持USB2.0视频输出扩展；内置VISCA, PELCO P/D，ONVIF等多种通讯协议；支持RS232/RS485/IP网络（ONVIF）/UDP(VISCA OVER IP）接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等通讯控制；支持RS232和网络接口远程升级维护，可通过升级包远程对摄像机固件升级；支持3.5音频输入，采用AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM编码，立体声音质，带宽占用更小；内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持音频输入输出；

（2）性能描述

·采用步进电机驱动，高传动比设计，精度可达0.01°；可适用于低照度环境下，画质清晰，彩色高清呈现；云台支持水平356°，垂直120°连续旋转和控制；支持2D和3D数字降噪；图像支持镜像和翻转功能；

·安装方式多样，支持壁挂，吸顶，桌面，三脚架等，壁挂，吸顶支架配件选配；

·采用OLED显示屏和机身独创触摸按键设计，能通过机身面板上的触摸按键可调节和设置摄像机通信和视频格式参数信息；

·350个预置位可编程功能，可设置254地址，可自动识别协议等信息；

·支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议。

11网络中控主机

·安全性高，内置IP过滤，最多设置8个认证IP，具备死机自动重启功能；

·串口速率600-115200bps，可自定义速率，各个端口可单独设置参数；

·支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络；

·每个COM口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容；

·支持IR设备和以太网之间的数据通讯；

·支持多达10个TCP/UDP连接；

·支持NET总线设备扩展；

·灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要；

·运行模式：TCP/IP UDP Server；

·com端口：2个独立的三线制RS-232全双工端口，6个2线制单工端口；

·管理端口：RJ45 10/100Mbps自适应以太网接口，TCP/IP、UDP协议，串口全双工DB9接口，RS485 半双工接口；

·8路IR端口，8路COM，1路以太网通讯接口，1路NET接口；

·存储器：512M的Flash存储器，64M数据存储器；

·处理器：32位ARM CPU，320MHz操作频率；

·异于传统中控，可直接控制所有接入同一网域中的配套设备，中间无需第三方设备转换，各个控制模块可以单独联网即可工作、无需主机、更加灵活、稳定；

·支持编辑时间轴计划事件，自动执行预约控制。

三十四、全厂广播扩音系统

1 控制主机

·操作系统： 支持windows或国产操作系统。

·支持实时广播、定时广播、文字广播、移动广播、广播对讲、广播监听、视频可视化广播、视频事件智能联动广播、消防联动广播。

·支持视频预览、回放；

·技术参数：

频响范围（-3 dB）：20Hz-20KHz

信噪比：LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB

网络：10/100/1000Mbps

USB:4*USB3.0,4*USB2.0

RS232:6*RS232(COM3,COM4可选RS232/485)

显示屏分辨率：1920(H)*1080(V)

处理器类型：2.7GHz/8C/8T/TDP70W

内存大小：运行内存8GB 、存储内存256G（固态硬盘）

网络协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

屏幕：17.3寸电容式（十点触控）触控屏

可视角度： 85/85/85/85 (Typ.）（CR≥10）

亮度： 300 cd/m2 (Typ.)

显示色彩： 262K，72% NTSC

键鼠： 抽拉式键盘鼠标

功耗：≤300W

供电方式：AC 100—240V ATX300W

工作温度和湿度：工作温度：0°~50°C，储存温度：-20°~70°C；湿度5%—95%

整机接口：1*VGA,1*DVI,2*LAN，4*USB3.0,4*USB2.0,6*RS232 com口，1*ps/2，1*Line OUT,1*Line in,1*MIC in

国内常规认证：3C认证

2 数字化网络广播系统服务平台

·实时广播：支持实时喊话广播与紧急广播，可通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备。

·定时广播：支持定时广播方案的添加和删除操作。方案配置信息为方案名称、方案有效时间，时间精确到天。

·支持向定时广播方案中添加和删除广播播放任务。广播播放任务可设置名称、播放内容、优先级、播放音量、单次/循环播放、广播点或点位分区作为播放终端、执行时间，时间精确到秒。

·播放任务的播放内容支持设置媒体文件、语音合成、外接音源以及任务预案。

·支持广播方案、广播播放任务的启用、禁用操作，支持在中心模式和设备模式两种任务模式中来回切换。

·支持导入、导出定时广播方案下的广播播放任务。

·支持定时广播方案和播放任务的复制功能。

·支持快捷调整广播播放任务的任务音量、播放内容、播放点位。

·移动广播：支持安卓和IOS两种手机端。

·支持手机移动端广播应用，可支持喊话广播、文件播报、分区广播、紧急广播、广播喊话录音。

·支持手机移动端语音对讲。

·视频可视化广播：广播控制台支持在视频实时预览时进行实时广播操作。

·广播控制台支持在广播时对当前广播点关联视频点进行实时预览。

·视频事件联动广播：支持通过联动规则配置，实现视频报警事件（区域入侵、人员聚集、穿越警戒面、徘徊、快速移动）触发广播联动，实现自动广播。

·支持设置播报内容，可选择媒体文件或文字播报，自定义播报次数、音量、优先级。

·视频监控：广播控制台支持对接入管理主机的视频设备进行实时预览、录像回放功能。

·查询配置：支持实时查询和设置终端设备的IP地址、广播状态、在线情况、音量大小。

·系统架构：支持B/S架构和C/S架构两种模式，可通过网页端和客户端登录实现网络终端管理、权限管理、播音管理、多媒体资料管理、广播录音管理。

·广播资源管理：支持媒体库文件夹与文件分级管理功能，可上传音频文件，为所有定时广播、实时广播、预案广播提供音频内容。

·对讲监听：支持平台端对现场的监听与对讲，支持和网络音柱进行双向对讲，可对网络音柱进行监听。

·支持网络寻呼话筒之间对讲、网络寻呼话筒与网络音箱音柱一对一对讲、网络寻呼话筒与报警盒子对讲通道一对一对讲。

·广播任务配置：支持广播设备定时任务配置功能，并按时间计划模板进行统一管理，可控制定时任务的使能状态。

·消防联动：支持消防报警联动广播功能，支持消防报警强插。

·权限管理：支持配置不同用户权限，包括功能控制权限、广播分区权限。

·优先级定义：支持平台自定义定时广播、预案广播任务优先级功能。

·录音功能：支持实时广播录音功能。

·音频采集：支持网络终端音频采集功能，可搭配教学电脑实现音频文件播放；支持本地音频采集功能，可自定义播放到指定终端。

·离线广播：支持离线广播功能，终端内置存储器，支持接收通过管理机远程下发的音频文件、定时广播任务。

·TTS广播：支持文字播报功能，可配置转换语速、音量调节，支持播报配置的效果试听，支持男声、女声可选。

·一键预案：支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发。

·一键下发：支持将所管理终端一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼。

·远程升级：管理机支持安装交付助手软件，对网络音柱音箱和网络功放进行远程升级。

·NTP校时：支持脱离公共互联网独立对广播系统进行时间校准，使所管理设备的时间与主机时间统一。

·广播记录分析：支持所有广播操作的记录。

·数据备份：支持数据自动备份与手动恢复功能。

·系统管理：支持接入广播设备。

·支持接入消防报警矩阵设备。支持接入视频设备。支持接入报警盒子设备。支持用户管理，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。支持配置用户密码有效期。支持配置广播录音备份功能以及广播记录保存时长。支持校时功能，使设备和平台时间一致。支持广播网络设备NTP自动校时。支持校时配置、启用、停止功能。支持以级联方式接入至智慧广播管理平台。支持以设备模式接入至智慧广播管理平台。支持备份还原功能，支持手动备份数据库文件和自动备份数据库文件，支持还原备份的数据库文件。支持多线路配置功能，支持为广播管理主机的每张网卡配置一个多线路信息。支持文字播报配置，支持语音包、音量、语速、语调以及数字读法的配置。

·首页：支持点位实时状态展示功能，支持展示广播点位的在离线状态、音量值、通信状态以及广播状态。

·支持设备通道统计信息展示，支持展示广播设备、消防报警矩阵设备、视频设备以及报警盒子的通道数量、在离线数量以及在线率。

·广播控制台：支持以桌面客户端方式登录广播控制台。

·支持广播点列表、分区列表两种控制台操作模式。支持实时广播，包含实时喊话、媒体文件播放、本地音频采集播放，可实现单点广播、多点广播和分区广播。支持紧急广播，可抢断正在执行的其他广播任务。支持TTS文字转语音广播。支持预案广播，可一键触发播报。支持文件播报，可单选或批量进行文件点播。支持当日定时广播执行任务禁用、启用操作。支持当日定时广播执行任务按任务、广播点维度进行可视化展示。支持广播监听。支持语音对讲。支持接听报警盒子呼叫请求实现可视对讲。支持对接入管理主机的视频设备进行实时预览、录像回放功能。广播分区：支持分区管理功能，支持自定义分区的增、删、改、查功能。支持向自定义分区中添加广播点。支持调节广播点的当前音量。媒体库：支持媒体库管理功能，支持自定义媒体库的增、删、改、查功能。支持向媒体库中添加WAV、MP3格式的音频文件，支持音频文件的试听。支持合成音频文件，将文本内容转换为音频文件存储至媒体库中。

·广播预案：支持添加、删除广播预案，可设置广播点位、点位分区作为预案广播终端，广播内容可选择多个媒体文件，可设置广播优先级、单次、循环播放模式。

·支持在web页面一键播放、停止单个或多个广播预案。智能播报：支持智能联动播报，可进行智能播报规则模板配置，包含全天候模式、工作日模式、周末模式以及自定义模式四种。支持自定义设置智能播报规则有效时间段、报警事件类型、事件源、广播点位、播报内容。支持消防场景。消防场景事件为消防报警矩阵报警。支持视频场景。视频场景事件为区域入侵、人员聚集、穿越警戒面、徘徊、快速移动。支持设置播报内容，可选择媒体文件或文字播报，自定义播报次数、音量、优先级。支持设置消防报警强插，可自定义音量和优先级。支持设置智能播报规则启用、关闭，可批量操作。支持配置消防矩阵报警事件播报模式，支持单次播报和循环播报两种模式。

·设备网管：支持广播设备、消防报警矩阵设备、报警盒子设备的网络状态和音量监控。

·可实现设备在线率和在\离线设备数量统计。

·广播记录：支持定时广播操作记录，分为任务配置记录和任务执行记录。

·支持实时广播记录，针对启用了录音备份的广播，支持试听和下载录音文件。支持广播监听、语音对讲记录。支持智能联动广播记录。支持广播预案操作记录。

·设备接入能力：支持500路广播点接入。20路视频点接入。20路报警盒子接入。

3 CD播放器

·系统+ESS解码方案，超强的纠错功能。

·支持视频输出。

·带FM收音调音功能，带蓝牙连接播放。

·既有CD/DVD部分，蓝牙USB-MP3、FM调频音频可以独立输出，也有音频混合输出接口。

·配有遥控器，可以用遥控操作播放。

·带有1个混合输出，总音量电位器

·灵敏度：250～450mv

·工作电源：AC110～220V/50Hz（正负5%波动）

·功耗：＜15W

·材质：铝合金面板，铁质外壳

4调谐器

·配置LCD液晶屏显示，可显示设备实时状态。

·接收频率范围：87.00~108.00MHz，立体声调频收音，电台频率记忆存储可达99个及以上。

·全频段自动搜索，自动保存功能。快捷手动保存电台功能。可调节设备输出音量大小。可以直接输入收听频率。

·具有一键飞梭功能；可以用飞梭键调节到要收听的频率；支持调频（FM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个及以上。

·1组接收天线输入：FM接收天线输入；具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出。设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放。

·技术参数：

容量：效率：＞90%

信噪比：＞75dB

灵敏度：输出灵敏度：150mv

总谐波失真：THD＜1%

工作电源：110V—220V~50Hz 1A

工作温度和湿度：温度：-20~50度

湿度：20%～80%相对湿度

功耗：＜10W

三十五、无线系统

招标人已在现有厂区布置了以信锐品牌为基础的覆盖全面无死角的无线网络系统，因本项目改造需求，须在现有基础上进行扩容扩建，不仅涉及室内外AP增补，同时投标人需要考虑所选品牌兼容性，可以纳入或兼容招标人现有的无线系统，要求实现无缝接入，不得因为投标人选取的品牌而导致与招标人原有系统不匹配，从而2个无线系统独立或半独立运行。在建成系统后，所有的终端设备访问无线网络，不得因为新采购的设备而导致有明显的网络切换等问题发生。

1 无线控制器

·千兆电口数≥5个； RJ45 Console管理口≥1个；提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备；

·单台设备最大可支持管理AP≥550颗；

·支持自动发现交换机和AP，并实现拓扑自动生成，支持拓扑图放大、缩放各区域网络模块，并支持拓扑对象名称、IP、MAC等快速查找；

·支持应用识别，能识别不低于6000种的网络应用，不低于3000余万条预分类的URL地址；

·支持以下企业级身份认证功能：802.1x认证、Portal认证、问卷调查认证等认证方式；支持管理无线AP和交换机实现记录内网终端访问路径、识别异常终端行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控；

·支持联动第三方安全平台实现安全防护、可同步第三方安全平台黑名单，如防火墙及态势感知平台等；支持监测内部员工接入非信任网络行为并进行告警；支持自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况，可以24小时周期性检测并第一时间告警运维人员，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题；

·可以看到包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等信息可被识别，并随射频环境变化而变化；支持TCP协议业务系统的运行状态检测，用户可通过配置业务系统IP及端口的方式，自定义检测80种以上业务；

·内置终端识别库，支持终端类型识别。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等；

·支持通过平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机和无线AP上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。

2 吸顶式无线AP

·支持802.11be 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持2.4G和5G同时工作；

·整机采用三射频设计，理论无线传输速率＞3.7Gbps；

·整机可支持不少于200台无线终端同时接入进行流畅视频播放；

·内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi；

·配置≥1个2.5G 光口，≥1个2.5G以太网口

·主动对无线网络服务检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测；

·为了保障内网无线流量安全，AP结合管理平台可实现识别记录异常终端访问行为，并执行策略阻断风险终端访问动作。

3 路由器

多业务安全网关，4口千兆以太网口，1组千兆光电复用口，默认双WAN口，最大支持4个WAN口；最大支持接入500个AP（不区分吸顶与面板），最大并发2000终端，支持云管、VLAN划分、云认证（13种）、DHCP Server、静态路由和策略路由、静态MAC绑定、ACL、NAT、NAPT、端口映射、IPsec VPN、接入SASE平台、应用识别、流量控制与保障、ARP泛洪/ARP欺骗防御、DHCP泛洪/欺骗防御、端口隔离、MAC地址表项限制、上行链路检测；支持对接第三方服务器认证。

三十六、生产安防现场组网交换机及网关

1.现状情况：招标人生产视频安防用交换机是指部署在生产区域的视频监控组网而用，该网络与招标人其他网络相互独立，自成体系。现状保留的常规工艺单体中已经部署了以赫斯曼品牌为基础的三层网络，投标人应当根据现状情况进行合理选择，要求新采购设备能与原品牌进行组网（原系统各大单体均通过光纤口进行组网），进行统一管理。另外，该网络行使的职能不仅涵盖生产视频网络的传输，交互，同时须接入部分视频监控系统传入另外的生产自动化网络中，因此须保证重新组网后的系统仍旧维持原有系统千兆级的传输速率不变。

招标人生产现场已部署了基于中国联通为核心业务的5G网络系统，通过以捷创品牌为基础的工业网关进行数据转发，并采用下沉式数据不出园的独立型基站。主要将5G网络运用在吸泥行车以及工控网络备网系统中。因项目新增站点需求，本次招标将新增多个站点以及配置5G工业网关，技术参数详见下文。现场各站点均以交换机-5G网关-5G基站模式进行联合组网，投标人应当合理选择设备，要求能与原有数据网络进行无缝连接，并同步将生产网络纳入整体的5G备网之中。

2.生产安防现场交换机技术参数

·交换机应为管理型、完全工业级产品，RJ45接口支持1000/100Mbits，SFP光纤模块接口支持1000Mbits，重负荷设计，电磁兼容性指标应满足工业。

·信息传输是全双工方式，收发同时进行；

·工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性；

·应具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠；

·配套网管软件，可以通过SNMPv1/v2/v3协议管理网络中的设备。包括告警日志，网络变更信息，网络资产管理，拓扑管理等。

·支持IEC62439-2 MRP冗余环网协议，万一某处的光纤断开，使得该总线不能正常工作，系统会自动沿着另一方向正常进行，从而保障工业控制的网络可靠性，冗余恢复时间30ms以内；

·运行软件易升级，支持同时储存两个固件，固件损坏时可随时切换；

·网络兼容性强，凡遵循TCP/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展；

·骨干网络为光纤网，抗干扰性好；直连终端使用RJ45端口；

·所有工业以太网须能够与现有办公网络无缝连接；

·支持IEEE1588协议，可在工业以太网内为设备间提供纳秒级精确度对时；

·可插拔闪存使交换机更换快速、简便，闪存能从一个交换机移动到另一交换机，无需重新配置软件特性，即能完成交换机更换；

·交换机端口至少留10%作为备用，不可全部用满；

·可插拔闪存使交换机更换快速、简便，闪存能从一个交换机移动到另一交换机，无需重新配置软件特性，即能完成交换机更换；

·交换机支持光功率检测，可实时查看光口当前收发光功率以便于光纤网络的日常维护。

·交换机支持N:2镜像功能，可同时将流量镜像到两个端口，便于网络监控和管理。

·支持端口侦测功能，可以在端口上链路劣化（CRC），Fragments，双工不匹配，链路震荡时自动关闭端口。

3.5G工业网关技术参数

软件功能要求：

·应支持全频段5G SA/NSA专网网络接入，可搭配MEC使用，向下兼容4G LTE。

·应支持网管系统统一管理， 且能够通过网管系统对其进行统一的网络连接状态监测和配置管理、实时状态监测预警。

·应支持APN网络接入。应支持静态IP、DHCP、PPPoE、NAT、ICMP、ARP、HTTP等相关协议功能。

·应支持NTP校时、同时带有硬件RTC。应带有硬件看门狗，以保障系统稳定运行。应支持OpenVPN、IPSec，L2tpVPN、EoIP等VPN组网功能。应支持通过RS232/RS485转5G网络实现双向透传功能，传输模式支持TCP、UDP、Modbus。

硬件规格以及系统防护：

·应支持不少于2路1000Mbps以太网接口，不少于1路工业RS485接口。

·应支持导轨安装方式、采用全铝机身、无风扇散热

·应支持Wi-Fi6 具备AP/Station功能模式。

·应满足-40℃~+85℃环境工作温度。

·应满足电磁兼容EMC4的标准要求，须满足GB/T 9254、GB/T 17626.3、GB/T 17626.2、GB/T 17626.5、GB/T17626.6、GB/T 17626.8、GB/T 17626.11、GB/T17625.2、GB 17625.1中电磁兼容标准。

·应通过基于GB/T 2423.10要求的振动检验。

·应满足不得低于IP52等级要求。

·应具备CCC认证，CE认证，ODVA认证证书，满足ISO9001质量认证。

三十七、办公安防现场组网交换机

1.普通交换机

·网管型交换机。

·固化10/100/1000M以太网电口，100/1000M SFP千兆光接口。

·要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB。

·为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

·要求设备采用金属外壳和金属网口设计。

·支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

·支持生成树协议STP(IEEE 802.1d），RSTP(IEEE 802.1w）和MSTP(IEEE 802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率。

·室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。

·支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。

·支持SNMP、CLI(Telnet/Console）、Syslog、NTP、TFTP、Web。

2.汇聚交换机

·固化100/1000M以太网SFP光端口≥26，复用千兆电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥2个；电源模块≥2。

·为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。

·支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

·支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

·支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

·设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，具有日记事件供回溯。

三十八、精密空调

1 行级精密空调

·风冷恒温恒湿行级空调内机，尺寸为600*1200*2000mm（宽*深*高）须满足招标人现场行级机柜相匹配，制冷量≥45kW，显热比为1（工况：室内回风 37℃ /20%RH，室外 35℃）。

·要求采用谷轮、三菱、施耐德等同级别及以上品牌的，全封闭变EC直流变频涡旋压缩机或无级调速风机，制冷量调节范围在20%—100%调节，制冷剂为R410A。

·最大送风量应不小于10000 m3/h，要求采用EC离心风机，风机数量不小于2个。

·要求采用高换热效率的翅片管式蒸发器，需配置易于更换的G4等级或以上滤网。

·应配置电子膨胀阀，与压缩机配合实现超宽范围制冷量输出调节，实现制冷量与负载精确匹配。

·应配置PTC电加热器，电加热器功率应不低于9kW。

·应配置电极加湿器，加湿器加湿度不低于5kg/h，加湿器能适用于不同水质的需求。

·应配置不小于7英寸彩色液晶触摸屏，具有送风、回风的温度及回风湿度显示。

·应配置RJ45网络&RS485通讯接口，方便直接接入动环监控系统。

·可群组工作，群组空调数量不低于5台，并能实现轮值功能。

·历史事件存储记录不低于400条。

·应配置双电源功能，可实现双电源自动切换功能。

·应配置冷凝水排水泵，扬程不小于9m。

·标配点式漏水传感器。

·投标产品应具有CQC节能产品认证证书，中标后出具相关证书。

2 UPS间精密空调

·恒温恒湿上/下送风精密空调（具体出风形式待二次设计时结合现场实际情况定）。

·机房专用空调的加热性能： 具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，应采用PTC电加热器，电加热器功率不小于3kW。

·机房专用空调的加湿性能：考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，必须采用电极式加湿器，加湿量不小于3kg/h。

·机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用全封闭涡旋式压缩机。

·空调机组送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高。噪声低，占用空间小，振动小。

·空调机组显示器应采用触摸屏显示器，能记录并显示过去30日以上温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

·应具有不少于1000条带日期和时间故障报警记录储存的功能。

·机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组，并且单个部件的启动延时可设定

·机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能

·投标产品必须通过CCC认证，供货时出具相关证明。

·全年能效比AEER≥3，供货时出具相关证明。

·空调要求为品牌厂家自己生产的非OEM、ODM产品，供货时出具相关证明。

三十九、大屏显示

1 HDMI无缝高清输入卡

·4路HDMI输入板。4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入。支持HDMI音频复合输入。支持HDCP接入。输入帧率：24 Hz ~ 60 Hz 。HDCP：支持HDCP1.4向下兼容HDCP1.3。视频输入接口类型：HDMI1.4。视频输入接口数：4。

·视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920×1080P@25Hz、1920×1080P@30Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz。

·自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高（1280 × 720~2048 × 1152）；配置60 Hz时，宽 × 高（800 × 600~2048 × 1152）。

·视频输入最大分辨率：1080P。

·音频声道：双声道。

·音频输入接口：4 × 随路音频。

·音频采样率：32/44.1/48 kHz。

2 HDMI无缝高清输出卡

（1）技术形式1：

·20路网口板。

·LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。

·单板配置20路千兆网口输出。

·支持HDR输出：二合一输出板支持迷你带载（单网口65W）及标准带载模式（单网口292.5W）（标准带载模式需要对应屏幕支持）；图层数：单板16个2K/4K图层； HDR：支持HDR10，符合SMPTE ST 2084 / SMPTE ST 2086 标准。

·支持HLG。

·视频输出最大分辨率：常规（迷你）带载模式下：65W 大（标准）带载模式下：292.5W

·视频输出分辨率：

常规（迷你）带载模式下：单网口65W；宽度64~16384；对齐方式：2对齐；高度64~8192；对齐方式：无；最大带载不超过1040W。

大（标准）带载模式下：单网口292.5W；宽度64~16384；对齐方式：2对齐；高度64~8192；对齐方式：无；最大带载不超过1040W。

·视频输出接口类型：RJ45；视频输出接口数：20；视频输出LED带载能力：单板带载1040W，宽度64~16384，高度64~8192。

（2）技术形式2：

·2路HDMI2.0和2路HDMI1.4接口 ，支持2路4K@60或者4路1080p@60输出。

·支持H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2视频压缩格式解码。

·支持：

32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/UXGA/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码。

·支持2路32MP@25fps/4路8MP@60fps/8路8MP@30fps/36路1080p@30fps网络视频实时解码。

·支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，支持M×N自定义分割。

·HDMI输出接口支持4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2080*1560@60Hz、2048×1152@60Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×720@60Hz、1024×768@60Hz固定分辨率输出，并支持自定义分辨率输出。

·支持多屏融合拼接。

3 无缝高清矩阵切换器

（1）硬件结构

·标准机架式设计，6槽位机箱。

·机箱具备1个风扇，左右风道散热。

·插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。

（2）视频输入

·支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持自定义分辨率输入。

·支持复合音频及单独音频输入；音频输入支持16bit，32K/48K采样，支持双声道。

·图像采集及输出均支持RGB888，无损画质，最高支持RGB101010。

·支持超高分融合，支持最多16个4K超高清信号接入。

·支持输入OSD叠加；支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁。

（3）视频输出

·支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出，支持二合一网口输出。

·2K子板支持4路1080P60输出，4K子板支持2路4K输出，输出兼容LCD及LED，可自定义输出分辨率。

·主控支持独立音频，HDMI子板支持复合音频。

·采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。

（3）电视墙功能

·支持电视墙的预监和回显；支持融合源预览（选配预监回显板）。

·6槽位机箱支持20个显示屏的任意大屏拼接（满配）。

·支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗。

·支持3张底图显示，单墙1张，分辨率为1920*1080。

·支持多电视墙，支持8电视墙。

·最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局。

·支持24个信号源分组轮巡，支持单窗口、部分窗口及全窗口轮巡，所有轮巡资源可保存在场景中；每个预案可自定义设置点位、场景、时间。

·支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能。

（4）总线类型：整机解码能力：48路1080P30；整机拼接能力：20路；风扇：1个 ；处理深度：8/10 bit ；热插拔：支持 ；网口：1个，RJ45，1000M以太网口。

（5）2路4K输入卡，30Hz情况下有3路上墙能力（只接1路可复制3份）；60Hz情况下有2路上墙能力（只接1路可复制2份）。

4 SDI无缝高清输入卡

（1）2路4K HDMI输入板：支持2路4K60 HDMI输入。

（2）支持HDMI复合音频输入；支持HDR10接入；支持HDCP接入；输入帧率：24 Hz~120 Hz。HDR：支持HDR10，符合SMPTE ST 2084 / SMPTE ST 2086 标准。

（3）支持HLG

·HDCP：支持HDCP 2.3，向下兼容HDCP2.2/HDCP1.4/HDCP1.3。

·视频输入接口类型：HDMI2.0。

·视频输入接口数：2。

·视频输入分辨率：4096 × 2160@60 Hz、4096 × 2160@30 Hz、3840 × 2160@60 Hz、3840 × 2160@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080P@60 Hz。

·自定义分辨率范围：宽800~8192 ，高600~8192，宽4对齐、高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高（1920 × 1080~4096 × 2160）；配置60 Hz时，宽 × 高（800 × 600~4096 × 2160）。

（4）视频输入最大分辨率：4K60；音频声道：双声道；音频输入接口：2 × 随路音频；音频采样率：32/44.1/48 kHz。

5 发送盒

（1）≥20网口LED播控处理器。

（2）机箱具备全彩4.5寸LCD显示屏，分辨率854*480，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。标准机箱，机架式设计，工业级机箱系统。

（3）设备前面板具备丰富按键，可支持屏幕亮度等参数调节切换，支持通过按键进行信源切换，场景切换，屏幕锁定等功能。

（4）支持7路及以上视频信号输入。

（5）支持20路及以上网口带载输出。

（6）支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输入，支持3.5mm音频输出。支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。支持信源开窗和漫游功能。支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片添加。支持电视墙编辑和窗口可视化操作。

（7）控制网口：1个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口。

用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理。

Genlock口：同步锁相信号接口，支持 Bi-Level、Tri-Level 和 Blackburst。

Genlock输入信号支持的帧频范围为 23.98Hz～60Hz。对于标准的 Genlock 信号发生器，设备级联最多可达20级。

串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+2个RS485控制串口（凤凰端子绿头插座）。波特率：115200；数据位：8。

6 大屏显示系统

（1）硬件参数：

·像素结构：1R1G1B 正装；像素间距：≤1.5625 mm；像素密度：≥409600 点/㎡；箱体分辨率：384 × 216；箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护；模组尺寸：300 × 168.75 mm；模组分辨率：≥192× 108；白平衡亮度：600 cd/㎡；色温：1700-15000 K可调；可视角：160°(H)/160°(V）；对比度：10000:1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥ 97％；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz

（2）技术描述

·LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率＞95%。

·LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节。

·屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制（含10kW配电箱及相关空气开关等配件）。

7 户内全彩LED

（1）硬件参数：

·像素结构：1R1G1B 正装；像素间距：1.5625 mm；像素密度：409600 点/㎡；箱体尺寸：680（W）× 480（H）；箱体材质：压铸铝箱体；维护方式：完全前维护；色温：1700-15000 K可调；可视角：160°(H)/160°(V）；对比度：10000:1；色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内；亮度均匀性：≥ 97％ ；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：60 Hz；刷新率：3840 Hz

（2）技术要求

·LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网口利用率＞95%。

·LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节。

·屏幕控制参数，联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制（含10kW配电箱及相关空气开关等配件）。

8 安防监控监视器（55寸）

（1）硬件参数

背光源类型：D-LED

物理拼缝：1.7 mm

物理拼缝公差：±1.5 mm

物理分辨率：3840 × 2160@60Hz（向下兼容）

亮度：500 ± 10% cd/m²

可视角：178°(水平)/ 178°(垂直)

对比度：1200 : 1

音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1 , DVI × 1, VGA × 1, USB × 1

音视频输出接口：HDMI × 1

控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1

电源：180～240 VAC，50/60 Hz

功耗：≤ 300 W

待机功耗：≤ 0.5 W

（2）技术描述

·支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。

·支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（含解码器两台，前维护支架，高清线，配电箱，空气开关电源线等相关配件）。

四十、安防监控摄像机

招标人现场已经部署完成了大部分监控摄像机系统，本项目为增加深度处理后扩容的部分内容，故须投标人合理选择品牌，并要求能无缝接入现有监控大平台中，即使采用现有国标的接入协议，也不得出现掉帧，低于标书要求的分辨率，频繁掉线等情况。目前，招标人所用的平台为海康威视iSecure Center综合安防管理平台，投标人须考虑所选品牌以及现有平台兼容性。

1 枪型摄像机

400万筒型网络摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux

宽动态：数字宽动态

红外波长范围：850 nm

补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m

最大分辨率：2560 × 1440

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE: IEEE 802.3af, Class 3

防护：IP67

2 球形摄像机

6寸400万23倍网络红外球机_

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON）；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

光学变倍：23倍

焦距：4.8—110.4mm

补光灯距离：最远可达150m

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°（自动翻转）

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG

内置麦克风：支持双mic功能

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

供电方式：DC12V±25%

防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准

3 隔爆型枪型摄像机

隔爆等级：Ex d IIIC T6 Gb防爆认证，传感器尺寸≥1/2.8英寸CMOS，400万像素（2560×1440）。防护等级P67，防爆区域强制选用ExdIICT6认证机型。

焦距按场景严格匹配：6mm广角用于厂区全景覆盖，12mm中焦用于10米内仪表读数抓拍；支持0.001Lux超低照度性能（真星光级）及红外/暖光补光（禁红外区域选白光）。需集成强光抑制（HLC）、透雾（Defog）功能以应对水面反光及水蒸气干扰，支持人员入侵、物品遗留检测智能分析。工作温度范围-30℃~+60℃，优先采用PoE（802.3at）供电简化布线。

4 半球形网络摄像机

400万半球形网络摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux

宽动态：数字宽动态

补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m

最大分辨率：2560 × 1440

音频：1个内置麦克风

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3

5 人脸抓拍摄像机

传感器类型：【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @(F1.0，AGC ON），0 Lux with light，黑白：0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)【细节】彩色：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON），0 Lux with light，黑白：0.0005Lux @(F1.6,AGC ON)

焦距：【全景】定焦6 mm

【细节】变焦16~32 mm，2x光学变倍

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，2688*1520，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

6 高位全景拼接球机

2400万270°全景拼接球机

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白），0 Lux with IR

光学变倍：40倍

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°（自动翻转）

主码流帧率分辨率：全景：50Hz:12.5fps(9024x2656)

全景：50Hz:25fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080), 60Hz: 30fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696，3840×1080）；

细节：

50Hz:25fps(2688×1520,2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720)

60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720)

设备全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接。

网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M/1000M网络数据

光纤接口：FC接口；内置光纤模块；波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离；单模单纤；1000M网络数据

供电方式：DC36V

设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃。

除雾：支持

防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

7 硬盘录像机

（1）64路24盘位

4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

·硬件规格

存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出）

串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

·产品性能

输入带宽：320Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持16×1080P

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

（2）16路8盘位

2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

·硬件规格

存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

·产品性能

输入带宽：160Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持24×1080P

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

（3）32路16盘位

3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

·硬件规格

存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

·产品性能

输入带宽：256Mbps

输出带宽：160Mbps

接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持24×1080P

显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

四十一、其他安防系统

1 人脸门禁一体机

·尺寸：7英寸

·操作方式：触摸操作

·类型：IPS屏

·分辨率：600*1024

·镜头数量：2个

·像素：≥200w

·音质：支持噪声抑制，回声消除处理

·用户容量：≥10000；人脸容量：≥10000；卡片容量：≥50000；事件容量：≥150000；密码容量：≥10000

·人脸识别距离：0.3～3m

·人脸比对时间：＜0.2s

·读卡类型：CPU卡序列号；CPU卡内容；二三代身份证序列号；IC卡

·安装方式：壁挂安装；桌面安装；立式安装；支持Pa；通道安装

·支持：对讲功能，多人识别，真人检测：支持照片视频防伪，广告播放，语音播报，校时功能。

2 报警主机

总线报警主机

·防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理。

·断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报。

·外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘。

·报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作。

·报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能。

·联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理。

·事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。

·子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能。

·防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置。

·配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。

·技术参数：操作系统：嵌入式操作系统。

·防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路。

·继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路。

·日志容量：≥4万条。

·传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km）。

·硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机）。

·安装方式：壁挂安装。

·供电方式：AC220V（自带电源适配器）。

·设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W。

·工作温度：–10℃～+55℃。

·工作湿度：10％--90％。

·使用环境：室内。

3 出入口停车道闸系统

（1）出入口停车产品

·清晰度：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率≥25fps。

·集成度：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体。

·内置高亮LED灯，白光/红外二合一。

·支持电动变焦镜头。

·识别车牌：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。

·支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别。支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测。

·授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行。

·支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上。

·支持跟车不落杆，实现快速通行。

·机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。

·支持玻璃加热功能。

·传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS。

·最低照度：彩色：0.04Lux @(F2.0, AGC ON）。

·黑白：0.02Lux @(F2.0, AGC ON）。

·快门：1/25秒至1/40,000秒。

·镜头：3.1～6mm电动变焦镜头。

·自动光圈：DC驱动。

·数字降噪：3D数字降噪 。

·视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG。视频压缩码率：32 Kbps~16 Mbps。

·图像格式：JPEG

·最大图像尺寸：2688 × 1520。

·帧率：≥25 fps。

·图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调； 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时；图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设。

·智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别。

·补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选。

·通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口。

·补光灯：内置9颗LED补光灯。

·外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停。

·工作温度和湿度：-30℃~70℃，湿度小于90%（无凝结）。

·电源供应：AC100V~240V；功耗：35W MAX。

·分辨率：1024 × 600。

·亮度：最大1400cd/m²。

·显示屏尺寸：≥10.1寸。

（2）车检器

·采用79GHz MMIC技术。

·雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强。

·提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级。

·采用LED灯指示雷达工作状态。

·自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态。

·环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。

·功耗：＜3W。

·工作电压：9~32VDC。

·额定电流：＜0.25A。

·使用环境温度：-40~+85°C。

（3）车辆道闸

·采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高。侧贴式安装。

·齿轮碳钢材质。直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪声低。

·支持遇阻反弹，开优先保护功能。

·直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。

·事件日志记录，可操作追踪。

·支持红外，地感，雷达等多种防砸；支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷。

·手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。

·技术参数

开/关到位输出接口：各1组

开/关/停控制信号接口：各1组

红外/地感防砸信号接口：1组

485控制接口：1组

杆子类型：直杆

工作温度和湿度：-30~70 °C

防护等级：IP54

工作电压：AC220V

电机类型：直流无刷

运行噪声：≤60分贝

电机功率：250W

运行速度：抬杆：2.5s

落杆：2.5s 3s 3.5s（默认2.5s）

机箱材质：SECC

（4）控制终端

·嵌入式平台：嵌入式处理器，BS/CS双架构。

·稳定性：嵌入式系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行。

·适应性：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用。

·网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本。

·安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防篡改数据。

·本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用。

4 温度巡检仪

8通道温度巡检仪；精度大于等于0.2级，测控速度每通道0.1秒，可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流或直流电压等信号，4位测量值显示，测量显示分辨力为 0.1℃，标配2点公共继电器输出，标配1路RS485通讯接口，支持Modbus rtu通讯，巡回显示的间隔时间从0.5秒到10秒，温度检测可适用于生产设备，办公安防设备或系统等温度。

四十二、网络安全设备扩展

招标人现已部署了态势感知平台，涵盖了常规处理工艺的所有网络设备，本次扩容将对深度处理工艺所增添的网络设备进行接入。因此，投标人应当合理选择产品，要求能无缝接入招标人已有的态势感知平台中，并满足信息安全等保三级以及关基要求，具体接入准则如下：

宋六陵水厂作为关键信息基础设施，应当完全符合国家《网络安全等级保护2.0相关标准规范》和《关键信息基础设施安全保护条例》的要求，工控系统的网络安全设计应以保障业务功能安全为首要目标，所采取的一切安全措施，包括相应的安全设置和部署的工控安全产品，不能影响工控系统自身的可靠性和功能安全。为保证系统的稳定性及项目顺利交付，要求本项目提供的智能采集器，主机探针需要与一期工业态势感知平台完成对接，须能与异构品牌对接成功；要求本项目提供的工业防火墙、工控主机卫士与一期工控安全管理平台（一期工控安全管理平台提供标准的SNMP和syslog接口）完成对接。

1 工业防火墙

（1）吞吐率：网络层≥6Gbit/s（双向）；最大并发数≥800万；最大新建数≥9万/s；

（2）1U标准机架式无风扇设备；CPU≥8核8线程；电源：双电源；内存≥16G；硬盘容量≥64G SSD，≥1T机械硬盘；业务口：千兆电口≥6（≥2组BYPASS），万兆光≥4个；管理口：RJ45 Console口≥1、千兆管理电口≥1个（可复用业务口）；扩展槽≥2个；

（3）具备公安部颁发的工业防火墙《网络安全专用产品安全检测证书》防火墙 工业控制系统专用防火墙(增强级)），供货时提供；

（4）支持路由、透明、混合以及旁路检测部署方式；

（5）支持IPv4/IPv6网络；

（6）支持学习、测试、管控三种工作模式；

（7）支持在测试模式下关闭TCP、UDP、ICMP、组播、广播等报文日志提示；

（8）支持静态路由、动态路由、策略路由、RADVD、组播组及组播路由；

（9）支持基于源/目的地址、应用、服务等条件的策略路由；

（10）提供与本项目质保期同等时长的软件升级维护服务等。

2 工控主机安全卫士

主机进程、USB端口状态监控，进程防护，主机加固防护，阻止未授权程序运行及未授权USB设备的使用，防护重点文件和区域的改写，软件支持Windows平台，集中管理的客户端软件。提供与本项目质保期同等时长的软件升级维护服务等。

3 智能采集器

（1）硬件规格：

·CPU不低于Intel Xeon CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 4核心8线程

·内存≥32GB，DDR4 ECC

·数据存储≥256GB SSD； 2TB HDD

·业务网口≥4个10M/100M/1000M自适应RJ45接口

·EXT扩展网口≥1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口

·MGMT管理网口≥1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口

·≥2个USB3.0接口

·≥1个DB9公头接口

（2）软件功能：

·日志采集

·流量采集

·采集器管控平台：采集器基本信息管控；采集服务、接收服务管控；软件升级管理；设备监视；日志审计。

（3）服务：提供与本项目质保期同等时长产品维护升级服务。

（4）与现有系统接入要求：

4 日志审计系统

（1）硬件功能：

X86架构，1个千兆电带外管理口，1个千兆电扩展接口，6个千兆电业务接口，2个千兆光业务接口，2个万兆SFP+业务接口，2个扩展槽，支持NIC7系列扩展卡，最大可扩展16个电口或者16个光口或者4个万兆口；2个USB2.0接口；内存：≥16G，硬盘：≥3.5寸2TB。

企业级，2路100～250VAC电源输入。系统最大支持30点及以上数据源管理权。

（2）软件功能：实时不间断地采集汇聚企业中不同厂商不同种类的安全设备、网络设备、主机、操作系统、用户业务系统的日志信息，协助用户进行安全分析及合规审计，及时、有效地发现异常安全事件及审计违规；

服务：提供与本项目质保期同等时长的软件升级维护服务。

5 工控漏洞扫描系统

·任务并发数≥10，并发IP数≥60，授权可扫描总数量≥256个IP地址。

·内存≥16GB，网络接口： RJ45串口≥1、千兆电口≥6、USB口≥2，≥1个扩展插槽，单电源，提供与本项目质保期同等时长的特征库升级。

·具备“两高一弱”专项扫描任务，一个任务完成对主机和网站资产的“两高一弱”风险排查。任务结果直观展示系统开放端口是否为高危端口。

·厂商漏洞特征库大于360000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。

·支持对各种网络主机、操作系统、网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）、常用软件以及应用系统的识别和漏洞扫描。

·支持扫描云平台的漏洞，覆盖OpenStack、KVM、VMware、Xen等主流的云计算平台。

·支持扫描物联网设备的漏洞，至少支持国内主流摄像头品牌，包括海康威视、宇视、大华；打印机支持惠普、三星；路由器支持TP-Link、Netgear、D-Link等。

·管理人员可根据系统给出的漏洞参数、HTTP请求/响应数据，快速验证，一键验证漏洞。支持对Struts2远程命令执行漏洞进行命令执行和文件上传的渗透测试验证操作。

6 网络威胁检测与响应平台

软件功能：网络威胁检测与响应平台内置多种网络攻击检测引擎，支持威胁情报分析、异常行为分析、文件还原分析、网络异常分析、隐蔽外连分 析、攻击威胁特征分析、失陷分析等八大分析能力，采用情报碰撞、特征匹配、启发式扫描、机器学习建模等多种检测手段，分阶段检测已知威胁攻击和未知APT攻击。网络攻击行为更易被发现，APT攻击预警能力更全面。

服务：提供与本项目质保期同等时长的软件升级维护服务。

7 备份一体机

（1）对X86架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。

（2）支持扩展对X86下的物理主机、虚拟化主机、超融合主机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0。

（3）执行秒级CDP保护过程，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。

（4）支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。

（5）支持基于数据块复制的备份能力，无需对数据类型、逻辑以及关联性解析，面对非结构化数据、海量小文件时，仍可实现千兆网络环境下平均备份速度140MB/s。

（6）可自建隔离私有虚拟化验证环境，（结合客户的实际应用系统和数据库名称、数据量和部署方式，修改为特定的参数）无论备份任务是否停止，可同时选择一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。

（7）支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。

（8）支持定时远程复制和实时远程复制两种模式，满足不同业务系统的远程容灾需要。

四十三、密保安全系统

招标人的生产自动化监控系统，将按要求实现省内关基标准，本项目所含设备为实现国密三级而定。投标人应当合理选择产品，协助招标人完成关基建设一系列工作，具体要求含且不仅含如下：

（1）在国密系统子项目竣工后（具体时间由招标人确定），招标人将进行信息安全三级密保测评，要求投标人无条件配合招标人，对测评单位提出与本项目有关的方面，进行漏洞整改，最终通过密保测评，且无因设备缺陷造成的扣分项或风险项。在项目实施过程中，投标人应配合招标人完成商用密码应用安全性评估的准备工作，包括但不限于提供设备配置文件、策略配置说明、日志记录及审计功能演示等。若因投标人提供的产品或系统原因导致首次密评未通过，投标人须在招标人指定的合理期限内免费完成设备更换、系统升级或整改工作，直至通过密评，并承担由此产生的所有直接及间接费用。

（2）投标人应确保所提供的设备及系统符合《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786）中关于第三级密码应用的相关技术要求，并支持国密算法（SM2、SM3、SM4等）的全流程应用。▲本项目所涉及的所有密码产品（包括但不限于国密门禁、国密视频监控、国密堡垒机、SSL VPN网关、服务器密码机、密钥管理系统、签名验签服务器、密码服务管理平台、安全密码模块、智能密码钥匙（USBKEY）、数字证书系统等）均应具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，且产品型号须在最新发布的《商用密码产品认证目录》内。

（3）投标人须依据《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）及本省关键信息基础设施安全建设标准，结合招标人生产自动化监控系统的实际业务场景，提供详细的密码应用建设方案。方案应涵盖物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个层面，确保密码技术应用的合规性、正确性和有效性。

（4）投标人须保证所投产品的供应链安全，不得使用国家相关法律法规禁止或存在潜在安全隐患的软硬件组件，并在供货资料文件中提供产品物料清单及来源说明。

（5）除设备费用外，本子项的投标总报价还应包含完成关基建设及通过密评（密评费用和密评及检测单位由招标人支付和选取），所需的所有设备、软件、服务、培训及整改费用，招标人不再另行支付任何其他费用。

1 国密视频监控系统

（1）国密视频监控一体机

【安全功能】

安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。

视频导出加密：支持对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，通过专用播放器解密及完整性校验通过后才可正常播放。

视频外发管控：支持视频图像下载后使用有效期和播放次数限制，仅允许授权用户在有效范围内查看使用。

视频数字水印：支持通过明文水印技术对操作终端显示的视频图像进行防护，视频数据泄露后可溯源取证。

水印灵活配置：支持对水印文字大小、颜色、旋转角度等属性灵活配置，并能够适应监控画面窗口的移动。

门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。

操作日志审计：支持对客户端登录、视频预览/回放/下载/导出、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。

【业务功能】

设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储、商密门禁设备管理，并实时监控设备运行状态。

视频预览回放：支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。

门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理。

门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式。

门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。

事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示；支持门禁事件一键导出。

【性能规格】

推荐视频接入路数：≥32

推荐门禁接入路数：≥16

推荐视频并发调阅：≥9路（1080P@25帧4M码流）

网络接口：≥2个10/100/1000M自适应网口

USB接口：2个USB3.0，2个USB2.0

其他接口：1个VGA接口，1个HDMI接口

CPU：≥ 6核 8线程/2.5GHz

内存：≥16GB DDR4

硬盘容量：≥256G SSD(SATA)

操作系统：国产桌面操作系统 （预装）

加密卡：1张国密密码卡

键鼠：含USB有线键鼠

显示器：21.5英寸

电源：200W

产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，产品供货时提供。

（2）国密半球

·采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大地提升了目标的检出率。

·支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控。

·商密能力：内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证。

·接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出。

·传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。

·最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）。

·黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

·宽动态：120 dB。

·调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°。

·焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角线视场角：114.2°~34°。

·补光灯类型：鳞镜补光，红外850 nm，3颗灯珠。

·补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m。

·防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。

·最大图像尺寸：2560 × 1440。

·视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。

·接口类型：外甩线。

·网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

·SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB。

·音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器。

·报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。

·RS-485:1路RS-485接口。

·复位：支持。

·电源输出：支持DC12 V，50 mA。

·存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

·启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）。

·供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护。

·PoE:802.3af, Type 1 Class 3.

·防护：IP67。

（3）国密硬盘录像机

【安全功能】

·整机具有商密二级证书。

·内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。

·支持基于数字证书的设备接入认证能力。

·支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等。

·支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等。

【硬件规格】

·标准机架式嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。

·存储接口：≥8个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达128TB。

·视频接口：≥2×HDMI，2×VGA。

·网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。

·报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。

·反向供电：1路DC12V 1A。

·串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口。

·USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0。

·扩展接口：1×eSATA。

【产品性能】

·接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。

·解码能力：最大支持32×1080P。

·显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。

·RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

·输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）。

·输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）。

2.国密门禁系统

（1）硬件要求

·国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理；

·存储容量：本地支持至少1万人脸库、5万张卡，15万条事件记录；

·尺寸：7英寸；

·分辨率：600×1024或更高；

·类型：LCD；

·操作方式：触摸；

·镜头数量：2个；

·像素：200W；

·FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44°；

·有线网络：10/100/1000Mbps自适应；

·网口：1个；门锁输出：1个；开门按钮：1个；门磁输入：1个；IO输入：2个；IO输出：1个；RS-485:1个；USB：1个；电源接口：1个

·防拆：支持；

·用户容量：≥10000；人脸容量：≥10000；卡片容量：≥50000；事件容量：≥150000；密码容量：≥10000

·读卡类型：国密卡

·通信频率：13.56 MHz

·补光灯：红外补光

·电源：DC12V/2A

·工作温度：-30℃~60℃

·防护等级：IP65

·工作湿度：0～90%

·按键类型：触摸按键

·防爆等级：IK04

（2）系统功能要求（可与国密视频监控一体机集合实现）

·系统功能具备基础信息管理、门禁业务管理等功能；

·支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况。门禁完整性的设计采用的SM2算法，提供产品的进出记录完整性保护实现的代码片段；

·授权管理，支持可进行分时段、分级别、分区域管理，权限组管理用来管理访问组、门组、时间段和假日设置，支持授权仅卡方式开门、卡+密码方式开门等；

·具有国密产品认证证书，供货时提供。

3 国密堡垒机

（1）不限管理设备资产数；支持字符并发连接数≥5000个。

（2）支持使用国密算法建立浏览器到特权账号管理与安全访问系统之间的国密HTTPS通道，以保证数据传输机密性和完整性。

（3）支持密码保险箱中查看密码、拨测密码，每个密码使用独立的密钥加密。支持国密USB Key、手机令牌、AD、短信验证码等多种认证方式，支持动态组合两种认证机制形成双因子认证策略。支持对纳管资产账号密码定期轮换功能，支持自定义密码复杂度策略及改密周期，支持改密前后将新旧密码以加密形式导出到邮件或者SFTP服务器，保证改密过程中密码不丢失。

（4）支持对操作系统、网络设备、数据库、B/S架构应用等设备的管理，提供常用的运维协议能力，包括但不限于：SSH、TELNET、RDP、SFTP、MySQL等；支持在同一个页面运维不同协议的资源。

（5）支持Windows、Linux、国产操作系统应用发布机。支持应用程序管理，可按需上传部署。

（6）支持资产和账号的自动发现和自动纳管功能，及时发现数据中心未纳管的资产。支持资产智能化风险分析，能主动发现各类异常账号、密码错误、密钥错误、弱口令、僵尸账号、幽灵账号、权限变更、长期未改密账号等，支持自定义弱密码规则。

4 SSLVPN网关

（1）机架式硬件设备，额外提供扩展插槽≥2；冗余电源（≥2个交流电源）；USB接口≥2个；性能：IPSec：密文吞吐率：2000Mbps；最大隧道数：2500；每秒新建隧道数：90。SSL:密文吞吐率：2000Mbps；每秒新建连接数：4000tps；最大并发连接数：40000；最大并发用户数：5000。

（2）符合GM/T0023《IPSec VPN网关产品规范》、GM/T0025《SSL VPN网关产品规范》、GM/T0026《安全认证网关产品规范》等相关要求。

（3）支持多机负载均衡，支持负载动态分配。支持四层、七层负载均衡，支持多种负载算法。支持ipsec服务热加载，实现零中断下的策略更新调整。

（4）支持 “多因子”身份鉴别与访问控制。认证因子至少包含PIN码、数字证书、扫码登录、Radius、硬件特征码和口令。内置CA中心，支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书导入。

（5）SSL自适应，搭配国密和非国密浏览器，实现SSL自适应，实现数据以HTTPS形式传输。

（6）系统须内置动态权限鉴别机制，在配置用户组时自动校验管理员辖区范围，严禁越权修改非管辖范围内的用户数据。系统须具备细粒度的用户并发会话控制能力，支持配置“同类终端类型互斥登录”策略。

7.支持运行状态监控、硬件状态查看；支持在用户数、可用资源、最大用户数、接入连接数、网络状态、软件完整性、CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、运行时间等基础信息展示。

5 服务器密码管理系统

为保证密码服务兼容性与可靠性，密码服务管理平台与服务器密码机、签名验签服务器、密钥管理系统需由同一厂商提供。

A.服务器密码机

（1）密码服务基于国产信创操作系统构建，密码SDK可兼容适配主流信创运行环境，包括海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产CPU平台以及凝思、麒麟、统信等国产操作系统；

（2）产品符合国家密码管理局GM/T 0030《服务器密码机技术规范》，具备服务器密码机国密认证证书；

（3）密钥生成：密码机可提供密钥对的生成功能；

（4）非对称密码运算：密码机基于SM2等算法的签名/验签、加密/解密等功能；

（5）对称密码运算：提供基于SM4算法的加解密功能，算法模式支持 ECB/CBC 等；

（6）杂凑密码运算：密码机可提供基于SM3算法的杂凑运算功能；

（7）消息认证码的产生：密码机可提供基于SM3算法的HMAC的产生及验证；

（8）随机数生成：密码机可提供基于双WNG8物理随机源的随机数生成功能；

（9）严格的权限控制：密码机可提供管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具备相应的管理权限；

（10）性能要求：

SM2：签名：≥65000次/秒；验签：≥65000次/秒；加密：≥65000次/秒；解密：≥65000次/秒；

SM4：加解密：≥2.8Gbps；SM3:≥2.8Gbps;SM1：加解密≥2.8Gbps。

B.密钥管理系统

（1）硬件规格：标准机架式服务器，CPU：八核十六线程；

（2）具有商用密码产品认证证书；

（3）支持部署在国产化操作系统环境，如统信OS，中标麒麟等；

（4）支持国密算法SM2\SM3\SM4，支持NIST标准算法Kyber、Dilithium、SPHINCS+、Falcon；

（5）支持证书请求参照PKCS#10格式；

（6）支持对签名验签服务器及服务器密码机进行管理，包括对签名验签服务器及服务器密码机进行集群，分组及流程化管理；

（7）支持多角色设置，具备精细化的权限控制；

（8）支持对密钥及证书进行全生命周期管理，在密钥生命周期中（产生、分发、使用、更新、存储、恢复、销毁）的每个环节，能通过对其状态进行有效控制，确保密钥操作过程的可靠性及合规性。可及时阻止非授权的密钥操作及事后的操作审计；

（9）系统采用角色权限访问控制机制，支持业务管理员、审计管理员和安全管理员三种角色。管理员支持用户名口令、UBSKeyPIN两种组合方式；

（10）支持符合国密算法的对称密钥、非对称密钥等密钥的产生、分发、使用、更新、存储、恢复、销毁；

（11）支持对软件所在服务器及使用的数据库资源进行监控及可视化展示。

C.签名验签服务器

（1）密码服务基于国产信创操作系统构建，密码SDK可兼容适配主流信创运行环境，包括海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产CPU平台以及凝思、麒麟、统信等国产操作系统；

（2）产品符合国家密码管理局GM/T 0029-2014 《签名验签服务器技术规范》，具备签名验签服务器国密认证证书，支持国产SM系列算法（包含SM2非对称加密算法，SM3等摘要算法），支持数据签名、验签、数据加密、解密等功能；

（3）支持对数据的数字签名功能；

（4）基于WEB形式的图形管理界面，提供完善的配置管理、证书管理等功能；

（5）具有日志审计功能，支持第三方SYSLOG日志服务器；

（6）提供 JAVA、C++等API开发接口和示例代码；

（7）支持NIST标准算法Kyber、Dilithium、SPHINCS+、Falcon等；

（8）性能要求：数字签名：≥80000次/秒；验证签名：≥37500次/秒。

D.密码服务管理平台

（1）密码服务管理平台具有国密认证证书；

（2）密码服务基于国产信创操作系统构建，密码SDK可兼容适配主流信创运行环境，包括海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产CPU平台以及凝思、麒麟、统信等国产操作系统；

（3）产品符合国家密码管理局GMT 0028-2014 《密码模块安全技术要求》，具备国密认证证书；

（4）通过平台实现对用户、权限、设备、密码服务的统一管理调度，支持对外提供统一的密码服务，提供统一密码服务SDK，算法支持国密算法；

（5）支持对密码设备的实时监控，监控信息包括CPU、内存、硬盘等，支持通过安全通道协议对设备进行监控；

（6）支持对密码服务的接入管理与调度管理，支持数字证书、白名单等方式接入认证，支持不同密码应用对不同密码服务的实时调度管理；

（7）支持告警功能，支持根据告警策略产生和推送告警信息；

（8）支持密码设备集中安全管理：对通用的密码安全设备签名验签服务器、服务器密码机等统一管理；

（9）统一接入配置管理：支持各类业务的统一接入管理，为每一个业务快速构建密码安全服务体系。

6 安全密码模块

具有国家密码管理局商用密码产品认证证书。

（1）密码服务基于国产信创操作系统构建，配套SDK可兼容适配主流信创运行环境，包括海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产CPU平台以及凝思、麒麟、统信等国产操作系统；

（2）产品符合国家密码管理局GMT 0028《密码模块安全技术要求》；

（3）支持国密SM2算法、国密SM3算法、国密SM4算法，支持协同签名算法，通过客户端与服务端协同签名的方式使私钥分为两片并分别加密存储于客户端和服务端，保证了私钥的安全性；

（4）客户端SDK支持SCEP协议，可通过在线接口与数字证书认证系统通信进行数字证书签发、证书状态查询等证书管理功能；

（5）支持NIST标准算法Kyber、Dilithium、SPHINCS+、Falcon；

（6）服务端支持协同签发算法服务，支持客户端SDK接入申请审核，支持接入客户端SDK公钥、设备ID、接入状态查询；

（7）服务端支持查询业务日志功能，提供丰富的查询条件与简单易用的查询界面；

（8）服务端可提供管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具备相应的管理权限；

（9）服务端采用门限密钥分割技术对密码机密钥进行备份，用于加密备份密钥的密钥被分割成多份子密钥，分别存在多个管理员的智能密码钥匙中。备份密钥是加密后存放到主机中，确保密钥的安全。恢复的时候需要半数以上管理员登录才可以将密钥恢复到服务器内；

（10）服务端提供IP白名单、连接口令等访问控制功能。

7 智能密码钥匙（USBKEY）

（1）采用标准USB接口，即插即用，可支持USB2.0规范高速或全速模式；

（2）支持与国产桌面操作系统兼容；

（3）符合GM/T 0027《智能密码钥匙技术规范》、GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求；

（4）产品具备《商用密码产品认证证书》，供货时提供；

（5）支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储；

（6）支持通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证；

（7）支持高速对称算法，满足大数据实时高速加解密功能需求；

（8）支持国密SKF、PKCS11和CSP接口之间的数据互通，即通过国密SKF接口生成的密钥和签发的证书，可以通过PKCS11、CSP接口进行读取和使用；

（9）支持国产密码算法、支持第三方算法下载；

（10）USBKey容量≥64K字节；

（11）USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能；

（12）公钥私钥对生成时间≤30秒；

（13）数字签名和验证时间<1秒/次；

（14）支持硬件真随机数发生器；

（15）SM2签名运算速率≥100次/秒。

8 数字证书认证系统

（1）密码服务基于国产信创操作系统构建，证书管理配套SDK可兼容适配主流信创运行环境，包括海光、飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯等国产CPU平台以及凝思、麒麟、统信等国产操作系统；

（2）产品符合国家密码管理局GMT 0034《基于SM2密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》、GMT 0037《证书认证系统检测规范》和GMT 0038《证书认证密钥管理系统检测规范》；

（3）支持国密SM2算法、国密SM3算法，支持NIST标准算法Kyber、Dilithium、SPHINCS+、Falcon；

（4）支持证书新办、更新、吊销、挂起、解挂等证书全生命周期管理；

（5）支持多种证书类型模板，包括个人证书、设备证书；

（6）支持产生证书黑名单，包括定时自动产生、手动实时产生，规范符合X509 V2标准；

（7）可提供证书黑名单、LDAP和OCSP等方式的数字证书身份认证服务。

9 工业互联网资产测绘

·核心功能层涵盖了平台全部核心功能，包括：态势展示、搜索引擎、资产测绘、漏洞发现、资产统计分析、资产台账、漏洞统计分析、漏洞解决方案。

·数据层存储平台的核心数据，利用分布式数据库对海量数据存储，采用分布式多用户全文搜索引擎提供快速数据检索。

·基础设施（ISSA）服务层包含了各类底层引擎，提供智能风险评估；满足Docker化安装、分布式部署，提供一体化服务平台。

43.10 网络安全综合管控平台

（1）全面的OT基础资源监控能力：

·可对机房OT 设备和机房动力环境提供一体化监控。

·支持对生产网各个厂商的工业网络设备、工控网络安全设备、工业主机、服务器、数据库、操作系统、中间件、存储、虚拟资源、物联网设备等其他OT资源，保证生产网络的持续、稳定运行。

（2）智能预警管理：

·支持通过调用训练完成的智能模型，对设备指标进行趋势预测，异常监测，设备故障预测等功能。

·支持提供概览报告统计当前模型的训练状况、设备预测风险整体状态以及风险项、各设备分类故障占比、各设备分类故障率以及各类型预测情况。

·支持提供预测报告按照设备类型、按照业务分组查看各设备的健康情况以及针对设备的预测详情。

·支持提供预测风险报告展示当前自动预测产生的风险列表以及风险描述，让运维人员提前发现故障并及时处理，防患于未然。

·“关保”能力三级要求识别认定完整清晰，防护措施体系化、自动化高，能够及时检测评估出主要安全风险，使用自动化工具进行监测预警和态势感知，信息共享和协同程度高，事件响应及时有效，业务可近实时恢复。

四十四、防雷接地设备

1.提供相关资料：

中标后，须提供生产厂家智能型电涌保护器（SPD）、智能型后备保护器（SCB）须具备CNAS或CMA认证的检测机构出具的、有效期内的型式试验报告或检测报告，必须满足相关产品的技术参数并需提供产品授权书、售后服务承诺书，自标质量、性能不能作为认定依据。

2.技术及参数要求

（1）所有项目涉及的设施设备需满足《建筑物防雷设计规范》GB50057、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）中雷电防护等级B级的要求。

（2）电源电涌保护器应安装在电气设施的电源点附近或安装在主配柜中最靠近设施电源点的地方。安装在负载侧，断路器之后。电源电涌保护器连接线的走线连线要美观，特别是直线、转弯、连接头，保证电涌保护器整洁美观，连接牢固可靠。电涌保护器安装完毕后，须由实施单位技术主管再次检查确认，确保电涌保护器安装正确、可靠。

（4）在水厂内采用网络形式进行组网，将智能防雷设备的现场运行采集的参数上传至全厂电涌监测站，对现场智能防雷设备实现实时监测、预警。并通过对现场设备运行数据采集、现场数据的处理及上传、服务器数据的分析管理、运行数据库的建立，建立数字化雷电（电涌）防护与管理系统，以实现窗口化管理。

（5）数字化雷电（电涌）防护与管理系统软件功能要求：

·具有各级电涌保护器及全厂等电位接地监测功能参数显示功能，及具有三维建模拓展功能；

·具有预警、报警信息，具有窗口弹出功能和色差显示功能；

·具有预警、报警信息和事件记录查询功能，包括SPD寿命周期程度（0-100）、后备保护器在线状态值、雷击事件、报警事件、通讯故障等功能；

·具有内部防雷系统架构图和全厂等电位接地系统总图功能；

·具有报表系统（日报、月报、年报）和统计分析功能。

3.主要设备技术参数

3.1在建筑物总配电箱（柜）的各路进线处配T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器及T1+T2级智能型后备保护器，以确保现场低压供配电系统的安全。

（1）T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器技术参数

| 防护等级： | T1+T2级主动能量控制型 |
| --- | --- |
| SPD的试验类别 | Ⅰ类试验+Ⅱ类试验 |
| 最大持续运行电压Uc： | 440V 50Hz |
| 冲击电流Iimp（10/350μs）： | 25kA |
| 标称放电电流In（8/20μs）： | 25kA |
| 最大放电参数Imax： | 100kA |
| 电压保护水平Up： | ≤1.5kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

（2）T1+T2级智能型三相后备保护器技术参数

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| 冲击电流Iimp： | 25kA(10/350μs) |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| 适用SPD最大持续工作电压Uc： | 440VAC |
| 电压保护水平Up： | 1.4KV |
| 最大放电电流Imax（适用时）： | 100KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

在各控制室、各PLC工作站电源进线端及现场各控制站电源进线端及现场仪表供电电源进线端安装合适的电源电涌保护器及后备保护器，以保护控制设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。

（3）T2级智能型三相电源电涌保护器技术参数

| 防护等级： | T2级 |
| --- | --- |
| 最大持续运行电压Uc： | 385V 50Hz |
| 标称放电电流In（8/20μs）： | 35kA |
| 最大放电参数Imax： | 70kA |
| 电压保护水平Up： | ≤1.7kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

（4）T2级智能型三相后备保护器技术参数：

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| 标称放电电流In： | 35kA |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| 适用SPD最大持续工作电压Uc： | 385VAC |
| 电压保护水平Up： | 1.3KV |
| 最大放电电流Imax（适用时）： | 70KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

（5）T2级智能型单相电源电涌保护器技术参数

| 防护等级： | T2级 |
| --- | --- |
| 最大持续运行电压Uc： | 385V 50Hz |
| 标称放电电流In（8/20μs）： | 35kA |
| 最大放电参数Imax： | 70kA |
| 电压保护水平Up： | ≤1.7kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

（6）T2级智能型单相后备保护器技术参数：

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| 标称放电电流In： | 35kA |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| 适用SPD最大持续工作电压Uc： | 385VAC |
| 电压保护水平Up： | 1.3KV |
| 最大放电电流Imax（适用时）： | 70KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能。 |

3.2智能型信号电涌保护器技术参数

在4～20mA模拟量、开关量等传输信号的两端分别安装合适的智能型信号电涌保护器，以保护通过通信电缆传导的雷电/电涌电压对PLC和现场设备的损坏。

（1）智能型数字量信号电涌保护器技术参数

| 组合形式： | 雷电防护与数据采集一体式 |
| --- | --- |
| 最大持续运行电压Uc： | 33VDC |
| 绝缘电阻： | 10MΩ |
| 电压保护水平Up： | C3:1kV/μs,45V(X-C) |
| 冲击复位时间： | 20ms |
| 交流耐受能力： | 0.5A 1S，5次 |
| 冲击耐受能力： | X-C: C2:20KV/10kA,D1:2.5kA |
| 过载故障模式： | 3 |
| 电容： | ≤1000pF |
| 插入损耗： | ≤0.5dB(10MHz) |
| 智能功能： | 1.SPD工作状态（故障）监测； 2.数据采集及系统集成功能。 |

（2）智能型网络信号电涌保护器技术参数

| 组合形式： | 雷电防护与数据采集一体式 |
| --- | --- |
| 最大持续运行电压Uc： | 8VDC |
| 绝缘电阻： | 10MΩ |
| 电压保护水平Up： | C3:15V（线－地）；15V（线－线）；600V（屏蔽线－地） |
| 交流耐受能力： | 0.5A 1S，5次 |
| 冲击耐受能力： | C2:6kV/3kA（屏蔽线－地） |
| 电容： | ≤200pF |
| 插入损耗： | ≤0.5dB(10MHz) |
| 智能功能： | 1.SPD工作状态（故障）监测； 2.数据采集及系统集成功能。 |

3.3.智能数据采集模块技术参数

| 工作电源： | 220V AC+10%；频率50HZ；功耗＜1W |
| --- | --- |
| 劣化程度监测： | 范围： 0—100%；＜10%视为正常 |
| 雷击计数测量： | 计数范围：0-9999；响应时间：＜1US |
| 控制输出端口（可选项）： | 数量：2路；类型：继电器常开触点；容量： 5A/250V（阻性负载） |
| 环境温度测量： | 测量范围：-40-80℃；测量精度： ±1℃；分辨率：1℃；响应时间：＜10S |
| 通讯端口： | 数量：2路；接口类型：RS-485接口；雷电防护：5V/600W TVS+PTC； 通讯协议：Modbus-RTU；波特率：9600；数据格式：N，8，1 |
| 数据记录： | 故障记录：最近32次；雷击记录：最近32次； |
| 最大外形尺寸： | 108×45×68(mm) |
| 安装方式： | 35mm导轨安装 |
| 工作环境： | 温度：-10-50℃；湿度：5%—95% （无凝露）；海拔：3000米 |
| 防护等级： | IP20 |
| 智能功能： | 1.SPD寿命周期程度（正常-100%）实时监测、预警及报警； 2.SPD工作状态、环境实时监测；故障报警；温度、缺相监测； 3.SPD电涌（雷击）数据采集、记录、上传和查询。 |

3.4接地电阻在线测试仪技术参数

| 供电电源 |  | 电压：DC24V±1V；功耗＜2W； |
| --- | --- | --- |
| 测量方法 |  | 精密三点式测量法+额定电流变极法 |
| 测量信号 |  | 测试电压10V(max）；测量电流6mA(max) |
| 测量范围 |  | 0.1—200Ω；量程自动切换 |
| 分辨率 |  | 0.01Ω |
| 雷击计数 | 测量范围 | 正极性：0-9999；负极性：0-9999 |
|  | 测试脉冲 | 波形：8/20uS |
| 测量周期 |  | 2S |
| 通讯接口 |  | RS485 |
| 通讯协议 |  | MODBUS-RTU |
| 报警提示 |  | 声光报警 |
| 绝缘电阻 |  | 10MΩ以上（电路与外壳之间500V） |
| 耐 压 |  | AC 3700V/rms（电路与外壳之间） |
| 智能功能： |  | 在线监测接地电阻值及雷击计数。 |

四十五、无人实验室系统

45.1 用途及功能要求

（1）系统应整合完全满足实验室分析要求的全自动分析仪器，实现常规水质监测项目的全自动无人智能分析，避免人为干扰、提高分析自动化水平和能力，实现供水厂氨氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、氯化物、总碱度、总硬度共6项参数检测的全自动化、无人化分析，达到以期大幅度提升水质分析实验室的检测效率、并提高分析数据质量的目的。水质智能分析实验室主要建设目标如下：

（2）水质分析过程全自动化：包含样品信息输入、样品瓶扫码、样品自动分取、样品传输、样品自动预处理、样品分析、质控、管路清洗等全流程自动化，构建无人化、全自动水质智能分析实验室。

（3）构建高通量水质智能分析实验室：通过机器代替人工、复杂工序多位并行处理、24小时持续运行等方式，确保能够应对高峰时期的样品检测压力，保障数据的及时性与准确性。

（4）检测设备性能（最低检出限、测量范围、精密度、工作曲线线性等）应满足实验室分析方法要求，不接受水质在线检测设备及方法用于本项目。

（5）样品采样容器使用常规玻璃或者硬质塑料标准样品瓶，样品瓶采样后应满足同批次直接进入系统分样、无需二次更换样品瓶的需求。

（6）安装和使用场地：自动化流程设计时应充分考虑参观人员\检验员与自动化运输设备的分离，避免因人机通道交叉造成安全事故或系统拥堵、故障等；

（7）系统应具备状态自检、故障报警、故障隔离功能，单台设备的故障不应导致系统整体停止运行。应能满足检修过程中的生产、质量、安全管理需要。

（8）系统应设计有赋码和标签识别系统，配置标签生成设备，所使用的标签应同时满足人工识别和机器识别要求。

（9）投标人针对整个水质智能分析实验室系统的布局应满足仪器操作要求，布局合理美观，满足现场所需的供水、供气、供电、供网和排水要求。

（10）每套全自动分析仪器具备独立工作站功能，即满足系统联用，又满足单独进样使用，每套全自动分析仪器应配置独立的数据处理终端、独立的自动进样器或样品盘（样品位≥20位）。

（11）45.10和45.11为实验室重要使用仪表，并非为无人实验室中包含的体系范围。投标人仅需参照这两个货物单独技术描述即可，无须套用本章节前言所述要求。

45.2 无人检测流程要求

（1）样品集中后，通过中央控制系统下达的分析任务，生成并打印样品瓶二维码信息，用于后续的扫码分样；同时也可以先下达采样任务，生成样品编号与二维码信息，再进行现场采样和实验室信息录入。系统同时具有LIMS双向对接能力，能够接受LIMS实验室管控系统的下达的任务。

（2）样品处理过程应实现以下功能：

现场采样使用的样品瓶直接放入样品接收点，系统接到上样任务以后，将样品搬运至取样模块或分液单元对应位，进行上样；

按照以下2种模式之一进行：1、分样开始，全自动分液单元按以下顺序先后实现自动扫码、自动开盖、自动混匀、自动稀释（若需要）、自动取液、自动关盖、自动管路清洗，按分析项目要求的取样体积分装到各个样品管中，并通过六轴机械臂将分液结束的样品管抓回至样品管缓存位，等待流转与各分析仪器的样品管上样；2、自动获取样品瓶并实现样品瓶的开盖、定量取样、关盖、进样针及进样管路自动润洗及清洗。

（3）按照以下2种模式之一进行：1、全自动流转与进样单元的六轴机械臂将分装完成的样品管，抓取搬运至指定待测指标分析仪器工位点，并通过其六轴机械臂四爪抓取至对应的各全自动分析仪器进行各指标的平行分析检测，完成自动分析工作；2、水样从采样瓶自动定量吸取,自动转移至分析仪器分析检测，完成自动分析工作。

完成分析的样品管，通过全自动流转与进样单元搬回样品管缓存位，等待人工处理。

45.3 自动控制与管理单元

（1）软件功能要求

·中央控制系统：可实现实验室全流程集中控制功能。智能识别并自动指派分析方法、分析仪器，自动、实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，可实现水质智能分析实验室统一集中控制及展示、实验室信息全流程管理等功能；

·系统应是成熟稳定的系统，必须在水质监测实验室领域有实施成功过的案例，能够根据实验室实际的业务需求快速定制完成系统的开发；

·系统应有效配套实验室的物理布局，满足业务实际需求，具备操作简便、运行快捷等条件；同时应提供可扩展体系结构，适应一定时期内对系统可能扩大等新需求；

·系统间的数据接口采用标准化的统一接口模式，便于实现系统间的信息共享；

·系统设计要保证网络、使用操作方面均达到可靠及稳定的相关技术要求，关键数据采用冗余技术和故障处理技术，保障数据传输的高可靠性和系统运行安全；

·系统应易分析，易升级，易测试，稳定性高，业务流程可重组；

·系统涉及到的数据，必须严格按照权限级别进行控制，防止数据在传输、储存过程中泄露，保证数据安全；

·功能需求

系统配置管理：需包含有数据字典、因子类别、测量因子、仪表类型、仪表配置、通讯配置、报警模块、日志模块等可配置功能。

任务分析管理：需包含接样信息、样品方法、任务设置、实验室分析管理系统、结果审核功能。

质控管理：可录入空白样、质控样、标样、校准点核查样五种类型质控手段，并能审核后上报给信息化平台进行质控展示。

信息查询：包括样品流转的实时状态信息、各设备/系统运行状态信息、样品流转载信息、检测结果信息等信息都是在中央控制系统集中存储，方便用户查看和审核。

实验室系统状态信息实时监测：包括实验室内部所有设备的运行状态、仪器运行状态、样品数量情况等相关信息的实施监测。

·水样信息录入：系统应支持LIMS系统信息导入、文件信息导入和手工直接在系统内录入水样信息、质控样信息，支持二维码打印。

·全过程信息管理：全过程基于唯一样品识别码对流转过程中样品信息进行智能识别、数据采集、过程集中监测、信息显示、数据存储等功能。

·信息处理效率：信息处理速度应达到毫秒级且各个分析仪器信息由各自独立线程处理，可扩展支持几十甚至上百个站点同时运行，满足水质智能分析实验室的信息处理需求

·检测结果审核：支持汇总各站点上报的检测结果，同时支持自动审核和人工审核。审核过程中的异常数据，具有分类快速识别标识。

·系统支持各分析模块自动化联用，也可支持各分析仪器独立使用模式，系统软件可配置。

·报警信息汇总和提醒：系统具有运行系统状态报警且显示在实时监控界面。出现故障时，具有光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障。

·纯水、废液量告警功能：仪器检测到纯水少于安全容量时，发出告警信息，提示补充纯水；仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶。

·系统信息化展示平台：能够展示实时分析结果、样品采样信息、质控结果、视频监控、因子运行统计、GIS地图、采样断面管理、水质限值管理等等。

·系统需具有LIMS双向对接能力，能够接受LIMS实验室管控系统的数据和任务调度，并能够上传设备和系统运行数据。

（2）信息化配套硬件

·数据处理终端

操作系统：Win10及以上的操作系统；

CPU：i7及以上；

内存：不小于16 GB；

固态硬盘：不小于1T；

·显示器：屏幕不小于23英寸，分辨率不低于1920*1080；

·展示大屏：尺寸≥75寸，分辨率≥4K，屏体刷新率≥60HZ，亮度（Min/Typ）≥300/330nit。

·交换机：≥24个10/100Base-T以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口；

·机柜：宽600mm*深450mm*高635mm。

45.4样品处理单元

由以下两种模式任选一种：

模式1：由全自动分液单元和全自动流转与进样单元两部分组成。

（1）全自动分液单元

1.1用途要求：可实现样品瓶扫码识别、暂存、自动开盖、定量分液取样、自动关盖、系统清洗等。

1.2工作条件

供电电源：（220±22）VAC，（50±0.5）Hz，＜1600W

环境温度：(10～30)℃

环境湿度：(20～80)%RH

1.3技术要求

·智能分样流程：待测样品瓶按顺序完成智能扫码识别、自动开盖、水样自动混匀、取样管路自动润洗、水样从样品瓶自动定量移取到样品管（含定量稀释量取）、管路自动清洗、样品瓶自动关盖和归位、样品管自动转移到样品管缓存台。

·分液通道：至少具有两个样品瓶分液位，每个分液位的分液通道至少满足双泵双管路设计，其中至少包括一个注射泵。

·分液精度：≤±1%（分液体积≥2mL）；

·润洗排空功能：分液完成后可自动进行润洗、排空。取样头、取样管路等接触样品的部件应具备自动清洗功能或采用一次性耗材。采用一次性耗材的，需具备废弃物自动收集功能，所采用的一次性耗材需为通用标准件且需考虑使用成本，卖方至少提供满足买方3年用量的耗材；

·机械臂组件：机械臂组件采用不低于6个自由度的机械臂及地轨方式，实现宽覆盖样品瓶的开盖、关盖、抓取、放置的动作和样品管的抓取、放置的动作；

机械臂参数要求：

自由度：≥6；

有效负载：≥7kg；

工作半径：≥700mm；

重复定位精度：≤±0.02 mm；

工作温度覆盖：（0-40）℃。

地轨参数：

地轨导程：≥180mm；

地轨行程：≥1450mm；

地轨精度：≤±0.05mm。

·智能夹爪：应采用至少4爪结构；保证杯、瓶竖直；以模拟人手的抓杯方式控制夹爪，并具有掉电保持功能，夹爪行程范围涵盖25 mm -70mm；抓取功能：可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃、塑料样品瓶及28mm、40mm、60mm直径样品管的抓取。

·开关盖功能：可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃、塑料样品瓶开关盖功能。

·取样及混匀功能：支持2-180ml样品全量程定量取样。采用气吹混匀或搅拌混匀，边混匀边取样。

·定容和稀释功能：软件支持定量校准功能，保证各体积定容状态下的线性准确度；可设置需要的稀释比例，设备根据选择的比例自动完成稀释；样品管种类兼容性：支持3种不同规格(28mm，40mm，60mm)的样品管的分液，最大可支持直径70mm的样品管；

·智能上下样：设置可移动样品瓶盘和可移动样品管盘，方便上下样品瓶和样品管，运行中可自动、手动更换已分液完成的样品瓶托盘、样品管托盘；运行中可连续上下托盘保持流程连续不间断运行；

·样品盘模块：支持抽拉移出功能；其中，样品瓶盘≥6个，样品管盘≥6个，可支持的样品管规格(28mm，40mm，60mm)；一次性可缓存样品管数量不少于500个。

·智能扫码：支持自动扫描样品瓶信息码，并能根据已下发中控样品信息及仪表状态确定分液时间及分液种类；实验室不同光照条件下的扫码功能均能正常运行；

·分液组合多样性：每瓶样品编辑参数自动执行对应样品瓶所需分液的指标执行对应分液操作，同批次无需统一参数；

·分液软件人机交互友好：分液工作站有全中文操作软件，可视化界面，支持手工编辑、下发样品瓶盘及样品管盘；

·清洗润洗功能：分液完成后流程中自动进行清洗、排空；软件界面也可手动点击下发清洗、排空指令。

·智能规避部分人为因素导致的异常：可识别样品瓶内部水样量不足的情况并做作废处理；二维码未按规定粘贴的情况下能智能处理作废，不影响后续流程进行。

·试剂、纯水、废液量告警功能：仪器检测到试剂少于安全容量时，发出告警信息，提示补充试剂；仪器检测到纯水少于安全容量时，发出告警信息，提示补充纯水或自动补水；仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶。

·数据处理终端：

操作系统：Win10或以上的操作系统；

CPU：不少于4.0GHz主频；

内存：不小于8 GB；

固态硬盘：不小于512G；

双网卡。

配置要求

至少包含：工作站主机 1套、机械臂组件 1套、扫码模块 1套、开关盖模块 2套、抽液模块2套、分液模块2套、清洗模块2套、混匀模块2套、样品瓶盘1套、样品管盘1套、自动化控制软件1套、操作系统软硬件1套、电源线及通讯线1套。

（2）全自动流转与进样单元

2.1用途要求

实现样品瓶和样品管在全自动分液单元和全自动水质分析仪器单元之间的流转及上下样。

2.2工作条件

供电电源：（220±22）VAC，（50±0.5）Hz，＜3000W

环境温度：(10～30)℃

环境湿度：(20～80)%RH

2.3技术要求

具备智能调度流转功能：根据各自动分析仪器单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析仪器、分液单元样品管缓存位之间流转与进出功能；

机械臂组件可全方位覆盖样品盘模块和分析仪器进样作业区域；机械臂技术参数要求如下：

·自由度：≥6；

·标准负载：≥5kg；

·工作半径：≥900mm；

·重复定位精度：≤±0.03mm；

·每个关节最快速度：≥180度/s

智能上下样：抓取携带不同直径的样品管自动流转，可同时实现样品管自动上下样功能；

6自由度机械臂一次搬运样品管数量：≥8个；

6自由度机械臂数量：≥2个。

轨道机器人行程：≥4.5m。

智能夹爪：以模拟人手的抓取方式控制夹爪，确保不同样品管和样品瓶的抓取保持竖直，同时夹爪具有断电保持功能；

快速搬运：采用多管搬运模式，实现快速搬运，自动上下样效率≥40个/小时；

系统具备故障诊断和报警功能，诊断信息和报警信息可自动上传至管控系统。

配置要求

轨道 1套、移动载台 1套、机械臂组件 2套、夹爪 2套、自动化控制软件1套、电源线及通讯线 1套。

模式2：

先送样，后分样

（1）用途：实现自动获取样品瓶并实现样品瓶的开盖、定量取样、关盖、进样针及进样管路自动润洗及清洗功能等，并将样品瓶转移至流转单元。

（2）工作条件

2.1 供电电源：（220±22）V/AC，（50±0.5）Hz；

2.2 环境温度：(10～30)℃；

2.3 环境湿度：(20～80)%RH；

（3）技术指标

3.1 水样智能分样进样：自动获取样品瓶、样品瓶自动开盖关盖、水样从采样瓶自动定量吸取,自动转移至分析仪器；

3.2 具备自动混匀水样、取样管路自动润洗；水样自动定量稀释、管路自动清洗功能；

3.3具有对待测样品瓶到站自动识别，并取样完成的样品瓶自动推出工位，回到流转模块的功能；

3.4 智能机械臂：智能机械臂组件，全方位覆盖，实现宽覆盖范围中采样瓶的开盖、关盖动作和取样针的搅拌功能、自动清洗功能等；

3.5 智能夹爪：保证杯品瓶竖直；以模拟人手的抓杯方式控制夹爪，确保样品瓶的抓取稳定可靠；夹爪具有掉电保持功能的保护功能；

3.6 样品瓶种类兼容性：支持≥2种不同规格的样品瓶的分样进样，必须支持直径容量1L的样品瓶；

3.7 非正常运行时的故障报警及自动修正复位功能；

3.8 分样模块系统兼容：分样工作站硬件及软件与现有的无人实验室主控系统具备良好的兼容性能，无缝接入。

3.9 智能规避部分人为因素导致的异常：如样品瓶内部水样量不足，样品瓶未摆正等情况下能智能处理作废，不影响后续流程进行。

45.5全自动高锰酸盐指数分析单元

（1）用途要求：用于饮用水、水源水和地表水中高锰酸盐指数指标的实验室全自动化检测，可满足采购人的检测需求。

（2）原理要求：符合《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446）、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，完全符合实验室分析操作要求。仪器支持酸性法、碱性法同批次检测。

（3）性能要求

水浴消解锅模块：温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、异常报警功能；消解孔自带水蒸气防溢门可自动打开与关闭；水浴锅自带内嵌式除水位可去除样品管外壁残留的水珠。

四轴机械臂模块：采用水平多关节四轴机械臂，可360度旋转精准抓取、移动样品管；四轴机械臂顶端具有三色指示状态灯。

样品盘模块：样品盘自带2个提手，提手采用金属材质，可支持多个样品盘组合。

滴定模块：模拟人眼终点判断算法，软件界面可直观看到滴定过程视频，且具有滴定过程视频回看功能；含各自独立的滴定臂和加液臂，试剂加液、滴定比色互不干扰。

以上不同功能模块之间采用一体式快插设计，即插即用。

配套仪器桌：全钢架结构，耐酸碱腐蚀台面板，带可调节地脚，带脚轮，带RGB光效显示器支架、带试剂支架、带电控柜实现纯水不足和废液满溢报警。

（4）指标要求

测定范围：(0.5~5.0) mg/L（不稀释，取样量100mL时）

精密度：RSD<3.0%（4 mg/L）

检出限：<0.05 mg/L，按照HJ168（A.1.3）规定的检出限公式计算

样品分析时间：样品出数间隔≤4min，连续分析样品

滴定位数：≥2位

样品位数：≥25位

消解位数：≥8位

加液位数：≥2位

（5）配置要求

四轴机械臂1套、水浴消解锅1套、滴定模块1套、样品盘1套、安装调试用检测试剂包 1套、不小于25 L的纯水桶1套、不小于25 L的废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、安装工具 1套、用户手册 1套、数据处理终端1套、配套仪器桌 1套。

45.6全自动氨氮分析单元

（1）用途要求：用于地表水、饮用水和水源水中氨氮指标的实验室全自动化检测，可满足采购人的检测需求。

（2）原理要求：完全遵循标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535）、《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5）规定的纳氏试剂分光光度法标准设计，实验步骤由仪器全自动完成。

（3）性能要求

结构一体化设计：仪器应具备絮凝沉淀过滤模块，可有效去除色度、浊度干扰；并与样品盘、检测模块、主机一体化集成设计，非设备各模块独立设计通过管路连接模式；

样品流转：采用智能三维机械臂，全自动加入化学试剂；

检测系统：试剂并行注入，不采用多通道选向阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路、泵、阀；

试剂余量监控：具有氢氧化钠、硫酸锌、酒石酸钾钠、纳氏试剂的试剂余量实时监控功能；

清洗功能：进样管路、比色皿自动完成自动清洗、润洗、排空。

配套仪器桌：全钢架结构，耐酸碱腐蚀台面板，带可调节地脚，带脚轮，带RGB光效显示器支架、带试剂支架、带电控柜实现纯水不足和废液满溢报警。

（4）指标要求

测定范围：（0.10-2.0）mg/L（不稀释，取样量100mL时）；

精密度：RSD<3.0%（1.0 mg/L）；

检出限：≤0.025 mg/L

线性系数：R>0.999，支持标液全自动配制、检测

过滤器通量：≥40位，外置式一次性的可自动更换的过滤器

样品位数：≥24位，可移动抽屉式样品盘

（5）配置要求

全自动氨氮分析仪 1套、可移动样品盘 1套、可移动过滤盘1套、安装调试用检测试剂包 1套、不小于25 L的纯水与废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、安装工具 1套、用户手册 1套、 数据处理终端1套、配套仪器桌 1套。

45.7全自动亚硝酸盐分析单元

（1）用途要求：用于水源水和饮用水中亚硝酸盐指标的实验室全自动化检测，可满足采购人的检测需求。

（2）原理要求：完全遵循标准《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5）规定重氮耦合分光光度方法标准设计，实验步骤由仪器全自动完成。

（3）技术要求

全自动独立完成国标规定检测工作：实验步骤由仪器全自动完成，分析方法完全符合国家标准方法；

结构一体化设计：仪器应具备絮凝沉淀过滤模块，可有效去除色度、浊度干扰；并与样品盘、检测模块、主机一体化集成设计，非设备各模块独立设计通过管路连接模式；

采用外置式一次性过滤器进行样品沉淀后过滤，一批次可放置过滤器不少于40个；过滤器可自动更换；

样品流转：

·可移动抽屉式样品盘，非圆盘模式样品管，样品位数≥24位；

·采用智能三维机械臂，全自动加入化学试剂；

检测系统：

·试剂并行注入：不采用多通道选向阀进行流路切换，不同试剂有独立的管路、泵、阀；样品管

·试剂余量监控：具有标准要求各种检测试剂的试剂余量实时监控功能；

·自动配标：支持标液全自动配制、检测，线性系数R>0.999；

急样添加：运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停；

全面质控：全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案，保证样品检测结果可信、可溯源；

人机交互系统：具有一键清洗/检测功能，显示界面运行状态及数据一目了然；

设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

清洗功能：进样管路、比色皿自动完成自动清洗、润洗、排空。

报警功能：系统具有运行系统状态报警功能。出现故障时，具有光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障，保证实验室正常运行。

废液量告警功能：仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶。

试剂量告警功能：仪器检测到试剂少于安全容量时，发出告警信息，提示补充试剂。

废液通过管路流入废液桶，应保证废液桶与桶盖密封；纯水通过管路流入纯水桶中，应保证纯水桶与桶盖密封；试剂瓶与仪器通过管路连用，应保证试剂瓶身与瓶盖密封。

质控管理：可录入空白样、质控样、标样、校准点核查样四种类型质控手段，并能审核后上报给信息化平台进行质控展示。

（4）配套仪器桌：

·进样桌尺寸：≥1150mm*750mm*750mm；

·全钢架结构；整体承重≥300Kg；

·台面板：耐常规浓度酸碱腐蚀，耐温≥120℃，防水，耐磨，且打孔不引起其开裂；

·柜体至少有两面设计柜门；

·地脚：支撑可调节范围≥±5cm，具备4个脚轮；

·固定式触摸屏支架：称重范围2-9kg，适配尺寸17-34英寸屏幕，整臂RGB光效不少于20种。

·试剂瓶支架：至少能放置两个试剂支架，可满足放置1L的试剂瓶不少于6个，或500mL的试剂瓶不少于15个。

·电控柜：配置交换机、DI/DO模块、电源模块等，至少满足全自动分析仪器、纯水自动供应液位计和阀门、废液自动收集液位计、数据处理终端、触摸屏的通讯交互；

·功能：进样桌内部做功能分区，分为电控柜区、废液收集区、纯水供应区、试剂缓存区、数据处理终端放置区，满足电控柜、纯水桶（≥1）、废液桶（≥1）、试剂瓶支架（≥2）、数据处理终端的收纳与存放。

（5）数据处理终端：

·操作系统：Win10或以上的操作系统；

·CPU：不少于4.0GHz主频；

·内存：不小于8 GB；

·固态硬盘：不小于512G；

·双网卡。

（6）指标要求

·测定范围：（0.10-2.0）mg/L（不稀释，取样量100mL时）；

·精密度：RSD<3.0%（1.0 mg/L）；

·检出限：≤0.025 mg/L

·线性系数：R>0.999

·过滤器通量：≥40位

（7）配置要求

全自动氨氮分析仪 1套、可移动样品盘 1套、可移动过滤盘1套、安装调试用检测试剂包 1套、不小于25 L的纯水与废液桶 1套、电源线与通讯线 1套、安装工具 1套、用户手册 1套、数据处理终端1套、配套仪器桌 1套。

45.8多通道全流程滴定分析单元（氯化物、碱度、总硬度）

（1）用途要求：用于水源水和饮用水中氯化物、碱度、总硬度的检测，可满足采购人的检测需求。

（2）原理要求：满足标准：《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5）、《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4）、《碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 (酸滴定法)》（SL 83）。

（3）结构规格

·仪器采用模块化设计，由四轴机械臂、滴定主机、自动升降滴定台、25位方形样品盘、加试剂模块设计集成；

·采用水平多关节四轴机械臂，非安装于仪器顶部的固定式轨道机械臂，可在仪器操作范围内上下、前后、左右移动，可360度旋转精准抓取、移动样品管；

·样品盘：≥25位样品盘，通过RFID射频识别技术，读取样品盘信息；

·自动升降滴定台：可自动上下移动电极，自动清洗电极并进行气吹干燥；

·加试剂模块：4通道独立定量加液，用于指示剂/屏蔽剂的添加，磁吸快拆设计；

·根据测样量和参数需求，可配置不同数量的主机、方形样品盘、滴定台等，定制成不同组合的仪器，一个四轴机械臂就可完成多个模块之间的样品杯移动；

（4）分析模式

滴定参数自定义输入，分析方法可设置；

（5）方法功能

·多种测量方式：既可以进行标准滴定法，又可以直接测量pH值；

·兼容电导率电极接口，可实现电导率测量；

·色度滴定功能：标配RGB颜色传感器，全色域精准识别色差，用于无法有效进行电位滴定的分析需求；

（6）控制单元

·实时监测仪器状态：电脑工作站图形化软件运行有监控和远程诊断功能，实时监控滴定分析过程；

·用户可编辑保存方法数：无限制；每个方法中功能参数个数：无限制；

·数据库管理：支持数据总览、数据筛选、数据追溯；

（7）滴定

·注射泵置于主机内部，非裸露放置，防止外部干扰；

·加液时活塞由下往上运动，可避免下压产生气泡且无法排除的问题，气泡的可压缩性会对测量产生误差；

·加液管滴定头采用防扩散单向阀设计；

·每个滴定位具有磁力搅拌功能，可使滴定液及时反应。

（8）设备支持向智能实验室中控系统开放标准通信协议，可实现系统对设备的集中控制调度以及设备数据的自动上传。

清洗功能：进样管路自动完成自动清洗、润洗、排空。

报警功能：系统具有运行系统状态报警功能。出现故障时，具有光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障，保证实验室正常运行。

废液量告警功能：仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶。

试剂量告警功能：仪器检测到试剂少于安全容量时，发出告警信息，提示补充试剂。

废液通过管路流入废液桶，应保证废液桶与桶盖密封；纯水通过管路流入纯水桶中，应保证纯水桶与桶盖密封；试剂瓶与仪器通过管路连用，应保证试剂瓶身与瓶盖密封。

质控管理：可录入空白样、质控样、标样、校准点核查样四种类型质控手段，并能审核后上报给信息化平台进行质控展示。

（9）配套仪器桌：

进样桌尺寸：≥1150mm*750mm*750mm；

全钢架结构；整体承重≥300Kg；

台面板：耐常规浓度酸碱腐蚀，耐温≥120℃，防水，耐磨，且打孔不引起其开裂；

柜体至少有两面设计柜门；

地脚：支撑可调节范围≥±5cm，具备4个脚轮；

固定式触摸屏支架：称重范围2-9kg，适配尺寸17-34英寸屏幕，整臂RGB光效不少于20种。

试剂瓶支架：至少能放置两个试剂支架，可满足放置1L的试剂瓶不少于12个，或500mL的试剂瓶不少于30个。

电控柜：配置交换机、DI/DO模块、电源模块等，至少满足全自动分析仪器、纯水自动供应液位计和阀门、废液自动收集液位计、数据处理终端、触摸屏的通讯交互；

功能：进样桌内部做功能分区，分为电控柜区、废液收集区、纯水供应区、试剂缓存区、数据处理终端放置区，满足电控柜、纯水桶（≥1）、废液桶（≥3）、试剂瓶支架（≥4）、数据处理终端的收纳与存放。（提供进样桌内部布局设计图和清晰实物图证明）

（10）数据处理终端：

操作系统：Win10或以上的操作系统；

CPU：不少于4.0GHz主频；

内存：不小于8 GB；

固态硬盘：不小于512G；

双网卡。

（11）指标要求

氯离子电极：-2V-2V，分辨率≤0.1mV，准确度≤0.2mV；

pH测量：0-14pH，分辨率≤0.001 pH，准确度≤±0.003 pH；

颜色测量：RGB全色域，分辨率≤1，准确度≤±1；

滴定管分辨率1μL（25mL滴定管），滴定管误差满足A级滴定管要求。

（12）配置要求

全自动滴定分析系统主机 3台、全流程自动升降滴定搅拌台 3套、全流程加试剂模块（4路） 3套、四轴机械臂 1套、样品盘1套、搅拌子 1套、电极2套、不小于25 L的纯水桶1套、不小于25 L的废液桶 3套、数据处理终端1套、配套仪器桌 1套。

45.9 辅助设备

（1）配置清单：提供系统安装实施、运行相关工具、辅助设备（提供详细清单，包括但不限于样品管、样品瓶、空压机、二维码生成器、手持扫码枪等设备）。

（2）空压机

压力：5~8bar；最大供气量≥110L/min，噪声≤60分贝，储气罐≥60L，油含量	0（卫生级空气）

（3）二维码生成器

分辨率：203 dpi/8 点/毫米；内存：512 MB 闪存、256 MB SDRAM；64 MB 用户可用非易失内存；8 MB 用户可用的 SDRAM。

（4）手持扫码枪

·扫码模式：影像式扫描（不低于1040×720像素阵列）；

·扫描角度：水平：39.2°（标称值）；垂直：27.4°（标称值）；旋转、倾斜和偏转：±180、±65°和±70°；

·解码能力：可读取标准1D、PDF、2D和DotCode符号。

（5）样品瓶

表面应光滑、平整，确保无明显的锉痕、毛刺、划伤、裂缝、变形或污染现象。

瓶身硬度满足智能水质采样站和智能无人实验室机械臂抓取而不变型的要求。

样品瓶的材质和结构方法应符合标准分析方法要求并具备防尘、防盐雾、耐腐蚀、阻燃及易检修等技术要求。

样品瓶可平稳放置且底部有防滑处理

样品瓶瓶身外侧正中位置预留粘贴采样标签的区域

数量：≥100个。

（6）样品杯

表面需光滑平整，不得出现明显的锉痕、毛刺、划伤、裂缝、变形或污染现象。

样品管瓶身硬度满足智能实验室机械臂抓取而不变型的要求。

样品管的材质和结构方法应符合标准分析方法要求并具备耐腐蚀、阻燃及易检修等技术要求。

样品管可支持放置在定制样品架内，防止样品倾倒。

样品管支持智能实验室机械臂单管或样品架整盘搬运。

数量：≥500个，规格：≥3种。

45.10 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES

（1）光学系统

·中阶梯光栅及棱镜不可移动，所有光学元件均密封于恒温光室中，恒温温度≥32℃。

·多色器系统采用中阶梯光栅和棱镜交叉色散设计，波长连续覆盖范围不小于167-782 nm。

·分辨率：光学分辨率＜0.007 nm（在As 188.980 nm处实际测量半峰宽）。

（2）检测器

·检测器一次性覆盖整个波长范围，单个样品测试时间≤40秒。

·检测器冷却：半导体制冷温度≤－40℃。

·检测器表面无光转换化学涂膜，充氮密封，使用前无需提前吹扫，开氩气即刻点火，熄火可以关闭氩气和循环水机。

·检测器最小积分时间≤1秒。

（3）射频发生系统

·固态发生器RF频率≤27.12 MHz。

·功率：750-1500 W。

·功率连续可调，计算机控制进行功率调节。

（4）观测方式

·垂直火炬、双向观测方式。

·具有冷锥尾焰消除技术，不使用切割气体。

·观测位置调节：观测位置由软件控制，观测高度有10个档位可选。

（5）样品导入系统

·配置玻璃旋流雾化室和同心雾化器。

·配置石英炬管，插拔式设计，无需手动气体管路连接和炬管准直定位。

·气体控制：所有气体由质量流量计（MFC）控制，软件在线连续调节：等离子体气增量≤0.1 L/min；辅助气增量≤0.01 L/min；雾化气增量≤0.01 L/min。

·蠕动泵：不少于5通道蠕动泵，转速覆盖0-80rpm范围连续可调。

·系统可以智能测试不同类型雾化器，并实时监控雾化器压力。

（6）软件性能

·全中文操作软件，计算机全自动化控制，具有自动安全连锁系统。

·背景校正功能：包含传统的单边、双边离峰背景校正，多点自动拟合法等不少于5种背景校正技术。

·具有背景干扰解析功能，干扰物模型存储在软件中，可随时调用并扣除背景基体。

·软件系统内置计数器，支持仪器诊断和仪器错误提示。

·元素谱图、测试结果和标准曲线信息在同一个界面、同时直观显示。

·数据输出：软件可自定义报告模板，提供多种数据输出格式。

·具有中文用户学习与帮助功能，包含仪器操作、仪器维护录像等。

·具有元素不同波长谱线打分功能，对所选谱线给出一至五星评价，帮助确认最佳分析谱线。

（7）仪器性能指标

·长期稳定性：8小时RSD≤1%（不加内标，不采用基线漂移修正）。

·短期稳定性：RSD≤0.5%。

·冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间≤3分钟。

·做样速度：60个元素或波长，每个波长积分时间10秒，测试时间≤60秒。

（8）自动进样器

·样品位≥200个，可自由替换21位、60位、90位样品架。

·具有快速移动功能，样品针最远间隔样品位移动耗时≤3秒。

·配置原厂耐腐蚀树脂密闭罩，密闭罩须预留抽风口，配置中单独列出货号。

（9）配置清单

·电感耦合等离子体发射光谱仪主机，1套。

·操作软件，1套。

·冷却循环水，1套。

·石英进样系统（雾化器、雾化室、炬管及其他必要部件），1套。

·波长校准溶液，1套。

·自动进样器带防尘罩1套

·备用消耗品（主机配置外）：标准进样泵管12根、标准废液泵管12根、进样毛细管1米

·电脑和打印机各1套

45.11 气质联用仪GC-MS

（1）气相色谱仪部分

a.气相色谱性能

·触摸屏用户界面：分辨率不小于800×480像素的屏幕；

·气相色谱内部自带载气识别功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致；

·工作站具备色谱柱配置界面，无需触摸屏操作即可实现大于4根色谱柱信息配置，并存入采集方法；

·具有不低于6个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求；

·软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作；

·气相色谱仪至少允许同时安装2个进样口及4个检测器，并能同时得到4个检测器的信号（不含质谱检测器）。且4个检测器都需要安装在气相色谱仪内部，不允许外挂。

b.柱温箱

·柱温箱覆盖：19梯度/20平台程序升温；

·升温速率：不低于120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加；

·温度稳定性： ＜0.01˚C /1˚C环境变化；

c.流路控制系统

·GC气路采用基于微通道的气路设计，以微通道用作气路控制的限流器；

·气相色谱仪具有针对所有进样口、辅助气路、检测器的环境温度和压力补偿；

·支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式；

d.惰性及常规分流不分流进样口

·最大压力设定范围覆盖：0-100 psi；

·压力控制精度：不大于0.001 psi；

·流量设定范围覆盖：0-1250mL/min（H2或He）；

·最大分流比：不低于12500:1；

·扳转式进样口密封系统，无需工具能够更换进样口衬管。

e.多功能三合一进样器

·液体进样模块：162位2mL样品瓶，最大可升级至640位；液体进样针规格：1.2μL到10,000μL；

·顶空进样模块：顶空样品处理量：45位10/20mL样品瓶；注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计；配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µL；顶空注射器加热温度：40-150℃；具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量；可以采用2mL,10mL and 20mL顶空瓶；

·固相微萃取SPME Arrow模块：样品处理量：45位10/20mL样品瓶；液体、顶空SPME两种萃取模式；具有 6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量；具有干吹配置及功能，实现萃取头自动干吹，可去除Arrow表面附着的水分并使萃取头快速冷却，在延长萃取头寿命的同时，可减少人工干预的需要；另外通过自动干吹和老化，有效避免实验室空气中的有机物吸附于Arrow萃取头上而干扰分析结果，具有更出色的分析重复性。

（2）质谱部分

·信噪比：EI源：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比≥5000:1，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm。

·离子源：配备两种不同类型 EI源，独立控温，最高温度可到350℃。

·最大离子化能量：不低于240eV。

·双灯丝设计，灯丝电流覆盖：0-315uA。

·气质接口温度： 独立控温，最高温度可到350˚C。

·四极杆质量分析器：双曲面四极杆，主四极杆独立温控，最高可达 200˚C。

·质量数范围覆盖：0.6-1091u。

·质量稳定性：优于 0.10 u/48 小时。

·扫描速率：最高 20000 u/s 。

·扫描功能至少包含：全扫描（Full Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）。

·真空系统：高性能分子涡轮泵250L/s。

·具有利用压力或者流量-时间曲线法自动校准保留时间功能，该功能须具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。

·质谱软件具备自动水和空气检测功能，无需手动设置调谐参数即可快速实现漏气检查并生成报告，便于用户确认质谱状态。

·检测器配电子倍增管，偏转透镜和转换打拿。

（3）气质数据处理系统

·软件：气质软件应需要中文软件。

·智能预警软件和早期维护提醒：智能预警软件监控仪器运行状况并提供基于电子邮件的警报；早期维护提醒功能需包含监控仪器运行状况及提醒更换关键耗材等。

·通用谱库：NIST23谱库和化学结构式库（不少于32万张）。

·气质软件应包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。

·提供不少于900种风味物质全扫描数据库，包含化合物名称，CAS，气味名称，阈值等相关信息。

（4）配置清单

包含且不仅包含以下内容：

·气相色谱：气相色谱主机1台，分流/不分流进样口（带电子流量控制）2个（其中1个为惰性进样口），多模式三合一进样器1套（具有干吹配置，包含液体进样，顶空进样，固相微萃取进样），仪器维护工具包1套等。

·质谱部分：四极杆质量分析器，离子源EI源2套（超高惰性及不锈钢源各1套）；原配化学工作站1套，NIST谱库 1套，风味物质全扫描数据库1套。

·附件和备件：30米毛细管柱2根，进样口隔垫50个，石墨垫圈20个（适用GC端和质谱端各10个），进样口用手拧式柱螺帽1个，MS接口用手拧式柱螺帽1个，衬管10个，2ml样品瓶300个，顶空瓶300个，萃取头3个， 真空泵油1瓶。

·电脑和打印机各1套。

·不间断电源1套。

四十六、供配电系统

（1）低压变频器

a.变频器技术要求

应遵循的主要的现行标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

变频器的制造、验收和交接试验应遵守最新版本的中国国家标准，以及IEC、GB等标准，满足工业环境对EMC辐射、传导射频发射的要求。变频器应满足变压器产品应符合第一部分，第2点中所设标准，并应与中华人民共和国国家标准相一致。变频器柜内，须预留安装滤波器空间。

b.设备概况及基本要求

变频器与电机采用一拖一方案，既可以远程自动调速，也可以现场手动调节。

变频器将由招标人委托柜厂成套提供，由投标人安排现场安装须与柜厂单位进行技术配合，提供相应的点位清单，接口内容以及图纸等相关材料。

投标人根据设备功率对变频器品牌要求如下：

50kW以上品牌系列：西门子G120、ABB ACS580、施耐德ATV630；50kW以下及50kW品牌系列：汇川MD480重载系列、合康HIC600、英威腾GD800重载系列。

c.变频器具体技术要求

本次项目采用风机水泵类专用变频装置，必须为同一品牌同一系列产品，同一防护等级，型号满足所拖动设备的功率要求，变频器额定电流必须大于电机的额定电流，所有变频器的额定功率根据电机的额定功率选型。

变频器要求采用无速度传感器磁通矢量控制方式（或其他更高级的控制方式，如直接转矩控制方式），变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件。变频器必须能输出优质的正弦波电机电流和全圆励磁波形，使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样。不能给电机运行带来负面影响。

变频器硬件部分应由整流部分、中间电路部分（包括滤波器、电抗器、抗浪涌电路及电容等）、逆变部分（包括IGBT、电流互感器等）及控制、保护、通讯模块、应用软件及语言、元件间的联接电线/电缆等部分组成。变频器应带有液晶显示的操作面板并可以同时显示多个运行参数（如输出电流、电压、频率、功率等）。

投标人应在技术文件中说明变频器整机规格型号。

变频器可在-10℃～+40℃环境使用，不降容。

变频装置必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线。

变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性。

在30%—100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素必须达到0.95以上。

变频装置必须保护电机必须考虑共模电压及dV/dt应力的影响。变频器与电机间使用专用变频电缆，其最大长度，应满足：

屏蔽/铠装电缆：       150米

非屏蔽/非铠装电缆：   300米

本工程变频调速装置与负载电机之间的供电距离约在100米左右，个别达到约300米，要求变频器具有非常好的输出波形，支持远距离驱动电机。当电机电缆超出变频器允许的最大电缆长度，不能满足其使用时，需根据自身配置特点配置相应的输出电抗器或谐波滤波器。

变频装置运行时， 电源侧谐波电流必须符合IEEE 519 及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标《电能质量  公用电网谐波》（GB14549）对每次谐波失真的要求（0～100%频率范围内）；变频器的电磁谐波和辐射干扰不影响电力系统的正常运行。同时考虑高次谐波对电机的危害，变频器必须内置标准的电抗器，从而避免一般的输入交流电抗器所导致电压降，以满足IEEE519标准的THVD和THID的要求。电抗器必须采用内置式以达到最佳谐波抑制效果。为保证有效的电磁兼容性，变频器必须内置原装的EMC出线滤波器抑制干扰，满足EMC对工业环境的要求，防止变频调速装置与其他电气电子设备相互干扰；其他器件由投标人根据规范书要求及国家规范要求配置，必须满足招标人及国家相关要求。

变频器输出谐波电流失真小于8%，投标人采取措施达到此要求。

变频器可自动跳过共振点避免电机喘振现象。

变频器自身效率应达到不小于98%，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到不小于 96%。

在距离变频装置 1 米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪声不得超过75分贝。

变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时必须满载输出。在380V电网电压条件下，变频器允许电压跌落超过30％起动工作。

变频装置应能接收总的控制系统PLC或DCS或其他控制系统的控制指令，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。

变频器必须提供协议公开的 Profibus DP、Modbus/TCP等多种通讯协议，并要求通讯协议驻留。招标人根据需要确认一种。上位计算机通过总线接口可读取、修改变频器的有关参数。

系统不装设转速传感器，采用无速度传感器控制方式。

在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率。

变频装置应具备以下保护：

过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定。变频器应具有跟踪启动功能。能够跟踪主电源断电处于自由旋转状态的电机，在启动时不会引起过电流。

变频装置应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

开关量输入：起动、停止、急停、复位、手动/自动转换等

信号开关量输出：变频器准备就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等

信号模拟量输入：频率调节（转速给定）

模拟量输出：输出频率（速度反馈）、输出电流

所有数字与模拟式输入输出（包括脉冲及编码器接口）接口均与电源电压隔离。

变频器须配置本机操作面板，且操作面板须具有多行液晶显示、编程、操作等功能。变频器柜操作面板应能进行各种控制操作和参数设置，优先采用全中文操作界面。显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能。操作面板安装在柜门上。

变频装置具有计算机在线控制、监视、检测、诊断功能及相应的软件。

变频器应能满足以下输出数据：

·速度调节范围：0—100%

·输出电压：0—100%电源电压

·加减速时间：0-1800秒

·输出频率分辨率：±0.01 Hz以上

·输出电压为0～380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不致降低额定值。以保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作。

变频装置应具有过载能力：高过载时允许 1.5 倍额定电流，每 10 分钟持续 1分钟，运行环境温度为 50℃；低过载时允许 1.1 倍的额定电流，每 10 分钟持续 1 分钟，运行环境温度为 40℃；最大起动电流允许持续时间为每 20S 持续 2S。

变频装置应满足在电源失压后20秒，来电自启动要求即可取消自启动功能（通过面板设置可选）。

所选变频器对所驱动的电机不应有特殊要求，可适用于国产普通B级绝缘等级电动机。

由于采用变频器的主要目的是节能，要求变频器应能从控制节能的角度出发，符合最大节能的需求。变频器应能显示设备的用电量，而不需要额外的电表来计用电量，并且显示值应不小于3000MWh。

为防止电机意外反向运行，变频器必须具有相序检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

变频器对电机加减速控制，变频器应具有线性或S形曲线或其他形式的加减速曲线控制功能对电机加减速进行控制，通过选择加减速直线或曲线类型来调整加减速时间。变频器对电机的加减速时间应在0～1800s内连续可调。

变频器可以设置保护口令，以防止非法修改参数而造成的变频系统运转不正常等情况发生。变频器可以灵活地实现本地和远程控制，切换时不得导致系统的失控和振荡。

变频器的磁通优化功能。

变频器应能优化电机的磁通，减少能耗，降低电机噪声。

变频器系统配置要有旁路工频启动功能。

d.铭牌

盘柜及主要设备均应有一个铭牌，其安装在设备表面显而易见的位置，并由防气候和防腐材料制作，字样、符号应清晰耐久，铭牌应符合国标的要求。螺丝或铆钉固定，严禁使用胶水粘贴。

·铭牌应包含如下内容：

1）制造厂名称或商标；

2）型号或系列号；

3）采用标准的编号；

4）关键参数。

盘柜前后柜眉处均设一个设备标识牌，内容包括盘柜名称编号等，具体内容联络会确定。螺丝或铆钉固定，严禁使用胶水粘贴。

为了保证工作人员的安全，应提供必要的标识牌以表示主要的操作说明、注意事项或警告。

（2）低压动力柜

a.简要说明

户内动力配电柜作为现场配电使用，配电柜柜内的断路器等主要元器件需同一品牌采用：西门子、ABB、施耐德。

变频柜内变频器根据招标清单进行统一采购，根据招标品牌及型号、尺寸预留安装空间，并进行成套发货。

低压动力柜防雷模块甲供，成柜厂家无需提供防雷模块，仅预留该模块安装位置。

动力柜的内部断路器布局合理，走线规范、接线牢固。柜底设置公共接地母排、接零母排，且母排必须为铜质，开M8孔径，数量不得少于10个。

动力柜所涉及的电度表均采用同一品牌的多功能电度表，精度等级有功0.5级，带485信号传输接口，以有利于自控标段中标单位采集数据。

负载出线端安装有多功能电度表的，应提供电缆接线端子以便电缆出线，并应满足电气安全净距要求。

b.技术标准与参数

配电柜应按IEC4391-1或GB7251标准设计

额定峰值耐受电流不小于40kA

c.柜体结构

配电箱和总配电箱按照图纸设计安装要求。

柜体采用不锈钢与碳钢材料（具体根据设计要求布置），厚度≥2mm，颜色采用RAL7035与PLC柜相统一。

框架和外壳应有足够的强度和刚度，抗撞击，耐腐蚀且不会老化。

配电柜能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力。

配电柜应设有明显的主母线区、电器设备区和电缆区。

可移动的门应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

d.柜内主要设备

塑壳及微型断路器：

按IEC947标准设计制造并符合低压开关柜的操作要求，断路器短路分断能力应满足动热稳定性要求。塑壳断路器手柄防护等级在柜外操作时不低于IP55防护等级，额定运行时，塑壳断路器短路分断能力应满足动热稳定性要求。按钮指示灯的防护等级不低于IP65。

断路器额定电流在63A以上采用塑壳断路器，额定电流在63A及63A以下时采用微型断路器。

塑壳断路器选用：施耐德NSX系列（不含NSX-SG）、ABB Tmax XT系列、西门子3VA系列等同档次及以上产品，微型断路器选用：施耐德A9系列、ABB SH200系列、西门子5SY系列。

所选塑壳断路器极限分断能力应不低于50KA，适用于400~415Vac电压条件，并且短路分断：Ics＝100％Icu。

全系列塑壳开关采用电子脱扣器时，同时具有LSI三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能，并具有电流及时间参数整定范围广等特性。

所有提供的塑壳断路器机械寿命要求100A及以下塑壳断路器机械寿命不小于25000次，电气寿命不小于10000次；160A塑壳断路器机械寿命不小于25000次，电气寿命不小于10000次；250A塑壳断路器机械寿命不小于20000次，电气寿命不小于10000次；400A及以上塑壳断路器机械寿命不小于15000次，电气寿命不小于5000次。

多功能表：

所有动力柜的多功能表均采用同一品牌的三相四线制电度表。

多功能表所属断路器大于40A时，采用互感器式。精度等级：有功0.5S级，无功2级。

测量项目包括三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、电压、电流、频率、相序等。

多功能表具有停电读数功能，多功能表后端须具备通讯接口，同时由招标人委托的第三方自控单位负责将所有厂区的多功能数据进行统一接入，整合，并接入至系统中心。该系统中心为电力系统专用，具备485通信接口功能。

多功能数显表：多功能数显表能正确反映电压、电流、频率、功率、总功、无功等 参数，并带R485通信接口，且品牌、通信协议必须保证统一。

母线：

为确保人身安全，分支母线应为绝缘母线

母线材料为高导电的电解铜，表面镀银，母线的长度在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流

母线应具有防潮和阻燃性能，以及足够的介电强度

应提供电缆接线端子以便电缆出线，并应满足电气安全净距要求。

（3）电力电缆

a.产品标准和规范

本项产品应符合第一部分所设标准，并应与中华人民共和国国家标准相一致。

b.适用范围

运行条件

额定电压U0/U：0.6/1kV，频率：50Hz；

电缆导体最高额定工作温度为90℃；

短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体最高额定工作温度250℃。

c.技术要求

导体采用符合GB/T 3956的第1种或第2种退火铜导体。铜线性能符合GB/T 3953的规定。

绝缘

电缆绝缘采用交联聚乙烯绝缘料，耐火型电缆采用导体表面绕包耐火云母带和挤包交联聚乙烯绝缘的复合绝缘方式，绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤绝缘体，绝缘表面平整，色泽均匀。

绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，绝缘厚度的平均值不小于标称值，其最薄点厚度不小于标称值的90%—0.1mm。

绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和沙眼。

绝缘线芯的识别标识符合GB/T 6995.5的规定。

成缆：多芯电缆应绞合成缆，间隙采用非吸湿性材料填充圆整。

铠装：多芯铠装型电缆采用双层镀锌钢带间隙绕包，单芯铠装型电缆采用双层不锈钢带间隙绕包，尺寸符合GB/T 12706.1的规定。

护套

护套采用PVC-ST2型聚氯乙烯护套料，阻燃电缆采用阻燃PVC-ST2型聚氯乙烯护套料，护套紧密挤包在包覆层上，且容易剥离而不损伤绝缘。

护套标称厚度符合GB/T 12706.1的规定，其最薄处厚度不小于标称值80%—0.2mm。

电缆试验

根据GB/T 12706.1有关标准进行，投标人向招标人提供所有工厂例行试验及抽样试验项目的检测报告。

出厂例行试验（针对成盘电缆进行）见表1：

抽样试验（针对成盘或短段电缆进行）按GB/T 12706.1要求进行，见表2：

d.验收规则

产品由制造厂的质检部门检查合格后方能出厂，每个出厂的包件上附有合格证。

产品按标准规定或双方协议进行抽样试验，抽样试验结果不合格时，应从同一批电缆的另外包装件上取双倍数量的试样，就不合格项目进行试验，仍不合格，应100%进行试验。

e.成品电缆标志

成品电缆的护套表面印有制造厂名、产品型号、额定电压及长度标记的连续标志；标志字迹清楚、容易辨认，耐擦。成品电缆标志应符合GB/T 6995.3规定。

f.包装

电缆按招标要求长度妥善包装在符合JB/T 8137规定的电缆盘上交货。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头长度不小于300mm。

g.每圈或每盘上应附有标签标名：

·制造厂名或商标；

·型号及规格     mm2；

·长度   m；

·重量   kg；

·制造日期：年 月；

·标准编号；

·电缆盘正确旋转方向的符号。

h.运输

·电缆应避免在露天存放，电缆盘不允许平放。

·运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。

·吊装包装件时，严禁几盘同时吊装，在车辆、船舶等运输工具上电缆盘必须放稳，并用适合方法固定，防止互撞或翻倒。

表1

| 序号 | 试 验 项 目 | 指 标 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻测量 | 符合GB/T 3956的规定 | GB/T 3048.4 |
| 2 | 工频交流电压试验 | 3.5kV/5min 电缆不击穿 | GB/T 3048.8 |

表2

| 序号 | 试 验 项 目 | 指 标 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体检查 | 符合GB/T 3956的规定 | GB/T 3048.4 |  |
| 2 | 尺寸检查 | 符合GB/T 12706.1的规定 | GB/T 4909.2 |  |
| 3 | 热延伸试验 | 符合GB/T 12706.1的规定 |  | GB/T 2951.21 |

（4）柴油发电机组技术要求：

a.总则

本要求提出了该项目柴油发电机组的功能设计、结构、性能、安装调试和试验等方面的技术要求。

机组采用整体式结构，所有部件均稳固地安装在结实的底座之上，确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象。供货范围为全套交钥匙工程（包括柴油发电机组、箱体、拖车的设计、制造、运输、调试运行、培训及售后服务等工作）。

本技术要求为最基本的。凡本要求中未规定，但在相关设备的国家标准或 IEC 标准中有 规定的规范条文，卖方应按相应标准的条文进行优化设计、制造、试验，满足业主的功能需求。对国家有关安全等强制性标准，必须满足其要求，投标方所提供的任何替代指标不低于本技术要求。

b.设备采用的技术标准：

IEC34-1：旋转电机定额和性能

GB755：旋转电机基本技术要求

GB1105：内燃机台架性能试验方法

GB1859：内燃机噪声测定方法

GB2820：往复式内燃机驱动的交流发电机技术条件

GB2423.4：电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法

GB2423.16：电工电子产品基本环境试验规程 试验J：长霉试验方法。

GB3907 ：工业无线电干扰基本测量方法

GB5320 ：内燃机电站名词术语

GB12699：工频柴油发电机组额定功率，电压及转速

ZB J91 005：内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法

柴油燃料标准

柴油燃料 根据EN 590 标准

等级编号1-D 根据ASTM D 975-03 标准

等级编号2-D 根据ASTM D 975-03 标准

c.柴油发电机组配置要求：

柴油发电机组：备用功率≥60kW（400V，50Hz）；发电机组设有具有自动/手动启停机功能。

供货范围表

| 项次 | 设备材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 备用功率(ESP）≥60KW |  | 台 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 机组包含以下系统及附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机组辅助系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机组钢结构基座 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.2 | 减震装置 | 机组标准配置 | 台 | 1 | 含在机组内 |
| 2.3 | 启动电瓶 | 机组标准配置 | 只 | 2 | 含在机组内 |
| 2.4 | 三滤（空气、柴油、机油） | 机组标准配置 | 套 | 1 | 含在机组内 |
| 2.5 | 塑壳断路器 | 机组标准配置 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 排烟消声器 | 机组标准配置 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 排烟软连接 | 机组标准配置 | 套 | 1 |  |
| 2.8 | 机底油箱（不小于15h） | 机组标准配置 | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 排烟管（含保温）及弯头等附件 | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 2.10 | 市电浮充 | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 2.11 | 缸套水加热器 | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 2.12 | 调试材料（机油、防冻液） | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 2.13 | 箱体 | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 2.14 | 底盘拖车 | 供应商配套 | 套 | 1 |  |
| 3 | 安装服务工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运输 |  | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 就位 |  | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 调试 |  | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 培训 |  | 项 | 1 |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |

d.主要配置要求如下：

发动机选用电喷或电子调速机型、增压、中冷。

单支承无刷自激交流发电机，防护等级IP22，2/3节距，绝缘等级H级。

机组配套自动控制屏，控制屏置于机组底座。控制器设有手/自动启动、自动故障监管等功能，带功能选择器，指示及监管仪表等；

全套工业型消声器、波纹避震节、弯管等排烟系统组件；

机组自带三滤系统一套（包括：空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器）；

直流电启动并附 12V 或 24V 充电机，机组配备免维护蓄电池及电池连接电缆，风扇及闭式循环冷却水箱等；

单机输出开关，输出开关不小于125A；采用ABB、施耐德、西门子品牌。

机组配备机底油箱，容量≥250L。

机组配置水套加热器，满足极端低温天气下快速启动。

机组的安装包含但不限于：机组排烟系统、进排风系统、燃油管路对接、市电浮充充电器和电加热器及接口、拖车、箱体、箱体照明，加油口制作、机组调试所需的机油（15W-40/CF以上级别机油，容量满足所选柴油机的加注要求）、防冻液（-15℃以上级别，容量满足所选水箱的加注要求）、机组的操作维护培训等。

e.发电机组技术要求

柴油发电机组产品符合 GB2820《柴油发电机组通用技术条件》，并能满足以下所列性能指标。

总体性能：

机组设有12或 24 伏免维护蓄电池起动，容量保证连续起动机组六次，并设有柴油机拖动充电机，为电池充电。

机组自带风扇散热水箱闭式循环冷却，在环境40℃时机组冷却系统均能保持正常。

柴油机过滤系统：采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器，滤清器可以更换。

排烟系统：采用工业重型排烟消声器。

f.技术性能

发电机组技术参数

·输出功率（ESP）：≥60kW （备用功率）

·额定电压：400\230V

·额定频率：50HZ

·频率降：≤3%

·稳态频率带：≤0.5%

·相对频率整定下降范围：≥3.5%

·相对频率整定上升范围：≥+2.5%

·瞬态频率偏差：≤-7%

·频率恢复时间：≤3S

·稳态电压偏差：≤±1%

·瞬态电压偏差：≤-15%

·电压恢复时间：≤2S

·短时电流：300% 10S

·过载能力：常用功率110%（每12小时）过载使用1小时。

g.发动机主要技术参数

机组制造商与发动机制造商一致。

发动机结构：四冲程涡轮增压型。

启动方式：DC12\24V电起动。

冷却方式：闭式循环水冷却，自带40℃水箱，直驱风扇散热。

耗油率 (100%负载）：不得大于225g/kwh。

h.发电机主要技术参数

发电机为同步交流发电机。额定输出电压  400/230V  正弦波、50Hz，额定转速  1500rpm， 出线为三相四线，中性点直接接地系统。

·备用功率：≥60kW

·发电机效率：≥89％

·节距：2/3

·励磁方式：无刷自激

·绝缘等级：H级  防护等级：IP22

·发电机温升：在常用功率工况下，不超过110℃。

·发电机组设有短路和超负载保护，由随机空气开关进行。

·励磁方式：无刷自激（带自动稳压装置），集成数字式调压（非AVR）。

i.控制系统主要技术要求

机组制造商与控制器制造商一致。

机组自启动屏采用独立柜体安装于机组底座。

控制系统应具备贴近电球热损害曲线的反时限过流保护功能，并提供相应保护曲线。

控制屏功能：可实现全自动启动，发动机、发电机数据显示，历史故障记录，发动机故障保护，电能数据显示等。

自动控制功能： 机组应能0～100秒延时后（可调）启动，在收到远程停机信号后经1～30秒（可调）延时空载运行后自动停机，在收到远程紧急停机信号后应立即停机。

控制系统必须实现以下机组测量：发电机三相\线电压，频率，电流，功率，功率因素，发动机水温，发动机机油压力，发动机转速，蓄电池电压，机组运行时间，机组发电量等测量信号。

控制系统必须实现以下机组保护：当电压超范围，频率超范围，机油压力低，过电流，冷却水温偏高/低，欠/超速度，过载，电池电压低等故障时应能发出预警或报警停机功能。

控制系统通信：必须具有遥控功能，并提供通信协议和通信接口（232或485）

j.其他

机组保护装置：下列故障情况下，机组会自动停机，并发出相应信号：机油低油压、高水温、超速、启动失败。

可靠性：机组的平均故障间隔期不低于 2000 小时。

机组起动方式可选择：手动开关功能；全自动起动功能，当市电停电，起动时间＜15秒（可调），能自动启动机组（共有六次连续自动起动功能）。

结构及其他指标：三相四线制供电系统；机组控制屏的各电气测量仪表的精度等级等于或高于1.0级。

附件及附属装置：中标后，要求投标人提供附件清单（注明数量、型号、产地及生产厂家，原产地合格证）记入投标总报价中；随机提供三滤一套。要求投标人提供随机应供给的附属装置的清单及说明。随机附件应包括（但不限于此）消音器、免维护启动蓄电池、蓄电池连接线、波纹管、连接法兰、机组合格证、机组使用手册（含发动机、发电机说明书）等。

备品备件及易损件：要求投标人提供随机备品备件、易损件清单，计入投标总价中；

技术文件：投标人在设备鉴定合同生效后，应向买方提供外形尺寸，以便安排停放位置。

随机技术文件：卖方须提供完整的项目文件；设备操作与维修手册，材料清单，产品合格证书；

k.静音箱技术要求

静音箱结构特点：设计有加油口，油位显示计等，方便观察及加油，排烟部分集成在箱体内，整机美观，实用，人性化；箱体的立柱及顶板的各个棱角采用R50或R25折弯成型，最大限度保证结构的美观。

箱体进风装置采用板面冲孔内焊进风导风装置，在保证降噪效果的情况下，设计进风截面积满足最大兼容机组的风量和风压要求；并有效防止沙尘、杂物、雨水进入箱体，给发电机组造成危害。

排风装置：箱体一端为导风式排风箱排风经导风槽将气体排出，极大地降低机组排风噪声和沙尘的逆向回流。

正面设计有观察窗，使之不用打开门就可以观察智能控制器的全部内容，正面门板上设计有镶入式急停开关，方便紧急停车和安全操作。

顶部设计有排气冲气盖，有效地防止雨水或其他异物进入排烟管。还设计有足够大的螺旋式加水口，加水或防冻液方便。

箱体采用钣金结构组装成型，整体采用防雨，防雪，防异物结构设计，能在恶劣的环境下工作。

顶部设有吊环，用于机组吊装，底座设计有吊杠穿过孔方便搬运和安装。

机组全部采用喷塑钢锁及铰链，能适应大强度开关，牢靠。并安装防撞胶块，保护门板及箱体的涂层不受碰撞。

采用喷漆工艺，为户外粉，颜色由招标人选定（标准色：箱体为绿色，底座喷黑色）。

底座采用4—6mm热轧钢板折弯制成，焊接制成，表面喷漆处理，颜色：黑色，

箱内通风顺畅，箱内温度不会过高，不会出现功率折损或高温报警现象，保证机组正常运行功率；

箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效阻隔机组各处传出的不同噪声。

门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封，使箱体密闭。

消声器采用工业消声器，有效降低机组排烟口噪声，并加装充气防雨帽。

各部件有效接地，底座上预留接地螺栓1个。

l.静音箱型配置说明：

整机包含以下部件：

箱体钣金（含吸音、进排风装置）             1套

发电机组随机消声器及排烟管路（排风箱内）   1套

起吊装置（箱部安装）              1套

急停开关及开关盒                  1套

充气防雨帽                        1套

喷塑门锁及铰链加防撞块          （ 4-8）套

箱体安全标识及铭牌标识             1套

m.拖车参数说明

·底盘结构

车轴为优质冷拔无缝钢管，两端焊有安装轮毂轴承的轴头。轮毂安装在两个锥形滚柱轴承上，滚柱轴承可用调整螺母调整。

挂车车轮是可拆卸的盘式车轮，有可分离的并可互换的挡圈，车轮用多个双头螺栓固定在轮毂上。

挂车的车架由槽型梁焊接而成。左、右两侧纵梁有固定钢板弹簧的支座，横梁用以连接左、右纵梁和固定发电机组，机罩以及其他附件。车架前端设有牵引钩与牵引车相连接。

悬挂采用后钢板弹簧（主簧），前悬挂固定端的钢板弹簧销，采用支架切口、螺栓夹紧固定的方式，后端为滑板式结构。

挂车装有驻车制动系统。

本挂车配四个机械支承机构。当挂车较长时间停放在一地或工作时，应装上支承机构并旋转其手柄，使支座可靠落地工作。

·减震系统

厢体与底盘采用隔震方式连接。发动机、发电机与底座油箱间设有高效减震装置，该减震系统可保证在任何角度下，减震系统处于挤压减震作用下，不会产生剪切力，保证良好的减震效果。该系统可吸收机组95%以上的振动振动，确保机组运行时单振幅度小于0.5mm，同时，该系统也可有效隔绝挂车运行时对机组的不利影响。

·移动式挂车要求

移动电站结构高度一体化：电站拖运到目的地后可立即使用。移动式挂车电站须具有良好的全天候使用性能及其移动方便、速度快捷、性能可靠的优点，需适宜于野外作业和机动性作业；

全天候适用特性：移动电站的设计、选材、制造上需要充分考虑其使用环境，防雨、防雪、防音、隔热、防晒、防腐、防震抗冲击，挂车可行驶在各种道路条件而不致损坏机组，移动电站需具有全天候（即台风、风沙、大雨等环境下）的使用特性；

良好的通风系统和防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；

挂车电站工作时，必须停放在平坦地面上，利用手刹驻车；可利用底盘装置上的4只机械支撑加强机组的平稳。

| 移动底盘配置要求（不低于） |  |
| --- | --- |
| 底盘底座： | 采用4mm钢板折弯 |
| 轮 胎 ： | 四只165R13轮胎 |
| 弹簧钢板： | 9片弹簧钢板 |
| 花纹板： | 两侧平铺3mm花纹板 |
| 制 动 ： | 安装手动刹车 |
| 牵 引 ： | 牵引转向 |
| 轴 ： | 25KM/H低 |
| 重 量： | 300KG |
| 其 他： |  |

四十七、数字孪生系统——硬件部分

1 数字孪生服务器，交换机

（1）超融合一体机

标准机架设备；每节点配置：≥2颗Intel X86架构CPU （核心数≥16内核数，主频≥2.9GHz）。

每节点配置≥2块240G SSD企业级硬盘，用于安装操作系统，同时配置2块4 TB SATA企业级机械硬盘作为数据盘，2块≥480 GB SATA SSD 企业级固态硬盘作为缓存盘。

每节点配置≥192G DDR5 5600MHz内存，支持内存ECC自动纠错机制。

每节点配置6口千兆以太网卡和2个万兆光口。

含节点SFP+10G光模块2个。

每个节点配置2个白金冗余电源。

（2）存储交换机

24个10/100/1000BASE-T以太网端口，16*10GE/2.5GE/GE光口+8*25G/10GE/2.5GE/GE光口，2*100G/40G光口，支持子卡槽位*1。

支持1+1AC/DC电源冗余（默认含1个600W交流供电），支持1+1风扇模块。

包转发率960Mpps/1476Mpps，交换容量2.56/25.6Tbps。

实配：双电源。

（3）业务交换机

万兆三层全管理增强型交换机，包转发率480Mpps/672Mpps，交换容量2.4Tbps/24Tbps,24个千兆电口，8个25GE SFP28光口，VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架，金属外壳，挂耳默认自带，支持 1+1 电源备份（默认含一个80W交流电源），内置风扇。

2 数字孪生安全设备

（1）防火墙

·网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥5Gbps，IPS吞吐量≥1Gbps，全威胁吞吐量≥800Mbps，并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥13万。

·产品支持对不少于9100种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。

·产品支持勒索病毒检测与防御功能。

·产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。

·产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。

·产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。

（2）网闸

招标人生产网络为内网，数字孪生网络为外网。存在内外网数据交互配置。

3 智能投加算法及控制配套

(1)MPC

·支持90-260VAC\47—63Hz交流宽幅电压输入，集成电源防雷功能；

·标配两个以太网接口，集成信号防雷功能；

·采用高速工业处理器，并通过多CPU并行处理方式，增强算力；

·采用动态内存分配技术，节省内存开销，提高程序运行效率；

·满足0-60摄氏度、湿度0—95%范围内连续可靠运行；

·网络通讯支持IEC 61086-3-1 Class 2、Modbus TCP/IP等标准工业协议，可与主流PLC和上位系统进行通讯；

·基于硬件级的智能算法控制，采用神经网络为内核的模型预测控制器模块，满足多变量因数的控制需求；模型预测控制可以对被控对象的整体进行多个变量的控制，消除多个回路之间的相互影响具备预测的能力，可以根据多个回路的工况进行分析，从而对控制器内每一个回路的未来趋势进行预测并根据预测的结果对回路进行调节，具有更强的适应能力和更好的鲁棒性，适合处理过程的大滞后、强耦合特性，并能有效地解决过程可测干扰。

·可通过识别影响投加量的相关因素，进行数据采集和分析，建立矩阵模型，依据模型对未来趋势进行分析计算，提前采取控制策略。

·满足实时在线计算，滚动优化计算结果；控制器及时根据浊度、余氯、pH值进行大数据综合分析，及时修正模型控制，保障出厂水浊度、余氯和pH值稳定达标；降低水质波动，减少药剂消耗

·具备自学习功能，能够应对复杂工况场景下的加药控制，自动计算投加量，达到无人或少人值守的目的。选用的产品可进行多次开发，如投标人工艺发生变化，可进行模型重建，无需重新购买硬件或软件。

（2）模拟实验装置及平台

a. 6联实验台

·设备规格：6联实验台，安装于室内，需要接通原水管采样和预处理药后水采样。

·支持实验类型1：全自动混凝模拟实验、智能实验分析，联动加药控制；

·支持实验类型2：（无需增加设备）全自动混凝+预处理（3种液体药剂）模拟实验、智能实验分析，联动控制；

·实验精度：与生产数据对比精度大于90%；

·设备全自动运行实验，可连续自动运行；可根据进水水质变化情况，执行不同药剂类型实验；

·由反应器、自控阀门、变频加药

泵、变频搅拌器、自动化控制系统、在线水质流量等监测仪器、控制屏、服务器及柜体组成。

·智能模拟实验平台：

①配置触摸屏操作系统，可对实验数据实时监控分析，实验结果判别，如结果异常，重复实验；

②多参数调节，支持可人为设定加药浓度、搅拌速度、药剂反应时长，用于与水厂工艺匹配；

③预处理－絮凝反应过程辨识，辅助模型建立，水源水质突发变化后，动态更新系统模型；自动计算不同水质条件下最优加药方案。

b. 预臭氧试验平台

·设备具备臭氧发生制备、预臭氧混合反应、尾气破坏、水质检测等功能；

·设备为全自动设备，具备一套自动系统；

·预臭氧实验装置与模拟实验装置联动使用，支持整体预处理+混凝试验。

·设备为集成一体化设备。

·预臭氧设备具有臭氧操作平台，用于展示系统数据、臭氧实验控制、历史数据查询等。

4 水下矾花识别摄像机

（1）支持矾花监测：上传矾花检测区间起始，数量，密度，直径（最大、最小、平均）；最高分辨率可达2560 × 1440 @60 fps；支持雨刷除污，雨刷支持自动模式和手动模式，自动模式支持雨刷定时工作周期可设置；支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。

（2）符合IP68级防尘防水设计，可靠性高。

（3）标配5 m专用水下防腐蚀线缆（线缆接头需要在水上），满足水下5 m环境长时间使用需求。

（4）最大支持自定义配置5个矾花粒径检测区间，最小检测直径可配置为128um，支持设置最小 3s 检测输出一次检测数据。

（5）传感器类型：

·1/1.8" Progressive Scan CMOS

·最低照度：0.001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light

·宽动态：120 dB

·焦距&视场角：焦距：8 mm；水平视场角：37.5°；垂直视场角：22.1°；对角视场角：43.04°

·补光灯类型：白光灯

·补光距离：补光有效距离2cm

·视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

·最大图像尺寸：2560 × 1440

（6）网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；RS-485：支持。

（7）启动及工作温湿度：-10℃~40 ℃；

（8）外壳材质：专用防腐蚀复合材料 +316L涂层。

（9）供电方式：DC：12V。

（10）电流及功耗：电流 2.4A，最大功耗29 W。

（11）电源接口类型：2芯电源接口。

（12）恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。

（13）防护：IP68。

5振温传感设备

（1）有线振温传感器

·采用高可靠性防护和防水设计，保护室外恶劣环境正常使用。

·采用高精度的IEPE传感器，最高可采集到10kHz频段。

·内置放大电路，支持微小信号调节处理。

支持多种安装方式，包括磁吸、胶粘、螺丝，适应各类使用场景。

支持三轴振动加速度测量。

探测功能：内置IEPE振动传感器、温度传感器。

支持通道在线、离线状态上传。

温度测试范围：-30~90 ℃。

加速度量程：Z轴：±70g；X/Y轴：±16g。

加速度频率范围：Z轴：1Hz~10kHz（±3dB）；X/Y轴：1Hz～1500Hz（±3dB）。

防护：IP67。

供电方式：DC：5 V，0.1 A，最大功耗：0.5 W，（算法舱供电）含：传感器连接线缆。

（2）有/无线采集站

·智能声振温算法舱。

·具备边缘分析和推理功能。

·支持在线标定功能，用户可以自行标定故障类型；产品支持音频诊断算法库的更新。

·设备可以搭配传感器实现声音、温度、振动三个维度数据采集与分析。

·探测功能：可以采集振动加速度、温度、声音、转速信号。

·无线采集站可支持无线蓝牙连接、配置传感器。

·最高采样率：32kHz（有线）/16Khz（无线）。采样时长可调：5s/10s/30s/60s。采样周期可调：30—240min可调，支持连续采集。

·算法：

①支持振动机理分析算法，计算时域、频域特征；

②可配置时域、频域特征报警阈值；

③可配置温度报警阈值；

④支持AI声纹分析算法，支持算法模型在线更新；

⑤支持导入声音正常、异常样本，用于样本比对；

存储功能：

①存储温度、转速、振动加速度数据，CSV格式，支持文件下载；

②存储声音数据，WAV格式，支持文件下载；

③存储特征值，振动有效值、峰峰值等，支持特征值导出；

④存储振动、声纹、温度报警结果，支持结果导出；

·网络协议：HTTP/HTTPS，FTP，NTP，IPv4/IPv6。

·接口协议（API）：ISAPI，ISUP。

·用户管理：多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户。

·浏览器：无插件预览， 使用本地服务预览：支持谷歌，Edge89+ 。

·移动网络：支持4G全网通。

·网络：1个RJ45 10 M/100M/1000M自适应以太网口。

·声振温通道：8路输入：6芯航空头。

·报警：1路输入，1路输出。

·SIM卡：自带SIM卡。

·RS485：支持RS-485接口对外通信。

·复位：支持RESET按键一键复位。

·SD卡：支持拓展SD卡 。

·供电方式：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：10 W ； PoE：802.3at，Class 4。

（3）无线声振温传感器

·采用高可靠性防护和防水设计，保护室外恶劣环境正常使用；

·采用高精度的IEPE传感器，最高可采集到6kHz频段；

·内置放大电路，支持微小信号调节处理；

·支持多种安装方式，包括磁吸、胶粘、螺丝，适应各类使用场景；

·支持三轴振动加速度测量；

·支持无线蓝牙传输数据，不需要布线，安装非常方便；

·探测功能：内置IEPE振动传感器、温度传感器；

·支持通道在线、离线状态上传；

·有效工作距离：空旷场地：100m；有遮挡场地：20m；

·温度测试范围：-30~90 ℃；

·加速度量程：Z轴：±70g；X/Y轴：±16g；

·加速度频率范围：Z轴：1Hz~6kHz（±3dB）；X/Y轴：1Hz～1300Hz（±3dB） ；

·供电方式：内置不可充电电池，3.6V 8500mAh；

·防护：IP67。

6 枪球一体机（AR实景平台专用）

（1）全景600万臻全彩拼接，细节球机400万32倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节。

（2）全景采用2个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像。

（3）支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件。支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米。支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。

（4）人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级。

全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取。

道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测。

（5）支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标。

支持GB35114A级安全加密

（6）参数要求

·传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS

·最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON）， 0Lux with lght；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON），黑白0.0001Lux @(F1.5，AGC ON）， 0Lux with light；

·光学变倍：【全景】不支持；【细节】32倍。

·焦距：【全景】2.8mm；【细节】6～192mm。

·视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】59.8°~2.3°

·补光灯类型：混合光（红外+白光）。

·补光灯距离：【全景】暖白光30米；【细节】暖白光50米，红外200米。

·防补光过曝：支持 。

·水平范围：【全景】不支持；【细节】0-360°。

·垂直范围：【全景】12-24°；【细节】-20-90°（自动翻转）。

·水平速度：【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 。

·垂直速度：【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 。

·主码流帧率分辨率：【全景】

50 Hz:25 fps(3632 ×1632,3680 ×1656)

60 Hz:30 fps(3632 ×1632,3680 ×1656)

【细节】

50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

60 Hz:30 fps(2688 × 1520 , 2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

·视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。

·宽动态：真宽动态/120 dB。

·陀螺仪：支持。

·内置扬声器：1个内置扬声器，有效距离可达20 m。

·网络接口：支持100M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据。

·SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持512 GB。

·报警：7路报警输入，2路报警输出。

·音频：1路音频输入，音频峰值：2—2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%。

·1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω。

·RS-485：支持。

·恢复出厂设置：支持 。

·电流及功耗：供电方式：DC36V，1.67A。

·防护：IP67；符合GB/T 17626.5 认证标准。

7 轨道机器人

（1）轨道机器人主机

·采集设备红外图像，实时温度分析，异常告警；采集表计高清图像，支持搭配后端表计识别算法实现智能分析识别（指针/数字/开关/故障灯等）；采用滑触线供电，可实现7*24小时全天候巡检监测；最小转弯半径300mm，满足狭小空间巡检需求；升降云台设计，行程可达1.6m，行程范围广，适配配电间巡检纵深环境。采用视觉面阵+超声多传感器融合避障。

·技术参数

水平运行最小停止精度±3mm；传感器：1/2.8＂CMOS；最大图像分辨率：2688 × 1520；焦距：4.8～120mm；补光功能：白光灯补光照射距离30m；最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON）；黑白：0.01Lux @ (F1.6，AGC ON) ；聚焦： 半自动/手动；

水平范围：水平360°；

水平速度：0.1°-30°/s；

垂直范围：垂直-90°~ 90°；

垂直速度：0.1°-30°/s；

预置点精度：±0.1°；预置点个数：5000个；

行走方式：导轨运行；行走速度：双向0～1.2m/s可调；行走停止精度：±3mm；定位方式：电机编码器、线性霍尔和NFC标签组合定位；最小转弯半径：300mm；刹车距离：1.2m/s速度下紧急避障距离≤500mm；

升降行程：1600mm；升降精度：±2mm；升降速度：0.1～0.2m/s可调；避障检测范围：前、后避障距离100mm—1500mm可调，向下避障距离200mm；检测物体大小100x200mm；

双向对讲系统：支持；告警：支持急停和异常状态下后台推送、本体状态灯和云台语音告警；温湿度传感器：支持。

客户端：C/S客户端、iPower电力平台客户端；网口：调试网口；SD卡存储：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；通信接口：电力载波，支持2.4G频段wifi通讯（仅做调试）；通讯速率：电力载波通信带宽≥60Mbps；电源输入：电控箱输入：AC200-240V/3.4A；滑触线供电：DC36V/9.7A，输出功率350W；防护等级：IP42；工作温度和湿度：温度：-10℃～50℃；相对湿度：5%～95%；外壳材质：塑料，外壳涂层防腐蚀；传感器类型：氧化钒非制冷型探测器。

热成像镜头焦距：7 mm；热成像近摄距：0.6 m；最大光圈值：1.0；视场角：88.5°（H） × 73.2°（V）；调色板：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿蓝、深蓝；测温精度：±2度或量程的±2%（取最大值）；测温范围：-20 °C~150 °C，0 °C~550 °C   含轨道机器人安装服务。

（2）供电通讯一体箱

·电控箱包括：供电单元、载波通信、交换机等设备，实现交电220V到轨道机本体直流36V输送，保障轨道机正常运行。

·整体结构采用拼焊结构，刚性好、牢固可靠，有效防尘，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。

·箱柜采用壁挂安装方式，具有防虫、防鼠功效。

·箱体顶部有敲落孔，需要时可以实现上出线，底部带进出线孔，进出线方式灵活可选择。

·电源：AC 220V 输入。

8 排泥AI相机

（1）支持开放应用平台，可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，可导入第三方智能应用，共享算力1.5 T、系统内存60 MB、智能内存370 MB、eMMC存储资源2 GB。

（2）支持AI开放平台，支持AI模型的下发和运行，生成检测结果并上传业务平台。

（3）采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。

（4）最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态120dB。

（5）标配2个内置麦克风，1内置扬声器，1路音频输入，1路音频输出。

（6）支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口。

（7）支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM无线网络传输（全网通）；支持三码流技术，支持同时20路取流。

（8）电源供应：DC：12 V ± 20%；防护等级：IP67；宽动态：120 dB。

（9）参数要求：

·传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

·最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）

·黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

·焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°

·4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°

·6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°

·8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°

·防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光；补光距离：暖白光：最远可达30 m；红外光：最远可达50 m；红外波长范围：850 nm ；最大图像尺寸：2560 × 1440；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；移动通信类型：4G

·制式：LTE FDD、LTE TDD、WCDMA、TD-SCDMA、GSM/GPRS/EDGE

·频段：LTE FDD：B1/3/5/8

·LTE TDD: B34/38/39/40/41

·WCDMA: B1/B8

·TD-SCDMA: B34/B39

·GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz

·上下行速率：Cat.4，下行150Mbps，上行50Mbps

·SIM卡类型：SIM/Nano

·接口类型：外甩线

·电源输出：DC12 V，100 mA

·报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

·RS-485:1个RS-485；复位：支持。

·SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB

·网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

·音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

·防护：IP67

9 在线式声学成像仪及配套

（1）有线振温传感器

1）采集内容：可采集振动、温度、转频、工况；

2）振动加速度频率范围：高频0.1-20kHz，低频0.1-8kHz；

3）测温范围：-40℃~120℃（设备表面温度）；

4）磁力计参数：±50mT；

5）采集周期：指标支持秒级，波形分钟级；

6）谱线数及长波形采集能力：谱线数大于400线，最大可达4M个采样点；

7）故障监测：集成了智能诊断算法；

8）Ethernet-APL：2线以太网，电源与数据通讯共用两线；

9）通讯协议：MQTT

10）传输距离：1KM

11）IP等级：IP 68防水防尘等级

（2）有线采集站

1）支持10Mbps的速率下实现长达1000米的桥接距离；

2）接线工作量少，可降低操作复杂度；

3）可采集和分析大量额外数据（大数据），实施预防性维护等新型解决方案以提高可用性；

4）实现两线以太网转普通以太网功能；

5）两线以太网，电源供电和数据通信仅仅需要2根线，并支持级联。

（3）无线声振温传感器

1）采集内容：可采集振动、温度、声纹、转频、工况；

2）振动加速度频率范围：高频0.1-20kHz，低频0.1-6kHz；

3）测温范围：-40℃~120℃；

4）声纹采集：最大采样率≥44kHz；

5）磁力计参数：±50mT；

6）使用寿命：采用一次性锂电池19000mAh，常温环境测试下可工作三年；

7）支持双协议：蓝牙5.0及4G双协议自动切换功能；

8）谱线数及长波形采集能力：谱线数大于400线，最大可达4M个采样点；

9）故障监测：集成了智能诊断算法，用蓝绿白3种灯直接预警设备故障严重程度；

10）连接手机：可直接与手机APP连接，实现波形采集、临时点巡检；

11）IP等级：IP 68防水防尘等级。

（4）无线声振温网关

1）网关与无线传感器最大可视无障碍通讯距离大于100m；

2）支持协议：ZIGBEE通讯、LORA通讯、双频Wi-Fi通讯、4G通讯、以太网、RS485；

3）与手机APP配置：可连接手机APP，实现网关配置、传感器的临时波形采集；

4）工作温度（环境）：-20℃-70℃；

5）工作湿度：10%—95% RH；

6）IP等级：IP66。

（5）在线声成像组件

1）频带宽度：1 kHz~100 kHz

2）麦克风数量：132个低噪MEMS麦克风

3）信噪比：≥70dB

4）传感器底噪：28dB

5）灵敏度：-26dB FS

6）摄像头视场角FOV：≥75°

7）外壳材料：316L不锈钢

8）供电方式：DC 12V

9）物理接口：RJ45/RS485

10）工作温度：-40℃~+70℃

11）有线通信：至少Ethernet 10/100M自适应

12）无线通信：Wi-Fi

13）防爆认证：Ex ib IIC T4 Gb

10 智能NVR及硬盘

（1）智能NVR

标准机架式16盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源。接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入。

①硬件规格

·存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘

·视频接口：≥4×HDMI，2×VGA

·网络接口：≥4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口； 2×SFP千兆光口

·报警接口：≥32路报警输入，16路报警输出

·串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

·USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0

·扩展接口：1×eSATA

②产品性能

·输入带宽：≥1280Mbps（开启RAID后为640Mbps）

·输出带宽：≥1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）

·接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入

·解码能力：最大支持32×1080P

·显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出

·RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

③智能应用

·整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用。

·以文搜图应用

内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；

支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；

以文搜图能力：≥128路

以图搜图能力：≥128路

支持独立的应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。

·目标识别应用

目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张

目标抓拍：≥8路视频流（2MP）

目标比对：≥16路图片流

（2）NVR硬盘

·空气盘， CMR传统磁记录

·传输速率≥267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

·高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

·刻录技术：CMR

·平均读写功率（W）：7.3W

11 火灾探测相机

（1）功能特性

·支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常检测。支持音频异常探测等功能。支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR。支持双光融合、叉车去误报、太阳反光去误报等智能算法。

·重复报警过滤功能检验：可对测温、火点检测、烟雾检测等重复报警进行过滤，过滤时间（1s～60h）可设置。

（2）应用场景

·热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；热成像像元尺寸：12 μm；热成像响应波段：8~14 μm；热成像分辨率：256 × 192；热成像焦距：10 mm；热成像视场角：18°×13.5°；热成像最大光圈值：F1.0；热成像数字变倍：×2,×4；热成像帧频：50 Hz: 25 fps；热成像近摄距：3.5m；空间分辨率MRAD：1.24；噪声等效温差NETD：≤ 35 mk(@25 °C,F#=1.0）。

·伪彩：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种；温度异常功能：全屏测温。

·专家模式：10个点，10个框，1条线总计21个测温规则；测温范围：一档：-20 ℃~150 ℃；二档：0 ℃~650℃；

·测温精度：测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值）；

·吸烟检测最远报警距离：15m；防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）：70m；最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：15m。

·可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS；可见光焦距&视场角：12.4mm,24.6°×14°；可见光分辨率：2688 × 1520；烟雾最远报警距离（以1㎡烟雾为准）：70m；最低照度：0.0089Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR；可见光补光功能：补光最远可达30米（支持红外和白光补光）；可见光光圈值：F1.6。

·报警联动：内置混合补光灯（支持红外和白光补光）、内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警；防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测；最大预览路数：20路；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM。

·报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入。

·报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置。

·音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p]。

·音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω。

·复位键：1个复位键。

·RS485控制接口：1路；网口：1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口；SD卡存储：支持TF卡（Micro SD卡），需单独购买，最大支持256G。

·电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3at, class 4）。

·备注：需单独购买DC 12V电源适配器。

·功率：12 VDC ± 25%: 1.2A to 2A, max. 18W。

·PoE (802.3at, class 4): 42.5 V to 57 V, 0.32 A to 0.43A, max. 18W.

·工作温度和湿度：-40°C~70°C，＜95% RH。

·测温环境温度：-20°C~50°C。

·防护等级：IP67。

12 微距表计摄像机

（1）设备采用方块形小型化设计，方便安装。

（2）采用白光补光，保证色彩颜色还原，可全时段分清红/绿等色彩。

（3）支持低功耗模式，最低功耗1.03 W，可以有效节约能源。开启后，若设备30 s内无访问则进入休眠，可通过访问或抓图任务唤醒。

（4）电源供应：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af

（5）参数要求

·传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

·最低照度：彩色：0.5 Lux @（F2.0，AGC ON），0 Lux with Light

·宽动态：120 dB

·焦距&视场角：4 mm @F2.0，水平视场角：79.6°，垂直视场角：63.8°，对角视场角：93.4°

·补光灯类型：白光灯

·补光距离：最远可达500 mm

·视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/MJPEG

·子码流：H.265/H.264/MJPEG

·最大图像尺寸：2560 × 1920

·SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

·音频：1个内置麦克风

·复位：支持

·网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

·启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

·存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

·电源接口类型：DC圆口，外径Ø5.5 mm，内径Ø2.1 mm

·电流及功耗：正常模式：DC：12 V，0.22 A，最大功耗：2.65 W，PoE：802.3af，36 V~57 V，0.09 A~0.06 A，最大功耗：3.3 W

·低功耗模式：DC：12 V，0.09 A，最大功耗：1.03 W，PoE：802.3af，36 V~57 V，0.04 A~0.02 A，最大功耗：1.3 W

13 四足机器人

（1）参数要求

·行走速度：≥ 1.5 m/s （最大速度）， 可稳定慢速行走 (≤ 0.3 m/s) 用于精细检查；

·越障高度：≥ 20 cm （可跨越常见管道、门槛、小型沟渠）；

·爬坡能力：≥ 30° （能稳定攀爬水厂常见楼梯、斜坡）；

·涉水深度：≥ IP67 防水等级，能在潮湿、少量积水地面稳定行走；

·地形适应：良好适应水泥地、瓷砖、钢板、碎石、草地等水厂常见地面；

·续航能力：标准工况（含传感器运行、数据传输）下单次充电连续工作时间 ≥ 2.5 小时，支持自动/手动返回充电桩充电。

·负载能力：有效负载 ≥ 20kg （包含所有必需传感器及云台）。

·尺寸与重量：尺寸需适合水厂通道、楼梯等空间；重量需合理，避免对脆弱结构（如格栅板）造成损害；

·温度：-20°C ～ +55°C （需覆盖水厂冬夏极端温度）。

·防护等级：≥ IP67 （防尘、短时浸水），关键电子部件需有额外防护。

·高清摄像头：有效像素≥400万，用于常规视频巡检、仪表读数（配合AI）、现场拍照取证，要求低照度性能良好。

·热成像相机：分辨率 ≥ 256×192，测温范围 -20℃ ～+55℃，精度 ±2℃。

·用于检测电气设备发热、管道保温失效、轴承过热等。须具备点、线、区域测温分析功能。

（2）功能要求

·建图能力：支持快速构建水厂室内外高精度2D/3D地图。

·导航能力：支持在复杂动态环境中（轻微移动障碍物）自主路径规划与避障。能在通道、楼梯间可靠导航。

·自主巡检：能在预先规划好的地图和路线上完全自主运行，完成预设的巡检任务（按点、按路径）；

·遥控操作：支持通过专用手持终端或后台软件进行实时遥控操作（行走、云台控制、传感器操作），具备低延迟视频传输；

·任务管理：支持创建、编辑、调度、下发、执行、暂停、恢复多种巡检任务计划；

·环境感知与避障：实时感知周围环境（静态/动态障碍物），具备多层级的避障策略（减速、绕行、停止），确保人、设备和自身安全；

·状态自检与上报：实时监测自身电量、各种传感器状态、系统健康度，并主动上报异常；

·跌倒自恢复：在非极端情况下，能自主从跌倒状态恢复站立；

·物理障碍物交互请求：机器狗须具备在抵达预设的防火门/挡鼠板前安全距离时，自动识别门状态（开/关/锁闭）的能力，使机器狗能够顺利通过门；

·智能充电桩要求：支持机器狗自动精准对接充电；充电时间：≤3小时；防护等级：≥ IP44；具备状态指示功能；支持多机协同充电管理（若采购多台）；提供安全隔离和过充保护；

（3）门联动改造

现状设备间出入大门情况如下：

·有部分设备间有1到2步的台阶或斜坡，有10扇门左右；

·基本上30扇门均有高度0.5m上下不等的防鼠板安装；

·每扇门均有海康威视人脸门禁系统，现阶段出入通过人脸识别或者刷卡；

本项目需要投标人对现有门进行改造，要求机器人能顺利进入，且出门后能够自动关闭原有的门，同时原有门禁能自动闭合。对水厂内设备间进行巡检，需对入口门禁和防鼠板等进行改造，防鼠板安装开门机实现与机器人联动。

本实施方法仅为参考方法之一，投标人可自行选取其他合理办法，无论何种方式，上文所涉要求统一：在原有门禁基础上额外加装一个蓝牙接近开关，并配置电动闭门器，机器狗配置蓝牙感应装置实现联动，当机器狗接近门时，通过蓝牙感应实现大门与防鼠板的自动开关。并与原有人脸一体机门禁进行联动，进门前通过检测自动开门，关门前通过连锁，自动吸合磁力锁。

（4）系统集成

投标人采购机器人后，需要将机器人进行二次的定向开发，并完成相应的需求功能，详见软件平台技术要求描述。机器人选取参考品牌或同一档次及以上单位采购，使用功能开发由投标人选取第三方单位定制实施或者自行定制。无论投标人如何选择，要求与机器人相关的业务，必须进行整体的系统集成，清单中包含项有门联动改造、四足机器人、一体化智能巡检平台、机器人巡检算法。

14 全厂定位系统

（1）手环型定位终端

·环境温度：- 25~+65℃；

·电池参数：1节PL853545-1000mAh锂离子电池；

·Spesincation or Produet Uo:DC4.3V, Io: 1.5A;

·频率范围工作频率范围区间：3.7GHz-6.74GHz；

·发射功率发射功率密度；小于-41dB/MHz；

SOS报警终端带SOS报警按键，定位时可以触发平台报警，防拆报警终端定位状态解锁后会上报信息到平台，心率功能终端支持心率检测，数据上传平台，抗拉力强度终端扣合状态，可承受50kg拉力，低电告警设备电量低于设定阀值时，可触发报警；蜂鸣功能终端能接收到平台的指令，发出蜂鸣报警声；振动功能终端能接收到平台的指令，发出振动；休眠唤醒终端解开防拆锁后会进入低功耗睡眠状态，重新锁好防拆锁能够激活唤醒符合终端配合平台支持高度检测功能；高度检测高度检测精度≤10cm4.1cm~6.7cm.12定位精度≤10cm （室内环境，平均定位精度）6.9cm1.13RFID功能终端支持内置RFID卡；覆盖范围空旷环境终端应能检测到范围400米内的基站信息；充电接口设备具备磁吸式充电接口；供电方式内置可充电电池，工作续航终端连续工作时间大于3个月（支持连续工作3个月）。

（2）定位基站

·频率范围（UWB）工作频率范围区间：3G-10GCh。

·发射功率（UWB）发射功率密度：≤-41dBm/MHz，可调。

·定位精度（UNB）测距精度≤5cm，无遮挡平均定位精度≤10cm，一般遮挡下。

·蓝牙通讯协议蓝牙发射功率BLB5. 1,2.4GHZ，信道带宽≤2MHz。

·定位精度（蓝牙）无遮挡平均定位精度<=1m

·防水防尘等级IP68.

·高温高湿运行设置85°C/85%RH，上电运行72H，设备工作正常。

·低温运行设置低温（-40土2）°C，上电运行72H，设备工作正常。

（3）通信基站

频率范围 （UWB）：工作频率范围区间：3G-10GHz；

发射功率（UWB）：发射功率密度：≤-4ldBm/MHz；

测量体制满足TOF（TOA）/TDOA；

定位精度（UMB）：测距精度≤5cm；无遮挡平均定位精度≤10cm；平均定位精度≤30cm。

15 表计检测服务器

（1）硬件要求：

·标准机架式16盘位NVR支持硬盘热插拔；2个HDMI，1个VGA；支持满配≥20TB硬盘。≥4个10M/100M/1000Mbps网口；≥2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口。报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出。

·输入带宽：512Mbps；输出带宽：512Mbps；接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持24×1080P；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

（2）智能应用

a.表计识别

·表计：

【指针类】读数指针：SF6表，电流电压表，压力表，6L2功率因素表，6L2功率表，6L2频率表，计数器，油位计，泄漏电流读数表，主变油温表，有载调压表，FJZD压力温度表，状态指针/旋钮：旋转指针分合字符断路器， 平移指针分合字符断路器，旋钮开关。

【数值类】机械数值表，LED数表，智能数表。

【状态类】

字符类：分合字符球状断路器，分合字符断路器。

颜色类：呼吸器，三色灯，指示灯。

开关类：双柱水平旋转隔离开关。

开合类：垂直伸缩隔离开关，三柱水平旋转隔离开关，柱状压板，一字压板，空开状态。

【液位】液位：视窗液位，读数液位；尺子：直尺。

b.缺陷类算法（17种）

器件缺陷（10种）：表计（表盘模糊，表盘外壳破损，表盘破损，表计读数异常），硅胶筒（硅胶变色，硅胶筒破损），呼吸器（油封异常），绝缘子（绝缘子破损），箱门（箱门闭合异常），压板（压板合）

环境缺陷识别（4种）：鸟巢，悬浮物，地面油污

标定集的个数：支持5000个表盘标定

单芯片分析能力：图片流分析 1张/2秒

b.人

·人脸识别：人脸抓拍+人脸比对

·人数统计：倾斜客流统计+区域人数统计

c.行为

·安全帽反光衣：安全帽（颜色：红黄蓝白橙）+反光衣（颜色：绿橙）

·岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留

·抽烟打电话：抽烟+打电话

·街面行为分析：倒地+聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）

·周界防范：区域入侵+越界+进入区域+离开区域

d.事件

·烟雾火点：近距离烟火检测（室内、园区）

·通道占用（室内消防通道占用）

e.AIOP

·支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行

（3）设备总性能规格

设备内置12颗GPU，默认配置8个GPU直接分析（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析）+4个GPU（大模型二次研判）

四十八、数字孪生系统——软件平台

由于该平台集成度较高，故下文中所述的相关必须使用的第三方成品软件或须第三方支撑的成熟技术，为表述方便，招标人仅选择了目前主流软件或技术，而并非要求投标人严格按其选择，投标人仅需结合该成品软件所发挥的作用，自行选配同档次即可，但必须满足招标文件所述的相关要求。如deepseek，K8S+Docker，UnrealEngine等。

1 平台总体要求

本项目软件平台采用 “孪生监管平台 + 自动化控制 + 信息化平台 + 智能分析” 的建设模式，以 “安全、高效、优质、节约” 为核心，构建全方位、全流程、全生命周期的数字孪生体系，具体要求如下：

（1）实现全业务三维可视化管理

构建高精度三维孪生模型，实现厂区地形、建筑物、构筑物、设备、管线等物理实体的 1:1 数字化还原，覆盖原水进水至清水出水的全制水流程。通过三维可视化界面，直观呈现工艺运行状态、设备运行参数、水质指标等关键信息，支持场景漫游、设备定位、数据钻取等交互操作，达到 “沉浸式体验” 和 “虚实精准映射”。

（2）达成全流程智能管控

基于大模型和机器学习算法，实现制水过程的智能优化和自主决策。包括智能加药控制、滤池反冲洗预测、设备预测性维护、泵组优化调度等核心功能，以实现化学原料、能耗成本的智能节降，提升工艺调整的精准度和及时性。

（3）建立设备全生命周期管理体系

整合设备基础信息、运行数据、维护记录、故障日志等全生命周期数据，构建设备健康档案和知识图谱。实现设备故障提前预警，关键设备故障诊断准确率不低于 95%，减少因设备突发故障导致的生产停滞，延长设备使用寿命。

（4）降低人工干预

通过本平台高度集成的自动化监测、智能预警、远程操控等功能，减少人工干预频次，提升异常响应效率。实现制水全流程关键指标的自动监测、异常情况的智能告警和应急处置方案的快速推送，降低现场巡检工作量，逐步达成 “无人值守、有人巡检” 的运营模式。

（5）构建可扩展的系统架构

系统设计须具备良好的兼容性和扩展性，支持与现有 SCADA 系统、智慧制水平台、仓储管理系统等无缝对接，同时预留与未来其他水厂系统的集成接口，实现多水厂协同调度和统一管理，为后续业务拓展提供灵活支撑。

2 系统建设要求

（1）系统架构要求

项目应采用 C/S 和 B/S 混合架构，支持 PC 端、移动端、大屏端等多终端无插件访问，满足不同场景下的操作需求。

系统应基于 “边缘层 - 网络层 - 平台层 - 应用层 - 终端层” 的五级架构设计，其中边缘层负责现场数据采集，网络层通过厂区内网或 5G 专网实现数据传输，平台层提供数据处理、模型训练和服务支撑，应用层实现各类业务功能，终端层支持多设备适配。

系统应支持 SaaS 模式部署，具备企业用户管理和组织架构管理功能，各业务数据独立分离，保障数据安全性和私密性。采用容器化部署技术（K8S+Docker），支持系统横向扩展和负载均衡，满足高并发访问需求。

（2）数据管理要求

本项目应建立宋六陵水厂数据库，涵盖地理信息数据、BIM 数据、制水业务数据、制水工艺数据、设备运行数据等五大类数据，实现多源异构数据的统一存储和管理。支持 OBJ、FBX、STEP、STL、ASE 等常见格式的模型数据存储，兼容 MySQL、Redis、Clickhouse、Iotdb 等多种数据库类型。同时具备强大的数据治理能力，包括数据清洗、预处理、血缘追踪、权限管理等功能，实现设备时序数据、业务数据和三维空间模型数据的互联互通和映射关联。可通过数字线程工具构建工业知识图谱，支持百万级节点、千万级实体关系的高效查询。

（3）三维建模与渲染要求

本项目应采用 "BIM+IoT+AI" 四维融合建模技术，实现厂区高精度多格式兼容建模。关键设备（含且不仅含原水进水调流阀5台，出厂水阀2台，膜提升泵6台，臭氧接触池提升泵12台，潜水搅拌器12台，反冲洗泵9台，石灰、矾、次钠制备投加装置各1套）满足 LOD 4 级（高精度毫米级模型）建模精度，确保模型几何精度和拓扑纹理质感与物理实体一致。采用 Unreal Engine 虚幻引擎进行高保真渲染，支持 Lumen 动态照明和 Nanite 微多边形几何技术，提升场景真实感。通过 LOD 多层次细节技术、GPU 实例化渲染等优化手段，降低算力消耗，保障复杂场景的流畅运行。支持天气状态模拟、光影特效展示等环境渲染功能，提升实景还原程度。

（4）人工智能与仿真要求

本项目应集成大模型（如 DeepSeek）和机器学习算法库，如卷积神经网络（CNN）、长短期记忆网络（LSTM）、Transformer、支持向量机（SVM）等，构建制水过程预测分析、工艺优化、故障诊断等智能模型。具备数字孪生物理仿真引擎，支持制水工艺参数、流体动力学等物理参数的实时仿真计算，可模拟水流形态、药剂扩散、设备运行等动态过程。

（5）性能要求

本项目需支持最大用户数不少于100个，支持同时在线并发推送云渲染画面用户数不少于20个。支持海量数据处理能力，可接入数据点位不少于100000点，且远期可以通过增加服务器算力基础进行点位扩容。支持百万级历史数据的快速查询和趋势分析，支持场景内多对象的批量选择、移动、旋转、缩放等操作，响应流畅无卡顿。

3. 系统功能详细要求

（1）数据平台

宋六陵水厂数字孪生系统核心数据平台底座，须具备对接宋六陵水厂现场设备、中控系统、传感器以及业务系统等现实物理世界各类时序数据和业务数据协议，转换成数字孪生所需的结构化/非结构化数据能力。在数据接入方面，必须具备设备数据以及业务数据对接能力，支持数据规则配置，数据验证及监控能力，在数据管理方面，提供数据共享访问服务和数据访问权限服务，必须具备数据清洗与预处理、数据治理、数据分析、数据监控与审计、数据血缘追踪以及数据访问与权限管理等能力，支撑整体数字孪生系统的数据需求及运行管理。

技术要求：

·工业时序数据实时采集处理能力：

①	系统需支持多种工业通信协议和数据接口标准，包括OPC UA、Modbus、MQTT、HTTP (s）、Socket、SNMP、JDBC、Kafka等，可与PLC、传感器、SCADA系统、智慧制水平台等无缝对接；

②	必须支持工业时序数据的高并发采集与实时处理，具备秒级响应能力；

③	单节点数据采集与处理吞吐量 ≥ 10000 条/秒；

④	数据从采集到入库的端到端延迟≤2秒。支持断点续传、数据压缩功能；

⑤	支持≥30个ETL任务或分析任务并发执行，资源隔离不影响核心业务。

·平台需支持将原始时序数据通过规则引擎或机器学习模型转换为业务事件，实现复杂事件处理。

①	事件定义必须包含时间窗口、条件判断（大于、小于、等于、区间）、逻辑组合（AND、OR、NOT）、事件关联（如序列匹配、缺失检测）等能力，并支持将多个原始事件聚合生成新事件。

②	单节点规则匹配能力 ≥ 5000条事件/秒；

③	规则引擎支持分布式部署，线性扩展。

（2）仿真平台

提供仿真模型管理、仿真方案搭建、仿真验证以及仿真服务的管理能力平台。本平台必须具备各类仿真模型的载入、维护及管理功能，可根据宋六陵水厂业务需求，构建仿真流程，设置仿真参数并对仿真的方案进行保存；平台可通过数字线程工具获取仿真数据后，基于平台的仿真引擎能力按照模型规则进行仿真计算，最终得到对应结果和指标的预测数据。

技术要求：

·支持流体动力学、设备运行机理、工艺过程等多类型仿真模型的集成管理；仿真计算精度误差≤5%，仿真结果与实际运行数据的拟合优度≥95%；

·支持多仿真模型的协同运行，可实现至少10个模型的并行仿真计算；仿真服务接口响应时间≤3 秒，支持高并发访问，吞吐量≥500 QPS。

（3）智能平台

平台需集成DeepSeek等国产相似的大模型，具备智能算法模型管理、运行验证以及算法服务管理等功能，可存储和管理各种智能模型算法库，同时基于工业知识图谱和数据平台中的历史数据为模型提供训练数据和标注数据，对模型进行调优和评估；支持利用工业知识图谱中的固有数据知识以及仿真平台环境，对智能模型的结果进行知识的交叉验证。

技术要求：

·提供 AI 算法模型的全生命周期管理，包括模型库管理、模型训练与优化、模型验证、模型服务等功能；

·支持各类智能算法模型的存储和版本控制，支持 CNN、LSTM、Transformer、SVM 等至少 10 种以上主流机器学习算法的集成；

·可基于数字线程工具提供的训练数据和标注数据，进行模型调优和评估，模型更新支持增量训练；

·支持利用知识图谱中的固有知识对智能模型结果进行交叉验证；为业务场景提供智能模型服务接口，模型服务接口支持动态扩容，满足高并发调用需求，响应时间≤2 秒。

（4）数字线程工具

本项目应采用工业知识图谱技术作为数字线程工具。在基础能力部分，需支持将数据平台所接入的水厂设备/传感器时序数据、业务数据结构和三维空间模型数据建立数据关系，通过构建对应的工业知识图谱，实现数据连接和数据映射，实现设备时序数据、业务数据和三维空间模型数据的互联互通和数据映射；在仿真能力部分，需支持能够将各类数据与对应的仿真模型进行有效的协同与关联，将仿真图谱中的实体与不同设备的仿真程序之间建立数据映射关系，实现多个设备之间的仿真模型的协同运行，支撑仿真平台运行；在智能能力部分，数字线程工具能够将本项目中国的各类数据与对应的各类智能算法模型进行有效的协同与关联，将智能图谱中的实体与不同的智能程序之间建立数据映射关系，并通过知识图谱中不同实体之间的关系构建不同智能模型之间的连接关系，实现多个智能模型的协同运行，支撑智能平台运行。

技术要求：

·数据与模型的映射延迟≤500ms，支持实时数据驱动模型动态更新；

·支持至少 200 个以上知识图谱的构建与管理，知识图谱实体关系准确率≥95%；

·支持多模型协同调度，可实现至少 5个模型的联动运行；

·增量数据同步至图谱的延迟≤3 分钟，支持知识的动态增量更新。

（5）生产知识管理平台

宋六陵水厂生产知识平台需采用知识图谱技术为底座，通过多源知识融合、智能决策引擎与多模态服务，能力覆盖从数据接入、知识提取到知识应用的全链路。

技术要求：

·知识提取能力：以数据平台、水厂已有的SOP文件、设备维修文档等为基础，提取水厂在业务环节所需的数据和知识，例如从设备维修文档中提取故障模式，从工艺SOP文档中解析参数约束条件，形成企业级“规则知识库”，知识提取的数据和知识类型包括文本数据、时序数据、数据库数据，以及其他例如CAD文件、数据图表等非结构化数据；

·知识构建能力：需采用NLP（BERT）、规则引擎、图算法等技术，从文本、日志、传感器数据中提取实体与关系，构建工艺参数、设备行为等领域的本体模型，本体模型构建过程中，其体现的实体关系准确率≥95%；

·知识融合能力：需采用多算法（如聚类、关联规则）消歧与冲突解决，确保知识一致性，能够动态映射数据中台中的设备数据、业务系统（ERP、MES等）数据，实现知识的动态增量更新；

·知识管理能力：需提供图形化界面，支持图谱上实体关系节点的拖拽式节点/关系编辑与版本回溯，基于RBAC模型，细分数据访问、知识编辑、模型调用权限，支持知识库版本全生命周期管理，支持回溯与差异对比；

·智能化知识服务能力：支持调用各AI模型，结合实时数据与历史故障知识，支撑本项目中的设备智能运维等场景；可基于工艺参数知识库，动态推荐关键生产工艺参数，支撑提升制水质量，节约制水成本；

·多模态知识应用能力：支持知识平台与三维模型关联，可点击设备模型可查看关联知识（如维修记录、能耗指标等）；

·知识智能问答能力：基于DeepSeek等国产开源大模型，可通过RAG、多Agent等技术融合，构建企业垂类大模型，实现通过自然语言的知识查询能力，能够直接返回数据看板或优化建议；

·性能指标：支持百万级节点、千万级实体图谱关系的存储与高效查询；简单查询（3跳以内）响应时间≤50ms，复杂推理（如多跳路径+规则过滤）响应时间≤500ms；支持千级并发请求，吞吐量≥1000 QPS；增量数据同步至图谱的延迟≤3分钟。

（6）低代码平台

平台主要基于宋六陵水厂用户自身对制水业务的监控及分析需求，提供快速配置对应的数字孪生场景的能力。平台必须支持一站式的零代码构建，能够自由调整数据看板和模型关联，实现快速的参数的配置及计算管理，同时支持通过低代码平台搭建的三维产线以及设备等数字孪生场景，在每个终端上进行查看和交互使用的权限配置管理。

技术要求：

·模型管理能力：平台支持主流格式（包括STEP、FBX、OBJ等）的产线和设备3D模型在企业大脑中进行导入和管理；

·模块化设计：平台必须采用可复用功能单元架构，支持按需组合模型、数据、多媒体资源（如视频指导、设备说明书），快速搭建定制化场景，支撑用户对于应用场景模块化、组件化和行业复制的要求；

·场景配置能力：平台必须支持10种以上的自定义场景类型，包含基础展示、监测和运维场景，自由关联三维模型并调整数据看板格式和图表内容，可通过配置参数快速构建数字孪生场景（如设备布局、工艺流逻辑等）；提供50个以上行业级场景模板和500个以上行业级工具套件；

·多模态资源整合能力：平台能够在三维场景中嵌入操作视频、设备文档（PDF），支持点击模型调取关联知识（如点击反冲洗泵查看维修手册等）；

·场景快速配置与扩展：用户可直接在平台中，从模型库拖拽设备、管线、传感器模型至场景中，并能够基于不同的场景要求配置数据点位，连接IoT数据后能够通过数据驱动模型运转；

·兼容主流VR设备：兼容主流VR头显设备，支持手势交互与空间定位。

（7）云引擎能力

平台必须基于 K8S+Docker等同档次的容器化技术实现云渲染服务的高效部署和管理，提供跨终端云渲染、多并发同步、交互信令传输、容器服务管理、资源动态分配、像素流送、物理仿真等核心能力。通过高性能 GPU 服务器加载高精度数字孪生场景，推送至大屏端、PC 端、平板端、移动端浏览器。

技术要求：

·运行部署环境

①	限于后端集成应用可扩性和兼容性，服务端应用至少能够在Windows环境中运行，以确保系统的兼容性和稳定性；如只能适配国产系统的，后续的相关应用应当都具备其运行环境以及稳定性。

②	系统应安装并配置Microsoft.NET Framework 和Visual C++ Redistributable以支持应用程序的正常运行，确保与Windows环境的集成，并支持相关应用和服务的兼容性；

③	系统必须支持并能够正常UnrealEngine5.1及以上版本。确保在这些版本下能够充分利用Unreal Engine的图形渲染能力和优化特性。

·云渲染视频流送

①	支持高效的视频编码技术，如H.264和H.265 (HEVC），利用GPU加速降低编码延迟；

②	支持UnrealEngine的高级图形特性，包括全局光照、动态阴影、反射、高动态范围（HDR）。此外，还应支持后处理效果，如景深、运动模糊和抗锯齿，以增强视觉体验，确保逼真的图形表现；

③	应能够实时处理多个视频流（10个以上），并支持高并发环境，确保多个客户端可以同时进行流畅的视频播放和交互；

④	云渲染画面分辨率支持 4K 及以上，帧率≥30fps，无明显卡顿和延迟；

⑤	实现自适应编码，动态调整视频流的分辨率、比特率和帧率，根据客户端设备性能和网络状况优化用户体验；

·低延迟传输

①	从视频生成、编码到客户端渲染的整个过程总延迟应低于100毫秒，以支持实时互动和快速响应；

②	使用低延迟传输协议（如WebRTC、UDP）以减少传输延迟，提高实时交互性能；

③	系统可根据实时网络状况（如带宽变化、延迟、丢包率）自动调整视频流的比特率，确保在网络不稳定时提供连续播放体验。

·API和第三方集成

①	提供标准化的REST fulAPI接口，支持HTTP/HTTPS协议，以方便与外部系统和应用的集成；

②	集成监控工具，实时监控服务器性能和健康状态；

③	提供全面的API文档，包括每个API端点的使用说明、请求和响应格式、参数和错误代码解释；

④	提供API使用的示例代码（例如Java、Python、JavaScript），帮助开发者快速进行集成和测试。

（8）外观孪生

构建宋六陵水厂区全场景三维模型，还原基地范围外周边500m场景及山体地形约总900亩，以及基地内覆盖面积约300亩建筑（含构筑物）外形结构，包括基地厂区内道路、绿化等外部场景；沉淀池、碳砂滤池、清水池等宋六陵水厂基地内所有制水池；石灰投加间、高配间、冲洗泵房、超滤膜车间、中控楼、办公楼等所有厂房建筑外观结构；基地厂区内吸泥行车、反冲洗、提升、超滤水泵、潜水泵、搅拌机等所有地上和地下设备；原水入口阀到清水出口阀的全制水过程连接管道及阀门模型（包括地底管道走线及阀门）。支持模型的旋转、放大、缩小、平移、掀顶等操作；提供各种天气、时段下的外场环境光影特效展示。

技术要求：

·厂区周边环境建模指标（含厂区内外场景+山体地形）：

①	精度等级：严格遵循 LOD 2 级标准（基础贴图模型），模型需包含地形起伏、地表附着物（植被、道路、相邻低矮建筑）的基本轮廓与空间位置，无明显形态失真；

②	建筑物轮廓误差：≤50cm（定义：模型轮廓关键点与实测坐标 / 设计图纸坐标的平面距离偏差，采用全站仪实测≥20 个关键点取最大值）；

③	地形连续性：山体地形无明显断层、凹陷或凸起，坡度变化符合实际地形走势，相邻高程点过渡平滑；

④	周边要素完整性：需还原基地外 500m 范围内的主要道路（含车道线、人行道）。

⑤	周边材质要求：道路、植被、相邻建筑等贴图分辨率≥1024×1024 像素，颜色与实际场景一致，无明显拉伸失真，贴合度良好。

·厂区内建筑、构筑物建模指标（含厂区所辖内所有建构筑物）

①	精度等级：严格遵循 LOD 4 级标准（高精度模型），模型需包含建筑外观所有细节（门窗洞口、幕墙分割、装饰线条、屋面设备基础、女儿墙、挑檐等），完全还原实际形态；

②	轮廓误差：≤50mm（定义：建筑外立面关键点、转角点、门窗洞口边缘点的模型坐标与设计图纸/现场实测坐标的平面及竖向偏差，每栋建筑实测点数≥30 个，取最大值）；

③	尺寸精度：建筑层高、开间、进深、构件截面尺寸（如柱、梁、墙体厚度）的模型误差≤20mm，符合设计图纸要求；

④	材质贴图要求：分辨率：≥2048×2048 像素，贴图清晰无模糊、拉伸失真；

⑤	真实性：贴图需与现场实际材质一致（含颜色、纹理、光泽度），金属、玻璃、石材、涂料等不同材质的视觉效果区分明显；

⑥	贴合度：贴图与模型表面完全贴合，无错位、重叠、漏贴现象，转角、接缝处过渡自然；

⑦	法线贴图要求：格式为 DirectX 标准（绿通道翻转），分辨率与漫反射贴图一致（≥2048×2048 像素）；

·工艺管道与阀门建模指标（含全制水流程设备及附件）

①	建模方式：严格遵循 LOD 4 级标准（高精度模型），可对照招标人已有BIM模型，确保管线路径、分布拓扑关系准确；

②管径误差：≤5mm（定义：模型中管道内径、外径尺寸与设计图纸标注尺寸的偏差，每种规格管道抽检≥10 处，取最大值）；

③管线拓扑误差：≤5mm（定义：管线拐点、三通、弯头、法兰等连接点的空间坐标与设计图纸（或安装图纸）的偏差，管线与设备接口、管线与阀门接口对齐与设计图纸（或安装图纸）的误差≤3mm，无错位、悬空现象）；

④管线走向精度：地上及地下管道走向、坡度、埋深（地下管道）与设计图纸（BIM模型或安装图纸来源）数据一致，走向偏差≤50mm，坡度误差≤1.5%，埋深误差≤50mm；

⑤完整性：所有阀门（含闸阀、球阀、蝶阀等）、管件（弯头、三通、大小头、法兰、支架）需按实际型号、外观尺寸 1:1 建模，无遗漏；

⑥精度：阀门外形尺寸、接口尺寸与设计图纸（或安装图纸）误差≤5mm，开关状态（常开 / 常闭）按实际情况还原；

⑦材质与贴图：阀门、管件贴图分辨率≥2048×2048 像素，提供漫反射、法线、粗糙度贴图，还原金属材质的反射特性、漆面质感或铸铁纹理，法线贴图体现阀门手轮纹路、法兰螺栓凹凸等细节；

⑧量测功能：支持对管道长度、管径、埋深、阀门间距、管线与建筑物/设备的距离等关键参数进行实时量测，量测误差≤10mm，量测结果可导出；

⑨地下管线可视化：地下管道需支持单独显示/隐藏，明确标注埋深、管径、材质、流向，可通过透明化地形或分层查看功能清晰展示走向。

·设备建模指标（含厂区内所有工艺设备）

①	精度等级：严格遵循 LOD 4 级标准（高精度模型），设备外形长、宽、高及关键部件尺寸与设备说明书/现场实测数据一致，误差≤10mm；

②	外观还原：完整还原设备外观形态、颜色、标识、接口位置、操作面板、管线连接端口等细节，与实际设备无明显差异；

③	安装位置：设备模型的安装坐标、高度、与基础/地面的连接方式符合现场实际情况，与周边管线、建筑物的相对位置误差≤15mm；

④	完整性：覆盖吸泥行车、反冲洗水泵、加药设备、超滤膜组件、配电柜等所有厂区内工艺设备及辅助设备，无遗漏。

⑤	设备材质与贴图要求：贴图规格分辨率≥2048×2048 像素，全套 PBR 贴图（漫反射、法线、粗糙度、金属度）齐全，设备标识、操作面板贴图分辨率≥4096×2048 像素，文字、图标清晰可辨。

·模型适配与加载性能指标

①	适配终端：需同时支持以下终端流畅运行，无兼容性问题。PC 端：Windows 10 及以上系统，支持 64 位操作系统；移动端：Android 9.0 及以上、iOS 14.0 及以上系统；大屏端：支持 4K 分辨率显示（3840×2160 像素），适配触控操作；

②	加载性能：漫游帧率：PC 端≥30fps，移动端≥25fps，无卡顿、掉帧现象；

③	操作响应：旋转、放大、缩小、平移、掀顶等操作响应延迟≤0.3 秒，无拖拽滞后；

（9）漫游导览

本功能模块需构建宋六陵水厂漫游导览展示智能体，可提供水厂预设的参观路线和语音介绍，帮助用户快速了解场景的关键信息。用户可以通过上帝视角，俯瞰整个厂区、制水过程的概况，以便更直接全面了解水厂的情况，提升厂区参观者的体验。整个漫游导览过程应支持不同视角、室内室外、地上地下场景的展示，支持自定义配置水厂介绍与视频等材料。

技术要求：

·漫游导览应支持第一人称及第三人称视角，对宋六陵水厂按照不同导览路线及讲解方案进行展示；

·漫游导览展示智能体功能要求：

①既有参观方案推荐：接待人员在演示前寻找合适的既有参观方案时，将无需逐个翻阅。仅需在后台输入参观要求，漫游导览展示智能体可支持从既有参观档案中，自动匹配最佳方案与备选方案，匹配准确度≥90%；

②参观方案生成与调整：接待人员在演示前，无需参观方案的构思与制作，仅需在后台通过语音或文字，输入参观演示的要求，漫游导览展示智能体将基于介绍内容、时间等因素的要求规划并生成一条可以讲解并自行控制系统演示的参观方案，方案生成准确性≥95%；

③参观方案使用与控制：接待人员在演示中无需担心紧张或讲述打断的临场演示问题。当现场出现打断或新的演示需求时，接待人员需通过语音或文字方式输入需要演示的方案或者关键提示词，漫游导览展示智能体可按照提示提供最新方案进行介绍，并在需要时随时停止和继续。

（10）设备全生命周期

本功能模块要求对接智慧制水平台设备全生命周期数据，包括设备基本信息、巡检记录、维修记录、轮换记录、报废记录等，可在三维场景中实现数据的展示和查询；本功能模块需集成维修维护数据，提供维护任务的查看、跟踪功能；开发设备拆装演示功能，支持关键设备的零部件级拆解展示，为现场维修人员提供指导，支持平板电脑端部署使用。

技术要求：

·设备数据与三维模型的匹配准确率 100%，数据更新延迟≤1 分钟；

·支持至少六类关键设备（中标后根据投标人所出具的方案，最终由招标人选取）的零部件级拆解，在提供设备图纸的前提下，所展示的三维零部件尺寸误差≤0.5mm；

·维修指引支持文字说明、图片展示、视频演示等多种形式，拆装步骤展示清晰准确，支持自定义编辑演示方案及内容；

·支持按设备类型、运行状态、维护周期等多条件查询，查询响应时间≤1 秒。

（11）监测监控

本功能模块需接入制水全流程感知数据，包括设备运行数据、工艺质量数据、环境状态数据、安防视频数据等；支持水厂在三维模型上与各设备关联，实时展示各制水池液位、温度、投药用量、水质指标等关键数据；构建智能巡检智能体，支持水厂内制水设备运行状态实时监控，以线上智能巡检方式，按制水工艺路线自动遍历巡检全流程工序，结合历史数据实时监测分析潜在异常，支持异常指标的实时计算和预警，支持历史数据查询和多参数自定义关联对比分析；支持三维模型及动画，实时还原当前工艺及设备实际运行状态，包括吸泥行车运行位置、水流流向等；集成厂区安防视频和门禁数据，支持摄像头定位、实时视频查看和异常预警。

技术要求：

·实时监测指标数量不少于 200 个，数据更新频率≥1 次/秒，数据传输准确率≥99.9%；

·智能巡检智能体要求：

①	用户语音交互：支持用户可提出当前场景下的问题，如水厂状态监测功能下，询问某指标预警的原因，以及要求系统自动调出对应的数据图表，大幅提升制水人员的作业效率，支持 3D虚拟数字人实时播报、问答、指引，支持多场景形象切换。

②	异常预警能力：智能巡检智能体可基于历史特征数据，采用时间序列分析等方法挖掘数据的动态变化规律，识别出影响药耗、能耗、设备性能、水质安全、消防安全等各工艺状态指标的关键变量并分析其内在关联关系，并对比当前制水状态进行提前预警，并对预警工艺状态指标数进行智能解读，支持声音、弹窗等多种预警方式，预警准确率≥95%；

③	分析推理能力：在监测到异常后，智能巡检智能体可向前推理提供导致此数据异常的根因故障，并推送对应处理建议，同时可向后推理提供该异常可导致的进一步影响及概率，推送提前排查建议，推送准确度应大于95%。

（12）实时运行状态还原

本功能模块必须结合实时监测数据，对沉淀池、滤池、预臭氧、后臭氧、超滤膜等主要工艺的运行状态进行仿真还原，动态展示液位高低、水流粒子特效、药剂投加特效等。构建水厂知识问答智能体，可基于大模型及知识图谱能力，提供全厂工艺、设备、制水以及质量标准等全维度业务的查询及问答式交互。

技术要求：

·水流动画特效与实际水流速度的匹配度≥90%；

·水厂知识问题智能体功能要求：

①	构建宋六陵水厂制水工艺知识、设备运维、质量标准等知识库，提供文本或语音输入等多种问答交互方式，智能问答交互准确率≥95%；

②	支持多轮对话、上下文理解、意图纠错，单轮问答平均响应时间≤2秒，复杂关联查询平均响应时间≤5 秒。

（13）矾花识别结果分析

矾花识别结果分析

本功能模块需结合工业智能视觉相机模组，通过采集模具设备的矾花图像以及矾花特征参数分析结果，在三维孪生页面上直观展示矾花识别结果；支持历史矾花识别结果的查询和趋势分析，可按时间范围、水质参数等条件进行筛选。

技术要求：

·从矾花相机中进行接口接入，获取相机识别的矾花大小、密实度、数量等数据；

·系统将识别状态与水质、药耗关联分析，形成矾花异常告警识别；

·矾花系统输出正常或者异常的矾花状态，支持异常矾花告警；

·与PLC或上位机进行联动，产生在上位机中产生告警。

（14）加矾量、加氯量分析与对比

本功能模块需对接集成采集智能投加数据，展示实时加药量、历史加药量、吨水加药消耗等信息，并将智能数据分析体（MPC及数据处理后台）与试验分析台进行比对，最终结果在孪生系统中进行展示，同时进行生产控制。

a.加矾量分析对比

·加矾控制算法：基于模拟实验平台的自学习前馈+反馈的MPC复合控制模型，采用机理+MPC数学模型的混合模型，将模拟实验数据用于模型建立，能够适应历史数据缺乏、质量不高的情况，不影响模型建立和精度。

·加矾量分析与对比：集成智能投加数据，展示实时加矾量及历史加矾量，实际加矾量与模型分析加矾量的对比分析等。

b.加氯量分析对比

·控制模型：清水池氯耗预测模型；出厂水余氯、过程余氯MPC控制模型；

·加氯量分析与对比：展示实时前加氯、补加氯、后加氯量及对应历史投加里，实际投加里与模型分析投加里的对比分析等

c.操作平台：

3D工艺图及与加药相关的工艺数据实时展示；

加药控制模式（智能、自控等）切换、加药参数设定；可选择经济加药控制模式（优先节药）、安全加药控制模式（优先水质控制）；

近1小时、近1天、近1月的药耗展示及药剂用量、沉后浊度、浊度控制精度对比；

加药相关的历史数据曲线查询、药耗（ppm）曲线查询，可选择需要查询的数据类型、数据时间段、数据时间频率、数据处理方式（中值、均值、最大、最小值等）；

智能加药模式与非智能加药模式下，药剂消耗曲线及统计、智能加药模式下运行时长占比；

数据分析，包括影响絮（混）凝反应的因子、数据分布图、水质－药剂关系图、系统运行日志；

告警功能，包括1级告警、2级告警；按照告警的需求，可设定突变告警、恒值告警、阈值告警；

标准数据采集协议：支持MQTT，SNMP，OPC，Modbus等数据采集协议。

（15）智能分析结果反馈

本功能模块提供用户对非代入控制型的系统进行分析结果反馈，包括臭氧投加系统，通过试验对比分析方式，生成建议结果，并反馈给用户，至于是否直接控制臭氧系统，投标人应当提供接口，最终由招标人决定。

·支持实验类型：全自动混凝－预臭氧拟合实验、智能实验分析；

·实验设备：需要增加臭氧反应智能设备，具备臭氧制备、控制能力；在线检测余臭氧；支持臭氧曝气反应；具备尾气破坏装置；该设备为全自动设备；

·实验精度：与生产数据对比精度大于95%；

·控制模型：基于模拟实验的辅助提升混凝控制模型；采用机理+数学模型的混合模型。

·操作平台：（1）3D工艺图及与预处理加药相关的工艺数据实时展示；（2）加药控制模式（智能、自控等）切换、加药参数设定；支持手动录入实验室数据。（3）近1小时、近1天、近1月的药耗展示及药剂用量；（4）加药相关的历史数据曲线查询、药耗曲线查询，可选择需要查询的数据类型、数据时间段、数据时间频率、数据处理方式（中值、均值、最大、最小值等）；（5）智慧加药系统运行情况展示，智慧加药模式状态记录；（6）告警功能，包括1级告警、2级告警；按照告警的需求，可设定突变告警、恒值告警、阈值告警。

（16）石灰智能投加及沉淀池 pH 值的机理仿真模型

·辅助混凝控制模型：基于模拟实验的辅助提升混凝控制模型；采用机理+数学模型的混合模型。预处理模型建立所需数据来自实验平台、在线数据，所建立模型符合水厂工艺逻辑和机理。

·沉淀池pH值的机理仿真模型：针对石灰投药环节，基于水厂沉淀池的结构数据、熟石灰投加相关数据、环境数据与进水数据构建沉淀池的pH值的机理仿真模型，实现通过输入当前沉淀池的数据计算得出沉淀池中的pH值：结合沉淀后pH值、环境数据、流量使用SWM、Transformer等模型训练得到熟石灰的投加量，基于目标pH值实时计算给出当前熟石灰的投加量及优化差值。

·操作平台：（1）展示当前石灰投量及泵阀状态、石灰溶液浓度及石灰溶液池液位等信息，提供实时采集的当前p值、目标pi值、泵阀数据、水温等数据分析图表，提供熟石灰实时投药量以及加药泵参数设定建议并给出实际pH值变化以及预计拟合曲线；（2）加药控制模式（智能、自控等）切换、加药参数设定；支持手动录入实验室数据。（3）近1小时、近1天、近1月的药耗展示及药剂用量；（4）加药相关的历史数据曲线查询、药耗（ppm）曲线查询，可选择需要查询的数据类型、数据时间段、数据时间频率、数据处理方式（中值、均值、最大、最小值等）；（5）智慧加药系统运行情况展示，加药泵执行准确度展示、智慧加药模式状态记录；（6）告警功能，包括1级告警、2级告警；按照告警的需求，可设定突变告警、恒值告警、阈值告警。

（17）管道堵塞预测模型

采集石灰加药泵频率、原水 pH、沉淀池 pH、原水水温、沉淀池入水流量、主管路石灰浓度等数据，采用CNN、LSTM、Transformer等AI算法提取多尺度时间序列特征，构建管道堵塞预测模型；支持通过分析理论泵频率与实际泵频率的偏差，判断管路堵塞状态，实现对潜在堵塞风险的提前预警。

技术要求：

·管道堵塞程度评估准确率大于 90%，完全堵塞前预警准确率大于 95%；

·预警提前时间≥6小时，支持堵塞位置的精准定位，定位误差≤5m；

·模型数据更新频率≥1 次/5分钟，预警响应时间≤3秒；

支持历史堵塞数据的查询和趋势分析，为管路维护提供参考。

（18）沉淀池pH值的机理仿真模型

基于水厂沉淀池的结构数据、熟石灰投加相关数据、环境数据与进水数据，构建沉淀池 pH 值的机理仿真模型；通过输入当前沉淀池数据，计算得出沉淀池中的 pH 值；结合沉淀后 pH 值、环境数据、流量等，使用 SVM、Transformer 等模型训练得到熟石灰的投加量；可基于目标 pH 值，实时计算给出当前熟石灰的投加量及优化差值。

技术要求：

·工艺指标预测模型拟合优度不低于85%；

·熟石灰支持投加量的动态调整；

·支持实时数据驱动的动态更新；

·支持不同进水条件下的仿真模拟，为工艺优化提供数据支撑。

（19）石灰加药管道堵塞预测应用

本功能模块要求在数字孪生系统中可持续分析历史制水池温度、液位、质量浓度数据、加药泵频率、泵排量等相关数据，通过对比当前实时采集数据，结合管道堵塞预测模型能力实时监测管路堵塞等潜在异常，支持在三维场景中高亮显示存在堵塞风险的管道段；可提供堵塞风险等级划分（低、中、高）和对应的处理建议；支持堵塞预测数据的历史查询和趋势分析。

技术要求：

·堵塞风险识别准确率≥90%，风险等级划分准确率≥95%；

·三维场景中管道堵塞状态的更新频率≥1次/5分钟；

·提供导致堵塞的原因分析及相关数据展示，给出堵塞可能导致的异常及发生的风险概率及时间，准确率≥90%

（20）设备预测维护模型

针对重要制水设备，数量不应低于15种类别，具体类别在需求调研期间确定，采用卷积神经网络（CNN）以及 TimesFM、patchTST、times-LLM 等深度学习时序大模型，结合设备知识图谱，对设备运行参数（温度、振动频率等）、维护历史记录、故障记录、制水工艺数据等进行建模；实现设备功耗状态、使用寿命预测以及故障智能诊断；提供设备健康度评估和预测性维护建议。

技术要求：

·每类设备整体评估准确率大于90%，其中泵机的故障智能诊断准确率不低于95%；

·设备寿命预测准确率不低于90%，维护建议推送准确率不低于95%；

·模型支持设备运行数据的实时接入和动态更新，更新频率≥1次/5秒；

·支持故障原因的追溯分析和故障模式的自动分类。

（21）调度模型

构建智能排班调度模型，以泵组/设备运行状态、工作时长和作业需求为约束条件，以提高效率、均衡负载以及满足当前制水量为目标，构建通过遗传算法等智能优化算法迭代寻优，实现动态调整设备的启停、负载分配，动态分配同类设备的使用优先级；可在高负荷时段合理分配负载，避免单一设备过载；提供泵组/设备高效运行方案建议。

技术要求：

·在线生产辅助设备调度准确率大于95%，设备平均能耗成本降低5%；

·调度方案生成时间≤30秒，支持多方案对比展示；

·支持根据实时制水量需求、设备健康状态、电价波动等因素动态调整调度方案。

（22）主要设备实时运行监测

主要设备是指：包含了100%的带电气化，并有信号输出的生产设备（如泵机等），100%可以通过人工评估，可提供相对静态指标的不带电气化，或无信号输出的生产设备（如手动阀门等）。其他办公，生活类设备不含，但如有特殊需要，招标人有权力并入运行监测。

对于带电气化，并有信号输出的设备，投标人须实现其实时运行状态监测，在三维孪生场景上展示设备基本信息、健康评分、健康程度等；针对关键设备进行状态预测及健康度评估，按设备运行状态、故障预测概率、能耗水平以及运行效率等维度提供评估结果；提供预测性维护建议的展示、分析和历史查询功能；支持智能分析结果反馈，辅助模型优化。

技术要求：

·设备运行状态监测覆盖率 100%，数据更新频率≥1次/分钟；

·健康评分模型准确率≥90%，支持评分规则的自定义配置；

·预测性维护建议内容描述清晰，准确率≥90%；

·支持设备运行数据的历史趋势分析和同类设备运行情况对比分析。

（23）司职设备实时运行监测

本功能模块实时展示投加药设备、冲洗泵房、中间提升泵房泵组，膜组等生产流水线上，存在备用情况的司职设备的实时运行数据与状态，包括启停状态、运行频率、电流、电压、流量、压力等参数；基于当前制水量需求、设备健康状态、工作时长等，提供每班组最佳的设备使用建议以及泵阀组合方案；支持运行建议与实际运行的对比分析；提供历史数据查询功能。

技术要求：

·设备使用建议准确率≥95%，采纳后设备运行效率提升≥5%；

·支持历史运行数据按时间范围、设备类型等条件查询，查询结果展示时间≤2秒。

（24）声振温监测系统

结合硬件部分清单中的声振温采集设备或系统，进行接口对接，将数据导入至软件平台中，并作为重要评价指标。要求数据传输准确性高，可存储所有历史数据，并根据数据进行分析。

（25）滤池状态预测算法

利用支持向量机等机器学习方法，结合滤池浊度、液位、流量、冲洗时间、维修记录等历史数据，构建滤池状态预测算法；分析滤池运行状态，实现各滤池可用时长的精细化分析与前瞻性预测；基于预测结果，提供滤池反冲洗时间建议；支持历史数据的查询和趋势分析。

技术要求：

·滤池可用时长预测误差≤1小时，预测准确率≥90%；

·支持至少 52 组滤池（32组砂滤池+20组炭滤池）的同时监测和预测；

·模型数据更新频率≥1次/15分钟，预测结果动态调整；

·滤池平均有效使用时长提升1小时以上。

（26）多滤池调度算法

通过基于离散事件方法的滤池工作仿真和强化学习等优化算法，模拟多滤池协同工作场景；在满足生产要求的前提下，获取最优滤池调度方案；实现滤池资源的合理配置，减少能耗、水耗和工作量；支持调度方案的对比分析和自定义调整。

技术要求：

·滤池段设备能耗降低3%以上；

·调度方案生成时间≤1分钟，支持多方案并行仿真对比；

·支持根据实时制水量需求、水质变化等因素动态调整调度方案，调度方案的滤池冲洗达标率≥98%。

（27）滤池状态及可用时长展示

基于滤池工作时长、制水量、浊度等水质数据，结合预测智能算法模型，在三维孪生场景中展示当前滤池状态及可用时长；以直观的方式呈现滤池运行状态（过滤中、反冲洗中、故障等）；支持滤池状态的筛选和快速定位；提供滤池运行数据的历史查询和趋势分析。

技术要求：

·滤池状态更新频率≥1次/5分钟，状态展示准确率100%；

·可用时长展示精度≤0.1小时，支持剩余时长的倒计时显示；

·支持按滤池编号、运行状态、可用时长等多条件筛选，筛选响应时间≤0.5秒；

·支持滤池运行数据的趋势图表展示，包括浊度变化、流量变化等。

（28）工作滤池位置及数量建议

基于当前制水需求量及滤池状态，通过智能算法计算最优工作滤池数量和具体位置；在三维孪生系统中高亮显示建议工作的滤池；提供建议方案的详细说明，包括预计能耗、水耗、过滤效果等；支持方案的手动调整和确认；记录方案执行情况，为算法优化提供数据支撑。

技术要求：

·建议方案的制水需求满足率≥100%，过滤效果达标率≥98%；

·方案建议的能耗优化率≥3%，水耗优化率≥5%；

·支持方案的快速生成和对比分析，生成时间≤30秒；

·支持根据水质变化、设备故障等突发情况动态调整建议方案，方案采用率≥95%；

·滤池平均有效使用时长提升1小时以上。

4 第三方软件配套支撑开发要求

下述功能在设计中是作为第三方软件公司的产品软件，或者为硬件厂家提供专业开发，投标人仅需满足招标要求即可，可以自行选择第三方产品软件或者硬件厂家提供，也可以自行进行开发，本项目不做硬性要求。

但无论何种形式，开发完成的结果，必须纳入本项目的数字孪生平台中，数据层面上实现无缝对接，实时显示。

（1）AR中低空点位场景数

·性能要求：

支持对视频点位进行添加、删除和编辑。

支持对视频信息（包括：点位类型、点位编号、点位名称、设备类型、点位通道、顺序号、点位经纬度、可视域信息）进行添加、删除和编辑。视频信息添加成功后以列表形式展示，并支持按组织和点位名称进行精确和模糊检索。

支持对视频点位显示顺序进行排序配置，客户端显示高点点位资源时按照配置的顺序进行展示。

·功能要求

以AR增强现实技术为基础，在水厂高点以及出水泵房、加药间等重点场所的实时视频画面上叠加水泵、PLC控制柜、配电柜、水质监测仪等设备的生产数据和水流方向，接入生产控制、安全防范等系统的告警信息，通过视频点位联动快速掌握现场的全景画面和细节情况，实现告警事件的快速响应和及时处置。

（2）AR实景地图应用

AR实景地图应用以增强现实技术为核心，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情。

·高点视频预览和回溯：包括高点视频预览：低点视频预览、云台控制、云台变倍、3D定位、手动跟踪目标、全景和特写球机视频预、全景和特写球机视频切换、视频抓图、视频录像、视频预览窗口调整、视频回放检索、历史视频回放、回放速度控制、时间条放大和缩小、高低点视频同步回放等；

·标签管理：支持对高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，可基于点位在视频中的位置手动管理各类标签、支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据（POI）信息自动进行空间算法计算形成POI标签、具备标签关联内容、标签资源统计、标签跟随：标签防漂移防抖动、标签关注、标签位置纠正、标签分类、标签过滤、标签搜索、标签同步、标签形状配置、标签颜色配置、标签样式扩展、标签堆叠显示、标签显示大小管理、标签显示远近管理、标详情窗口位置调整、显示和隐藏标签信息、一键关闭标签详情窗口等功能。

·电子地图应用：支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持在电子地图上居中展示当前高点视频点位，并以不同颜色进行区分、支持通过在电子地图上选择高点图标来切换高点视频支持全屏显示地图，显示和隐藏高点的可视域信息。

·系统管理：台速度控制配置、标签同时展示个数配置、标签预览主子码流配置、抓图和录像保存路径配置、联网地图配置、软件界面换肤等。

·开放能力：支持自定义扩展标签模板、支持自定义扩展复杂标签、支持系统接入第三方数据、报警信息，并进行展示等。

·基础标签应用： 包括视频标签、多摄像机标签等。

·具有矢量标签应用、移动标签应用、多维联动应用、实时报警及联动应用、高点视频轮巡预案等。

（3）试纸颜色检测算法

即跑冒滴漏算法，对药剂存储容器进行布置，通过颜色检测对比，在摄像机中进行识别，用以判断是否存在跑冒滴漏。本项目不限定对比物料，可以选择试纸，也可以选择其他参照物。

（4）排泥辅助应用、出水状态识别及出水清浊识别

通过在排泥设施的出水区域增加专用视频监控设备，结合出水状态识别、出水清浊识别等智能算法，自动检查排泥行车、排泥阀等排泥设施的启闭情况和出水状态，及时发现设备启闭异常问题，打破固定时间运行逻辑，为精细化调整排泥设备运行时间提供辅助决策手段，减少水资源和能耗损失。

（5）一体化智能巡检平台（四足机器人）

适配于四足机器人自动巡检功能，主要功能包含且不仅包含如下：

·地图管理：加载、编辑、管理水厂高精度地图，地图信息包含地图路径，RFID、机器人巡检点位置以及机器人实时位置四大元素地图支持手动缩放，拖曳移动，全屏展示，元素隐藏操作。

·任务管理：图形化界面创建、编辑巡检任务（路线、速度、停留点、巡检动作序列、传感器启用配置）。

·任务调度与监控：下发任务、实时监控机器狗位置、状态（电量、传感器、视频流、任务进度）、告警信息。

·远程操控：提供远程控制界面。

·数据管理：存储所有巡检原始数据（视频、图片、热像图、声音、气体、状态数据等），且储存时间不低于90天。

·支持按时间、位置、任务、设备类型等维度查询和回放历史数据。

·视觉AI：自动识别仪表读数（压力表、液位计、电压电流表等）、识别跑冒滴漏（水）、识别设备状态指示灯、识别特定异物（水面漂浮物）、识别阀门开闭状态、识别生物池曝气气泡、识别池底淤泥厚度；

·音频AI：分析采集的声音，识别设备异响（如轴承损坏、泵体空转、异常振动声）并分类告警。

·数据分析：对历史数据进行趋势分析，生成设备健康报告。

·智能告警：实时接收并分级（如紧急、重要、一般）显示机器狗上报的异常状态、传感器越限告警、AI识别告警。支持声光提示、短信/邮件推送（需配置）。

·报表管理：自动生成标准巡检报告（含巡检结果、告警汇总、图片/视频证据），支持PDF格式和excel格式的导出，保存至本地。巡检报告支持巡检点的可见光和红外的图片查看。

·用户与权限管理：多级用户角色，细粒度权限控制（如操作员、管理员、只读用户）。

·系统管理：设备管理（机器狗、充电桩）、日志审计、系统配置、软件升级。

（6）机器人巡检算法（四足机器人）

含机器人表计、异响、温度、相关算法，包括机器人表计识别模块，该模块能够精准读取各类仪表的数据，确保数据的准确性和实时性；异响检测模块，通过高灵敏度的声音传感器，能够及时发现设备运行中的异常声音，预防潜在故障；温度监测模块，利用先进的红外测温技术，实时监测设备表面的温度变化，防止过热引发的安全隐患，图像处理算法、声音分析算法和温度数据分析算法，相互协同，共同提升机器人巡检的智能化水平和综合效能。

a.主要功能如下：

·表计算法：表计识别是巡检机器人系统的核心功能之一，通过机器人自身携带的可见光摄像机，完成视频图像的数据采集，通过自主开发的高精度图像识别算法，对视频数据进行智能分析处理，识别视频内容。目前，视频识别功能能够准确识别室内的仪表、压板、开关、指示灯、设备外观等多种表计，并能进行表计自动读数，从而全面掌握站内电力设备及环境的状态信息。

·红外测温：机器人利用自身携带的红外热成像仪对室内电力设备温度数据进行采集，然后将采集的数据进行分析，进而诊断出致热型设备故障及热缺陷，触发相应报警。巡检任务执行完成后会自动生成任务报表，实现对厂区设备及环境温度的高密度、高颗粒度检测与多维度分析管理。

·动态环境监测：机器人能对气体、温度、湿度等环境信息进行实时监控，为运维人员分析设备运行状态提供全方面信息，当监测到有害气体超标时，系统将进行报警，以提示运维人员及时处理。

·音频采集：机器人本体搭载有拾音器，在巡检过程中可以有效采集现场的噪声情况。能通过分贝值超限报警来及时反馈现场设备运行声音异常情况。

·滴水渗水监测：通过机器人自身携带的可见光摄像机，通过自主开发的高精度视觉识别算法，识别设备表面/地下的水渍、水流痕迹或异常反光。

·漂浮物监测：机器狗利用自身携带的可见光与红外摄像，对白天和夜间落在室外水池表面的漂浮物（树叶/固体物等）进行识别、提醒，提示后台人员及时进行处理。

·淤泥监测：在机器狗的基础上加装机械臂，可实现对池底淤泥的监测。机械臂配备高精度深度传感器设备，在机器狗抵达水池区域后，机械臂灵活伸展至水池上方，通过高清摄像头对池底淤泥累计量进行识别。

·双向语音对讲：机器人具有双向语音功能。机器人的双向语音功能指的是对讲和广播功能。对讲是指站内工作人员能够在巡检机器人管理后台和机器人之间进行对讲，本功能的实现是通过开启巡检机器人管理后台的语音对讲，可用于管理后台对现场工作远程指挥或紧急情况下要求快速撤离等。

b.巡检要求如下：

机器人的自动巡检功能使其能够自主完成覆盖区域的巡检工作，具有高度自动化和智能化的特征，从而代替人工巡检。自动巡检的模式主要有：全面巡检、例行巡检、专项巡检、特殊巡检、自定义巡检及人工控制巡检等，各种模式支持互相切换。机器人能够按照事先设定的巡检模式完成任务，按照既定的规则完成巡检工作。

·自动巡检：自动巡检是机器人按照预设规划路径自动巡检的方式，自动巡检的模式主要有：全面巡检、例行巡检、专项巡检、特殊巡检、自定义巡检等，各种模式支持互相切换。机器人搭载高清摄像机、高灵敏红外热成像仪、拾音器等多种检测设备，按照既定的规则对巡检区域设备进行可见光拍照、红外测温及环境监测等巡检活动，将巡检数据自动传输到后台管理系统保存，生成检测分析报告。

·手动遥控巡检：机器人除自动巡检外，还可以通过人工遥控巡检的方式对机器人进行实时遥控。该项应用模式适用于运维人员以及管理单位需要对某类设备的状态进行锁定与监测，尤其对于在机器人自主巡检过程中如检测到设备、环境状态异常并向运维人员告警时，运维人员可以在第一时间使用管理后台的人工遥控界面或是遥控手柄，操控机器人快速到达异常设备位置，及时对异常设备进行查看并核实报警信息，以便迅速制定响应策略。

c.平台任务管理：在机器人控制系统中，任务类型分为即时任务、定期任务、周期任务三类，巡检类型分成全面巡检、例行巡检、专项巡检、特殊巡检、自定义巡检等，可以根据各种情况建立不同类型的任务。在任务系统中既可以手动进行任务的执行也可按照日程进行任务分配执行实现自动巡检功能。

d.巡检报告展示：机器人每次巡检任务执行结束会输出一份巡检报告来对当前的任务巡检情况进行展示说明，报告可按时段进行搜索查询。巡检报告支持excel格式的导出，保存至本地。巡检报告支持巡检点的可见光和红外的图片查看。

e.数据查询与分析：机器人后台支持对设备的温度数据进行历史数据分析，支持单个设备数据查询和多个设备的数据比较，支持生成设备温度折线图，进行图形化展示。

f.智能告警：机器人对监测到的数据结果进行分析，可以对超限的指标进行告警展示，如温度超高，环境信息指标超高等。也可对自身的异常进行告警，帮助运维人员快速定位问题，方便运维。告警分为巡检对象告警、环境告警、系统告警、综合告警等，巡检点告警规则可进行自定义设置，也可一般告警和严重告警进行分等级高级。

g.实时地图展示：机器人后台的地图模块实时显示机器人的地图信息，包含地图路径，RFID、机器人巡检点位置以及机器人实时位置四大元素。地图支持手动缩放，拖拽移动，全屏展示，元素隐藏操作。

h.机器人自检：为了保证机器人日常工作的开展，机器人在启动巡检前均会进行自检，自检内容包括红外热成像仪、高清相机、电机、云台、内部存储以及各种传感器等，若发现部件异常，则给出异常状态指示，并将系统异常信息上传至监控后台，方便运维人员及时发现故障，减少处理时间，提高解决故障的效率。

i.自主避障：机器人具备安全避障功能，遇到障碍物或人员时会自动停止，并发出语音报警，人员或障碍物移走后，会自动继续当前的动作任务。

j.图像AI识别：智能巡检集控平台通过机器人以及接入的定点摄像头传回来的视频，对监测区域范围内设备状态、人员异常行为、明火烟雾等异常行为现象进行AI识别分析，并定位故障位置将数据信息传输到后台监控平台，及时告警通知后台管理人员处理。

k.门联动改造：对水厂内设备间进行巡检，需对入口门禁和防鼠板等进行改造，防鼠板安装开门机实现与机器人联动。在原有门禁基础上额外加装一个蓝牙接近开关，并配置电动闭门器，机器狗配置蓝牙感应装置实现联动，当机器狗接近门时，通过蓝牙感应实现大门与防鼠板的自动开关。

（7）定位引擎与二维平台软件

定位软件应当与漫游导览，设备维护维修深度捆绑，须将该平台无缝对接入数字孪生大平台中，并提供定位坐标数据支持服务。

主要功能如下（具体定位指标详见硬件部分）：

·提供实时定位结果（包括标签实时X,Y坐标，标签实时电量，定位时间戳）；

·提供定位数据推送接口；

·提供引擎配置接口；

·提供硬件远程控制接口（硬件配置、重启、工作状态查询）软件；

·须具备其它功能：实时定位，实时运动轨迹追踪，地图导入功能。地图放大缩小，访客管理，标签下发再编辑功能，标签查询，电子围栏报警，视频联动，告警管理，SOS一键呼救告警，低电量告警，系统管理，API接口等。

（8）声振温设备接入

·声振温模块：

1）设备总览：支持直观展示厂区设备状态，方便快速定位所属管理设备，快速查找报警设备，发现异常问题。

2）设备画像：支持对设备详细信息进行全面展示功能，包括：当前参数信息、报警信息、声音信息，设备3D测点位置、健康轨迹等。

3）报警中心：查看设备的历史告警信息，包含报警类型、报警值、报警状态。

4）特征分析：支持声音、振动、温度等多模态参数分析，声音包含时域图、语谱图、频谱图、趋势图等，振动包含时域波形图、频谱图、包络图、趋势图等，温度包含趋势图等。

5 5G基站

目前，招标人现场已经部署了5G不出园基站，该基站由中国联通提供，配置了相应的设备。投标人既可直接进行基站续费，也可更换运营商重新提供服务，但要求部署的5G基站的性能不应低于以下指标。

本项目基站已完成建设，若更换运营商，所产生的额外费用，均在本项目中包含，招标人不再支付额外费用。包括的施工内容包含且不仅包含有：更换新基站的主材及安装费用（招标人仅提供机柜及电源），更换新基站外围的网络部署等一切费用，更换新基站后现场须接入设备的IP、电话卡等的调整开发费用，接入整体系统的而重新调整网络，提供平台网络接口费用等。

（1）硬件指标

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、5GMEC(UPF）边缘计算服务 |  |  |  |  |  |
| UPF（20G）含软件 | 1.硬件尺寸：标准机柜安装。每台计算板处理器为2*Kunpeng 920,64Core@2.6GHz，内存8*32GB，1*1.92TB NVMe SSD。设备型号：E9000H-2（2U1） | 2 | 台 | 华为 | 硬件型号：E9000H-2 软件型号：GaussDB (openGauss) |
|  | 2.软件：按硬件吞吐能力配置，含20Gbps吞吐量；支持5G SA业务分流，支持触发与SMF之间的N4关联的更新和释放，向下兼容SGW-U、PGW-U功能，支持4G、5G NSA、5G SA等系统用户的会话、路由、计费等功能；支持根据SMF下发的FAR指令来控制PDR检测到的流量的数据转发。支持上行流量分类（UL CL）功能，将与SMF提供的过滤器匹配的流量分流到数据网络的不同接入点。支持接收SMF下发的流量导向策略（可分上行、下行或双向），执行分组标记并将其业务路由至指定的应用服务。支持对DN3S分流，支持对分流DNS域名的添加、删除、请求查询等操作和MEP调用的API接口（MP2），以实现对于指定DNS请求内容（如特定域名）的记录和分流。 |  |  |  |  |
|  | 3.该设备具备完全自主知识产权，接口开放，既支持专业集群，同时支持公网专用；必须基于全IP结构，高性能硬件处理和模块化大容量软件设计； |  |  |  |  |
|  | 4.关键部件如CPU、数据库及操作系统均采用国产化。 |  |  |  |  |
|  | 5.支持单服务器部署UPF。 |  |  |  |  |
|  | 6.本项目提供UPF 1+1网元级容灾； |  |  |  |  |
|  | 7.可靠性：99.999%，电信级环境适应性； |  |  |  |  |
|  | 8.系统应支持即插即用、快速开站、自动化测试； |  |  |  |  |
|  | 9.系统应完全符合ETSI GS MEC003标准； |  |  |  |  |
|  | 10.系统应完全符合SA标准、3GPP 23.501、23.502和23.503标准； |  |  |  |  |
|  | 11.支持计费和监听功能，支持基于业务识别的计费； |  |  |  |  |
|  | 12.支持远程集中运维和本地运维； |  |  |  |  |
|  | 13.支持内置IPSec业务能力，支持N4/N6接口数据加密保护； |  |  |  |  |
|  | 14.支持HTTP/DNS计费防欺诈、支持HTTP/HTTPS/RTSP头增强、支持HTTPS/HTTP2.0业务识别和策略控制、支持HTTP/IP重定向； |  |  |  |  |
|  | 15.支持基于业务累计流量的策略控制； |  |  |  |  |
|  | 16.该设备具备向5G LAN、5G定位、端到端切片网络的演进能力； |  |  |  |  |
|  | 17. 该设备支持跟企业AAA对接。 |  |  |  |  |
| 业务交换机（UPF配套） | 端口：48 * 25G SFP28/10GE SFP+/GE eSFP，8 * 100G QSFP28/40GE QSFP+； | 2 | 台 | 华为 | CE6863E-48S8CQ |
|  | 处理器规格：4核，1.4GHz； |  |  |  |  |
|  | 内存：DRAM：4GB； |  |  |  |  |
|  | NOR Flash规格：64MB； |  |  |  |  |
|  | NAND Flash规格：4GB； |  |  |  |  |
|  | USB接口：支持USB2.0标准的U盘； |  |  |  |  |
|  | 堆叠：支持业务口堆叠的接口：25GE光接口和100GE光接口； |  |  |  |  |
|  | 实时时钟（RTC）：支持； |  |  |  |  |
|  | 典型功耗：179W（50%负载，48端口SFP28高速线缆和6端口QSFP28高速线缆，双电源），232W（50%负载，端口全短距光模块，双电源）； |  |  |  |  |
|  | 典型散热值：610BTU/hr（100%负载，48端口SFP28高速线缆和6端口QSFP28高速线缆，双电源），791BTU/hr（100%负载，端口全短距光模块，双电源）； |  |  |  |  |
|  | 最大功耗：378W； |  |  |  |  |
|  | 最大散热值：1290 BTU/hour； |  |  |  |  |
|  | 电源模块数量：2； |  |  |  |  |
|  | 电源冗余：1+1备份； |  |  |  |  |
|  | 风扇：4个，可插拔； |  |  |  |  |
|  | 长期工作环境温度：0°C～40°C（0m～1800m）。 |  |  |  |  |
|  | 支持采用M-LAG组网，两台交换机可以分别升级，不影响业务。 |  |  |  |  |
| 防火墙 | 端口：4*GE(RJ45) + 4*GE(SFP)+ 8*10GE(SFP+)+1*GE(RJ45）（管理电口），实配12个万兆单模光模块； | 2 | 台 | 华为 | Eudemon1000E-F55 |
|  | 智能防御：IPS入侵防御/防病毒； |  |  |  |  |
|  | IPv6能力：提供安全丰富的IPv6网络切换能力、策略管控能力、安全防护能力、IPv6与IPv4互访能力； |  |  |  |  |
|  | 智能选路：提供基于多出口链路的智能选路功能，从而提高链路资源利用率； |  |  |  |  |
|  | 一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒等多种功能于一身和一体化策略管理； |  |  |  |  |
|  | 风扇：4个； |  |  |  |  |
|  | 工作环境温度：0℃～45℃； |  |  |  |  |
|  | 最大并发连接数：3000000； |  |  |  |  |
|  | 每秒新建连接数：100000； |  |  |  |  |
|  | 最大安全策略：10000； |  |  |  |  |
|  | 为便于运维，硬件面板应支持专门的一键重启按键，必要时可在不登录设备的情况下一键重启设备； |  |  |  |  |
|  | 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查。 |  |  |  |  |
|  | 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间 |  |  |  |  |
|  | 支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备。 |  |  |  |  |
|  | 支持MPLS； |  |  |  |  |
|  | 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； |  |  |  |  |
|  | 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议； |  |  |  |  |
|  | 检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志； |  |  |  |  |
|  | 入侵防护漏洞规则特征库数量在8000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号； |  |  |  |  |
| 传输设备 | 尺寸：标准机柜安装 | 2 | 套 | 中国联通 | 定制 |
|  | 端口： 2块10口10GE光口板+1块8口GE光口板 |  |  |  |  |
|  | DC 系统，320G，带 CXP 保；247.1W |  |  |  |  |
|  | 双 DC 系统，320G，不带 CXP 保护：131.1W |  |  |  |  |
|  | 双 DC 系统，360G，带 CXP 保护：247.IW |  |  |  |  |
|  | 双 DC 系统，360G，不带 CXP 保护：131.1W·典型都置场景：2CXP:4*4x10GE+2*10xGE |  |  |  |  |
|  | 典型功耗：4045 W |  |  |  |  |
| MEC集成服务 | 1.提供MEC自助控制台统一跳转，实现对MEC的统一管理。首次账号绑定后可实现单点登录及统一访问。 | 1 | 项 | 中国联通 | 定制 |
|  | 2.支指标进行展示，可按多种时间粒度进行数值图表展示及趋势展示。 |  |  |  |  |
|  | 3.提供专网状态的全面检测服务，从网络性能、网元故障、终端故障等多维度评估专网运行质量，帮助用户全面把控无线网、核心网、MEC、传输网的健康状况，迅速定位问题，为精细化运维提供参考。 |  |  |  |  |
|  | 4.提供统一集中呈现跨域多园区专网的大屏展示，实现多地域多园区专网精细化管理。 |  |  |  |  |
|  | 5.提供专网项目维度的自定义可视化监控，支持包括不限于资源、拓扑、性能、告警等数据监控，支持大屏logo、标题、配色以及性能指标等显示模块自配置。 |  |  |  |  |
|  | 6.提供针对关键网元的性能感知能力，对专网重点网元进行保障监控，对连接数、流量、速率、时延、丢包率、成功率、掉线率、资源可用率、资源利用率等进行列表展示。 |  |  |  |  |

（2）网络要求

本项目原系统，配备2台UPF（合计20G吞吐量）、2台配套交换机、2台防火墙、2套传输设备及1项MEC集成服务；保证宋六陵智慧水厂生产现场数据传输安全可靠、满足信息系统等级保护要求。

主要涉及以下几大应用场景：沉淀池8台吸泥行车5G传输改造、远端泵房及终端设备5G传输改造、水厂生产网络5G备网建设、远程仪表与传感器数据5G采集应用、水厂5G+智能AI图像识别系统等典型制水5G业务场景。实现全厂区（包括厂前区，厂外综合楼）5G覆盖无死角。

5G无线网网络覆盖及业务性能指标SS-RSRP、SS-SINR及面覆盖率满足以下指标：SS-RSRP（覆盖电平）≧-110dBm，且SS-SINR（信噪比）≧3dB的概率不低于95%。

截止目前，厂区消耗物联网卡：总计38张（其中一期20张、二期18张）；月均流量：450G-500G。

（3）费用说明

本项目要求投标人提供运营商5年的5G基站所有费用（即招标人不再另行支付运营商其它费用），费用内容包含且不仅包含5GMEC（UPF边缘）服务费用，5G专网电路费用，5G物联网卡费用（含新增扩容所需的卡），基站投资（如有）。

6 系统安全要求

（1）系统安全性

·用户认证：系统除自身具备用户身份认证及分级权限管理机制外，还必须支持第三方用户身份认证方式实现单点登录，包括支持 LDAP、AD、OIDC、SAML、Oauth2 等协议，支持多因素认证，且支持和其他平台集成。需满足制水行业对操作权限的严格管控要求，区分运维人员、工艺人员、管理人员等不同角色的认证等级。

·数据加密：系统必须支持 HTTPS 等协议实现客户端与服务端的数据加密传输，保障制水工艺数据、设备运行数据等敏感信息在传输过程中的安全性；支持访问加密数据库，支持与第三方数据加密系统实现集成，用户密码采用不可逆加密算法存储，关键业务数据存储时进行加密处理。

·安全防护：系统必须对 SQL 注入、跨站脚本攻击、暴力破解等常见攻击手段采取技术防范措施，且需经过专业安全测试。针对制水行业特点，重点加强水质数据、调度指令等核心数据的防护，防止数据篡改和泄漏。

·权限管控：系统必须支持对用户进行功能授权和数据授权，功能授权对象涵盖菜单项、界面控件、操作按钮等，数据授权可按工艺段、设备类型、区域范围等维度细分。确保制水过程中不同岗位人员仅能访问和操作权限范围内的功能和数据，符合水厂安全生产管理规范。

·安全稽核：所有对数据的操作必须通过系统界面或批处理进行，禁止非授权用户直接访问数据。系统提供完整的审计功能，可对用户登录、数据访问、修改、删除等操作进行全程跟踪和审计，审计日志至少保存 1 年，支持按时间、用户、操作类型等条件查询和导出。

·合规性要求：必须满足 ISO27001 体系要求及《信息系统建设安全管理规则》中的增强要求，符合制水行业数据安全相关规定，确保系统安全合规。

（2）运行稳定性

·连续运行能力：系统必须支持 7×24 小时的连续稳定、不间断运行，满足制水行业全天候生产的需求。即使系统出现非致命错误时，也不应出现数据损坏、丢失的情况，核心功能仍可正常使用。

·系统可监控：系统必须提供对服务器 CPU、内存、磁盘空间、网络带宽等系统运行状态的实时监控功能，同时支持与第三方监控系统（如 Zabbix、Prometheus 等）集成，可实时告警系统资源异常占用情况。针对制水行业关键业务，需提供专项监控面板，包括数据采集成功率、模型运行状态、接口连通性等。

·数据备份与恢复：投标人必须提供完善的数据备份策略，支持自动备份和手动备份两种方式，备份周期可自定义（最短支持小时级备份），且必须配置异地备份，备份数据至少保留3个月。系统需提供快速恢复机制，数据恢复时间不超过4小时，恢复后数据完整性和一致性达标率100%。

·故障处理：系统发生故障时，投标人必须在10分钟内响应，半小时内提供远程故障排查方案，远程无法解决时，4小时内派遣技术人员到达现场解决问题，并出具详细的故障分析报告。针对制水关键业务故障，需提供应急保障方案，确保不影响水厂正常制水流程。

（3）架构先进性

·高可用架构：系统必须支持完整的集群架构部署以及高可用架构部署方案，当系统部分节点或组件出现故障时可自动快速转移到正常或备用节点上，保障整个系统仍可正常运行，实现系统的不间断运行。日常软硬件维护可在不影响制水生产的前提下进行，支持在线扩容和维护。

·弹性扩容：系统架构必须支持服务器硬件层面、数据库层面、存储层面的灵活扩容，以满足制水业务增长带来的用户量、数据量增长需求。扩容过程不影响现有业务运行，支持线性扩容，扩容后系统性能无明显下降。

·负载均衡：系统必须使用负载均衡器将系统负载均衡分摊到各个服务节点上，支持基于制水业务场景的负载调度策略（如按工艺段、设备类型分配负载）；支持数据库集群部署，将数据库访问负载均衡分摊到各个数据库服务节点上，提升数据处理效率。

·多厂部署支持：系统架构必须支持未来多水厂部署模式，实现宋六陵水厂与其他水厂（如平水江水厂、曹娥江水厂）的系统统一管理和协同调度，支持数据共享、模型复用和跨厂联动功能。

（4）系统可维护性

·管理便捷性：系统必须提供图形化管理界面，使系统管理员可方便快速地完成系统运行设定、安全管理、部署配置、二次开发等工作。针对制水行业特点，提供专用运维管理模块，包括设备接入管理、数据采集配置、模型运行监控等功能。

·文档支持：必须提供完整的系统管理文档、运维手册、用户手册和培训教程，详细说明系统的各种管理功能、配置步骤、参数选项、常见问题及解决方案。文档需结合制水行业业务场景进行编写，具备较强的实用性和指导性。

·日志监控：系统必须提供完善的操作日志、运行日志、错误日志监控功能，可根据需要配置日志输出级别和内容，日志信息需包含操作人、操作时间、操作内容、IP 地址、执行结果等关键信息，支持日志导出和分析，便于问题诊断和故障排查。

（5）系统开放性

·二次开发支持：软件架构必须具备开放性，提供完整规范的开发接口文档（包括 API 接口、数据接口、模型接口等）。系统必须支持客户端网页界面、服务器端业务逻辑的二次开发，支持 Java、JavaScript、HTML 等主流开发语言。针对制水行业特殊业务需求，提供灵活的定制化开发支持，投标人需提供客制化指导文档和技术支持。

·系统集成能力：系统必须支持常见的系统集成方式，例如 Web 服务、REST API、消息服务、中间表、文件交换等，可实现与水厂现有 SCADA 系统、智慧制水平台、仓储管理系统、安防系统等第三方系统的无缝集成。集成过程需遵循制水行业数据交互标准，确保数据一致性和兼容性。

·接口标准化：所有接口必须遵循国家标准或行业标准，提供详细的接口参数说明、数据格式定义、调用示例和错误码说明。支持接口的测试和调试，提供接口测试工具或测试环境，确保接口的可用性和稳定性。

（6）系统可拓展性

·流程自定义：系统必须提供图形化的业务流程定义工具，可通过图形化界面定义制水行业实际业务流程（如设备维护流程、工艺调整流程、应急处置流程等），实现快速定制企业专属业务流程，支持流程的灵活修改和优化。

·功能模块扩展：系统必须采用模块化设计，各功能模块松耦合，支持功能模块的灵活增减和升级。数据接口和模型算法具备可扩展性，支持新增设备类型、工艺环节和业务场景的快速接入。企业可根据制水业务发展需要自行定制新的数据模型（如新增设备类型、工艺指标、业务表单等），无需修改底层代码，支持数据模型的动态扩展和升级。系统必须支持用户量和数据量的线性增长，可满足未来 5 年业务发展需求。系统提供灵活的数据模型和属性定制功能，

·数据导入导出：系统必须具备灵活的数据导入工具，支持 Excel、CSV、JSON 等多种格式的数据批量导入，便于前期大量基础数据的导入和未来其他项目拓展时的基础数据迁移；支持关键业务数据的批量导出，导出格式可自定义，满足制水行业报表统计、数据分析等需求。

·版本兼容：系统版本升级时必须保证之前的二次开发功能不受影响，或提供平滑升级方案，确保升级过程中数据不丢失、功能不中断。支持版本回滚功能，当升级出现问题时可快速回滚到之前的稳定版本。

·个性化配置：系统必须支持用户组件化自定义界面功能菜单展示、个人数据展示、首页展示等，不同角色用户可根据自身工作需求配置个性化的操作界面和数据看板，提升操作便捷性。

·厂区复制应用：投标人应确保本项目所交付的数字孪生系统、算法模型及场景应用，应具备良好的通用性、模块化与可复制推广能力。在后续面向类似工艺流程、类似业务场景的其他水厂进行复制落地时，核心算法模型、通用场景功能、业务逻辑组件无需按全新从零开发的模式；仅调整针对不同厂区差异化内容（如厂区三维建模、设备点位适配、现场部署调试、少量定制化改造等）。招标人基于本次项目所交付系统进行推广复用时，投标人应予以技术开放与支持，不得设置技术壁垒或额外限制。

（7）系统易用性

·界面设计：系统必须提供操作方式简单、界面风格统一、布局和色调美观的用户界面，交互逻辑符合制水行业操作习惯，可用性高，用户可快速学习并掌握系统使用方法。支持界面自适应调整，适配不同分辨率的终端设备（包括大屏、PC、平板、手机等）；

·帮助文档：系统必须提供与界面相关的在线帮助文档，可在用户操作过程中方便访问，帮助用户快速了解功能用途和操作步骤。针对制水行业关键业务功能，提供操作引导动画或视频教程，提升用户学习效率；

·多任务操作：系统必须支持同时同一账号使用多个客户端浏览器访问系统，支持并行多任务界面操作，满足制水行业多业务并行处理的需求（如同时监控多个工艺段、处理多个报警信息等）。

·运行保障：系统必须在任何情况下无条件保证水厂正常使用所提供的所有功能，不受外界因素干扰，确保制水生产的连续性和稳定性。投标人应提供知识库，当遇到系统使用问题时，用户可从知识库中快速获取解决方案。

7 架构与部署要求

（1）软件架构

·部署模式支持：系统必须支持私有云部署，保障网络安全、数据安全及系统稳定性。私有云部署需为单租户模式，独享虚拟服务器资源，支持 VPN 或专线访问。

·接口技术支持：投标人提供的数字孪生系统产品必须具备成熟的接口技术支持，支持多种接口协议（如 OPC UA、Modbus、MQTT、HTTP 等），确保与制水行业异构系统（如 PLC、传感器、SCADA、GIS 等）之间的数据传输及时性与准确性。

（2）硬件架构

·架构设计：投标人需要提供详细的硬件架构设计方案，包括服务器、存储设备、网络设备、终端设备等的配置清单和拓扑结构。硬件架构需满足制水行业高可靠性、高可用性、高性能的要求，支持集群部署和负载均衡。

·硬件配置与报价：投标人需要提供对应架构下的详细硬件配置清单（包括设备型号、规格参数、数量、厂商等），硬件配置需与软件系统性能需求匹配，满足制水业务数据处理、模型运算、三维渲染等功能的硬件资源需求。

·网络拓扑图：实施时，需要提供清晰的网络拓扑图，明确各硬件设备之间的连接关系、网络协议、带宽要求等。网络架构需考虑制水厂区的物理布局和网络分区（如生产区、办公区、中控室等），保障网络传输的稳定性和安全性，支持厂区内网与外部网络的隔离和数据交换。

（3）部署要求

·自动化部署：系统必须支持代码和配置等自动部署，提供便携可调整的自动化部署流程及相关文档，部署过程可通过脚本或工具实现自动化执行，减少人工干预，提高部署效率和准确性。针对制水行业特点，提供部署方案验证机制，确保部署后的系统满足业务需求；

·版本管控与发布：系统必须支持二次开发程序的版本管控及多种发布方式，包括一键回滚、灰度发布等方式。版本管控需涵盖代码、配置文件、数据库脚本等所有相关内容，支持版本追溯和差异对比。灰度发布支持按制水业务模块或用户群体分批发布，降低发布风险；

·部署环境要求：必须明确说明系统部署所需的操作系统、数据库、中间件等软件环境的版本要求和配置参数，支持主流操作系统（Windows Server、Linux等）和数据库（MySQL、Oracle、PostgreSQL等）。针对制水行业现有 IT 环境，提供灵活的环境适配方案，减少环境改造成本；

·部署文档：必须提供详细的部署手册，包括部署前准备、环境配置、安装步骤、参数配置、测试验证、故障排查等内容，部署手册须具备较强的可操作性，便于水厂 IT 人员或投标人技术人员执行部署工作。

（4）延展性要求

本招标文件所列出的功能场景（如滤池反冲洗预测等）仅为示例，不构成最终必须实施的唯一内容。投标人所提供的机理模型、算法能力及场景应用应具备通用性、可扩展性与可替换性。招标人有权在需求调研及深化设计阶段，对示例场景（如滤池反冲洗预测）进行同类型、同复杂度机理模型及场景应用的替换或调整。若为同量级替换，在不提升整体实施难度与建设范围的前提下，中标报价保持不变，投标人不得另行加价；若为新增功能场景从而改变数量的，则按投标文件中对应单价不变，数量据实增减的原则进行结算。

无论场景应用如何替换或调整，系统功能、性能、运行效果及验收指标均不得低于招标文件中对应原同量级场景（如滤池反冲洗预测）所要求的标准，确保项目整体建设质量与技术水平不降低。

8 项目开发实施要求

（1）专业开发团队

中标后，投标人应当专门为软件开发成立专业的孪生平台实施项目组，负责项目管理和项目实施工作，具体包括：

①提出项目的时间计划和安排，并负责项目计划实施和执行监督工作，计划需充分考虑制水行业生产特点，避免影响正常制水流程；

②负责项目组织架构的建立、项目各个工作小组的分工职责和任务安排，检查各项工作的进展情况；

③负责项目风险和问题的预估、发现、跟踪和协调解决，重点关注制水业务连续性、数据安全、系统兼容性等方面的风险。负责项目的沟通安排，组织项目例会和定期的协调会议，定期向招标人报告项目进展情况和需要关注和解决的事项，并跟进解决项目管理中出现的问题；

④负责项目准备调研、蓝图设计、系统实现、上线切换、上线支持以及运维管理等各项工作的项目管理工作，协助招标人进行项目投产等工作的项目管理工作。对项目的实施过程进行质量监督以确保项目实施的进度和质量，并作出相应报告，重点保障制水核心功能的实现质量。

⑤项目实施过程中必须严格控制程序质量，系统投产后确保该系统安全有效运行，并及时响应和处理相应的运行故障，保障水厂制水生产不受影响。

⑥在本项目过程中，投标人必须提供开发版本控制流程及方案、配置管理流程及方案、项目质量保证及控制的方法和策略，经招标人审核确认后对文档、程序进行版本管理、配置管理、质量管理。项目实施过程中必须严格按照与招标人签字确认后的需求说明书进行程序设计及编码，依照招标人相关制度要求（包括设计要求、编码规范、文档要求等）进行开发实施工作。

（2）项目实施周期要求

实施周期需合理划分阶段，包括需求调研、蓝图设计、系统开发、测试、部署、培训、上线等阶段，每个阶段的时间安排需符合制水行业生产节奏，避免在水厂生产高峰期进行重大系统变更和上线。关键里程碑节点需明确，且需经招标人确认，如需求调研完成、蓝图设计确认、系统测试完成、系统上线等。

投标人每个阶段，从开始到结束，必须有充分的资料提交招标人备案，并经确认后方可实行下一个阶段。在需求调研期间，投标人应当关注水厂的工艺运行情况，且同时给予招标人充分的需求提案时间，并经招标人确认后方可视作调研结束，另外，允许招标人在实施过程中动态调整需求，并根据招标人认可的需求进行实时调整软件实施方案。

（3）团队人员驻厂要求

项目团队成员需保持稳定，在项目实施期间无特殊情况不得更换核心成员。为保证项目质量，投标人自合同签订期始，至少安排五位及以上团队人员同时驻现场办公，要求：

▲①为保证软件开发质量以及工期，要求投标人设置现场驻厂软件开发团队，驻厂时间不低于12个月，团队至少五位人员中，包括3位及以上开发人员、1位方案人员以及1位实施交付人员；

②	所有驻厂人员均须在驻厂前通过招标人认可。实施过程中，招标人有权要求投标人更换驻厂人员；现场驻厂人员需专职服务于本项目，服从招标人管理。

③	投标人如需更换驻厂人员需提前征得招标人书面同意，并确保更换后的成员具备同等或更高的专业能力。

④投标人须自行承担驻厂期间的一切费用，招标人不提供除因软件开发所需，施工现场外的，任何一切场所。

（4）培训组织方式

①投标人必须制定详细的培训计划，明确培训目标、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训地点等。培训方式可采用现场培训、线上培训、手把手教学、案例分析、实操演练等多种方式相结合，根据不同培训对象和培训内容选择合适的培训方式。培训需分层次进行，确保不同岗位的用户都能掌握相关的系统操作和知识。培训过程中需提供充分的培训资料和实操环境，确保培训效果。

②系统管理培训：面向水厂 IT 管理人员和系统管理员，必须提供系统管理培训。培训内容包括系统架构、用户管理、权限配置、数据管理、设备接入管理、接口管理、系统监控、故障排查、备份与恢复、系统升级等。培训需确保系统管理员具备独立进行系统管理和维护的能力，能够解决系统运行过程中出现的常见问题。

③二次开发工具培训：面向水厂技术开发人员，必须提供二次开发工具培训。培训内容包括系统开发接口、开发环境搭建、二次开发流程、代码编写规范、调试方法、模型扩展等。培训需确保技术开发人员具备独立进行系统二次开发和功能扩展的能力，能够根据水厂业务发展需求进行定制化开发。

9 验收要求

本软件平台开发验收应作为整体项目验收的一个子项，工程竣工前，由投标人单独递交本软件的专项验收申请，最终验收结论作为本项目整体验收子项结论点，如验收不合格，视作整体验收不合格。

该专项也分为以下几块子项，具体要求如下：

（1）功能验收

招标人对数字孪生系统的所有功能进行全面验收，包括孪生平台底座建设、三维孪生展示、智能工艺优化算法与软件等所有模块的功能。系统必须满足招标人的现有需求，各模块应用情况正常，功能实现与需求说明书和蓝图设计方案一致。确认二次开发功能符合要求，后期规划功能具备可扩展性。针对制水行业关键功能（如水质监测、工艺优化、设备预警、调度管理等）需进行重点验收，确保满足实际业务需求。

（2）流程验收

在项目交付过程中，招标人会对系统中所有业务流程进行验收，确保蓝图阶段提出的应固化的流程已纳入到系统中，流程设计符合制水行业业务规范和水厂实际操作流程，流程逻辑清晰、设置合理，能够正常流转。包括设备维护流程、工艺调整流程、应急处置流程、数据上报流程等，确保流程的实用性和高效性。

（3）二次开发验收

招标人会对系统中的二次开发模块进行全面验收，包括模块功能实现、与原有系统的集成性、系统升级兼容性等。二次开发模块需满足制水行业特定业务需求，功能实现准确，性能稳定，与系统其他模块协同工作正常，不影响系统整体稳定性和性能。二次开发代码需符合编码规范，具备良好的可读性和可维护性。

（4）上线指标验收

在系统上线后，招标人对项目总体目标的达成情况进行验收，是否如期如质地达成项目建设目标。达成效益需通过数字量化、指标化体现，投标人需按照招标文件各分块功能点所述要求，对照提供详细的量化指标分析报告，结合系统运行数据和实际业务数据进行量化分析。

（5）交付文档验收

投标人必须保证系统稳定运行的文件完整，各种功能说明材料必须可以指导使用者日常的操作使用。交付材料需包括但不限于：

·项目3D模型源文件；

·系统集成设计文档（含远程服务中心集成、消息推送、3D模型渲染）；

·数据开发集成文档（含数据字典）；

·UI 设计文档；

·大屏开发代码及源文件；

·需求说明文档；

·蓝图设计方案；

·技术架构方案；

·培训文档；

·测试报告；

·上线报告；

·运维手册；

·源代码（二次开发部分）；

·接口设计文档。

所有交付文档需齐全、规范、准确，符合制水行业标准和招标人要求，具备较强的实用性和指导性。

（6）软件测评验收

系统完成后，由投标人选取符合软件评测资质要求的专业测评第三方单位进行测评，并获取测评合格的报告，同时按照测评结果进行整改，所有费用包含在投标总价中，招标人不再支付额外费用。

（7）专家验收

本软件平台专项验收，由招标人和投标人双方共同选取相关专业的验收专家参与，所涉及到的专家费用，验收过程的一切费用，均包含在总价中，均由投标人承担。

10 质保期售后要求

（1）质保期：本软件平台投标人质保期参照招标文件合同模板及技术加分项要求，最终以投标人承诺函为准。

（2）售后服务能力

投标人必须有能力提供持久、及时和专业的技术支持服务，服务范围不局限于系统故障维修，还应包括技术咨询、系统优化、功能升级、数据备份与恢复等全方位的服务，帮助招标人提升制水运营管理水平。具体服务内容包括：

·提供完整、有效和及时的软件技术服务，包括系统安装、部署、调试、BUG 修改及缺陷修复等；

·提供软件产品相关的技术支持及咨询服务，解答招标人在系统使用过程中遇到的各种技术问题；

·拥有专业的技术方案解决中心，具备强大的技术解决能力和系统故障恢复及原因排查能力；

·配合招标人完成软件产品的应急预案演练，提升招标人应对系统突发故障的能力；

·提供软件持续的升级服务，及时向招标人通报软件产品升级情况，若招标人需要对软件产品升级，投标人应提供升级版本和相应的技术支持服务，升级内容需结合制水行业技术发展和招标人业务需求。

（3）售后服务方式要求

投标人必须提供 E-mail、传真、电话、远程协助、现场服务等多种形式的技术支持服务，随时响应招标人的技术问题咨询。具体服务方式包括：

·远程技术支持：当系统出现故障时，经招标人许可后，投标人可以远程登录系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必须经招标人确认后方可进行。

·定期巡检跟踪：项目验收完毕后，投标人需要定期进行电话回访、现场巡检，跟踪系统使用情况，听取招标人意见和建议，及时分析系统存在的问题，并给予解决。定期巡检频率至少为：第一个月每周1次，第二个月每两周1次，第三个月起每月1次，巡检内容包括系统运行状态检查、数据备份检查、性能优化建议等。并提供巡检报告。

·现场服务：当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统，投标人应及时提供切实可行的建议；通过远程支持不能及时解决问题时，投标人需派遣技术支持人员在一周内赶赴现场，协助招标人完成故障排除、系统升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行情况。

（4）售后质量要求

在服务期内，提供 7×24 小时电话热线咨询服务，确保招标人在遇到问题时能够及时联系到技术支持人员。投标人响应时间要求如下：

·系统致命错误（造成系统停机或中断制水业务的错误）：投标人需在10分钟内响应，半小时内提供远程故障排查方案并尝试解决，如远程无法解决，需2小时内到达现场解决问题；

·系统严重错误（对系统运行有较大影响，影响制水业务正常开展，但不致导致系统停机或完全无法使用的错误）：投标人需在15分钟内响应，并在1小时内针对问题提供技术支持和解决方案；

·系统一般错误（对系统运行有一定影响，但不妨碍制水核心业务正常运行的错误）：投标人需在1小时内响应，并在1个工作日内针对问题提供技术支持和解决方案；

·技术咨询：投标人需在2小时内响应，对于复杂问题需在1个工作日内提供详细的咨询解答。

·投标人需建立完善的服务质量监督机制，定期对服务质量进行评估，收集招标人反馈意见，不断提升服务质量。若投标人未达到约定的服务质量要求，招标人有权提出异议，投标人需在规定时间内进行整改。

第三部分：招标文件要求提供的相关证明材料

| 序号 | 产品名称 | 产品对应招标文件页码 | 招标文件要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调流调压阀 | 118 | 1. 提供重要证明资料 1.1调流调压阀阀体一体化铸造，坚固耐用。阀门内的流道为轴对称， 流道的任意截面都是环状，保证了介质流过时不会产生紊流，避免阀门产生振动。为保证调流调压阀调节范围和可靠性，阀门法兰面对面距离不得小于阀门口径的1.1倍。投标时需提供产品结构图证明、实物图证明，并加盖投标人公章。 1.2活塞式调流调压阀的不锈钢活塞是由阀腔内壁可靠导引条引导，导引条表面采用铜合金堆焊/特殊青铜高温烧结或堆焊/而成，调流调压阀活塞的底部被铜合金导轨支撑，导轨采用对称支撑结构，保证活塞均匀受力，长时间运行不会发生活塞偏离中心现象。确保能长时间不会产生振动和噪声的可靠运行。投标时需提供产品结构图证明、实物图证明，并加盖投标人公章。 1.4本调流阀用于流量和压力控制，为充分利用管道的水头，在保证流量的前提下要求尽量减少水头损失。从全开到全关，阀门的开度应与流量呈良好的线性关系，投标人在投标时应提供阀门的流量系数曲线（Kv）；阀门应具有较小的流阻，以使阀门全开时压力损失为最小。投标人在投标时应提供阀门的最大最小流量下的水头损失资料，以保证阀门全开时局部损失系数应≤2m，并加盖投标人公章。 投标人在投标时应提供阀门的开度流量曲线，并标明此时最大流量与最小流量的开度，最大流量时调节应留有15％的余量，同时提供该工况下的气蚀曲线，证明阀门无气蚀情况发生，同时提供该工况下的补气曲线，并盖投标人公章。 1.7该产品须在所投品牌制造商自有工厂内生产或组装、测试，不允许第三方代工或贴牌产品，一经发现作违约处理并按合同相关要求进行处罚。中标后，投标人需提供针对本项目设备的制造工厂名称和地址，供招标人监造和测试见证，投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章。 1.8详见本章3.3节，在调流阀选型时，投标人应当关注所选产品的调压能力，2款不同口径的调流阀应当有不同的调压范围。▲投标人所选调流阀，既能起到调压降压作用，同时能将不同的两路原水顺利接入，不可因为两路原水水压不等而导致任意一路原水无法接入或流量无法满足需求，投标时，投标人须出具承诺书，承诺可以实现2路不同原水接入需求。 |
|  |  | 121 | ▲本调流阀作为水厂水源流量控制调节阀门，长期运行后阀门的开启、关闭扭矩会增加，要求配置的电动执行器输出扭矩安全系数≥2。投标时提供调流阀光阀的开关扭矩计算、齿轮箱选型和电动执行机构选型计算，同时证明和承诺选用的电动执行机构输出扭矩的安全系数大于或等于2。 |
|  |  | 126 | 因此，在调流阀选型时，投标人应当关注所选产品的调压能力，2款不同口径的调流阀应当有不同的调压范围。投标人所选调流阀，既能起到调压降压作用，同时能将不同的两路原水顺利接入，不可因为两路原水水压不等而导致任意一路原水无法接入或流量无法满足需求，投标时，投标人须出具承诺书，承诺可以实现2路不同原水接入需求。 |
| 2 | 气动阀门 | 127 | 1. 提供重要证明资料 所选阀门产品，投标时须提供以下证明材料： 气动蝶阀（双偏心）部分： （1）阀门必须采用双偏心双法兰一体式铸造结构的蝶阀，投标时需提供产品结构图、实物照片、制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告证明阀门是双偏心结构，并加盖投标人公章； （2）阀门面对面距离必须符合GB12221标准的14系列要求。投标时须提供阀门面对面距离尺寸的结构图纸，确认符合GB12221标准中的14系列要求，并加盖投标人公章； （3）阀杆处的密封应采用干轴设计。阀杆的支撑轴套采用具备自润滑特性的铝青铜材料，轴套内至少需要有四道及以上的“O”形环密封，以确保终生免维护。投标时须提供阀杆与阀体密封处的结构图、轴套的图纸及照片来证明阀杆处的密封结构为干轴设计，并加盖投标人公章； （4）阀门必须具备双向密封性能，对水流无方向要求，即使在最高工作压力下也能可靠地达到无泄漏密封，投标时须提供制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告来证明阀门双向密封无泄漏的特性，并加盖投标人公章。 （5）为确保阀轴在运行过程中受力均匀，阀轴和阀板的连接可采用锥销结构连接、销连接、键连接或无销连接。销材料为不锈钢X20Cr13，有效保证使用寿命；投标时提供阀杆与蝶板的装配图纸及照片证明其连接结构，并加盖投标人公章； （6）蝶阀内外部采用防腐蚀无毒环保型环氧树脂漆，所用涂料不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，其厚度应在250微米以上。投标时需提供产品的饮用水卫生CNAS或CMA检测报告来证明阀门符合饮用水标准，并加盖公章； （7）▲在气源压力为6Bar的工作状态下，蝶阀的气动执行机构的选型必须满足，最低1.3倍的安全系数。投标时提供气动执行机构在6Bar及以上压力时的输出扭矩能够满足阀门开启和关闭的输入扭矩、同时安全系数为最小1.3的计算说明书,并提供承诺书加盖投标人公章。 |
| 3 | 手/电动阀门 | 135 | 1.提供重要证明资料 （1）密封圈：应采用整体嵌入式固定。应有一定的嵌入自由度，能在一定范围内自身调节密封，实现双向密封，保证零泄漏。为保证密封的可靠性，不接受密封圈以压板通过螺钉固定在阀瓣上，投标时须提供证明此结构的图片，并加盖投标人公章。 （2）连接销：应采用锥型退拔销，且销的位置应在阀轴的边缘，不得在阀轴的中心位置以保证阀轴的强度，投标时须提供证明此结构的图片，并加盖投标人公章。 |
| 4 | 中线型阀门 | 138 | 1.提供重要证明资料 1.1 每台设备在出厂前须进行压力测试，且中标后随货提供每台阀门压力测试报告文件。阀门出厂须进行整体检验，检验合格并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。投标人在投标文件中须提供投标品牌制造商取得由带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告的蝶阀双向密封全压差试验检测报告复印件并加盖投标人公章。 1.2 阀轴：阀轴材料为1.4028或2Cr13及以上材质。为确保阀门具有较好的流通性能，降低流体通过阀门时的压力损失，节约能耗，本项目阀轴须采用双半轴设计，两端分别插入阀板的形式，以确保阀板在长期运行过程中的稳定可靠。为保证阀板与阀轴受力均匀，确保阀板与阀轴间的连接件无电化学腐蚀的风险，尽量避免介质通过销孔对阀杆形成电化学腐蚀以及销钉和连接件间的金属极相腐蚀的风险，要求阀板与阀杆连接须采用内置花键或者组件连接，以确保阀门的使用寿命及质量。阀轴轴承须采用自润滑钢衬增强PTFE涂层或者更优材料制成，材料对水与橡胶不产生任何有害影响。为避免液体进入阀轴与轴孔中造成死水、滋生细菌以及产生电化学腐蚀，要求阀轴采用干轴设计，通过球面阀瓣和球面加厚橡胶衬套在阀轴通道处的续接触，压缩橡胶密封面以达到持久的密封性，减小阀门扭矩，减少蝶阀各零件的磨损，以提高阀门的使用寿命，（投标时提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图）。 |
| 5 | 闸门 | 148 | 1.不锈钢方闸门 1.1.提供重要证明资料 （5）投标时，投标人应当提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 152 | 2 铸铁方闸门 2.1 提供重要证明资料 投标人至少须提交以下资料，但不限于以下内容： （5）投标时，提供制造商公开发布的彩色实物或样本结构图，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 中开式离心泵 | 157 | 1.提供重要证明资料 投标时需提交以下技术文件： 1）水泵技术参数响应表； 2）水泵的性能曲线； 3）泵的总装图及外型尺寸； 4）泵的基础图； 5）备品备件及专用工具表； |
|  |  | 158 | 4.性能要求 （2）投标时必须提供水泵特性曲线及泵变转速曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，表1列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。 |
| 7 | 潜水轴流泵 | 164 | 1.提供重要证明资料 投标时，投标人必须提交以下资料： A. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）； B. 产品制造商官方公开发布的样本彩页图； C. 主要部件材质表； |
| 8 | 潜水泵/潜水排污泵 | 169 | 1. 提供重要证明资料 投标人投标时必须提交以下资料： A. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）； B. 电机特性曲线，电机启动特性； C. 制造商官方公开发布的彩色实物或样本结构图； D. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求； E. 主要部件材质表； |
| 9 | 潜水搅拌器 | 174 | 1.提供重要证明资料 （1）投标时，应当提供产品厂家发布的设备结构彩色样品图片，并加盖投标人公章。 （2）根据本章节第9点所述内容，结合图纸中的现场实际情况，出具相关选型方案，效能曲线图，并加盖投标人公章。 （3）投标时，针对回收池搅拌器布局，结合招标人选型，出具承诺函，承诺能满足招标人池体搅拌的需求，能达到最优的搅拌效果。除非数量变更，若因产品选型问题导致无法满足搅拌效果，也应当承诺维持中标价格不变的情况下，无条件进行改造，并加盖投标人公章。 |
| 10 | 活性炭 | 196 | 1.提供重要证明资料 投标人须在投标环节提供的相关材料如下： （1）生产许可证、饮用水活性炭卫生许可证及卫生防疫站检验报告。 （2）粒度分布图、压降损失图、炭床膨胀图，以上作为性能参数指标。 （3）提供活性炭生产能力、生产工艺、活化系统介绍及生产工艺流程图，并对煤的原产地、主要生产原材料的名称、成分、等级以及种类加以说明。 （4）活性炭的再生技术、设备及相应方案，以及在供货厂内再生的费用或预计费用。 （5）须提供年产6000吨（含）或以上的活性炭生产能力的环评批复。并提供年产能等相关证明材料，能清晰佐证品牌厂家可独立生产制作，为招标人提供所需压块破碎活性炭数量等相关内容。 （6）压块破碎炭核心工艺设备：生产厂家使用的压块成型破碎机的现场图片，以及诸如采购发票之类的相关证明材料。 |
| 11 | 罗茨风机 | 201 | 1.提供重要证明资料 投标人投标时或中标后必须提交以下资料： 1）罗茨风机如有配件为进口，中标后供货时，进口件需提供原产地证明； 2）该产品须在所投品牌制造商自有工厂内生产或组装、测试，不允许第三方代工或贴牌产品，一经发现作违约处理并按合同相关要求进行处罚。中标后，投标人需提供针对本项目设备的制造工厂名称和地址，供招标人监造和测试见证，投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章。出厂后供货时，须提供风机厂家的主机性能测试报告。 3）在投标文件中提供官方发布的设备彩色样本。 |
| 12 | 电磁流量计（DN1200及以上，热质式气体流量计，加药流量计） | 215 | 1.提供资料 电磁流量计标定设备须具备中国合格评定国家认可委员会CNAS，可在官网中查询，标定设备不确定度不低于Urel=0.1%。投标时提供相关佐证依据。 |

说明：投标人投标时须提供的货物技术描述的证明文件，仅须对照该表格所列内容即可，若在招标文件技术描述中还有其它要求提供证明文件，但不在表格中的，投标人无需提供，评定时无必须要求的材料佐证。

# 第六章 投标文件格式

目   录

# 一、投标函（格式一）

# 二、法定代表人身份证明（格式二）

# 三、法定代表人授权委托书（格式三）

# 四、联合体协议书（采用联合体投标的提供，格式自拟）（若有）

# 五、投标保证金缴纳证明材料

# 六、投标报价表（格式四）

# 七、实质性响应招标文件及评审打分的资料及格式（见格式五、格式六）

# 八、投标人基本情况表（见格式七）

# 九、中小企业声明函（见格式八）（若有）

# 十、投标承诺书（见格式九）

十一、主要配置说明一览表（见格式十）

十二、技术规格偏离表（见格式十一）

## 十三、投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料

格式一：投标函

建设项目货物投标函

（招标人）：

我方已全面阅读和研究了        建设项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的        建设项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）   元，品牌详见投标报价表，产地详见投标报价表，交货期    （日历天/月），质量标准   ，税率：    。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书七天内递交委托合同价     %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：          （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年   月   日

## 格式二：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：     （盖章）

年   月   日

## 法定代表人身份证复制件

格式三：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目及标段名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限   ：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

手机号码：

身份证号码：

年   月   日

委托代理人身份证复制件

# 投标保证金缴纳证明资料

1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

## 格式四：投标报价表

# 投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 型号规格 | 产地（品牌） | 数量 | 出厂单价（含税） | 运杂、及 保险费 （含税） | 特殊工具费 备品备件费 （含税） | 相关服务费 （含税） | 其他（含税） | 综合单价（含税） | 总价 | 备注 |
| 泵机类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中开式离心泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 潜水轴流泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调流调压阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 调流调压阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加药系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字隔膜计量泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数字隔膜计量泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水厂专用非标制品类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢折板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进水堰板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本表所填内容必须与“第五章 招标内容和技术要求：招标清单”对应内容相一致，请投标单位根据招标清单进行一一进行填写并报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  | 小写：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □质保期后的维保费用 |  | 元/年（不计入投标报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第8栏相关服务费包含本项目组装成套费用（安装材料费、组装成套、指导安装调试检验费用）、技术服务培训费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。

2.第10栏综合单价=5+6+7+8+9。

3.第11栏合价=4×10项。

4.投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。

5.投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6.如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

7.本表所填内容必须与“第五章 招标内容和技术要求：招标清单”对应内容相一致，无论招标文件中是否提及，投标人应当完全按照招标清单进行报价，不得对清单进行增删，否则作废标处理。

投标人：                   （盖章）                 年    月    日

## 格式五：资料一览表

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：              （盖章）

年   月   日

## 格式六：打分资料一览表

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表请按投标人须知前附表3.5.7“二、评审打分资料”内容填写。

投标人：              （盖章）

年    月    日

## 格式七：投标人基本情况

# 投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书等相关资格审查资料。

投标人：               （盖章）

年   月   日

# 格式八：中小企业声明函

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式九：投标承诺书

# 投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读     （名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。

4.承诺本招标文件要求的人员和我单位至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

5.承诺未被有关行政主管部门列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单）或限制参加投标。

6.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

7.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。

8.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日

格式十：主要配置说明一览表

主要配置说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件参考品牌 | 投标人所投品牌 | 制造商 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须在投标报价表及主要配置说明一览表中明确注明投标设备、材料的品牌。若填报相当于或高于参考品牌质量档次的品牌，必须在表后提供相关证明文件。中标后签订合同前，该批次品牌的设备、材料若无法满足本项目水厂工艺特性的，或者招标人认为并不相当于或高于参考品牌的，招标人有权在参考品牌中任意指定一个品牌，中标单位必须按此品牌供货，相关费用不再增加。

投标人：                  （盖章）

年   月   日

格式十一：技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件第五章 招标内容和技术要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件商务和技术参数要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.投标人商务和技术偏离表未列出偏差的内容，视为投标人响应招标文件要求（招标文件要求投标人提供证明材料的除外）。

3.投标人应当对照招标文件“第五章 招标内容和技术要求-第三部分：招标文件要求提供的相关证明材料”要求和投标文件响应情况提供相应证明材料（指招标文件要求投标人提供证明材料的），否则该项技术指标视为负偏离。

投标人：             （盖章）

年   月   日